ОДОБРЯВАМ:

__________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинични лабораторни системи, включващи съответните консумативи и лабораторна информационна система” с оглед изпълнението на СРИП по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие – 2007 – 2013г.”

София, 2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерство на здравеопазването, на основание Решение № …………../……..2014 г. за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинични лабораторни системи, включващи съответните консумативи и лабораторна информационна система” с оглед изпълнението на СРИП по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие – 2007 – 2013г.”.

Обществената поръчка се състои от три обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1: „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинична лабораторна система ГОЛЯМА, включваща съответните консумативи”;

2. Обособена позиция № 2: „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинична лабораторна система МАЛКА, включваща съответните консумативи”;

3. Обособена позиция № 3: „Разработване и внедряване на Лабораторна информационна система (ЛИС)”.

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Министерството на здравеопазването (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки - профил на купувача”, а именно: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004&articleid=7332

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Офертите на участниците ще се приемат на адреса на Министерство на здравеопазването: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. до датата, посочена в раздел ІV.3.4. „Срок за получаване на оферти или на искания за участие” от обявлението за поръчка.

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в деня и часа, посочени в раздел ІV.3.8. “Условия за отваряне на офертите” от обявлението за поръчка, в сградата на Министерството на здравеопазването, на адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Председателят на назначената от Възложителя комисия ще обяви датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на участниците предварително, при съблюдаване изискванията на Закона за обществените поръчки, вкл. чрез обявяване на посочения в настоящата документация интернет адрес на Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки - профил на купувача”, а именно: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004&articleid=7332.

За резултатите от оценяването на офертите участниците се уведомяват съгласно ЗОП. Решенията на възложителя във връзка с процедурата са писмени и се изпращат на участниците в нормативно установения срок.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:

Милен Йорданов, юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“

Тел. :02/9301 314

- ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация и общи изисквания към документацията

Раздел ІІ. Пълно описание на предмета на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците

Раздел ІV. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел V. Комуникация между възложителя и участниците

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ – Оферта

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

- ОБРАЗЕЦ – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

- ОБРАЗЕЦ - Декларация от подизпълнител за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, (без б. „е“), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП  от Закона за обществените поръчки

- ОБРАЗЕЦ – Списък-декларация на изпълнените от участника сходни доставки.

- ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора.

- ОБРАЗЕЦ – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ –  Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ - Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

ОБРАЗЕЦ – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Проект на договор

- СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ І

- Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки.

2.       Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Министерството на здравеопазването е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт в министерството е министърът. Министърът на здравеопазването е Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП.

  - ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки.

  - МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката, предмет на настоящата процедура, е 2 776 030.00 лв. без ДДС или 3 331 236.00 лв. с ДДС Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставки е равна или по-висока от 66 000 лева без включен  ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури.

Максималните стойности на отделните обособени позиции са както следва:

| Позиция | Вид на актива (доставката) | количество | крайни получатели | Максимално допустима стойност за брой без ДДС | Максимално допустима обща стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинична лабораторна система ГОЛЯМА, включваща съответните консумативи” | 3 | УМБАЛ Александровска; УМБАЛ Пловдив; УМБАЛ Плевен | 292 000 ,00 | 876 000,00 |
| 2 | „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинична лабораторна система МАЛКА, включваща съответните консумативи” | 7 | МБАЛ Благоевград; МОБАЛ Велико-Търново; МБАЛ Кърджали; МБАЛ Монтана; МБАЛ Сливен; МБАЛ Смолян; МБАЛ Габрово | 250 000,00 | 1 750 000,00 |
| 3 | „Разработване и внедряване на Лабораторна информационна система (ЛИС)” | 9 | УМБАЛ Александровска; УМБАЛ Пловдив; УМБАЛ Плевен; МБАЛ Благоевград; МОБАЛ Велико-Търново; МБАЛ Кърджали; МБАЛ Монтана; МБАЛ Сливен; МБАЛ Смолян; | 16 670 ,00 | 150 030,00 |
|  |  |  | ОБЩО: |  | 2 776 030,00 |

Б. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника, съгласно и указаното по-долу в настоящата документация (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощника).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка – 120 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Министерството на здравеопазването, на адрес: гр. София - 1000, пл.  „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. до датата, посочена в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

До Mинистерство на здравеопазването, гр. София– 1000, пл. „Света Неделя” № 5 Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет: „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинични лабораторни системи, включващи съответните консумативи и лабораторна информационна система” с оглед изпълнението на СРИП по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие – 2007 – 2013г.”, за  Обособена позиция № ......... с предмет .....................................

Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

Следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране”.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинични лабораторни системи, включващи съответните консумативи и лабораторна информационна система” с оглед изпълнението на СРИП по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие – 2007 – 2013г.”, за  Обособена позиция № ......... с предмет .....................................

Приемане на оферти / връщане на оферти:

При подаване на оферта и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на Министерството на здравеопазването до деня, определен за отваряне на офертите.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Предметът  на възлагане на настоящата поръчка е:  „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинични лабораторни системи, включващи съответните консумативи и лабораторна информационна система” с оглед изпълнението на СРИП по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие – 2007 – 2013г.”.

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:

-	доставка на лабораторни системи за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД – гр. София; УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив; УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, гр. Плевен; МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД- гр. Монтана; МБАЛ „Благоевград” АД – гр. Благоевград; МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД – гр. Велико Търново; МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали; МБАЛ „Иван Селимски” АД – гр. Сливен; МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – гр. Смолян; МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово.

- инсталиране, монтаж, настройка, подробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принанлежности и консумативи.

- обучение за работа с доставеното медицинско оборудване и с ЛИС;

- гаранционно обслужване, включващо профилактика на доставеното медицинско оборудване и поддръжка на ЛИС.

Обществената поръчка се състои от три обособени позиции:

1.Обособена позиция № 1: „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинична лабораторна система ГОЛЯМА, включваща съответните консумативи”;

2.Обособена позиция № 2: „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинична лабораторна система МАЛКА, включваща съответните консумативи”;

3.Обособена позиция № 3 „Разработване и внедряване на Лабораторна информационна система (ЛИС)”.

Цел на поръчката.

Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проекти BG161PO001/1.1-08/2010/012 Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска” ЕАД, BG161РО001.1.1-08/2010/005 „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания  в  УМБАЛ „Свети Георги ЕАД” Пловдив, BG161РО001.1.1-08/2010/002 “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски ЕАД” Плевен, BG161РО001.1.1-08/2010/007“ Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания", BG161РО001.1.1-08/2010/003 “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов АД” Велико-Търновo, BG161PO001/1.1-08/2010/008 Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали,  BG161РО001.1.1-08/2010/004 “Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев АД” Монтана,  BG161PO001/1.1-08/2010/011 Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, BG161PO001/1.1-08/2010/010 Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД гр.Смолян, BG161PO001/1.1-08/2010/016 „Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания – Габрово” в „МБАЛ Габрово“ АД гр. Габрово, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Основната цел на проектно предложение е: Да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на УМБАЛ „Александровска” ЕАД – гр. София; УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив; УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, гр. Плевен; МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД- гр. Монтана; МБАЛ „Благоевград” АД – гр. Благоевград; МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД – гр. Велико Търново; МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали; МБАЛ „Иван Селимски” АД – гр. Сливен; МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – гр. Смолян; МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания.

Специфичните цели на проекта са:

- Да се създаде подходяща здравна инфраструктура за диагностика и лечение на онкологични заболявания.

- Да се подобри здравния статус на населението, чрез повишаване качеството на предоставяните медицински услуги в целевия регион.

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.  ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта. Всички документи, които са на чужд език, се представят и с превод на български език.

1.3. Участникът в процедурата може да представи оферта за една, няколко или всички обособени позиции.

1.4. Не се допуска представянето на варианти.

1.5. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.6. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва или не подизпълнители.

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП с офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

1.8. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) обявен в несъстоятелност;

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

ж) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

з) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

/С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки (чл. 47, ал. 9), при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б.“е“), т. 2, 3 и 4,  ал. 2, т. 1 и 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от закона с една декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец./

и) които са свързани лица с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП;

й) за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, а именно: е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с него лице.

/С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 от закона с декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец.

За обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, участниците представят декларация по образец от настоящата документация./

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /консорциума подписват документ (договор), който следва да бъде представен от Участника в заверено копие. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

	Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

	Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;

	Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

	Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

	Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

	Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя*

*Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията по чл. 47 ал. 9 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Декларацията по чл. 55, ал. 7 от ЗОП се представя за обединението – участник в процедрата.

Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства по 47, ал. 1, 2 и  5, т. 1 и т. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

- ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.

### А.        Общи изисквания

- Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците съгласно ЗОП:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

- Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците съгласно ЗОП, както и изисквания към медицинските изделия:

2.2.1.Участникът да е извършил през последните три години, считано от датата определена като краен срок за представяне на офертите, доставки на стоки, които са с еднакъв или сходен предмет на настоящата обществена поръчка (лабораторно оборудване/лабораторна информационна система/консумативи);

2.2.2.Стоките по обособена позиция №1 и №2, които са предмет на настоящата обществена поръчка да съответстват на изискванията за медицински изделия по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ и да притежават ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган;

2.2.3. Производителите на предлаганата апаратура и ЛИС да притежават сертификати ISO 15189:2007 или еквивалент;

2.2.4. Участникът трябва да притежава сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура/информационни системи. В случай, че участникът е и производител, то следва да притежава ISO 15189:2007 или еквивалент;

2.2.5. Участникът за обособена позиция №1 и №2 да притежава документ по чл. 77, ал. 1 от Закона за медицинските изделия;

2.2.6. В случай, че участникът не е производител, той трябва да е оторизиран от производителя или от упълномощен представител на производителя за право на представителство и търговия на територията на Република България;

2.2.7. Участникът следва да осигури минимум 3 (три) сервизни инженера, преминали курс на обучение при производителя за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура/ЛИС и курс за обучение за работа с комплексното оборудване.

2.2.8. Участникът следва да представи пълна и изчерпателна техническа документация – официални документи от производителя относно техническите характеристики на изделията, модела, ясна снимка на изделието, както и брошури и съпътстващи документи, подробно описващи спецификата на предлаганата апаратура/ЛИС. В случай, че посочените документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български.

2.2.9. За обособени позиции №1 и №2, предлаганото оборудване трябва да бъде включено в списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат;

2.2.10. За обособени позиции №1 и №2, предлаганото оборудване да няма регистрирани данни в ИАЛ и/или ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди през последните две години съгласно предоставена от ИАЛ информация;

2.2.11. За обособени позиции №1 и №2, предлаганото оборудване трябва да се заплаща от обществен фонд в поне една от страните - членки на Европейския съюз

Във връзка с поставените минимални изисквания и представяне на изискани сертификати/удостоверения, възложителят ще приеме еквивалентни сертификати/удостоверения, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Съгласно чл.51а, ал.2 от ЗОП, трети лица може да бъдат посочените от участника подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-3 и 5- 6, т. 8 и т. 12 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в глава ІІ Техническа спецификация, изисквания за изпълнение на поръчката, вкл. посочване на срок за изпълнение на поръчката и в случаите когато е приложимо декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове №№ 2 и 3 се представят по отделно за всяка от позициите.

Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две /или повече в приложимите случаи/ обособени позиции, по които участникът подава оферта, същите се поставят само в плик № 1 по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1.    Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор“:

3.1.1.1. Списък на документите, и информация съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка.

3.1.1.2.  Оферта, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.3.  Представяне на участника - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.1.5. Копие на договор или споразумение за обединение, а когато в договора/споразумението не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение.

3.1.1.6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП по образец.

3.1.1.8. Декларация за липса на обстоятелство по чл.8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.9. Документи за доказване на техническите възможности и квалификацията на участника, съгласно чл.51 от ЗОП, както и изисквания към медицинските изделия:

- Списък-декларация на изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на представяне на офертата, доставки на стоки, които са сходни или еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите /по образец към настоящата документация/, придружен с доказателство за извършената доставка, а именно: а) удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган /заверено копие/ или б) посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

За обособена позиция № 1 и 2 за „сходни“ с предмета на поръчката доставки се считат такива, свързани с клинично лабораторно оборудване.

За обособена позиция № 3 за „сходни“ с предмета на поръчката доставки се считат такива, свързани с разработка, внедряване, доставка на лабораторна информационна система (ЛИС)”.

- Декларация за съответствие на стоките по обособена позиция №1 и №2, които са предмет на настоящата обществена поръчка в качеството им на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител – копие на оригинала и превод на български език;

- ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган - копие на оригинала и превод на български език;

- Заверено от участника копие на сертификат ISO 15189:2007 или еквивалент, издаден на името на производителя на предлаганата апаратура и ЛИС от акредитирана институция или агенция за управление на качеството;

- Заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 с обхват доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура/информационна система или еквивалент, издадено на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигувяване на качество. В случай, че участникът е и производител следва да се представи и заверено копие от сертификат ISO 15189:2007 или еквивалент;

- Заверено от участника за обособена позиция №1 и №2 копие на документ по чл. 77, ал. 1 от Закона за медицинските изделия;

- Заверено от участника копие на оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата апаратура или от упълномощен представител за право на представителство и търговия на територията на Република България, на името на участника, в случай че участникът не е производител;

- Декларация, съдържаща списък на сервизните инженери /минимум три/, придружена с автобиографии на сервизните инженери и информация за сертификати/удостоверения за преминат курс на обучение за сервиз/поддръжка на предлаганата медицинска апаратура/ЛИС и курс за обучение за работа с комплексното оборудване;

- Пълна и изчерпателна техническа документация – официални документи от производителя относно техническите характеристики на изделията, модела, ясна снимка на изделието, както и брошури и съпътстващи документи, подробно описващи спецификата на предлаганата апаратура/ЛИС. В случай, че посочените документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български.

- Декларация, че предлаганото оборудване по обособени позиции №1 и №2, е включено в списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат;

- Декларация, че предлаганото оборудване по обособени позиции №1 и №2, няма регистрирани данни в ИАЛ и/или ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди през последните две години съгласно предоставена от ИАЛ информация;

- Декларация, че предлаганото оборудване по обособени позиции №1 и №2, се заплаща от обществен фонд в поне една от страните - членки на Европейския съюз

3.1.1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнен образец от настоящата документация.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП с офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

3.1.1.10.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, попълнен образец от настоящата документация.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.11. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.

3.1.1.12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.13. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнен образец от настоящата документация.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие /освен ако изрично не е указано друго в настоящата документация/. Всички документи представени на чужд език, се представят и в превод на български език. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, и 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква "в" и т. 4 и 5 от ЗОП се представят за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП

3.1.2.  Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.  Представят се толкова пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция…….”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвено съобразно образеца, при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническото задание, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК №2:

За обособена позиция №1 и обособена позиция №2:

- Декларация, че предложените апарати да бъдат фабрично нови, без дефекти, произведени не по-рано от 2014 г., да не са били демонстрационни, да не са рециклирани;

- Декларация, че предлаганата апаратура да притежава СЕ-mark/ Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ;

- Декларация, че участникът се задължава да осигури минимален гаранционен срок от 60 (шестдесет) месеца от датата на инсталиране и пускане в действие на оборудването. По време на гаранционния срок доставчикът е длъжен не само да поправя възможните повреди, но и да извършва профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя.

- Участникът да е в състояние да осигурява оригинални резервни части за апарата в срок не по-малко от 10 години след изтичане на гаранционния срок. Доказва се с декларация, издадена от участника и/или производителя за наличието на резервни части за поне 10 години след изтичане на гаранционния срок.

- Участникът трябва да осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ- декларация свободен текст.

- Участникът предоставя декларация за осигуряване на гаранционно обслужване на доставената апаратура, за срока посочен в офертата от сервизни инженери обучени от производителя при максимално време на реакция - до 4 часа от съобщаване на проблема, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.

- След монтажа на оборудването ще бъдат проведени приемателни изпитания, за които отговорност ще има доставчикът. Участникът трябва да декларира, че ще предостави едно копие от сервизното ръководство (на български или английски език) в електронен формат и едно копие на хартия. Освен това кодовете за инспекции и ремонт, както и всички чертежи на отделните части на устройството трябва да бъдат предоставени по време на приемателните тестове.

- Ще бъде извършено обучение на два етапа:

Етап І: Основно техническо обучение – продължителност 5 работни дни, извършва се непосредствено след инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудването.

Етап ІІ: Клинично обучение – продължителност 10 работни дни, извършва се в период до 30 календарни дни от датата на инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудването.

За обособена позиция №3:

1. Предлаганата информационна система трябва да отговаря на изискванията, описани в „Техническа спецификация" или да притежава по-добри параметри.

2. Оферираната цена трябва да включва инсталация, настройка, пробно изпитване, пускане в действие и предаване за експлоатация с необходимия интерфейс за съвместна работа с лабораторните апарати и с всички необходими материали и средства за физическото свързване на ЛИС с лабораторните апарати.

3. Декларация, че при инсталирането на системата, участникът определен за изпълнител, ще представи сертификат (или друг удостоверителен документ) от производителя, че същата не е демоверсия;

4. Участникът предоставя декларация за осигуряване на гаранционно обслужване на ЛИС, за срока на гаранционна поддръжка на лабораторните системи /голяма и малка/, съобразно договора за доставката им и поддръжката им /минимум 60 месеца/ при максимално време на реакция - до 4 часа от съобщаване на проблема, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.

5. След въвеждането на ЛИС в действие и синхронизирането ú с лабораторните системи, ще бъдат проведени приемателни изпитания, за които отговорност ще има доставчикът.

6. Декларация, че ще бъде извършено обучение за работа с ЛИС – продължителност 10 работни дни, извършва се непосредствено след интегрирането ú към съществуващата болнична информационна система и инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудването.

7. Декларация, че ще бъде гарантирана софтуерно непрекъсната работа на ЛИС в рамките на гаранционния срок.

3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена“. Представят се толкова пликове № 3 с надпис „Предлагана цена по обособена позиция……..”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

4.1.	Начин на образуване на цената

4.1.1. По обособена позиция №1 и обособена позиция №2: единичната крайна цена следва да бъде в български лева без и с включен ДДС и да включва доставка, монтаж и инсталация, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи стартов пакет който съдържа пълно тест меню, калибратори, контроли - минимум за 300 теста - за всеки показател, при съотношение клинична химия към имунология 90:10. Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

Цените оферирани за консумативите са максимални цени при обявяване на обществена поръчка от отделните болници, обезпечаваща с консумативи нужни за работата на лабораторните системи, предмет на настоящата поръчка;

4.1.2. По обособена позиция №3 единичната крайна цена следва да бъде в български лева без и с включен ДДС и да включва инсталация, настройка, пробно изпитване, пускане в действие и предаване за експлоатация с необходимия интерфейс за съвместна работа с лабораторните апарати и с всички необходими материали и средства за физическото свързване на ЛИС с лабораторните апарати.

4.1.3. Цените на консумативитe (калибратори, реактиви, контролни материали, консумативи, повторни анализи и всички други средства в зависимост от спецификата на предлагания апарат и начинът на извършване на съответното изследване) нужни за едно изследване се оферират като ед. цена, в лева, без ДДС, като при сбора им се получава себестойността на едно изследване.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Забележка: При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива /с изрично писмено изявление в този смисъл, представено с офертата/. Възложителят няма право да разкрива информация, предстоставена му от участник и посочена от същия като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл.44 от ЗОП и публичните действия на комисията, съгласно чл. 68 и 69а, ал. 3 от ЗОП.

## РАЗДЕЛ IV

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Гаранция за участие

Гаранцията се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие – парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Банков код (BIC): BNBG BGSD;

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде представен като заверено от участника копие. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат /когато има такъв/. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предметът на поръчката и обособената/ите позиция/и, за която/ито участникът кандидатства.

Гаранцията за участие е в размер 1% /един процент/ от стойността на обособените позиции и е както следва:

Обособена позиция № 1 – 8 760,00  лв.

Обособена позиция № 2 - 17 500,00 лв.

Обособена позиция № 3 – 1 500,30 лв.

Гаранцията за участие се представя под формата на оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Срокът на валидност на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 120 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

2. Гаранция за изпълнение

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.

Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума или под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената парична гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума“ трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя:

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Банков код (BIC): BNBG BGSD;

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат /ако има такъв/.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима и че е със срок на валидност поне 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

## РАЗДЕЛ V

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците и техните подизпълнители нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

- при осъществяване на публичните действия на комисията за разглеждане и оценка на офертите, съгласно чл. 68 и чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител по реда и условията на ЗЕДЕП и съгласно ЗОП.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:

| Лабораторна Система - ГОЛЯМА | 1. Технологично решение: |
| --- | --- |
|  | Да консолидира клинично-химичните и имунологични анализи в една система за едновременни изследвания от една епруветка, при наличие на възможност за паралелна и самостоятелна работа на клинично-химичния и имунологичния модул – съвременна RANDOM ACCESS технология |
|  | 2. Принципи на измерване: |
|  | Напълно автоматизирана селективна система с имунолуминесцентен, фотометричен, имунотурбидиметричен принципи и модул за определяне на Na+, K+ и Cl¯ |
|  | 3. Работен капацитет: |
|  | Поне 1000 определяния на час без електролитен анализ, от които поне 150 имунологични; |
|  | 4. Софтуер със съответното хардуерно обезпечаване: |
|  | Автоматичен качествен контрол |
|  | Автоматично въвеждане на всички нови методи, показатели и софтуер на производителя - автоматичен ъпдейт, включен в цената |
|  | Възможност за включване в цялостната информационна система на лабораторията и болницата |
|  | Регистрация на изразходваните реактиви |
|  | Аларма при диагностично значими отклонения в динамиката |
|  | Съхраняване на данни за поне 10 000 пациента в паметта на анализатора |
|  | 5. Система за накапване: |
|  | Възможност за накапване от една епруветка |
|  | 6. Система за дейонизирана вода: |
|  | Директно свързана с апарата и притежаваща капацитет на производство на дейонизирана вода, със степен на чистота необходима за работата на системата. Офертата да съдържа подробно техническо описание на системата за дейонизирана вода и на системата за отпадъчните продукти на анализатора. |
|  | 7. Калибрация: |
|  | Едно-, дву- и многоточкова автоматична калибрация, линейна и нелинейна калибрация; достатъчна стабилност на калибрацията в зависимост от параметрите; калибрация по партиден номер на биохимичните параметри |
|  | 8. Стабилност на реактивите: |
|  | Хладилна камера на борда, което позволява постоянен достъп до реактиви, (постоянна готовност за работа) и гарантиране на използването на реактивите за целия срок на годност, обозначен на опаковката. |
|  | 9. Капацитет на борда: |
|  | Минимум 80 реактива на борда, в това число поне 20 имунологични теста. |
|  | 10. Автоматизация: |
|  | Автоматичен температурен контрол по време на работния процес в реакционния модул и в модула за съхраняване на реактивите. Автоматично алармиране при отклонения от зададените температурни параметри; |
|  | Автоматично и непрекъснато въвеждане на биологичния материал чрез автоматизиран подавач на проби |
|  | Непрекъснато зареждане на проби по време на работа и едновременно наличие на възможност за голям брой програми в паметта на апарата |
|  | Вмъкване на спешни изследвания (STAT изследвания) в хода на рутинна работа |
|  | Работата с епруветки – тип затворена система – от различни производители и с различни размери |
|  | Автоматично разреждане и концентрация на пробите, автоматична корекция |
|  | 11. Електрозахранване: |
|  | 220 V; 50/60 Hz |
|  | - Непръксавемо токозахранващо устройство - UPS, осигуряваща автономност и продължаване на минимум 20 мин. работата в случай на прекъсване на електрозахранването |
|  | 12. Баркодирани данни: |
|  | Баркодирани реактиви, контроли, калибратори и проби за имунологичния модул и баркодирани реактиви и проби за клинично-химичния модул. |
|  | Възможност за двустранна комуникация с ЛИС |
|  | 13. Бордов софтуер: |
|  | Възможност за качествен контрол, калибриране, автоматично разреждане и концентриране на проби, автоматична корекция, регистрация на изследваните пациенти |
|  | 14. Полихроматична корекция: |
|  | Автоматична детекция на кръвни съсиреци с описание на метода, и полихроматична корекция на резултатите при: хемолитични, иктерични и липемични проби |
|  | 15. Метрологична проследимост. Аналитична надеждност: |
|  | Метрологична проследимост на търговските калибратори до първични стандарти, в соътветствие с изискванията на Европейската директива за ин-витро диагностични средства, при наличност на първични IFCC стандарти за съответните показатели. Документирани показатели за аналитична надеждност на резултатите – селективност, специфичност, граници на откриване и определяне, линеен обхват, неточност, невъзпроизводимост, стабилност, на пробата и консумативите и др. – за всеки показател. |
|  | Окомплектовка: |
|  | Доставката на лабораторната система да включва стартов пакет, който съдържа: пълно тест меню, калибратори, контроли - минимум за 300 теста - за всеки показател, при съотношение клинична химия към имунология 90:10. |
|  | Апаратът следва да включва необходимия интерфейс за връзка с ЛИС. |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:

| Лабораторна Система - МАЛКА | 1. Технологично решение: |
| --- | --- |
|  | Да консолидира клинично-химичните и имунологични анализи в една система за едновременни изследвания от една епруветка, при наличие на възможност за паралелна и самостоятелна работа на клинично-химичния и имунологичния модул – съвременна RANDOM ACCESS технология |
|  | 2. Принципи на измерване: |
|  | Напълно автоматизирана селективна система с имунолуминесцентен, фотометричен, имунотурбидиметричен принципи и модул за определяне на Na+, K+ и Cl¯ |
|  | 3. Работен капацитет: |
|  | Поне 450 определяния на час без електролитен анализ, от които поне 50 имунологични; |
|  | 4. Софтуер със съответното хардуерно обезпечаване: |
|  | Автоматичен качествен контрол |
|  | Автоматично въвеждане на всички нови методи, показатели и софтуер на производителя - автоматичен ъпдейт, включен в цената |
|  | Възможност за включване в цялостната информационна система на лабораторията и болницата |
|  | Регистрация на изразходваните реактиви |
|  | Аларма при диагностично значими отклонения в динамиката |
|  | Съхраняване на данни за поне 10 000 пациента в паметта на анализатора |
|  | 5. Система за накапване: |
|  | Възможност за накапване от една епруветка |
|  | 6. Система за дейонизирана вода: |
|  | Директно свързана с апарата и притежаваща капацитет на производство на дейонизирана вода, със степен на чистота необходима за работата на системата. Офертата да съдържа подробно техническо описание на системата за дейонизирана вода и на системата за отпадъчните продукти на анализатора. |
|  | 7. Калибрация: |
|  | Едно-, дву- и многоточкова автоматична калибрация, линейна и нелинейна калибрация; достатъчна стабилност на калибрацията в зависимост от параметрите; калибрация по партиден номер на биохимичните параметри |
|  | 8. Стабилност на реактивите: |
|  | Хладилна камера на борда, което позволява постоянен достъп до реактиви, (постоянна готовност за работа) и гарантиране на използването на реактивите за целия срок на годност, обозначен на опаковката. |
|  | 9. Капацитет на борда: |
|  | Минимум 60 реактива на борда, в това число поне 15 имунологични теста. |
|  | 10. Автоматизация: |
|  | Автоматичен температурен контрол по време на работния процес в реакционния модул и в модула за съхраняване на реактивите. Автоматично алармиране при отклонения от зададените температурни параметри; |
|  | Автоматично и непрекъснато въвеждане на биологичния материал чрез автоматизиран подавач на проби |
|  | Непрекъснато зареждане на проби по време на работа и едновременно наличие на възможност за голям брой програми в паметта на апарата |
|  | Вмъкване на спешни изследвания (STAT изследвания) в хода на рутинна работа |
|  | Работата с епруветки – тип затворена система – от различни производители и с различни размери |
|  | Автоматично разреждане и концентрация на пробите, автоматична корекция |
|  | 11. Електрозахранване: |
|  | 220 V; 50/60 Hz |
|  | - Непръксавемо токозахранващо устройство - UPS, осигуряваща автономност и продължаване на минимум 20 мин. работата в случай на прекъсване на електрозахранването |
|  | 12. Баркодирани данни: |
|  | Баркодирани реактиви, контроли, калибратори и проби за имунологичния модул и баркодирани реактиви и проби за клинично-химичния модул. |
|  | Възможност за двустранна комуникация с ЛИС |
|  | 13. Бордов софтуер: |
|  | Възможност за качествен контрол, калибриране, автоматично разреждане и концентриране на проби, автоматична корекция, регистрация на изследваните пациенти |
|  | 14. Полихроматична корекция: |
|  | Автоматична детекция на кръвни съсиреци с описание на метода, и полихроматична корекция на резултатите при: хемолитични, иктерични и липемични проби |
|  | 15. Метрологична проследимост. Аналитична надеждност: |
|  | Метрологична проследимост на търговските калибратори до първични стандарти, в соътветствие с изискванията на Европейската директива за ин-витро диагностични средства, при наличност на първични IFCC стандарти за съответните показатели. Документирани показатели за аналитична надеждност на резултатите – селективност, специфичност, граници на откриване и определяне, линеен обхват, неточност, невъзпроизводимост, стабилност, на пробата и консумативите и др. – за всеки показател. |
|  | Окомплектовка: |
|  | Доставката на лабораторната система да включва стартов пакет, който съдържа: пълно тест меню, калибратори, контроли - минимум за 300 теста - за всеки показател, при съотношение клинична химия към имунология 90:10. |
|  | Апаратът следва да включва необходимия интерфейс за връзка с ЛИС. |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3:

| Лабораторна информационна система | Въвеждане на информация за пациента: Индентификация на пациента/еднозначна и постоянна/; Демографски данни: възраст, пол, диагноза; Баркод етикиране |
| --- | --- |
|  | Начин на въвеждане на информацията за пациента: Мануално; On line от болничната информационна система; От бар код или от здравна карта на пациента |
|  | Съхранение на информацията за пациента - Данните за пациента трябва да се запаметяват така, че при повторно изследване да не се налага повторното им въвеждане |
|  | Въвеждане на поръчаните показатели: |
|  | При въвеждане на поръчката в лабораторията трябва да има възможност за мануално въвеждане или въвеждане чрез машинно прочитане и On line БИС. Системата трябва да позволява промени на поръчката в лабораторията. |
|  | Минималната информация, която трябва да се въведе включва: уникален индентификационен номер на пробата и поръчаните показатели |
|  | Въвеждане на резултатите: On line; Мануално; Допълнително предимство е възможността за проследимост на мануално и повторно вьведени резултати до апаратен анализ |
|  | Въвеждане на изчислени показатели - Напр. Креатининов клирънс |
|  | Качествен контрол - Системата трябва да осигурява разгърната система за ВКК включително изработване и водене на контролни карти. Плаузибилитетен контрол |
|  | ЛИС трябва да позволява: |
|  | Проверка на внесената информация |
|  | Проверка на резултатите |
|  | Делта чек контрол |
|  | Утвърждаване на резултатите от лабораторния персонал |
|  | Системата трябва да позволява добавяне на свободен текст. |
|  | Възможността за проследимост на резултатите до апаратен анализ |
|  | Получаване на резултатите - Автоматично през компютър или интернет или електронна поща |
|  | Референтни стойности - Съхранение на референтни стойности и маркиране на патологичните резултати |
|  | Пълна автоматизация на документооборота - Лабораторен журнал, справки, отчети към НЗОК, касови отчети,отчети към възложители |
|  | Управление на складовото стопанство - възможност за управление на складовото стопанство на реактиви, консумативи и други |
|  | Информация за дейността на лабораторията: Приходи, разходи; възможност за въвеждане на програми за изчисляване на себестойност, възможност за събиране на информация за извършени изследвания на отделни апарати и по параметри |
|  | Интегриране към болнична информационна система - ЛИС трябва да има възможност за интегриране към болнична информационна система |
|  | Съответствие на ЛИС с БДС - ISO-EN 15 189 или еквивалент |
|  | Системата трябва да включва необходимия интерфейс за съвместна работа с лабораторните апарати - Лабораторна система - Голяма и Лабораторна система - Малка. Участниците следва да предвидят и всички необходими материали и средства за физическото свързване на ЛИС с лабораторните апарати - Лабораторна система - Голяма и Лабораторна система - Малка. |

Навсякъде в техническите спецификации, цитираните стандарти да се има предвид и еквивалента.

Техническите спецификации съдържат обективни параметри, които не са обвързани с определен изпълнител и не съдържат условия или изисквания, които да дават предимство или необосновано ограничават участието на лица при обявяване на обществена поръчка.

- Изисквания към предлаганата апаратура

  - За обособена позиция №1 и обособена позиция №2:

1.1.1. Предлаганата апаратура трябва да отговаря на изискванията, описани в „Техническа спецификация" или да притежава по-добри параметри.

1.1.2. Оферираната цена трябва да включва доставка, монтаж и инсталация, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи стартов пакет който съдържа пълно тест меню, калибратори, контроли - минимум за 300 теста - за всеки показател, при съотношение клинична химия към имунология 90:10.

1.1.3. Предложените апарати да бъдат фабрично нови, без дефекти, произведени не по-рано от 2014 г., да не са били демонстрационни, да не са рециклирани.

    - Предлаганата апаратура да притежава СЕ-mark/ Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

    - Участникът се задължава да осигури минимален гаранционен срок от 60 (шестдесет) месеца от датата на инсталиране и пускане в действие на оборудването. По време на гаранционния срок доставчикът е длъжен не само да поправя възможните повреди, но и да извършва профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя.

    - Участникът да е в състояние да осигурява оригинални резервни части за апарата в срок не по-малко от 10 години след изтичане на гаранционния срок. Доказва се с декларация, издадена от участника и/или производителя за наличието на резервни части за поне 10 години след изтичане на гаранционния срок.

    - Участникът трябва да осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ- декларация свободен текст.

    - Участникът предоставя декларация за осигуряване на гаранционно обслужване на доставената апаратура, за срока посочен в офертата от сервизни инженери обучени от производителя при максимално време на реакция - до 4 часа от съобщаване на проблема, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.

    - След монтажа на оборудването ще бъдат проведени приемателни изпитания, за които отговорност ще има доставчикът. Участникът трябва да декларира, че ще предостави едно копие от сервизното ръководство (на български или английски език) в електронен формат и едно копие на хартия. Освен това кодовете за инспекции и ремонт, както и всички чертежи на отделните части на устройството трябва да бъдат предоставени по време на приемателните тестове.

    - Ще бъде извършено обучение на два етапа:

Етап І: Основно техническо обучение – продължителност 5 работни дни, извършва се непосредствено след инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудването.

Етап ІІ: Клинично обучение – продължителност 10 работни дни, извършва се в период до 30 календарни дни от датата на инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудването.

  - За обособена позиция №3:

2.2.1. Предлаганата информационна система трябва да отговаря на изискванията, описани в „Техническа спецификация" или да притежава по-добри параметри.

2.2.2. Оферираната цена трябва да включва инсталация, настройка, пробно изпитване, пускане в действие и предаване за експлоатация с необходимия интерфейс за съвместна работа с лабораторните апарати и с всички необходими материали и средства за физическото свързване на ЛИС с лабораторните апарати.

2.2.3. Декларация, че при инсталирането на системата, участникът определен за изпълнител, ще представи сертификат (или друг удостоверителен документ) от производителя, че същата не е демоверсия;

2.2.4.Участникът предоставя декларация за осигуряване на гаранционно обслужване на ЛИС, за срока на гаранционна поддръжка на лабораторните системи /голяма и малка/, съобразно договора за доставката им и поддръжката им /минимум 60 месеца/ при максимално време на реакция - до 4 часа от съобщаване на проблема, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.

2.2.5.След въвеждането на ЛИС в действие и синхронизирането ú с лабораторните системи, ще бъдат проведени приемателни изпитания, за които отговорност ще има доставчикът.

2.2.6.Декларация, че ще бъде извършено обучение за работа с ЛИС – продължителност 10 работни дни, извършва се непосредствено след интегрирането ú към съществуващата болнична информационна система и инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудването.

2.2.7.Декларация, че ще бъде гарантирана софтуерно непрекъсната работа на ЛИС в рамките на гаранционния срок.

2. Срок на изпълнение на поръчката.

2.1 Срокът на доставка, инсталация и пускане в експлоатация на лабораторните системи по обособени позиции №1 и №2 е 2 /два/ месеца от датата на сключване на договор с изпълнителя.

2.2 Срокът на разработването и внедряването на информационната лабораторните системи по обособена позиция №3 е 2 /два/ месеца от датата на сключване на договор с изпълнителя.

3.Място на изпълнение.

3.1.За обособена позиция № 1 мястото на доставка и монтаж е: УМБАЛ „Александровска” ЕАД – гр. София; УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив; УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, гр. Плевен

3.2.За обособена позиция № 2 мястото на доставка и монтаж е: МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД- гр. Монтана; МБАЛ „Благоевград” АД – гр. Благоевград; МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД – гр. Велико Търново; МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали; МБАЛ „Иван Селимски” АД – гр. Сливен; МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – гр. Смолян; МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово.

3.3.За обособена позиция № 3 мястото на внедряване е: УМБАЛ „Александровска” ЕАД – гр. София; УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив; УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, гр. Плевен; МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД- гр. Монтана; МБАЛ „Благоевград” АД – гр. Благоевград; МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД – гр. Велико Търново; МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали; МБАЛ „Иван Селимски” АД – гр. Сливен; МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – гр. Смолян

4. Начин образуване на цената и начин на плащане:

4.1.	Начин на образуване на цената

4.1.1. По обособена позиция №1 и обособена позиция №2: единичната крайна цена следва да бъде в български лева без и с включен ДДС и да включва доставка, монтаж и инсталация, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи стартов пакет който съдържа пълно тест меню, калибратори, контроли - минимум за 300 теста - за всеки показател, при съотношение клинична химия към имунология 90:10. Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

Цените оферирани за консумативите са максимални цени при обявяване на обществена поръчка от отделните лечебни заведения - крайни получатели, обезпечаваща с консумативи нужни за работата на клиничните лабораторни системи, предмет на настоящата поръчка;

4.1.2. По обособена позиция №3 единичната крайна цена следва да бъде в български лева без и с включен ДДС и да включва инсталация, настройка, пробно изпитване, пускане в действие и предаване за експлоатация с необходимия интерфейс за съвместна работа с лабораторните апарати и с всички необходими материали и средства за физическото свързване на ЛИС с лабораторните апарати.

4.1.3. Цените на консумативитe (калибратори, реактиви, контролни материали, консумативи, повторни анализи и всички други средства в зависимост от спецификата на предлагания апарат и начинът на извършване на съответното изследване) нужни за едно изследване се оферират като ед. цена, в лева, без ДДС, като при сбора им се получава себестойността на едно изследване.

4.2. Начин на плащане

    - Цената на доставеното оборудване по обособени позиции №1 и №2 се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на приемо-предавателен протокол за въвеждане в експлоатация и оригинална фактура;

    - Цената на доставената лабораторна информационна система по обособена позиция №3 се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на приемо-предавателен протокол за инсталация, настройка, пробно изпитване и оригинална фактура.

ГЛАВА  ІІІ

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

- По обособени позиции № 1 и № 2:

Критерии за оценка на предложенията – „икономически най-изгодна оферта”

| ПОКАЗАТЕЛ | ТОЧКИ |
| --- | --- |
| К1 – Цена на оборудването | 45 |
| К2 – Средна себестойност на клиничен резултат - Основен пакет изследвания | 55 |

Максималният брой точки, които може да получи участник по обособена позиция 1 или 2 е 100.

Комплексната оценка (КО) на всяка оферта се изчислява по следната формула:

КО = К1 + К2

Показател К1 – „Цена на оборудването” – оценява ценовата оферта на участника. Участникът предложил най-ниска цена получава 45 точки. За всички останали участници, точките се изчисляват по следната формула:

К1у = (Р1мин/Р1у) х 45, където:

К1у – оценката по показател К1 на участник „у”

Р1у – предложената цена от участник „у”

Р1мин – най-ниска предложена цена на оборудване

Показател К2 – „Средна себестойност на клиничен резултат (ССКР)  - Основен пакет изследвания” (ОПИ) – оценява крайната себестойност на едно изследване от основния пакет с изследвания, и включва съвкупността от всички необходими консумативи за провеждането му (калибратори, реактиви, контролни материали, консумативи, повторни анализи и всички други средства, каквито и да са те, в зависимост от спецификата на предлагания апарат и начина на извършване на съответното изследване). Указания за подготовка:

А). Участниците следва да изготвят и приложат справка в табличен вид по следния образец:

| Пореден № | Вид изследване | Себестойност на клиничен резултат, в лева без ДДС |
| --- | --- | --- |
| I. Клинична химия |  |  |
|  | Билирубин – общ |  |
|  | Билирубин – директен |  |
|  | Глюкоза |  |
|  | Креатинин |  |
|  | Креатинин-ензимен метод |  |
|  | Пикочна киселина |  |
|  | Урея |  |
|  | Амоняк |  |
|  | Холестерол |  |
|  | HDL |  |
|  | LDL |  |
|  | Триглицериди |  |
|  | Лактат |  |
|  | АСАТ |  |
|  | АЛАТ |  |
|  | КК |  |
|  | КК-МВ |  |
|  | ГТ |  |
|  | АФ |  |
|  | ЛДХ |  |
|  | а-Амилаза |  |
|  | Липаза |  |
|  | Общ белтък |  |
|  | Общ белтък в урина |  |
|  | Общ белтък в ликвор |  |
|  | Албумин |  |
|  | Калий |  |
|  | Натрий |  |
|  | Хлорид |  |
|  | Калций – фотометрично |  |
|  | Фосфор |  |
|  | Гликиран хемоглобин- HbA1C |  |
|  | Желязо |  |
|  | ЖСК |  |
| ССКХ-ОПИ - Средна себестойност на изследванията от клинична химия: |  |  |
| ІІ. ИМУНОХИМИЯ (ИМУНОЛОГИЯ): |  |  |
| 1 | FT3 |  |
| 2 | FT4 |  |
| 3 | TSH |  |
| 4 | Atg /ТАТ/ |  |
| 5 | АТРО /МАТ/ |  |
| 6 | Кортизол |  |
| 7 | Пролактин |  |
| 8 | LH |  |
| 9 | FSH |  |
| 10 | Естрадиол |  |
| 11 | Прогестерон |  |
| 12 | Тестостерон |  |
| 13 | Дехидроепиандростерон (DHEAS) |  |
| 14 | РТН |  |
| 15 | Имунореактивен инсулин |  |
| 16 | Хомоцистеин |  |
| 17 | Витамин В12 |  |
| 18 | 25-ОН-Витамин Д3 |  |
| 19 | Фолат |  |
| 20 | PSA – total |  |
| 21 | PSA – free |  |
| 22 | СА 15-3 |  |
| 23 | СА 125 |  |
| 24 | СА 19-9 |  |
| 25 | СЕА |  |
| 26 | Алфа-фетопротеин |  |
| 27 | Човешки hCG |  |
| 28 | Тропонин Т /І/ |  |
| 29 | BNP/NT-Pro-BNP/ |  |
| 30 | IgG |  |
| 31 | IgA |  |
| 32 | IgM |  |
| 33 | IgE |  |
| 34 | Микроалбумин |  |
| 35 | С- реактивен протеин |  |
| 36 | Трансферин |  |
| 37 | Феритин |  |
| 38 | Анти HBc |  |
| 39 | HBsAg |  |
| 40 | D-димер |  |
| ССИ-ОПИ - Средна себестойност на изследванията от имунология: |  |  |

ССКР-ОПИ,у – предложената средна себестойност на клиничен резултат от основен пакет с изследвания, от участник „у” сe изчислява по следната формула:

ССКР-ОПИ,у = 0,9 х (ССКХ-ОПИ,у) + 0,1 х (ССИ-ОПИ,у)

Където:

ССКХ-ОПИ,у - Средна себестойност на изследванията от клинична химия в основен пакет с изследвания на участник „у”

ССИ-ОПИ,у - Средна себестойност на изследванията от имунохимия (имунология) в основен пакет с изследвания на участник „у”

Участникът предложил най-ниска средна себестойност на клиничен резултат от общия пакет с изследвания получава 55 точки. За всички останали участници, оценката по показател К2 се изчислява по следната формула:

К2,у = (ССКР-ОПИ,мин/ ССКР-ОПИ,у) х 55, където:

К2,у – оценката по показател К2 на участник „у”

ССКР-ОПИ,у – предложената средна себестойност на клиничен резултат от основен пакет с изследвания от участник „у”

ССКР-ОПИ,мин – предложената най-ниска средна себестойност на клиничен резултат от основен пакет с изследвания

*Пояснение:

Средната себестойност на изследванията за клинична химия се получава, като се съберат себестойностите на всички посочени по-горе изследвания (т. от 1 до 34 от таблицата), като сборът на тези себестойности се разделя на 34.

Средната себестойност на изследванията за имунохимия (имунология) се получава, като се съберат себестойностите на всички посочени по-горе изследвания (т. от 1 до 40 от таблицата), като сборът на тези себестойности се разделя на 40.

ГЛАВА  ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

……………………………………………………..

Обособена позиция № ............. с предмет ..................

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:                                                      /наименование на участника/

и подписана от:                                                            /три имена/

в качеството му/им  на                                                                       /длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail:	.

2. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

телефон / факс:	………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………Титуляр на сметката…………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „…………….”, Обособена позиция № ............. с предмет .................., ,

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:

„…………………”, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

3. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.

4. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

5. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието.

6. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от …….. календарни дни, считано от крайната дата за получаване на оферти, и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

7. Декларираме, че в рамките на гаранционния срок на оборудването, цените на консумативите ще са не по-високи от тези, които оферираме в настоящата процедура.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

9.Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

10.Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

Дата, ……………. Подпис

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

- ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „………………………..”,

- Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2.  Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5.  Представляваният от мен участник:  ...................................................................						                      (посочете фирмата на участника)

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;  или ако е чуждестранно лице: - не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове; - неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

6.	Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

- Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

8.  Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

9.  Горепосочените обстоятелства могат да бъдат потвърдени от информацията в следния публичен регистър  ............. /посочва се от декларатора/ или от следния орган ................... /посочва се от декларатора/, който е компетентен да предоставя информация за тях служебно на Възложителя.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: .............................	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато участникът е чуждестранно лице, декларацията се представя в официален превод съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/..............................................................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете името/фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ...................................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете името/фирмата на участника),

когото представлявам:

1.  При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка  няма да използва/ще използва подизпълнители /подчертава се вярното/;

2.   Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................

(изписват се имената/фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …….……………………………………………………………………………………………

4.   Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………........(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… ,

(име/фирма на лицето-подизпълнител)

регистрирано съгласно законодателството на ................................................,  данни по регистрация: ................................................................................................................................... (ЕИК/Булстат или друга идентификация съобразно приложимото законодателство; седалище и адрес на управление и др. такива),

във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  ..................................

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен лице: …………………………………………

(посочете името/фирмата на лицето, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:.....................................................

.................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4.  Други документи, по преценка на декларатора: .....................................……………………

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ

на изпълнени през последните три години, считано от датата на представяне на офертата, доставки на стоки, които са сходни или еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка

Подписаният: …………………………………………………………................(три имена)

в качеството си на ………………………………………………………………….(длъжност)

на ……………………………………………………………………(наименование на участника)

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: .........................................,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, представляваният от мен участник е изпълнил следните доставки на стоки, които са сходниˡ или еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка /обособена позиция №  ..... предмет ............/ :

| № по ред | Предмет (кратко описание на доставените стоки) | Възложител | Период на изпълнение на договора | Стойност без ДДС /х. лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |

Приложения:  Доказателства² за извършените доставки.

ПОЯСНЕНИЯ:

- За обособена позиция № 1 и 2 за „сходни“ с предмета на поръчката доставки се считат такива, свързани с клинично лабораторно оборудване.

За обособена позиция № 3 за „сходни“ с предмета на поръчката доставки се считат такива, свързани с разработка, внедряване, доставка на лабораторна информационна система (ЛИС)”.

- Съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП доказателство за извършената доставка се представя под формата на: а/ удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б/ чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнената доставка.

Дата: 	                         Декларатор:

/подпис, печат/

ОБРАЗЕЦ

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

- за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………....(три имена)

в качеството си на ……………………………………………………………(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ……………………….., обособена позиция № .... предмет .......,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ УЧАСТНИК

ПО ЧЛ. 55, АЛ. 7 ОТ ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………(трите имена)

в качеството си на ………………………………………………………………(длъжност)

на участник: .……………………………..…………………………………………………………,

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  .....................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

- Представляваният от мен участник ………………………………………/изписва се името/ фирмата на участника/ не е свързано лице или свързано предприятие* с друг участник в горепосочената процедура по възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:  ……………………..

(подпис, печат)

Пояснения по декларацията:

*Дефиниции:

Съгласно §1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързани лица“ са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Съгласно §1, т.24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързано предприятие“ е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 от ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 8, АЛ. 8, Т. 2 ОТ ОТ ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на участник: .……………………………..……………………………………………………,

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „.....................................................“,

ДЕКЛАРИРАМ:

Експертите на представляваният от мен участник ……………………………………… /изписва се името/фирмата на участника/  не са участвали / са участвали /грешното се зачертава/ в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие при подготовката на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка.

или

Експертите на представляваният от мен участник ……………………………………… /изписва се името/фирмата на участника/  са участвали в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие при подготовката на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка, но документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не ни предоставят информация, която ни дава предимство пред останалите участници в процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

Дата: 	............				ДЕКЛАРАТОР:  ……………………..

(подпис, печат)

Забележка: Участниците декларират един от двата текста, който отговаря на обективната истина. Текстът, който не отговаря на обективната истина се зачертава.

Пояснения:

- Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

- Когато участникът е обединение от лица, декларацията се попълва от всяко лице, участващо в обединението.

- Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 от

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: ………………………………………………………………(трите имена)

в качеството си на ……………………………………………………………….(длъжност)

На участник: ..………………………..…………………………………………………………, в

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  .....................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

- Представляваното от мен дружество* не е регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

- Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР: 	……….

(подпис, печат)

Пояснения по декларацията:

*Дефиниции: Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, посочените в настоящата декларация изрази имат следното значение:

1. "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

2. "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

3. "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Забележка:   Съгласно чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл. 3, т. 8 от закона не се прилага в случаите, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Когато е налице някое от горепосочените обстоятелства по чл.4 от закона, участникът задължително го посочва с настоящата декларация.

** Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

Когато участникът е обединение от лица, декларацията се попълва от всяко лице, участващо в обединението.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

ОБРАЗЕЦ ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ №1 И №2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„…………………………….………..” Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

Булстат / ЕИК: ________________________,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „…………………………”, Обособена позиция № ............. с предмет ..................

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:

| Предмет на обособената позиция | Количество | Изискване на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| Лабораторна Система - ГОЛЯМА | 3 броя | 1.Технологично решение: Да консолидира клинично-химичните и имунологични анализи в една система за едновременни изследвания от една епруветка, при наличие на възможност за паралелна и самостоятелна работа на клинично-химичния и имунологичния модул – съвременна RANDOM ACCESS технология |  |
|  |  | 2. Принципи на измерване: Напълно автоматизирана селективна система с имунолуминесцентен, фотометричен, имунотурбидиметричен принципи и модул за определяне на Na+, K+ и Cl¯ |  |
|  |  | 3. Работен капацитет: Поне 1000 определяния на час без електролитен анализ, от които поне 150 имунологични; |  |
|  |  | 4. Софтуер със съответното хардуерно обезпечаване: -Автоматичен качествен контрол; -Автоматично въвеждане на всички нови методи, показатели и софтуер на производителя - автоматичен ъпдейт, включен в цената; -Възможност за включване в цялостната информационна система на лабораторията и болницата; -Регистрация на изразходваните реактиви; -Аларма при диагностично значими отклонения в динамиката ; -Съхраняване на данни за поне 10 000 пациента в паметта на анализатора. |  |
|  |  | 5. Система за накапване: Възможност за накапване от една епруветка |  |
|  |  | 6. Система за дейонизирана вода: Директно свързана с апарата и притежаваща капацитет на производство на дейонизирана вода, със степен на чистота необходима за работата на системата. Офертата да съдържа подробно техническо описание на системата за дейонизирана вода и на системата за отпадъчните продукти на анализатора. |  |
|  |  | 7. Калибрация: Едно-, дву- и многоточкова автоматична калибрация, линейна и нелинейна калибрация; достатъчна стабилност на калибрацията в зависимост от параметрите; калибрация по партиден номер на биохимичните параметри |  |
|  |  | 8. Стабилност на реактивите: Хладилна камера на борда, което позволява постоянен достъп до реактиви, (постоянна готовност за работа) и гарантиране на използването на реактивите за целия срок на годност, обозначен на опаковката. |  |
|  |  | 9. Капацитет на борда: Минимум 80 реактива на борда, в това число поне 20 имунологични теста. |  |
|  |  | 10. Автоматизация: -Автоматичен температурен контрол по време на работния процес в реакционния модул и в модула за съхраняване на реактивите. Автоматично алармиране при отклонения от зададените температурни параметри; -Автоматично и непрекъснато въвеждане на биологичния материал чрез автоматизиран подавач на проби; -Непрекъснато зареждане на проби по време на работа и едновременно наличие на възможност за голям брой програми в паметта на апарата; -Вмъкване на спешни изследвания (STAT изследвания) в хода на рутинна работа; -Работата с епруветки – тип затворена система – от различни производители и с различни размери; -Автоматично разреждане и концентрация на пробите, автоматична корекция |  |
|  |  | 11. Електрозахранване: 220 V; 50/60 Hz -Непръксавемо токозахранващо устройство-UPS, осигуряващо автономност и продължаване на минимум 20 мин. работата в случай на прекъсване на електрозахранването |  |
|  |  | 12. Баркодирани данни: Баркодирани реактиви, контроли, калибратори и проби за имунологичния модул и баркодирани реактиви и проби за клинично-химичния модул; Възможност за двустранна комуникация с ЛИС. |  |
|  |  | 13. Бордов софтуер: Възможност за качествен контрол, калибриране, автоматично разреждане и концентриране на проби, автоматична корекция, регистрация на изследваните пациенти |  |
|  |  | 14. Полихроматична корекция: Автоматична детекция на кръвни съсиреци с описание на метода, и полихроматична корекция на резултатите при: хемолитични, иктерични и липемични проби |  |
|  |  | 15. Метрологична проследимост. Аналитична надеждност: Метрологична проследимост на търговските калибратори до първични стандарти, в соътветствие с изискванията на Европейската директива за ин-витро диагностични средства, при наличност на първични IFCC стандарти за съответните показатели. Документирани показатели за аналитична надеждност на резултатите – селективност, специфичност, граници на откриване и определяне, линеен обхват, неточност, невъзпроизводимост, стабилност, на пробата и консумативите и др. – за всеки показател. |  |
|  |  | Окомплектовка: Доставката на лабораторната система да включва стартов пакет, който съдържа: пълно тест меню, калибратори, контроли - минимум за 300 теста - за всеки показател, при съотношение клинична химия към имунология 90:10. Апаратът следва да включва необходимия интерфейс за връзка с ЛИС. |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:

| Предмет на обособената позиция | Количество | Изискване на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| Лабораторна Система - МАЛКА | 7 броя | 1. Технологично решение: Да консолидира клинично-химичните и имунологични анализи в една система за едновременни изследвания от една епруветка, при наличие на възможност за паралелна и самостоятелна работа на клинично-химичния и имунологичния модул – съвременна RANDOM ACCESS технология |  |
|  |  | 2. Принципи на измерване: Напълно автоматизирана селективна система с имунолуминесцентен, фотометричен, имунотурбидиметричен принципи и модул за определяне на Na+, K+ и Cl¯ |  |
|  |  | 3. Работен капацитет: Поне 450 определяния на час без електролитен анализ, от които поне 50 имунологични; |  |
|  |  | 4. Софтуер със съответното хардуерно обезпечаване: -Автоматичен качествен контрол -Автоматично въвеждане на всички нови методи, показатели и софтуер на производителя - автоматичен ъпдейт, включен в цената -Възможност за включване в цялостната информационна система на лабораторията и болницата -Регистрация на изразходваните реактиви -Аларма при диагностично значими отклонения в динамиката -Съхраняване на данни за поне 10 000 пациента в паметта на анализатора |  |
|  |  | 5. Система за накапване: Възможност за накапване от една епруветка |  |
|  |  | 6. Система за дейонизирана вода: Директно свързана с апарата и притежаваща капацитет на производство на дейонизирана вода, със степен на чистота необходима за работата на системата. Офертата да съдържа подробно техническо описание на системата за дейонизирана вода и на системата за отпадъчните продукти на анализатора. |  |
|  |  | 7. Калибрация: Едно-, дву- и многоточкова автоматична калибрация, линейна и нелинейна калибрация; достатъчна стабилност на калибрацията в зависимост от параметрите; калибрация по партиден номер на биохимичните параметри |  |
|  |  | 8. Стабилност на реактивите: Хладилна камера на борда, което позволява постоянен достъп до реактиви, (постоянна готовност за работа) и гарантиране на използването на реактивите за целия срок на годност, обозначен на опаковката. |  |
|  |  | 9. Капацитет на борда: Минимум 60 реактива на борда, в това число поне 15 имунологични теста. |  |
|  |  | 10. Автоматизация: -Автоматичен температурен контрол по време на работния процес в реакционния модул и в модула за съхраняване на реактивите. -Автоматично алармиране при отклонения от зададените температурни параметри; -Автоматично и непрекъснато въвеждане на биологичния материал чрез автоматизиран подавач на проби -Непрекъснато зареждане на проби по време на работа и едновременно наличие на възможност за голям брой програми в паметта на апарата -Вмъкване на спешни изследвания (STAT изследвания) в хода на рутинна работа -Работата с епруветки – тип затворена система – от различни производители и с различни размери -Автоматично разреждане и концентрация на пробите, автоматична корекция |  |
|  |  | 11. Електрозахранване: 220 V; 50/60 Hz - Непръксавемо токозахранващо устройство - UPS, осигуряваща автономност и продължаване на минимум 20 мин. работата в случай на прекъсване на електрозахранването |  |
|  |  | 12. Баркодирани данни: Баркодирани реактиви, контроли, калибратори и проби за имунологичния модул и баркодирани реактиви и проби за клинично-химичния модул. Възможност за двустранна комуникация с ЛИС |  |
|  |  | 13. Бордов софтуер: Възможност за качествен контрол, калибриране, автоматично разреждане и концентриране на проби, автоматична корекция, регистрация на изследваните пациенти |  |
|  |  | 14. Полихроматична корекция: Автоматична детекция на кръвни съсиреци с описание на метода, и полихроматична корекция на резултатите при: хемолитични, иктерични и липемични проби |  |
|  |  | 15. Метрологична проследимост. Аналитична надеждност: Метрологична проследимост на търговските калибратори до първични стандарти, в соътветствие с изискванията на Европейската директива за ин-витро диагностични средства, при наличност на първични IFCC стандарти за съответните показатели. Документирани показатели за аналитична надеждност на резултатите – селективност, специфичност, граници на откриване и определяне, линеен обхват, неточност, невъзпроизводимост, стабилност, на пробата и консумативите и др. – за всеки показател. |  |
|  |  | Окомплектовка: Доставката на лабораторната система да включва стартов пакет, който съдържа: пълно тест меню, калибратори, контроли - минимум за 300 теста - за всеки показател, при съотношение клинична химия към имунология 90:10. Апаратът следва да включва необходимия интерфейс за връзка с ЛИС. |  |

- Декларирам, че предложеното оборудване ще бъде фабрично ново, без дефекти, произведено не по-рано от 2014 г. Предложеното оборудване не е било демонстрационно и не е рециклирано;

- Декларирам, че предложеното оборудване ще притежава СЕ-mark/ Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ;

- Декларирам, ………………………………………месеца гаранционен срок /минимален гаранционен срок 60 (шестдесет) месеца/ от датата на инсталиране и пускане в действие на оборудването. По време на гаранционния срок се задължаваме не само да поправяме възможните повреди, но и да извършваме профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя.

- Декларирам, че ще бъдат осигурени оригинални резервни части за апаратурата в срок не по-малко от 10 години след изтичане на гаранционния срок. В доказателство прилагам декларация, издадена от производителя за наличието на резервни части за поне 10 години след изтичане на гаранционния срок.

- Декларирам, че ще бъде осигурена и поддържна документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ.

- Декларирам, че ще осигуря гаранционно обслужване на доставеното оборудване, през времето в което е в гаранционен срок, от сервизните инженери обучени от производителя, при максимално време на реакция - до 4 часа от съобщаване на проблема, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.

- Декларирам, че нося отговорност за монтажа на оборудването и за провеждането на приемателни изпитания. Декларирам, че ще бъде предоставено едно копие от сервизното ръководство (на български или английски език) в електронен формат и едно копие на хартия. Освен това кодовете за инспекции и ремонт, както и всички чертежи на отделните части на устройството също ще бъдат предоставени по време на приемателните тестове.

- Ще бъде извършено обучение на два етапа:

Етап І: Основно техническо обучение – продължителност 5 работни дни, извършва се непосредствено след инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудването.

Етап ІІ: Клинично обучение – продължителност 10 работни дни, извършва се в период до 30 календарни дни от датата на инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудването.

9. Срокът на доставка, инсталация и пускане в експлоатация на лабораторните системи по обособени позиции №1 и №2 е …………………/но не повече от 2 /два/ месеца/ от датата на сключване на договор с изпълнителя.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2.

ОБРАЗЕЦ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„…………………………….………..” Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

Булстат / ЕИК: ________________________,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „…………………………”, Обособена позиция № ............. с предмет ..................

| Предмет на обособената позиция | Количество | Изискване на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| Лабораторна информационна система | 9 броя | Въвеждане на информация за пациента: Индентификация на пациента/еднозначна и постоянна/; Демографски данни: възраст, пол, диагноза; Баркод етикиране |  |
|  |  | Начин на въвеждане на информацията за пациента: Мануално; On line от болничната информационна система; От бар код или от здравна карта на пациента |  |
|  |  | Съхранение на информацията за пациента - Данните за пациента трябва да се запаметяват така, че при повторно изследване да не се налага повторното им въвеждане |  |
|  |  | Въвеждане на поръчаните показатели: |  |
|  |  | При въвеждане на поръчката в лабораторията трябва да има възможност за мануално въвеждане или въвеждане чрез машинно прочитане и On line БИС. Системата трябва да позволява промени на поръчката в лабораторията. |  |
|  |  | Минималната информация, която трябва да се въведе включва: уникален индентификационен номер на пробата и поръчаните показатели |  |
|  |  | Въвеждане на резултатите: On line; Мануално; Допълнително предимство е възможността за проследимост на мануално и повторно вьведени резултати до апаратен анализ |  |
|  |  | Въвеждане на изчислени показатели - Напр. Креатининов клирънс |  |
|  |  | Качествен контрол - Системата трябва да осигурява разгърната система за ВКК включително изработване и водене на контролни карти. Плаузибилитетен контрол |  |
|  |  | ЛИС трябва да позволява: |  |
|  |  | Проверка на внесената информация |  |
|  |  | Проверка на резултатите |  |
|  |  | Делта чек контрол |  |
|  |  | Утвърждаване на резултатите от лабораторния персонал |  |
|  |  | Системата трябва да позволява добавяне на свободен текст. |  |
|  |  | Възможността за проследимост на резултатите до апаратен анализ |  |
|  |  | Получаване на резултатите - Автоматично през компютър или интернет или електронна поща |  |
|  |  | Референтни стойности - Съхранение на референтни стойности и маркиране на патологичните резултати |  |
|  |  | Пълна автоматизация на документооборота - Лабораторен журнал, справки, отчети към НЗОК, касови отчети,отчети към възложители |  |
|  |  | Управление на складовото стопанство - възможност за управление на складовото стопанство на реактиви, консумативи и други |  |
|  |  | Информация за дейността на лабораторията: Приходи, разходи; възможност за въвеждане на програми за изчисляване на себестойност, възможност за събиране на информация за извършени изследвания на отделни апарати и по параметри |  |
|  |  | Интегриране към болнична информационна система - ЛИС трябва да има възможност за интегриране към болнична информационна система |  |
|  |  | Съответствие на ЛИС с БДС - ISO-EN 15 189 или еквивалент |  |
|  |  | Системата трябва да включва необходимия интерфейс за съвместна работа с лабораторните апарати - Лабораторна система - Голяма и Лабораторна система - Малка. |  |
|  |  | Участниците следва да предвидят и всички необходими материали и средства за физическото свързване на ЛИС с лабораторните апарати - Лабораторна система - Голяма и Лабораторна система - Малка. |  |

1. Декларирам, че предлаганата информационна система ще отговаря на изискванията, описани в „Техническа спецификация" или притежава по-добри параметри.

2. Декларилам, че при инсталирането на системата ще бъде представен сертификат (или друг удостоверителен документ) от производителя, че същата не е демоверсия;

3.Декларирам, че ще бъде осигурено гаранционно обслужване на ЛИС, за срока на гаранционна поддръжка на лабораторните системи /голяма и малка/, съобразно договора за доставката им и поддръжката им /минимум 60 месеца/ при максимално време на реакция - до 4 часа от съобщаване на проблема, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.

4.След въвеждането на ЛИС в действие и синхронизирането ú с лабораторните системи, ще бъдат проведени приемателни изпитания, за които ще носим отговорност.

5.Декларирам, че ще бъде извършено обучение за работа с ЛИС – продължителност 10 работни дни, извършва се непосредствено след интегрирането ú към съществуващата болнична информационна система и инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудването.

6.Декларирам, че ще бъде гарантирана софтуерно непрекъсната работа на ЛИС в рамките на гаранционния срок.

7. Срокът на разработването и внедряването на информационната лабораторните системи по обособена позиция №3 е ………………………………../но не повече от 2 /два/ месеца/ от датата на сключване на договор с изпълнителя.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2.

ОБРАЗЕЦ ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ №1 И №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„………………..“, Обособена позиция № .... предмет ......

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „……………….”, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

във връзка с което Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:

За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, цената на нашето предложение възлиза на:

1. Единична цена за един брой оборудване по обособена позиция №.........:_____________ лева без ДДС

Словом: ________________________________________________________

посочва се словом единичната стойност в лева без ДДС

Обща стойност за оборудването по обособена позиция №.........:_________________ лева без ДДС

- Словом: ________________________________________________________

посочва се словом стойността в лева без ДДС

2. Единична цена за един брой оборудване по обособена позиция №.........:_____________ лева с начислен ДДС

Словом: ________________________________________________________

посочва се словом единичната стойност в лева с начислен ДДС

Обща стойност на оборудването по обособена позиция №...........:_________________ лева с начислен ДДС

- Словом: ________________________________________________________

посочва се цифром и словом стойността в лева с начислен  ДДС

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

(Единичната крайна цена по всяка отделна позиция следва да бъде в български лева и да включва всички разходи по доставката до мястото на доставка без ДДС и с включено ДДС: доставката до мястото на изпълнение, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, такси, инсталация и монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи, обучение за работа и гаранционна поддръжка, в която се включва труд, резервни части, транспорт на специалистите, профилактика и всички разходи по гаранционното обслужване;

За всяка обособена позиция се попълва отделно ценово предлажение.

Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора.)

Цена на консумативите, необходими за провеждане на изследванията.

| Пореден № | Вид изследване | Себестойност на клиничен резултат, в лева без ДДС |
| --- | --- | --- |
| I. Клинична химия |  |  |
|  | Билирубин – общ |  |
|  | Билирубин – директен |  |
|  | Глюкоза |  |
|  | Креатинин |  |
|  | Креатинин-ензимен метод |  |
|  | Пикочна киселина |  |
|  | Урея |  |
|  | Амоняк |  |
|  | Холестерол |  |
|  | HDL |  |
|  | LDL |  |
|  | Триглицериди |  |
|  | Лактат |  |
|  | АСАТ |  |
|  | АЛАТ |  |
|  | КК |  |
|  | КК-МВ |  |
|  | ГТ |  |
|  | АФ |  |
|  | ЛДХ |  |
|  | а-Амилаза |  |
|  | Липаза |  |
|  | Общ белтък |  |
|  | Общ белтък в урина |  |
|  | Общ белтък в ликвор |  |
|  | Албумин |  |
|  | Калий |  |
|  | Натрий |  |
|  | Хлорид |  |
|  | Калций – фотометрично |  |
|  | Фосфор |  |
|  | Гликиран хемоглобин- HbA1C |  |
|  | Желязо |  |
|  | ЖСК |  |
| ССКХ-ОПИ - Средна себестойност на изследванията от клинична химия: |  |  |
| ІІ. ИМУНОХИМИЯ (ИМУНОЛОГИЯ): |  |  |
| 1 | FT3 |  |
| 2 | FT4 |  |
| 3 | TSH |  |
| 4 | Atg /ТАТ/ |  |
| 5 | АТРО /МАТ/ |  |
| 6 | Кортизол |  |
| 7 | Пролактин |  |
| 8 | LH |  |
| 9 | FSH |  |
| 10 | Естрадиол |  |
| 11 | Прогестерон |  |
| 12 | Тестостерон |  |
| 13 | Дехидроепиандростерон (DHEAS) |  |
| 14 | РТН |  |
| 15 | Имунореактивен инсулин |  |
| 16 | Хомоцистеин |  |
| 17 | Витамин В12 |  |
| 18 | 25-ОН-Витамин Д3 |  |
| 19 | Фолат |  |
| 20 | PSA – total |  |
| 21 | PSA – free |  |
| 22 | СА 15-3 |  |
| 23 | СА 125 |  |
| 24 | СА 19-9 |  |
| 25 | СЕА |  |
| 26 | Алфа-фетопротеин |  |
| 27 | Човешки hCG |  |
| 28 | Тропонин Т /І/ |  |
| 29 | BNP/NT-Pro-BNP/ |  |
| 30 | IgG |  |
| 31 | IgA |  |
| 32 | IgM |  |
| 33 | IgE |  |
| 34 | Микроалбумин |  |
| 35 | С- реактивен протеин |  |
| 36 | Трансферин |  |
| 37 | Феритин |  |
| 38 | Анти HBc |  |
| 39 | HBsAg |  |
| 40 | D-димер |  |
| ССИ-ОПИ - Средна себестойност на изследванията от имунология: |  |  |

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

- При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от стойността му, без ДДС.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

ОБРАЗЕЦ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„………………..“, Обособена позиция № .... предмет ......

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „……………….”, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

във връзка с което Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:

За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, цената на нашето предложение възлиза на:

1. Единична цена за лабораторна информационна система по обособена позиция №3_____________ лева без ДДС

Словом: ________________________________________________________

посочва се словом единичната стойност в лева без ДДС

Обща стойност за лабораторна информационна система по обособена позиция №3:_________________ лева без ДДС

- Словом: ________________________________________________________

посочва се словом стойността в лева без ДДС

2. Единична цена за един брой лабораторна информационна система по обособена позиция №3:_____________ лева с начислен ДДС

Словом: ________________________________________________________

посочва се словом единичната стойност в лева с начислен ДДС

Обща стойност за лабораторна информационна система по обособена позиция №3_________________ лева с начислен ДДС

- Словом: ________________________________________________________

посочва се цифром и словом стойността в лева с начислен  ДДС

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

- При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от стойността му, без ДДС.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

# ОБРАЗЕЦ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№ BG161РО001-1.1-08-0001-1-D-……………

Днес, …….......…... г., в гр. София между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: София 1000,  пл. „Света Неделя” № 5, БУЛСТАТ 00695317, представлявано от …………….. и ………………, наричано по - долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

“…………..…………….” ………….…, със седалище и адрес на управление: ……………….., Район “………..…….”, ж.к.”…………………………….”, ул.”………………….” №…., БУЛСТАТ/ЕИК ……………..., представлявано от ………………… - Управител/Изпълнителен директор, от друга страна, наричана по – долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № ……/……….  г. на възложителя за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет………, обособена позиция №…………, /, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № …………………….., проект …………………………. неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., се сключи настоящият договор за следното:

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на възнаграждение да достави клинична лабораторна система/ лабораторната информационна система (описва се предмета на съответната особена позиция), наричано по-долу за краткост „оборудването” или „ЛИС”.

(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните дейности:

- доставка на клинична лабораторна система (медицинското оборудване)/ лабораторната информационна система (ЛИС);

- монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване/разработване и внедряване на ЛИС;

- обучение за работа с доставеното медицинско оборудване/ЛИС;

- гаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване/ЛИС и доставка на резервни части;

- за дейността на медицинското оборудване (обособени позиции № 1 и № 2 от обществената поръчка) се осигуряват всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи-стартов пакет, който съдържа пълно тест меню, калибратори, контроли - минимум за 300 теста - за всеки показател, при съотношение клинична химия към имунология 90:10;

- доставката на лабораторната информационна система (обособена позиция №3 от обществената поръчка) включва инсталация, настройка, пробно изпитване, пускане в действие и предаване за експлоатация с необходимия интерфейс за съвместна работа с лабораторните апарати и с всички необходими материали и средства за физическото свързване на ЛИС с лабораторните апарати.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 2 в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложения № № 2 и 3, които са неразделна част от настоящия договор и в сроковете по раздел ІІ от настоящия договор.

(4) Мястото на доставка е: ……………………………….. (посочва се съобразно съответната обособена позиция).

(5) С въвеждането в експлоатация на оборудването/внедряването на ЛИС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост върху нея .

II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на подписването му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да има готовност да достави медицинското оборудване/ЛИС в  срок до ...................(не повече от 2 месеца) месеца, считано от датата на подписване на договора.

(3) Срокът на обучение за работа с доставеното медицинско оборудване/ЛИС е............................ (съгласно техническо предложение на Изпълнителя);

(4) Гаранционният срок и срокът за гаранционната поддръжка на доставеното медицинско оборудване/ЛИС е……………………………………(посочва се съгласно Техническата оферта на изпълнителя).

(5) Срокът по ал. 2 се удължава с толкова дни колкото часа над посочените в чл. 15, ал. 4 от настоящия договор оборудването не е работило поради повреда или профилактика.

(6) Сроковете по предходните алинеи се удължават при условията на Раздел ХV „Спиране изпълнението на договора поради форсмажорни или непредвидени обстоятелства. Изменения и допълнения на договора” с подписването на двустранен констативен протокол, с толкова дни, колкото е било налице съответното събитие, като към протокола се прилагат доказателства за наличието на форсмажорно или непредвидено обстоятелство.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за изпълнение на настоящия договор, съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценовото предложение е ………………… (с думи …………………………………) лв. без ДДС или ………………… (с думи …………………………………) лв. с ДДС.

(2) Цената на оборудването по обособени позиции №1 и №2 от обществената поръчка включва доставка на оборудването, монтаж и инсталация, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи стартов пакет който съдържа пълно тест меню, калибратори, контроли - минимум за 300 теста - за всеки показател, при съотношение клинична химия към имунология 90:10.

(3) Цената на лабораторната информационна система (ЛИС) по обособена позиция №3 от обществената поръчка включва инсталация, настройка, пробно изпитване, пускане в действие и предаване за експлоатация с необходимия интерфейс за съвместна работа с лабораторните апарати и с всички необходими материали и средства за физическото свързване на ЛИС с лабораторните апарати.

(4) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 4. (1) Цената по договора се заплаща както следва:

- в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на приемо-предавателен протокол за доставка, монтаж, инсталация, пускане в действие и проведено обучение за работа и оригинална фактура за дължимата сума.

(2) Дължимите по този договор плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на документите, предвидени за съответния вид плащане, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Във всяка фактура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи, че плащането се извършва със средства, отпуснати от средносрочна рамкова инвестиционна програма по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.” съгласно договор № BG161РО001.1.1-08/2010/…………... с предмет …………………………………………………., подписани от Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие.

(3) Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

Банка: ……………………….

IBAN: ……………………….

BIC: ………………………….

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата, която не е призната за плащане от Договарящия орган по вина на Изпълнителя.

ІV. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 5. Финансирането по чл. 3 от настоящия договор се извършва със средства, отпуснати от средносрочна рамкова инвестиционна програма по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съгласно договор ……………………………… с предмет ………………………………………………………………., подписани от Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие.

V. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. За изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа екипа от специалисти със съответната квалификация.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи Ръководител на екипа, който да организира извършването на дейностите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да бъде в пряка връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по всички въпроси, касаещи задълженията и отговорностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

VІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:

1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по ал. 6.

(3) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по ал. 2.

(4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(5) Не е нарушение на забраната по ал. 2, т. 2 и по ал. 4 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ал. 1 – 5.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

(2) При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по договора, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на ал. 1.

(4) Алинея 3 не се прилага в случаите по ал. 2.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия договор;

- да получи вещта в срока и на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 ;

- след въвеждане в експлоатация, упълномощеното от възложителя лице да приеме доставеното оборудването ЛИС;

- след внедряването на ЛИС, упълномощеното от възложителя лице да приеме доставената информационна система;

- да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични документи и данни, намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора;

- в срок от 10 (десет) работни дни да реагира на писмено поставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въпроси, искани документи, срещи и др.;

- да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и съответните документи за изпълнение на дейностите по договора;

- да заплати доставеното оборудване/ЛИС и извършените услуги по реда и при условията, уговорени с настоящия договор.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията, на които трябва да отговаря оборудването/ЛИС, посочени в чл. 1, ал. 3 от договора или не представи изискуемите документи относно оборудването/ЛИС, да откаже приемането на оборудването/ЛИС, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.

VIІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставеното оборудване и ЛИС по този договор в размер и срокове, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Договора.

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

      - да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете по чл. 2;

      - да декларира, че е единствен собственик на оборудването, предмет на договора;

      - да въведе в експлоатация и внедри оборудването/ЛИС;

      - да осигури за своя сметка транспорта по доставката на оборудването/ЛИС до местоизпълнението по договора;

      - да осигури гаранционно обслужване на оборудването/ЛИС през времето в което е в гаранционен срок, от сервизните инженери обучени от производителя, при максимално време на реакция - до 4 часа от съобщаване на проблема, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.

      - да проведе обучение на персонала на .............етапа в рамките на .............. дни (сългасно съответната обособена позиция). Лицата, които трябва да бъдат обучени се посoчват в списък, предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

      - да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна;

      - при доставяне на оборудването/ЛИС да представи документ от производителя, че оборудването е фабрично ново, не е демооборудване, не е демонстрационно оборудване, не е рециклирано и съдържащо информация относно датата, на която същото е произведено от производителя;

      - при доставка, предложеното оборудване да притежава СЕ-mark/ Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ;

      - да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на договора и за мерките, предприети за тяхното решаване;

      - да обезпечи оригинални резервни части за оборудването за период от 10 години след изтичане на гаранционния срок.;

      - да осигури и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ.

      - да носи отговорност за монтажа на оборудването/внедряването на ЛИС и за провеждането на приемателни изпитания. Да въведе ЛИС в действие и да я синхронизира с лабораторните системи, като проведе приемателни изпитания, за които ще носи отговорност.

      - да предостави едно копие от сервизното ръководство (на български или английски език) в електронен формат и едно копие на хартия.

      - да гарантира софтуерно непрекъсната работа на ЛИС в рамките на гаранционния срок.

      - да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по изпълнение предмета на поръчката и да го съобщи на Възложителя;

      - да доставя на лечебните заведения (посочени в документацията на обществената поръчка като крайни получатели и ползватели на оборудването) всички необходими консумативи, посочени в ценовото му предложение, въз основа на което е спечелил обществената поръчка за срока на гаранционната поддръжка. За срока на гаранционната поддръжка на оборудването, доставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ консумативи на лечебните заведения-крайни получатели на оборудването не трябва да надвишават стойностите посочени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

(2) В случай, че по каквато и да е причина ИЗПЪЛНИТЯЛЕТ не може да изпълни произтичащите от настоящия договор задължения за гаранционно обслужване на доставеното от него оборудване/ЛИС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури изпълнението на тези негови задължения от производителя на оборудването/ЛИС.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните документи: гаранционна карта, инструкция за експлоатация, ръководство за ползване, техническо описание и всички други документи, съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на английски език, придружен с превод на български език.

(2) Доставката ще се счита за неизпълнена докато Възложителя не получи всички документи по предходната алинея.

(3) Ако непредставянето на документи води до последващи разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тези разходи се покриват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ги удържа от следващото плащане по Договора или от гаранцията за добро изпълнение.

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на вещта и за годността й за употреба за срока, посочен в чл. 2, ал. 4 от датата по чл. 30, ал. 2.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизно обслужване за безвъзмездно отстраняване на всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения в предходната алинея гаранционен срок.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване работата на доставеното оборудването/ЛИС поради повреди или профилактика да не надвишава ......... (240 /двеста и четиридесет/) часа годишно.

(4) При надвишаване на часовете по предходната алинея, се задейства клаузата на чл. 2, ал. 5 от настоящия договор.

Чл. 16. (1) При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

1. за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, т. е. поне до 31 август 2020 г.;

2. за период от 3 години след частичното приключване на настоящия проект съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

(3). ИЗПЬЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 и чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие" в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: "Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <име на Изпълнителя> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган". Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма “Регионално развитие"2007-2013 г."

(4) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнние на настоящия договор подлежат на възстановяване по следната банкова сметка:

БНБ Централно управление,

IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,

BIC код на БНБ – BNBG BGSD

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередностите при изпълнение на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжн да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл. 17. Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка или по повод на дейности, за които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIІІ. ПРИЕМАНЕ

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че оборудването/ЛИС не е обременено с недостатъци.

Чл. 19. (1) Оборудването следва да се предаде на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. За приемането и предаването се съставя приемно-предавателен протокол, в два екземпляра, който се подписва от упълномощените представители на двете страни.

(2) При предаване на вещта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде документите по чл. 14, както и документите, свързани с експлоатация на оборудването/ЛИС, предоставени му от производителя (упътвания, документи за гаранционен срок и др.) и подписан от него списък на същата, с пълно описание на техническите й характеристики и окомплектовка.

(3) Преди предаване на оборудването/ЛИС ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършви всички проверки и изпитвания съгласно Техническите спецификации и Техническото предложение, което се удостоверява с констативни протоколи.

(4) За монтажа и след въвеждането в експлоатация на оборудването/внедряването на ЛИС се съставят и подписват двустранни протоколи от упълномощените представители на двете страни.

Чл. 20 (1) При предаването на оборудването/ЛИС ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да го прегледа за недостатъци.

(2) Рекламации по количеството на доставеното оборудване/ЛИС могат да се правят в момента на подписване на приемо-предавателния протокол.

(3) Рекламации относно качеството и скрити дефекти на въведеното в експлоатация оборудване/ЛИС се правят в срок от 20 (двадесет) работни дни след откриването им.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен безвъзмездно да отстрани констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на гаранционния срок рекламации.

(5) В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява проверка на оборудването/ЛИС от контролна организация, в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол.

ІХ. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 21. (1) За срока на действие на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква:

- писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители по въпроси, свързани с изпълнение на задълженията му по този договор;

- представянето на всички данни и документи, както на хартиен, така и на магнитен носител, за целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.).

(2) При упражняване на правата и задълженията си по договора или на приложимите законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от упълномощени от него лица.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да формира екип за текущ контрол по изпълнението на този договор.

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. При подписване на договора, като гаранция за точно изпълнение на задълженията по него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по договора на стойност 5 % (пет на сто) от цената по чл. 3, без ДДС в една от следните форми:

  - оригинал на платежно нареждане за парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването: БНБ Централно управление, IBAN: BG21 BNBG 9661 3300 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD,

  - оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението………………………………….валидност

Чл. 24. Разходите по превода на парична сума или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнние на договора в срок до 60 (шестдесет) дни след изтичане на срока за пълно гаранционно обслужване по чл. 2, ал. 9, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата

Чл. 26. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока определен по чл. 25, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие като представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анекс за удължаването й. В противен случай, възложителяТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки, както и при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 28. В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора.

ХІ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка на медицинското орудване/ЛИС за срок от ....................................... (минимум 60 месеца) от въвеждането в експлоатация/внедряването.

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на оборудването/ЛИС, указано в Техническата спецификация и Техническото предложение при спазване на условията, описани в гаранционната карта.

Чл. 32. (1) Заявката за отстраняване на възникнала повреда на оборудването/ЛИС се прави по телефон или писмено по факс.

(2) Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на повредата, часа и датата, когато е констатирана.

Чл. 33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се  задължава да извършва гаранционно обслужване на оборудването/ЛИС на място, както следва:

1. време за констатиране на проблема – до ...... (4 /четири/ часа, седем дни в седмицита, двадесет и четири часа в денонощието) часа от съобщаването за проблем от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него лице;

2. време за oтстраняване на проблема – определя се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след констатиране на проблема по предходната точка и се посочва в двустранно подписан между странит протокол.

(2) При необходимост от продължително отстраняване на проблема (повече от 48 (четиридесет и осем часа), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени временно ремонтирания модул/устройство със свое, от същия функционален тип, което да се използва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през времето до завършване на ремонта.

Чл. 34. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря в случаите на рекламация, по отношение на дефектирали части, които не са подменени от него, както и за вреди, настъпили в резултат на действията на трети лица, извършили ремонт на вещта.

(2) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени некачественото оборудване, устройство или част с ново/и със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение.  Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XII. СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури оригинални резервни части, свързани с експлоатацията на доставеното оборудване за период от 10 години, след изтичане на гаранционния срок.

ХІII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното, срочното и качествено изпълнение на дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническите спецификации, Техническата оферта и Ценовата оферта.

Чл. 37. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на доставеното оборудване/ЛИС, които намаляват съществено неговата цена или неговата годност за употреба и не са били съобщени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2)  В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните права:

1.  да върне оборудването/ЛИС и да иска обратно сумата, която е дал до момента заедно с разноските по договора;

2.  да задържи оборудването/ЛИС и да иска намаляване на цената;

3.  да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.  да иска да му бъде предадено оборудването/ЛИС без недостатъци в замяна на това, което е получил с недостатъци.

(3)  Независимо от правомощията си по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска и неустойка за претърпените вреди в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на оборудването/ЛИС.

Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходния член и когато оборудването е погинало или е било повредено, ако това е станало поради неговите недостатъци.

Чл. 39. В случай че бъде съдебно отстранен от закупеното оборудване/ЛИС, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ платените до момента суми, съдебните разноски, както и неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на вещта.

Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не плати цената на вещта по чл. 3.

Чл. 41. (1) В случай на неточно изпълнението на която и да е от дейностите по настоящия договор, с изключение на задълженията, произтичащи от раздел ХІ „Гаранционна отговорност и обслужване”, раздел ХІІ „Следгаранционно обслужване” и/или неизпълнение на чл. 13, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от общата цена по чл. 3 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % (двадесет и пет на сто) от общата цена.

(2) При пълно неизпълнение на задълженията, произтичащи от раздел ХІ „Гаранционна отговорност и обслужване”, раздел ХІІ „Следгаранционно обслужване” и/или чл. 13, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25 % от цената на договора.

(3) В случаите по чл.13, ал.1, т.17 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако достави на лечебните заведения-крайни получатели консумативи на цени над посочените в ценовото му предложение. Неустойката е в размер на разликата между оферираната стойност на всеки консуматив по настоящата обществена поръчка и реалната стойност на която са доставени консумативите в съответното лечебно заведение.

(4) Също така ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в случай, че откаже да достави или оферира посочените в ценовото му предложение консумативи на всяко едно от лечебните заведения-крайни получатели по настоящата обществена поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка и в случаите, когато лечебното заведение - краен получател обяви обществена поръчка за доставка на консумативи необходими за работа на оборудването, предмет на настоящия договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не подаде оферта. Неустойката по предходните две изречения е в размер на 25% от стойността на цялото заявено количество консумативи от лечебното заведение - краен получател.

Чл. 42. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор, както и подлежащите на възстановяване от него неусвоени средства и натрупани лихви по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при:

Банка: БНБ Централно управление,

IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,

BIC код на БНБ – BNBG BGSD

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от последващото дължимо по договора плащане или от стойността на гаранцията за добро изпълнение.

Чл. 43. (1) В случай, че на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъдат наложени финансови корекции, поради некачествено изпълнение на възложените дейности или друго виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на наложената финансова корекция. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните дължими суми в срок от 5 (пет) работни дни след получаване на искане за това.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати неустойките в упоменатия срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.

Чл. 44. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат обезщетение по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

XIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 45. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори и други данни, независимо от носителя (хартиен, магнит и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани, получени или създадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора, имат статут на конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки във връзка с изпълнение на Закона за обществени поръчки.

Чл. 46. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конфиденциална информация, свързана с дейността – предмет на този договор, с изключителната цел да изпълни задълженията си по този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на договора без предварителното писмено съгласие на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, ангажирани с изпълнението на договора. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциалната информация.

(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два оригинала, като единият оригинал се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно със списъка по ал. 5.

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(8) При приключване изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(9) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на одитните органи на Европейския съюз, съответно на одитните органи на международната финансова институция, няма да се смятат за нарушение на ал. 1-8 включително.

XV. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ДОГОВОРА

Чл. 47. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 48 (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 49. Изменения в клаузите на договора са възможни само при условията на Закона за обществените поръчки, с подписването на допълнително споразумение от страните, което става неразделна част от договора.

XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 50. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на страните по договора.

Чл. 51. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато:

- при установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности на българската държава и за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора;

- при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

- спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

- при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП.

Чл. 52. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

- ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- при съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

Чл. 53. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, с едномесечно писмено предизвестие, изпратено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да развали договора при условията на чл. 40.

XVII. СПОРОВЕ

Чл. 54. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и добронамерено.

Чл. 55. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското законодателство.

ХVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 56. (1) Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено действие „незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане, настъпване или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от пет работни дни.

(2) Навсякъде в договора, където е записано „неточно изпълнение” следва да се разбира непълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено (във времево отношение) и/или лошо (всяко друго, което не съответства на дължимото) изпълнение.

Чл. 57. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни.

Чл. 58. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 59.  Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана, с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да потвърди в седемдневен срок от поканата или да предложи на другата страна за подходящо време и място.

Чл. 60. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за изпълнение на договора.

Чл. 61. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 62. (1) Всички предизвестия, уведомления, заявка и съобщения, предвидени в този договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени срещу подпис на страната (чрез законния й представител или друго лице за контакти), са връчени чрез куриер, чрез писмо с обратна разписка на лице, намиращо се на долупосочения адрес на страната, или са изпратени по факса на страната, както следва:

На Възложителя: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, тел./факс: ...............;

На Изпълнителя: ………………………………………………………………………….

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, тел./факс, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, предизвестия, уведомления, заявки и съобщения и същите се считат за редовно връчени.

(3) Лица отговорни за изпълнение на договора:

За Възложителя: ....................................................................................;

За Изпълнителя: .................................................................................................................

Чл. 63. (1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата страна при промяна на банкова си сметка.

(2) При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно извършено.

Чл. 64. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал.

Чл. 65. Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него:

Приложение № 1- Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 - Предлагана цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Списък на квалифицираните специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;

Приложение № 5 – Гаранция за добро изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.