ОДОБРЯВАМ:

__________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на медицинско оборудване и апаратура, по проекти част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

София, 2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерство на здравеопазването, на основание Решение № …………../……..2015 г. за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване и апаратура, по проекти част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.”.

Обществената поръчка се състои от 5 /пет/ обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция № 1: „Доставка на апаратура за централна стерилизация”, включваща 4 /четири/ номенклатурни единици:

1.1. Номенклатурна единица №1: „Доставка на апаратура за централна стерилизация” за нуждите на МБАЛ Света Марина ЕАД, гр. Варна;

1.2. Номенклатурна единица №2: „Доставка на апаратура за централна стерилизация” за нуждите на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен;

1.3. Номенклатурна единица №3: „Доставка на апаратура за централна стерилизация” за нуждите на СБАЛ по Онкология ЕАД;

1.4. Номенклатурна единица №4: „Доставка на апаратура за централна стерилизация” за нуждите на УМБАЛ Александровска ЕАД, София;

2. Обособена позиция № 2: „Доставка на уредба за интраоперативно лъчелечение/система за интраоперативно kV лечение”;

3. Обособена позиция № 3: „Доставка на интегрирана операционна система”;

4. Обособена позиция № 4: „Доставка на ядрено магнитен резонанс - 3 Тесла”;

5. Обособена позиция № 5: „Доставка на анестезиологични апарати”.

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Министерството на здравеопазването (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки - профил на купувача”, а именно: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004&articleid=7563

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Офертите на участниците ще се приемат на адреса на Министерство на здравеопазването: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. до датата, посочена в раздел ІV.3.4. „Срок за получаване на оферти или на искания за участие” от обявлението за поръчка.

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в деня и часа, посочени в раздел ІV.3.8. „Условия за отваряне на офертите” от обявлението за поръчка, в сградата на Министерството на здравеопазването, на адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Председателят на назначената от Възложителя комисия ще обяви датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на участниците предварително, при съблюдаване изискванията на Закона за обществените поръчки, вкл. чрез обявяване на посочения в настоящата документация интернет адрес на Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки - профил на купувача”, а именно: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004&articleid=7563

За резултатите от оценяването на офертите участниците се уведомяват съгласно ЗОП. Решенията на възложителя във връзка с процедурата са писмени и се изпращат на участниците в нормативно установения срок.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:

Евелина Василкова, главен експерт в дирекция „Обществени поръчки“

Тел. :02/9301466

- СЪДЪРЖАНИЕ

- ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация и общи изисквания към документацията

Раздел ІІ. Пълно описание на предмета на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците

Раздел ІV. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел V. Комуникация между възложителя и участниците

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ – Оферта

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

- ОБРАЗЕЦ – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

- ОБРАЗЕЦ - Декларация от подизпълнител за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, (без б. „е“), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП  от Закона за обществените поръчки

- ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора.

- ОБРАЗЕЦ – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ –  Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

ОБРАЗЕЦ – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Проект на договор

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Министерството на здравеопазването е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт в министерството е министърът. Министърът на здравеопазването е Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП.

  - ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки.

  - МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката, предмет на настоящата процедура е 19 476 666.66 лв. без ДДС или 23 371 999.99 лв. с ДДС.

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставки е равна или по-висока от 66 000 лева без включен  ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури.

Максималните стойности на отделните обособени позиции/номенклатурни единици са както следва:

| Позиция/ Номенклатурна единица | Вид на актива (доставката) | Крайни получатели | Марка | Количество | Максимално допустима единична стойност на доставката в лева без ДДС | Максимално допустима обща стойност на доставката в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | „Доставка на апаратура за централна стерилизация”, включваща 4 номенклатурни единици | МБАЛ Света Марина ЕАД, гр. Варна; УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен; СБАЛ по Онкология ЕАД, гр. София; УМБАЛ Александровска ЕАД, гр. София | бр. | 4 | - | - |
| 1.1 | Номенклатурна единица №1: „Доставка на апаратура за централна стерилизация” за нуждите на МБАЛ Света Марина ЕАД, гр. Варна | МБАЛ Света Марина ЕАД, гр. Варна | бр. | 1 | 2 208 333,33 | 2 208 333,33 |
| 1.2 | Номенклатурна единица №2: „Доставка на апаратура за централна стерилизация” за нуждите на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен | УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен | бр. | 1 | 2 208 333,33 | 2 208 333,33 |
| 1.3. | Номенклатурна единица №3: „Доставка на апаратура за централна стерилизация” за нуждите на СБАЛ по Онкология ЕАД, гр. София | СБАЛ по Онкология ЕАД, гр. София | бр. | 1 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1.4. | Номенклатурна единица №4: „Доставка на апаратура за централна стерилизация” за нуждите на УМБАЛ Александровска ЕАД, гр. София | УМБАЛ Александровска ЕАД, гр. София | бр. | 1 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  | 7 166 666,66 |
| 2. | Обособена позиция № 2: „Доставка на уредба за интраоперативно лъчелечение/система за интраоперативно kV лечение” | СБАЛ по Онкология ЕАД, гр. София; УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен; УМБАЛ Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив; УМБАЛ Александровска ЕАД, гр. София | бр. | 4 | 1 437 500,00 | 5 750 000,00 |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  | 5 750 000,00 |
| Позиция/ Номенклатурна единица | Вид на актива (доставката) | Крайни получатели | Марка | Количество | Максимално допустима единична стойност на доставката в лева без ДДС | Максимално допустима обща стойност на доставката в лева без ДДС |
| 3. | Обособена позиция № 3: „Доставка на интегрирана операционна система” за нуждите на УМБАЛ Александровска ЕАД, гр. София | УМБАЛ Александровска ЕАД, гр. София | бр. | 2 | 1 200 000,00 | 2 400 000,00 |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  | 2 400 000,00 |
| 4. | Обособена позиция № 4: „Доставка на ядрено магнитен резонанс - 3 Тесла” за нуждите на МБАЛ Света Марина ЕАД, гр. Варна | МБАЛ Света Марина ЕАД, гр. Варна | бр. | 1 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  | 3 100 000,00 |
| 5. | Обособена позиция № 5: „Доставка на анестезиологични апарати” | УМБАЛ Георги Странски ЕАД, гр. Плевен; УМБАЛ Александровска ЕАД, гр. София; МБАЛ Бургас АД, гр. Бургас | бр. | 14 | 75 714,29 | 1 060 000,00 |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  | 1 060 000,00 |

Б. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника, съгласно и указаното по-долу в настоящата документация (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощника).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие“, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф „Вярно с оригинала“, собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка - 120 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Министерството на здравеопазването, на адрес: гр. София - 1000, пл.  „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. до датата, посочена в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

До Mинистерство на здравеопазването, гр. София – 1000, пл. „Света Неделя” № 5 Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на медицинско оборудване и апаратура, по проекти част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

за Обособена позиция № ......... с предмет .....................................

за Номенклатурна единица № ......... с предмет .....................................

Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

Следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране”.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„Доставка на медицинско оборудване и апаратура, по проекти част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

за Обособена позиция № ......... с предмет .....................................

за Номенклатурна единица № ......... с предмет .....................................

Приемане на оферти / връщане на оферти:

При подаване на оферта и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на Министерството на здравеопазването до деня, определен за отваряне на офертите.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на медицинско оборудване и апаратура, по проекти част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:

- доставка на медицинско оборудване и апаратура за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД, гр. София; УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив; МБАЛ Бургас АД, гр. Бургас; СБАЛ по Онкология ЕАД, гр. София; УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, Плевен; МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна;

- монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване и апаратура;

- обучение за работа с доставеното медицинско оборудване и апаратура;

- гаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване и апаратура.

Обществената поръчка се състои от 5 /пет/ обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция № 1: „Доставка на апаратура за централна стерилизация”, включваща 4 /четири/ номенклатурни единици:

1.1. Номенклатурна единица №1: „Доставка на апаратура за централна стерилизация” за нуждите на МБАЛ Света Марина ЕАД, гр. Варна;

1.2. Номенклатурна единица №2: „Доставка на апаратура за централна стерилизация” за нуждите на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен;

1.3. Номенклатурна единица №3: „Доставка на апаратура за централна стерилизация” за нуждите на СБАЛ по Онкология ЕАД, гр. София;

1.4. Номенклатурна единица №4: „Доставка на апаратура за централна стерилизация” за нуждите на УМБАЛ Александровска ЕАД, гр. София;

2. Обособена позиция № 2: „Доставка на уредба за интраоперативно лъчелечение/система за интраоперативно kV лечение”;

3. Обособена позиция № 3: „Доставка на интегрирана операционна система”;

4. Обособена позиция № 4: „Доставка на ядрено магнитен резонанс - 3 Тесла”;

5. Обособена позиция № 5: „Доставка на анестезиологични апарати”.

Цел на поръчката:

Обществена поръчка се възлага в изпълнение на следните проекти:

- BG161PO001/1.1-08/2010/012 Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска” ЕАД;

- BG161РО001.1.1-08/2010/005 „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив;

- BG161PO001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-Бургас” АД, гр. Бургас;

- BG161РО001.1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология” ЕАД, гр. София;

- BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина” гр. Варна;

- BG161PO001/1.1-08/2010/002 „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски ЕАД”, гр. Плевен,

неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.,

Основната цел на проектно предложение е:

- Да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на УМБАЛ „Александровска” ЕАД, гр. София; УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив; МБАЛ Бургас АД, гр. Бургас; СБАЛ по Онкология ЕАД, гр. София; УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, Плевен; МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване и апартура за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания.

Специфичните цели на проектите са:

- Да се създаде подходяща здравна инфраструктура за диагностика и лечение на онкологични заболявания.

- Да се подобри здравния статус на населението, чрез повишаване качеството на предоставяните медицински услуги в целевия регион.

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.  ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта. Всички документи, които са на чужд език, се представят и с превод на български език.

1.3. Участникът в процедурата може да представи оферта за една, няколко или всички обособени позиции/номенклатурни единици.

1.4. Не се допуска представянето на варианти.

1.5. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.6. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва или не подизпълнители.

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП с офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

1.8. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) обявен в несъстоятелност;

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

ж) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

з) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

/С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки (чл. 47, ал. 9), при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б.“е“), т. 2, 3 и 4,  ал. 2, т. 1 и 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от закона с една декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец./

и) които са свързани лица с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП;

й) за който е налице някое от обстоятелствата чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;

к) за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, а именно: е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с него лице.

/С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 от закона с декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец.

За обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, участниците представят декларация по образец от настоящата документация./

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /консорциума подписват документ (договор), който следва да бъде представен от Участника в заверено копие. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

	Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

	Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;

	Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

	Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

	Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

	Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя*

*Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията по чл. 47 ал. 9 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Декларацията по чл. 55, ал. 7 от ЗОП се представя за обединението – участник в процедрата.

Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства по 47, ал. 1, 2 и  5, т. 1 и т. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

- ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.

### А.	Общи изисквания

- Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците съгласно ЗОП:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

- Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците съгласно ЗОП, както и изисквания към медицинските изделия:

2.2.1. Изделията, които са предмет на настоящата обществена поръчка да съответстват на изискванията за медицински изделия по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ и да притежават:

- Декларация за съответствие на изделията, които са предмет на настоящата обществена поръчка в качеството им на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител – копие на оригинала и превод на български език;

- ЕС сертификат за оценка на съответствието, издаден от нотифициран орган - копие на оригинала и превод на български език /ако е приложим/;

2.2.2. Производителите на предлаганата апаратура да притежават сертификати ISO 13485:2003 или еквивалент, издаден от акредитирана институция или агенция за качеството;

Това обстоятелство се доказва с представяне на заверено от участника копие на сертификат 13485:2003 или еквивалент, издаден на името на производителя на предлаганата апаратура от акредитирана институция или агенция за управление на качеството;

2.2.3. Участникът трябва да притежава сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура или еквивалент, издаден на името на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. В случай, че участникът е и производител, то следва да притежава и сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент.

Това обстоятелство се доказва с представяне на заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 с обхват доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура или еквивалент, издадено на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качество. В случай, че участникът е и производител следва да се представи и заверено копие от сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент;

2.2.4. Участникът да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия;

Това обстоятелство се доказва с представяне на заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77, ал. 1 от Закона за медицинските изделия;

2.2.5. В случай, че участникът не е производител, той трябва да е оторизиран от производителя или от упълномощен представител на производителя за право на представителство и търговия на територията на Република България;

Това обстоятелство се доказва с представяне на заверено от участника копие на оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата апаратура или от упълномощен представител за право на представителство и търговия на територията на Република България, на името на участника, в случай че участникът не е производител;

2.2.6. Участникът следва да осигури минимум 3 (три) сервизни инженера, преминали курс на обучение при производителя за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура;

Това обстоятелство се доказва с представяне на декларация, съдържаща списък на сервизните инженери минимум 3 (три), придружена с автобиографии на сервизните инженери и информация за сертификати/удостоверения за преминат курс на обучение за сервиз/поддръжка на предлаганата медицинска апаратура. Сервизните инженери трябва да притежават правоспособност за работа с ИЙЛ съобразно вида на предлаганата апаратура /приложимо само за обособена позиция №2/.

2.2.7. Участникът трябва да притежава лиценция за работа с  източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги /приложимо само за обособена позиция №2/.

Това обстоятелство се доказва с представяне на заверено от участника лиценция за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги /приложимо само за обособена позиция №2/.

2.2.8. Участникът следва да представи официални/оригинални документи от производителя, относно модела на изделията, ясна снимка на изделието, както и оригинални брошури и съпътстващи документи, подробно описващи спецификата на предлаганата апаратура. В случай, че посочените документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български език;

Това обстоятелство се доказва с представяне на официални/оригинални документи от производителя, относно модела на изделията, ясна снимка на изделието, както и иригинални брошури и съпътстващи документи, подробно описващи спецификата на предлаганата апаратура. В случай, че посочените документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български език.

2.2.9. Предлаганото оборудване трябва да бъде включено в списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат;

Това обстоятелство се доказва с представяне на декларация, че предлаганото оборудване, е включено в списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат;

2.2.10. Предлаганото оборудване да няма регистрирани данни в ИАЛ и/или ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди през последните две години съгласно предоставена от ИАЛ информация;

Това обстоятелство се доказва с представяне на удостоверение от ИАЛ, че предлаганото оборудване, няма регистрирани данни в ИАЛ и/или ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди през последните две години съгласно предоставена от ИАЛ информация;

2.2.11. Предлаганото оборудване трябва да се заплаща от обществен фонд в поне една от страните - членки на Европейския съюз;

Това обстоятелство се доказва с представяне на декларация, че предлаганото оборудване се заплаща от обществен фонд в поне една от страните - членки на Европейския съюз.

Във връзка с поставените минимални изисквания и представяне на изискани сертификати/удостоверения, възложителят ще приеме еквивалентни сертификати/удостоверения, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Съгласно чл.51а, ал.2 от ЗОП, трети лица може да бъдат посочените от участника подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-3 и 5- 6, т. 8 и т. 12 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в глава ІІ Техническа спецификация, изисквания за изпълнение на поръчката, вкл. посочване на срок за изпълнение на поръчката и в случаите когато е приложимо декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция/номенклатурна единица, пликове №№ 2 и 3 се представят по отделно за всяка от позициите/номенклатурните единици.

Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две /или повече в приложимите случаи/ обособени позиции/номенклатурни единици, по които участникът подава оферта, същите се поставят само в плик № 1 по позицията/номенклатурната единица с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции/номенклатурни единици.

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор“:

3.1.1.1. Списък на документите, и информация съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка.

3.1.1.2. Оферта, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.3. Представяне на участника - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.1.5. Копие на договор или споразумение за обединение, а когато в договора/споразумението не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение.

3.1.1.6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП по образец.

3.1.1.8. Декларация за липса на обстоятелства по чл.8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

3.1.1.9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.10. Документи за доказване на техническите възможности и квалификацията на участника, съгласно чл.51 от ЗОП, както и изисквания към медицинските изделия:

- Декларация за съответствие на изделията, които са предмет на настоящата обществена поръчка в качеството им на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител - копие на оригинала и превод на български език

- ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган - копие на оригинала и превод на български език /ако е приложим/;

- Заверено от участника копие на сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент, издаден на името на производителя на предлаганата апаратура от акредитирана институция или агенция за управление на качеството;

- Заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 с обхват доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура или еквивалент, издаден на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигувяване на качество. В случай, че участникът е и производител следва да се представи и заверено копие от сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент;

- Заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия;

- Заверено от участника копие на оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата апаратура или от упълномощен представител за право на представителство и търговия на територията на Република България, на името на участника, в случай че участникът не е производител;

- Декларация, съдържаща списък на сервизните инженери /минимум три/, придружена с автобиографии на сервизните инженери и информация за сертификати/удостоверения за преминат курс на обучение за сервиз/поддръжка на предлаганата медицинска апаратура;

- Заверена от участника лицензия за работа с  източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания и строителни и ремонтни дейности и други услуги /приложимо само за обособена позиция №2/;

- Официални/оригинални документи от производителя, относно модела на изделията, ясна снимка на изделието, както и оригинални брошури и съпътстващи документи, подробно описващи спецификата на предлаганата апаратура. В случай, че посочените документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български

- Декларация, че предлаганото оборудване е включено в списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат;

- Удостоверение издадено от ИАЛ, че предлаганото оборудване няма регистрирани данни в ИАЛ и/или ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди през последните две години съгласно предоставена от ИАЛ информация;

- Декларация, че предлаганото оборудване, се заплаща от обществен фонд в поне една от страните - членки на Европейския съюз

3.1.1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнен образец от настоящата документация.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП с офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

3.1.1.11.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, попълнен образец от настоящата документация.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.12. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.

3.1.1.13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора, попълнен образец от настоящата документация.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие /освен ако изрично не е указано друго в настоящата документация/. Всички документи представени на чужд език, се представят и в превод на български език. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, и 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква "в" и т. 4 и 5 от ЗОП се представят за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП

3.1.2. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.  Представят се толкова пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция/номенклатурна единица…….”, за колкото обособени позиции/номенклатурни единици участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвено съобразно образеца, при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническото задание, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката - документи и образци, поставени в ПЛИК №2.

3.1.2.2. Срок за изпълнение на поръчката:

3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена“. Представят се толкова пликове № 3 с надпис „Предлагана цена по обособена позиция/номенклатурна единица ……..”, за колкото обособени позиции/ номенклатурни единици участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

4.1.	Начин на образуване на цената

- Единичната крайна цена по всяка отделна обособена позиция/номенклатурна единица следва да бъде в български лева без и с включен ДДС и да включва всички разходи, свързани с доставката до мястото на изпълнение: опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, такси, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка (като стойността им се посочва поотделно);

- В предложените цени трябва да бъдат включени и всички разходи и такси по издаване на разрешение за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения или на части от тях (където е приложимо);

- Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Забележка: При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива /с изрично писмено изявление в този смисъл, представено с офертата/. Възложителят няма право да разкрива информация, предстоставена му от участник и посочена от същия като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл.44 от ЗОП и публичните действия на комисията, съгласно чл. 68 и 69а, ал. 3 от ЗОП.

## РАЗДЕЛ IV

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Гаранция за участие

Гаранцията се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие – парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Банков код (BIC): BNBG BGSD;

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде представен като заверено от участника копие.

Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат /когато има такъв/.

В гаранцията за участие следва да бъде посочен предметът на поръчката и обособената/ите позиция/и, за която/ито участникът участва.

Гаранцията за участие е в размер 1% /един процент/ от стойността на обособените позиции/номенклатурни единици и е както следва:

За обособена позиция № 1 - 71 666.66 лв.

Номенклатурна единица №1 - 22 083.33 лв.;

Номенклатурна единица №2 - 22 083.33 лв.;

Номенклатурна единица №3 - 12 500.00 лв.;

Номенклатурна единица №4 - 15 000.00 лв.;

За обособена позиция № 2 - 57 500.00 лв.

За обособена позиция № 3 - 24 000.00 лв.

За обособена позиция № 4 - 31 000.00 лв.

За обособена позиция № 5 - 10 600.00 лв.

Гаранцията за участие се представя под формата на оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Срокът на валидност на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 120 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

2. Гаранция за изпълнение

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% /пет на сто/ от стойността на договора /без ДДС/ за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума“, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал.

В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат/ако има такъв/.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя.

Гаранцията за изпълнение на договора се оформя в два отделни документа като гаранция за срочно изпълнение и гаранция за качествено изпълнение.

Сумата на гаранцията за срочно изпълнение на договора е в размер на 80% от гаранцията за изпълнение на договора, а гаранцията за качествено изпълнение е в размер на 20% от стойността на гаранцията за изпълнение.

Гаранцията за срочно изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след монтаж, инсталаци, пускане в действие на медицинската апаратура и провеждане на обучението, без Възложителя да дължи лихви на Изпълнителя за този период.

Гаранцията за качествено изпълнение със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичането на гаранционният срок на доставеното медицинско оборудване, без Възложителя да дължи лихви на Изпълнителя за този период.

## РАЗДЕЛ V

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците и техните подизпълнители нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

- при осъществяване на публичните действия на комисията за разглеждане и оценка на офертите, съгласно чл. 68 и чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител по реда и условията на ЗЕДЕП и съгласно ЗОП.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката |  | Номенклатурна единица №1 УМБАЛ „Света Марина“ гр. Варна | Номенклатурна единица №2 УМБАЛ „Д-р Георги Странски “ гр. Плевен | Номенклатурна единица №3 СБАЛ по Онкология, гр. София | Номенклатурна единица №4 УМБАЛ „Александровска“ гр. София |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОБОРУДВАНЕ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Миялно - дезинфекционна машина | 1 | Миялно-дезинфекционна машина - проходен тип, 2 врати, монтирана между две стени, изработени от неръждаема стомана. | 3 | 2 |  |  |
|  |  | 2 | Капацитет - 18 DIN кошници (1 DIN = 480x250x50 mm) |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Външни размери на машината ≤1110x990x1870mm. |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Eфективен обем на камерата ≥350л. |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Камера и външни панели от неръждаема стомана |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Автоматични, вертикално плъзгащи се, прозрачни врати с електрическо задвижване |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Халогенно oсветление в камерата |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Автоматично микропроцесорно управление на машината |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Система за независимо наблюдение на налягането, детергентите, изплакването, плътността и температурата |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Цветен, тъч-скрийн операторски панел >=7'', със система, позволяваща данните да се наблюдават от разстояние, с опростено меню, лесно за управление, с цветна, светлинна индикация за състоянието на машината |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Система за контрол работата на миещите перки |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Вградена система за изсушаване |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Вграден сензор за изсушаване |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Звукова система от аларми за грешка в цикъла на дезинфекция, ниско ниво на детергентите, защита от отваряне/затваряне на вратата при препятствие и др. |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Машината да е оборудвана с 4 помпи за детергент; |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Вграден датчик за контрол на дозирането на детергентите (ISO 15883); |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Допълнителен буферен резервоар за предварително загряване на чистата вода; |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Отделни входове за студена, топла и дейонизирана вода; |  |  |  |  |
|  |  | 19 | Контрол на проводимостта на водата при финалната фаза на изплакване; |  |  |  |  |
|  |  | 20 | Тестов порт за анализ на водата в камерата; |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Вграден охладител на изходящата вода; |  |  |  |  |
|  |  | 22 | Машината да бъде оборудвана за работа, както следва: |  |  |  |  |
|  |  | 23 | Касета за 18 DIN кошници за инструменти |  |  |  |  |
|  |  | 24 | Касета за минимум 3 броя контейнера за стерилизация |  |  |  |  |
|  |  | 25 | Касета за микро-инвазивни инструменти - минимум 80 лумен конекции |  |  |  |  |
|  |  | 26 | Касета за анестезиологични консумативи - минимум 8 анестезиологични сета |  |  |  |  |
|  |  | 27 | Сет за тръбовидни инструменти - минимум 40 конектора |  |  |  |  |
|  |  | 28 | Количка за зареждане на МДМ от неръждаема стомана, оборудвана с дренажна система и събирателен съд. |  |  |  |  |
|  |  | 29 | Количка за разтоварване на МДМ от неръждаема стомана |  |  |  |  |
|  |  | 30 | Стандарти, на които да отговаря машината: |  |  |  |  |
|  |  |  | - MDD 93/42/EEC (Medical Device Directive) |  |  |  |  |
|  |  |  | - EN ISO 15883 |  |  |  |  |
| 2. | Миялно-дезинфекционна машина за гъвкави ендоскопи | 1 | Миячно-дезинфекционна машина за гъвкави ендоскопи |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2 | Остъклен капак за наблюдение на процеса |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Снабдена с педал за отваряне на капака |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Система за автоматично разпознаване на ендоскопа в камерата |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Автоматичен избор на цикъла |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Микропроцесорен контролер |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Операторски панел с цветен тъч екран, не по-малък от 5", за пълно проследяване на процеса |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Аларми за прекъсване на процеса |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Система за защита на ендоскопа при аварийно прекъсване на процеса |  |  |  |  |
| 3 | Подлого - миячна машина | 1 | Подлого-миячна машина |  | 2 | 1 |  |
|  |  | 2 | За самостоятелен монтаж, с ширина ≤ 45см |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Вграден парогенератор |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Дезинфекция чрез пара от всички дюзи и струйници |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Микропроцесорно управление |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Дисплей за наблюдение на процеса |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Да осигурява два режима на работа – икономичен и нормален, с продължителност на цикъла не повече от 7 мин; |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Холдер за изливане на подлоги, уринатори и посуда, без необходимост от поставяне на тоалетна чиния за хора и ръчно изливане на съдовете |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Система за защита на входящата чиста вода от бактериално замърсяване чрез филтри и клапи |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Системата за микробиологичен и епидемиологичен контрол на машината след всеки цикъл |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Вградено изсушаване |  |  |  |  |
| 4 | Парно-вакуумен Стерилизатор 12 СТЕ | 1 | Парно-вакумен стерилизатор, проходен тип - 2 врати, монтиран между две стени, изработени от неръждаема стомана. | 2 | 2 |  | 2 |
|  |  | 2 | Капацитет - 12 стерилни единици (600x300x300mm). |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Ширина на лицевия панел ≤1200мм |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Камера с правоъгълно сечение от неръждаема стомана тип 316 L. |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Обем на камерата ≥935л. |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Автоматични, вертикално плъзгащи се врати. |  |  |  |  |
|  |  | 7 | При затворени врати лицевата част на вратата да застава в една равнина с лицевия панел на машината, с цел лесно и ефикасно почистване. |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Защита от затваряне на вратите при наличие на механично препятствие. |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Защита от отваряне на вратата при наличие на разлика на налягането в камерата спрямо атмосферното. |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Вграден електрически парогенератор с автоматичен дренаж; |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Отделни входове за захранване с вода на парогенератора и вакуумната система; |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Тръбна система на машината, изработена от неръждаема стомана. |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Напълно автоматично микропроцесорно управление. |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Вграден принтер с независими от системата за управление датчици; |  |  |  |  |
|  |  | 15 | USB порт и / или възможност за интернет комуникация; |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Цветен Touch screen дисплей, с размер минимум 10” от нестерилната зона, позволяващ работа с ръкавици |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Touch screen дисплей, с размер минимум 10” от стерилната зона; |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Наличие на система за икономия на вода |  |  |  |  |
|  |  | 19 | В автоклава да е заложен следния минимум от стандартни програми: |  |  |  |  |
|  |  | 20 | - Програма за опаковани инструменти и текстил – стерилизация при 134°С; |  |  |  |  |
|  |  | 21 | - Програма за опаковани инструменти и текстил – стерилизация при 121°С; |  |  |  |  |
|  |  | 22 | - Програма за неопаковани инструменти (бърза програма) – стерилизация при 134°С; |  |  |  |  |
|  |  | 23 | - Тестова програма Bowie&Dick (за контрол на извличането на въздуха и проникването на пара в камерата); |  |  |  |  |
|  |  | 24 | - Тестова програма за теч в камерата (вакуум тест); |  |  |  |  |
|  |  | 25 | Програма за прийони |  |  |  |  |
|  |  | 26 | Възможност за монтаж на вакуумната помпа на разстояние до 15м на същото или по-ниско ниво, с цел подобряване на работната среда. |  |  |  |  |
|  |  | 27 | Подвижна касета за товара в камерата, изработена от неръждаема стомана |  |  |  |  |
|  |  | 28 | Количка за зареждане на автоклава изработена от неръждаема стомана; |  |  |  |  |
|  |  | 29 | Количка за разтоварване на автоклава изработена от неръждаема стомана; |  |  |  |  |
|  |  | 28 | Стандарти, на които да отговаря машината: |  |  |  |  |
|  |  |  | - MDD 93/42/EEC (Medical Device Directive) |  |  |  |  |
|  |  |  | - EN285:2006 |  |  |  |  |
|  |  |  | - EMC Directive 2004/108/EC |  |  |  |  |
|  |  |  | - Pressure Equipment Directive 97/23/EC |  |  |  |  |
| 5 | Парно-вакуумен Стерилизатор 6 СТЕ | 1 | Парно-вакумен стерилизатор, проходен тип -2 врати, монтиран между две стени, изработени от неръждаема стомана. |  |  | 2 | 1 |
|  |  | 2 | Капацитет - 6 стерилни единици (600x300x300mm). |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Ширина на лицевия панел ≤1200мм |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Камера с правоъгълно сечение от неръждаема стомана тип 316 L. |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Обем на камерата ≥ 465l. |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Автоматични, вертикално плъзгащи се врати. |  |  |  |  |
|  |  | 7 | При затворени врати лицевата част на вратата да застава в една равнина с лицевия панел на машината, с цел лесно и ефикасно почистване |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Защита от затваряне на вратите при наличие на механично препятствие. |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Защита от отваряне на вратата при наличие на разлика на налягането в камерата спрямо атмосферното. |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Вграден електрически парогенератор с автоматичен дренаж; |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Отделни входове за захранване с вода на парогенератора и вакуумната система; |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Тръбна система на машината, изработена от неръждаема стомана. |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Напълно автоматично микропроцесорно управление: |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Вграден принтер с независими от системата за управление датчици; |  |  |  |  |
|  |  | 15 | USB порт и / или възможност за интернет комуникация; |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Цветен Touch screen дисплей, с размер минимум 10” от нестерилната зона, позволяващ работа с ръкавици |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Touch screen дисплей, с размер минимум 10” от стерилната зона; |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Наличие на система за икономия на вода |  |  |  |  |
|  |  | 19 | В автоклава да е заложен следния минимум от стандартни програми: |  |  |  |  |
|  |  | 20 | - Програма за опаковани инструменти и текстил – стерилизация при 134°С; |  |  |  |  |
|  |  | 21 | - Програма за опаковани инструменти и текстил – стерилизация при 121°С; |  |  |  |  |
|  |  | 22 | - Програма за неопаковани инструменти (бърза програма) – стерилизация при 134°С; |  |  |  |  |
|  |  | 23 | - Тестова програма Bowie&Dick (за контрол на извличането на въздуха и проникването на пара в камерата); |  |  |  |  |
|  |  | 24 | - Тестова програма за теч в камерата (вакуум тест); |  |  |  |  |
|  |  | 25 | Програма за приони; |  |  |  |  |
|  |  | 26 | Възможност за монтаж на вакуумната помпа на разстояние до 15м на същото или по-ниско ниво, с цел подобряване на работната среда. |  |  |  |  |
|  |  | 27 | Подвижна касета за товара в камерата, изработена от неръждаема стомана |  |  |  |  |
|  |  | 28 | Количка за зареждане на автоклава изработена от неръждаема стомана; |  |  |  |  |
|  |  | 29 | Количка за разтоварване на автоклава изработена от неръждаема стомана; |  |  |  |  |
|  |  | 30 | Стандарти, на които да отговаря машината: |  |  |  |  |
|  |  |  | - MDD 93/42/EEC (Medical Device Directive) |  |  |  |  |
|  |  |  | - EN285:2006 |  |  |  |  |
|  |  |  | - EMC Directive 2004/108/EC |  |  |  |  |
|  |  |  | - Pressure Equipment Directive 97/23/EC |  |  |  |  |
| 6 | Комбиниран стерилизатор | 1 | Комбиниран стерилизатор пара-формалдехид, проходен тип - 2 врати, монтиран между две стени, изработени от неръждаема стомана. | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 2 | Капацитет - 8 стерилни единици (600x300x300mm).. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Ширина на лицевия панел ≤ 1080mm. |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Камера от неръждаема стомана тип 316 L. |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Правоъгълно сечение на камерата с обем ≥580 l |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Автоматични, вертикално плъзгащи се врати. |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Защита от затваряне на вратите при наличие на механично препятствие. |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Защита от отваряне на вратата при наличие на разлика на налягането в камерата спрямо атмосферното. |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Тръбна система на машината, изработена от неръждаема стомана. |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Вграден електрически парогенератор с автоматичен дренаж; |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Отделни входове за захранване с вода на парогенератора и вакуумната система; |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Напълно автоматично микропроцесорно управление. |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Вграден принтер с независими от системата за управление датчици; |  |  |  |  |
|  |  | 14 | USB порт и / или възможност за интернет комуникация, |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Цветен Touch screen дисплей, не по-малък от 8”, с лесно за управление меню от страната на стерилна зона; |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Цветен Touch screen дисплей, не по-малък от 8”, с лесно за управление меню от страната на нестерилна зона; |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Аларма за липсата на формалдехид при започване на комбинирания цикъл; |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Сензор за проследяване температурата на изпаряване на формалина; |  |  |  |  |
|  |  | 19 | В автоклава да е заложен следния минимум от стандартни програми: |  |  |  |  |
|  |  | 20 | - Програма за опаковани инструменти и текстил – стерилизация при 134°С; |  |  |  |  |
|  |  | 21 | - Програма за опаковани инструменти и текстил – стерилизация при 121°С; |  |  |  |  |
|  |  | 22 | - Програма за неопаковани инструменти (бърза програма) – стерилизация при 134°С; |  |  |  |  |
|  |  | 23 | - Тестова програма Bowie&Dick (за контрол на извличането на въздуха и проникването на пара в камерата); |  |  |  |  |
|  |  | 24 | - Тестова програма за теч в камерата (вакуум тест); |  |  |  |  |
|  |  | 25 | Програма за силиконови импланти. |  |  |  |  |
|  |  | 26 | Програма за стерилизация с формалдехид при 65°C; |  |  |  |  |
|  |  | 27 | Програма за стерилизация с формалдехид на 55°C. |  |  |  |  |
|  |  | 28 | Стандарти, на които да отговаря машината: |  |  |  |  |
|  |  |  | - MDD 93/42/EEC (Medical Device Directive) |  |  |  |  |
|  |  |  | - EN285:2006 |  |  |  |  |
|  |  |  | - EMC Directive 2004/108/EC |  |  |  |  |
|  |  |  | - EN ISO 17665 |  |  |  |  |
|  |  | 29 | Подвижна касета за товара в камерата, изработена от неръждаема стомана |  |  |  |  |
|  |  | 30 | Количка за зареждане на автоклава изработена от неръждаема стомана |  |  |  |  |
|  |  | 31 | Количка за разтоварване на автоклава изработена от неръждаема стомана |  |  |  |  |
| 7 | Ултразвукова вана | 1 | Ултразвукова вана с обем 25 - 30 литра. | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Възможност за регулиране на температурата на течността в обхват от 30°C до 80°C; |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Функция за дегазиране на течността; |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Светлинна индикация за настройката на времето на работа и оставащото до края време; |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Информация за избраната и актуалната температура на LED дисплей; |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Защита на ваната от стартиране на „сух ход” |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резервоар и капак на ваната – изработени от неръждаема стомана |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Стандарти, на които да отговаря машината: - ЕN ISO 9001; EN ISO 13485 |  |  |  |  |
| 8 | Струен пистолет | 1 | Струен пистолет с 8 броя различни наконечници за промиване с вода и продухване със сгъстен въздух. | 2 | 2 |  | 4 |
|  |  | 2 | Да се свързва към захранване с вода и въздух посредством наконечник с размер ½” |  |  |  |  |
| 9 | Ротационна облепваща машина | 1 | Ротационна облепваща машина | 2 | 2 | 1 | 3 |
|  |  | 2 | Възможност за бавен старт при работа с тежки опаковки. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Светлинен индикатор за състоянието на машината. |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Машината да има възможност за регулиране на температурата. |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Да бъде оборудвана с контролен панел с цветен Touch screen дисплей, не по-малко от 4”. |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Да отговаря на стандарта ISO 11607-2:2006. |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Оборудвана с помощна поставка. |  |  |  |  |
|  |  | 8 | USB порт и / или възможност за интернет комуникация. |  |  |  |  |
| 10 | Допълнително оборудване | 1 | Електрически-отваряемо проходно гише за предаване на ръчно измити материали. | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Отваряемата част да е прозрачна. |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкцията на гишето да е изработена от екструдиран алуминий. |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимален размер на отвора 700х700 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Миялен пост от неръждаема стомана,оборудван с два басейна за миене и работен плот с долен рафт. |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 | Маса за контрол и пакетиране с малък горен рафт – 2000 X 1400 X 900 mm ± 3%, две работни места, работна повърхност 2000х1400 mm ± 3%, работна височина 900 mm ± 3%, долен рафт 1870х700 mm ± 3%, горен рафт 2000х600 mm ± 3%. | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  | Носещата рамка на масата- изработена от неръждаема стомана, плот изработен от материал, позволяващ рутинна дезинфекция. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Стойка за ролки опаковъчна хартия с интегриран плъзгащ се нож за рязане на опаковъчна хартия и дължина 1400 - 1500 mm | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  | Да е изработена от неръждаема стомана. |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Стойка за две ролки опаковащи лепенки | 2 |  |  | 2 |
|  |  | 5 | Контролна увеличителна лампа - с вградено осветление. | 2 |  |  | 2 |
|  |  | 6 | Маса с осветление за инспекция, сгъване и подготовка на текстил – 2000X1400X900 mm ± 3%., | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  | размер на прозрачната осветена част 1000х600 mm ± 3%. |  |  |  |  |
|  |  |  | Носещата рамка на масата- изработена от неръждаема стомана, плот изработен от материал, позволяващ рутинна дезинфекция. |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Свободностоящи стелажи от неръждаема стомана с 5 нива, с решетъчни рафтове, регулируеми по височина. | 15 |  |  | 5 |
|  |  |  | Дължина 1800 – 2000 mm. |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Стерилизационна кошница от неръждаема стомана, плитка - 585x395x100 mm по стандарт SPRI. | 30 |  |  | 10 |
|  |  | 9 | Стерилизационна кошница от неръждаема стомана, дълбока - 585x395x195 mm по стандарт SPRI. | 40 |  |  | 10 |
|  |  | 10 | Мултифункционална затворена транспортна количка от неръждаема стомана с отваряеми врати. | 6 | 4 |  | 2 |
|  |  |  | Обем - 9 стерилни единици на 3 нива |  |  |  |  |
|  |  |  | Външни размери (ДхШхВ) – 1220x735x1450mm ± 3%. |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Количка от неръждаема стомана за опаковъчна хартия, с не по-малко от четири рамена за опаковъчна хартия за стерилизация. | 1 | 2 |  | 2 |
|  |  | 12 | Пистолет за миене на колички с дозатор за детергент. | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 13 | Система за водоподготовка, състояща се от: механичен филтър, омекотител и обратна осмоза. | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  | Капацитет и характеристики на изходящата вода, осигуряваща работата на всички машини в централна стерилизационна |  |  |  |  |
|  |  |  | Електропроводимост на изходящата вода не повече от 20 µS/cm. |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Изграждане на стени от неръждаема стомана по точки 1, 4, 5 и 6, съобразно мястото на монтажа, с цел разделяне на съответните зони. | 1 | 1 | 1 | 2 |

| Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Eдиница мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | УРЕДБА ЗА ИНТРАОПЕРАТИВНО KV ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С РАК НА ГЪРДАТА |  | брой | 4 |
|  | 1. Уредбата да се управлява от вградена компютърна система с тъч-скрийн дисплей |  |  |  |
|  | - Компютърната система за управление към уредбата да позволява на оператора да задава параметри за разположението на облъчващия източник в апликатора |  |  |  |
|  | - Апаратът да разполага с интегрирана система за радиационно наблюдение, която да отчита обема на лъчевото натоварване по всяко време от терапевтичната процедура |  |  |  |
|  | - Системата за управление да позволява записване и архивиране на процедурата по интраоперативно лъчелечение за всеки пациент |  |  |  |
|  | - Софтуер за планиране на лъчелечението, позволяващ на оператора да персонализира обема и времето на облъчването за всеки пациент в зависимост от характеристиките на тумора и неговото легло |  |  |  |
|  | 2. Уредбата да позволява извършване на лъчелечението посредством генериране на високоенергиен фотонен сноп директно в туморното легло по време на хирургичната интервенция (т.нар. "фотон" радиотерапия) |  |  |  |
|  | 3.Уредбата да е оборудвана с електронен датчик за калибриране на облъчващият източник преди всяка еднократна сесия (фракция) на интраоперативно лъчелечение |  |  |  |
|  | 4.Тегло на апарата и всички спомагателни системи към него - не повече от 250 кг. |  |  |  |
|  | 5. Лъчезащита: |  |  |  |
|  | 5.1.Системните компоненти да бъдат с вградени лъчезащити |  |  |  |
|  | 5.2.Уредът да бъде в комплект с допълнителна индивидуална лъчезащита за пациента съставена от гъвкава защитна обвивка, за външна защита, с еквивалент на оловна защита не по-малко от 0,30 мм. при енергия от 50 kV и минимум 5 бр., различни по големина, твърди защитни плочи от стомана за индивидуална защита на отделни тъкани и органи с еквивалент на оловна защита не по-малко от 0,20 мм. при енергия от 50 kV |  |  |  |
|  | 6. Параметри на лъчевия сноп на уредбата: |  |  |  |
|  | 6.1.Уредбата да позволява еднократа фракция на облъчване с времетраене над 30 мин. |  |  |  |
|  | 6.2.Енергия на облъчване да бъде не по-малка от 45kV при минимум 200μA мощност |  |  |  |
|  | 7. Параметри на отделните компоненти на уредбата : |  |  |  |
|  | 7.1. Уредбата да използва стерилни сферични апликатори за еднократна употреба при реализиране на еднократна фракция с висока доза на облъчване |  |  |  |
|  | 7.2.Уредбата да позволява интраоперативно облъчване на гърда чрез различни по размер стерилни сферични апликатори за еднократна употреба с диаметър минимум от 4,0 см до 6,0 см |  |  |  |
|  | 7.3.Възможност за пълна ротацията на рамото на апарата и поставяне на облъчващия апликатор в туморното легло хоризонтално, вертикално или подкожно - независимо от позицията на разреза - с цел намаляване на естетическите увреждания при оперативното третиране |  |  |  |
|  | 8. Да има възможност за дистанционна диагностика на уредбата. |  |  |  |

| Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Eдиница мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | ИНТЕГРИРАНА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА |  | брой | 2 |
|  | I. Медицинска интегрирана операционна система за централизиран контрол и администриране на видео и аудио сигнали, със следните характеристики: |  |  |  |
|  | Централизирано управление на медицински и не медицински устройства като маси за операционна зала, лампи за операционна зала, камери, контролен център и музика. |  |  |  |
|  | Ориентирана към работния процес системна концепция с мерки и функции, които поддържат работния процес, подобряват ефективността и създават ергономичен дизайн на операционната зала. |  |  |  |
|  | Модулен дизайн на системата, базиран на изключително компактен основен компютърен модул, който може да бъде разширен при необходимост, посредством ъпгрейд на хардуера и софтуера. |  |  |  |
|  | Контрол посредством централен тъчскрийн дисплей с интуитивен, ориентиран към работния процес потребителски интерфейс. |  |  |  |
|  | Дизайн на системата съгласно указанията на директива IEC 60601-1 |  |  |  |
|  | Включва всички хардуерни и софтуерни елементи необходими за работа на системата. |  |  |  |
|  | Модулна базова система с възможност за ъпгрейд за включване на до 8 видео-източника с различен формат към до 8 монитора |  |  |  |
|  | Включваща базово записващо устройство, базово аудио устройство, RS232 интерфейси на управляващото устройство, входове за аварийни бутони и бутони за ендоскопска глава за камера |  |  |  |
|  | Включваща основен софтуерен пакет за видео маршрутизация, предварително зададени настройки и хирургичен контролен лист за безопасност. |  |  |  |
|  | Налични тъчскрийн дисплеи: 19" за CSU, гъвкаво рамо за монитор, стойка за монитор; 19"за вградена в стената стойка. |  |  |  |
|  | 1. ХАРДУЕР НА БАЗОВАТА СИСТЕМА: |  |  |  |
|  | Размери (височина x широчина х дълбочина) - макс. 239 x 432 x 569 мм. |  |  |  |
|  | Тегло - макс.25 кг. |  |  |  |
|  | Инсталационна височина - макс. 5 (RU) |  |  |  |
|  | Инсталационна широчина- макс. 19'' |  |  |  |
|  | Място за инсталация - в операционната зала; в техническата зала; в 19" рак; самостоятелно - за хоризонтална повърхност; самостоятелно - за вертикална повърхност |  |  |  |
|  | Главен прекъсвач - Интегриран главен прекъсвач с дисплей за работното състояние; дистанционен превключвател на захранването вътре в операционната зала - опционално; |  |  |  |
|  | Захранване - Медицински клас; |  |  |  |
|  | Работно напрежение - 100-240V AC 50/60 Hz; |  |  |  |
|  | Операционна система - мин. Windows 7 или еквивалентна |  |  |  |
|  | Консумация на енергия - 750 W |  |  |  |
|  | Твърд диск - мин. 1TB |  |  |  |
|  | Драйвер - BluRay/DVD/CDROM записвачка; |  |  |  |
|  | Мрежов интерфейс - 2x 10/100/1000 Base-T; галванично изолиран; RJ45; |  |  |  |
|  | Видео изходи за потребителски интерфейс - мин. 1x DVI-I |  |  |  |
|  | USB интерфейси - мин. 6 |  |  |  |
|  | Серийни интерфейси (RS232) - мин. 12 |  |  |  |
|  | Изходи за ниско напрежение - мин.. 4x 5V DC макс. 4x 1A |  |  |  |
|  | Входове за дистанционно управление - мин. 4 |  |  |  |
|  | Релейни изходи - мин. 4 |  |  |  |
|  | товарване на релейните изходи /Релейна защита/- макс. 24V DC макс. 0,5A |  |  |  |
|  | Аудио входове - мин. 4x Стерео (небалансирани) |  |  |  |
|  | Аудио изходи - мин. 3x Стерео (небалансирани) |  |  |  |
|  | 2. ХАРДУЕР НА БАЗОВАТА СИСТЕМА ВИДЕО МАРШРУТИЗАЦИЯ |  |  |  |
|  | Брой видео входове - мин. 2; 4 - опционално; 6 - опционално; 8 - опционално; |  |  |  |
|  | Съвместими видео входни сигнали, без необходимост от допълнителни конвертори - CVBS; YC / S-Video; YPbPr; SDI; HDSDI; VGA; DVI; HDMI; |  |  |  |
|  | Резолюция на видео входа - 1920x1200p60 |  |  |  |
|  | Брой видео изходи - мин. 2; 4 - опционално; 6 - опционално; 8 - опционално; |  |  |  |
|  | Сигнал на видео изхода - DVI-D |  |  |  |
|  | Резолюция на видео изхода - 1920x1200p60 |  |  |  |
|  | 3. МЕРКИ ЗА ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ; |  |  |  |
|  | Отдалечен достъп през VPN - За оторизирани сервизни инженери чрез съществуващата VPN структура на болницата |  |  |  |
|  | Защита срещу вируси и троянски кон - Защита на алгоритъма в поредица старт чрез инструмент за защита на хард драйва (MS Protection Toolkit) |  |  |  |
|  | Защита срещу промяна на конфигурацията на системата - с парола |  |  |  |
|  | 4. ГРАФИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС: |  |  |  |
|  | Структура на потребителски интерфейс - Ориентирана към работния процес навигация на потребителски интерфейс; Оптимизиран дизайн за сензорни екрани ;Ненаситени цветове, за да се избегне заслепяване в операционната зала; Бутони за бърз достъп за директно стартиране на често използвани функции; Виртуална клавиатура за въвеждане на текст |  |  |  |
|  | Персонализиране на потребителски интерфейс - Индивидуална конфигурация на менюто на работния процес, с цел адаптиране на системата перфектно към нуждите на потребителите |  |  |  |
|  | 5. СОФТУЕР НА БАЗОВАТА СИСТЕМА |  |  |  |
|  | Сервизен акаунт - Защитен с парола |  |  |  |
|  | Време за стартиране на системата - макс. 200 сек. |  |  |  |
|  | Управление на процеса на лечение на пациента - Създаване на досие на пациента и изследването |  |  |  |
|  | Спешен пациент- Автоматично попълване на данните на пациента при спешни случаи |  |  |  |
|  | Наслагване на данни за пациента- Наслагване на пациентни данни върху образно-диагностичен монитор |  |  |  |
|  | Статус и Предупреждения - Лента с уведомления на графичния потребителски интерфейс; Цветна индикация; Списък с история на уведомленията |  |  |  |
|  | 6. СОФТУЕР НА БАЗОВАТА СИСТЕМА ВИДЕО МАРШРУТИЗАЦИЯ: |  |  |  |
|  | За включване на до 8 видео-източника с различен формат (аналогов и дигитален) към до 8 монитора. Независимо разпределяне на всички свързани източници на изображения към всички свързани монитори. Рутинг (разпределяне) на допълнителни виртуални видео източници. |  |  |  |
|  | Рутинг -Собствен контрол на показвания видео източник за всеки един монитор; Списък на всички налични източници; Име на показвания в момента източник; Икона на показвания в момента източник |  |  |  |
|  | Режим на изобразяване Картина в картината (PiP). - PiP изобразяване налично като допълнителен виртуален източник на изображение |  |  |  |
|  | Режим на изобразяване "Whitescreen" (бял екран) - Наличен като допълнителен виртуален източник на изображение, без използване на видео вход |  |  |  |
|  | Режим на изобразяване "Last snapshot" (последна снимка) - Наличен като допълнителен виртуален източник на изображение, без използване на видео вход |  |  |  |
|  | 7. Преглед "на живо" |  |  |  |
|  | Прегледи "на живо" на видео сигнали от потребителския интерфейс. Преглед на изображения върху контролните елементи на видео маршрутизация заменят статични символи и опростяват работата на системата.. |  |  |  |
|  | Обновяване- на 2 сек. |  |  |  |
|  | 8. Предварително зададени настройки: Брой - мин. 100 |  |  |  |
|  | 9. Хирургичен контролен лист за безопасност: |  |  |  |
|  | Дизайн на контролния лист - Базиран на шаблона на хирургичния контролен лист за безопасност на Световната Здравна Организация |  |  |  |
|  | Конфигурация - Потребителски дефинирани шаблони |  |  |  |
|  | Функция принтиране - Принтиране на попълнения контролен лист |  |  |  |
|  | Ръководство за потребителя- Автоматично включване на контролния лист (автоматичен дисплей) в работния процес може да бъде конфигуриран |  |  |  |
|  | 10. Дистанционен сервиз: |  |  |  |
|  | Софтуерен модул за дистанционен сервиз. Наблюдение и администриране на интегрирана операционна система. Оторизиран дистанционен достъп. |  |  |  |
|  | Достъп - Само изходящ; Само оторизиран дистанционен достъп; |  |  |  |
|  | Администриране - Потребителски профили; Наблюдение на таблото на системата; Съобщения за предупреждение и статус; Регистрационни файлове; Индикатори за превантивни действия; Back up/Архивиране на конфигурацията; Настройка на системата; |  |  |  |
|  | Модули за разширяване функционалността на интегрираната операционна система: |  |  |  |
|  | Видео документиране - Модул за дигитализация и съхранение на снимки и видео клипове; |  |  |  |
|  | Записваеми източници на изображения - Запис на всички свързани източници на камерата |  |  |  |
|  | Записващи канали - мин. 2x HD |  |  |  |
|  | DICOM Интерфейс - DICOM интерфейс за импорт на работен списък и PACS експорт. Това е софтуерен модул за кодиране на записани изображения и видеоклипове в DICOM формат и за пренос към PACS системи. |  |  |  |
|  | Софтуерно базиран стрийминг - Софтуерният модул за софтуерно базиран видео и аудио стрийминг без необходимост от допълнителен хардуер. Стрийминг на всични налични видео източници в SD или HD резолюция (1280x720p): |  |  |  |
|  | Индикация за статуса на предаване на потребителския интерфейс; "ON-AIR"-светлинна индикация за монтаж на стена |  |  |  |
|  | Каритна в картината (PIP) - Софтуерен модул за обработна на режим "картина в картината" (PIP) без необходимост от допълнителен хардуер. |  |  |  |
|  | PiP профили на до 4 различни източници на изображение |  |  |  |
|  | (PIP): две картини (основна и второстепенна) едновременно, оновната картина може да се показва на цял екран, конфигурируеми позиции |  |  |  |
|  | Двоен сплит: 2 свободно избираем източници на изображения едно до друго |  |  |  |
|  | Четворен сплит: 4 свободно избираеми източници на изображения в мрежа |  |  |  |
|  | Преминаване в (PIP) профили: по време на работа |  |  |  |
|  | Аксесоари: |  |  |  |
|  | USB удължител - USB сигнален удължител чрез Cat кабел. За използване на USB функции вътре в операционната зала, когато интеграционната системасе намира извън операционната зала. |  |  |  |
|  | Двойна стойка за монитор |  |  |  |
|  | 2 допълнителни монитора 19" вградени в стената |  |  |  |
|  | II. МОБИЛНА ОПЕРАЦИОННА МАСА - система включваща колона, подвижен, сменяем плот и транспортер: Колона направена от CrNi стомана; Съответствие със стандарт IEC 60601-1-1 и 60601-2-46; Плот оборудван със странични релси позволяващи прикрепване на аксесоари; |  | брой | 2 |
|  | 1. КОЛОНА НА ОПЕРАЦИОННА МАСА, със следните характеристики: |  |  |  |
|  | Колоната може да бъде премествана заедно с плота от транспортер (система със сменяеми плотове) |  |  |  |
|  | Хигиеничен дизайн: Стоманени компоненти с електрополирана повърхност |  |  |  |
|  | Колона задвижвана с плавно потегляне за начало на операцията |  |  |  |
|  | Захранване на колоната с вградени акумулатгорни батерии неизискващи поддръжка |  |  |  |
|  | Автоматично разпознаване на посоката на ориентация на плота върху колоната гарантиращо, че функционалните бутони на ръчното дистанционно функционират в съответствие |  |  |  |
|  | Движенията на операционната маса се контролират от: - инфрачервено ръчно дистанционно / кабелно-захранено ръчно устройство; - крачен прекъсвач с три функции вграден в колоната; - операционен панел; транспортер с педали; |  |  |  |
|  | Оптоелектронна платформа, за прехвърляне на контролни сигнали |  |  |  |
|  | Система за предупреждение при опасност от сблъсък с пода |  |  |  |
|  | Плоча за крака индивидуално регулируема |  |  |  |
|  | Максимална товароносимост - 380 кг. |  |  |  |
|  | Вътрешно номинално напрежение: 48 V DC |  |  |  |
|  | Консумация на енергия - макс. 800 VA |  |  |  |
|  | Моторизирани настройки: |  |  |  |
|  | Работна височина на масата без подложка - не по малко от 621 – 1161 mm |  |  |  |
|  | Trendelenburg глава/крака надолу: 45° / 45° |  |  |  |
|  | Страничен наклон ляво/дясно - 28° / 28° |  |  |  |
|  | С цел оптимизиране на възможностите за позициониране за съответната оперативна интервенция, се изисква комбинирана функция наклон и страничен наклон |  |  |  |
|  | Ъгъл на наклон 30⁰, страничен наклон поне 20⁰ |  |  |  |
|  | Ъгъл на наклон 40⁰, страничен наклон поне 13⁰ |  |  |  |
|  | Ъгъл на наклон 23⁰, страничен наклон поне 23⁰ |  |  |  |
|  | С цел да се съобразят индивидуалните нужди на пациента по време на операция, трябва да е възможен навременен избор на автоматично нулево положение за всички позиции с натискането на един бутон |  |  |  |
|  | Най-малко четири опции за избор на нулево положение за всички позиции |  |  |  |
|  | За да се предотврати нежелано движение на операционната маса, трябва да е възможно заключването на плота на колоната. |  |  |  |
|  | Индивидуално избираеми нива на скоростта за движение на масата, които могат да бъдат настроени от потребителя без предварително определено ограничение във времето. |  |  |  |
|  | Бутон за почистване използван за удължаване на горната част на колоната до позиция за почистване, когато плота на масата не е монтиран. |  |  |  |
|  | Ръчно управление със съобщения за състоянието, функциите на паметта и осветление на бутоните. |  |  |  |
|  | Клас на защита I, тип B |  |  |  |
|  | Класификация в съответствие с MDA клас 1 |  |  |  |
|  | 2. ПЛОТ НА ОПЕРАЦИОННА МАСА - универсален, със следните характеристики: |  |  |  |
|  | Плот на операционна маса на модули |  |  |  |
|  | Плотът има възможност за ъпгрейд за други хирургични интервенции на по-късен етап |  |  |  |
|  | Плот състоящ се от поне два сегмента с четири механизма (два от всяка страна) за настройка на допълнителни аксесоари |  |  |  |
|  | Позволяващ машинно измиване и устойчивост към обикновени дезинфектанти |  |  |  |
|  | Задвижване с динамично контролиран електро-хидравличен стартов механизъм |  |  |  |
|  | Flex/reflex' Функция осигуряваща едновременна настройка на панела за гръб и наклона на плота |  |  |  |
|  | Автоматично нулево положение за всички моторизирани функции |  |  |  |
|  | Плот със сменяеми модули за неговото адаптиране към различни хирургични манипулации и различни размери на тялото - модулите да могат да бъдат премествани нагоре / надолу до необходимия ъгъл на наклон, като същевременно бъдат фиксирани |  |  |  |
|  | Интерфейс към края на главата за лесно, безопасно адаптиране на стандартна подложка за гръб за обща хирургия |  |  |  |
|  | Интерфейс в края на стъпалата, за лесно , безопасно адаптиране на подложки за краката, заедно с двойно разклонение позволяващо лесен достъп между краката на пациента |  |  |  |
|  | Плот с възможност за пренасяне върху колоната на операционната маса и от двете страни, и в двете посоки , т.е от към главата или краката |  |  |  |
|  | Плотът се заключва автоматично върху колоната на операционната маса |  |  |  |
|  | Дължина на плота без допълнителни компоненти - 940 мм. +/- 2 % |  |  |  |
|  | Ширина на плота без страничните релси - 540 мм. +/- 2 % |  |  |  |
|  | Ширина на плота със страничните релси - 580 мм. +/- 2 % |  |  |  |
|  | Тегло на колоната без допълнителни компоненти - до 85 кг. |  |  |  |
|  | Моторизирани настройки: |  |  |  |
|  | Промяна на височината на маса |  |  |  |
|  | Trendelenburg /обратен Trendelenburg |  |  |  |
|  | Страничнен наклон ляво / дясно |  |  |  |
|  | Секция долна част гръб горе / долу - +70° / -60° |  |  |  |
|  | Секция крака горе / долу - + 90° / -90° |  |  |  |
|  | Надлъжно движение - поне 320 мм., позволяващо сканиране със С-рамо на цяло тяло |  |  |  |
|  | Допълнителни аксесоари - |  |  |  |
|  | Инфрачервено ръчно дистанционно управление с преносимо зарядно устройство |  |  |  |
|  | Стандартна подложка за гръб - обща дължина, 300 мм. Хром - никелова стомана със странични релси и водещи релси за рентгенови касети. Възможност за поставяне на аксесоари в края на главата, за поддръжка на главата, като подложки за глава с регулиране на ъгъла и работа с една ръка |  |  |  |
|  | Подглавник с възможност за двойно регулиране, със спирачен мехнизъм, регулируем ъгъл от мин. +49°/-90° |  |  |  |
|  | Подложка за крака - двойка, миеща се |  |  |  |
|  | Стойка за инфузионни разтвори с 4 куки |  |  |  |
|  | Анестезиологичен екран с удължителни тръби |  |  |  |
|  | Борд за ръка, свободно регулируем: хоризонтално/вертикално: дължина - 590 мм. - 2 бр. |  |  |  |
|  | Подпора за ръцете на пациента |  |  |  |
|  | Държач за тръбата |  |  |  |
|  | Колан за тяло |  |  |  |
|  | Възглавница за позиция по гръб |  |  |  |
|  | 3. ТРАНСПОРТЕР ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ПЛОТ НА ОПЕРАЦИОННА МАСА, със следните характеристики: |  |  |  |
|  | Конструкция на щасито и водещата рама изцяло от CrNi стомана |  |  |  |
|  | Пренасяне на плота възможно с управление чрез педали |  |  |  |
|  | Транспортера може да бъде наклонен, миещ се, Trendelenburg регулиране |  |  |  |
|  | Четири заключващи, въртящи се диференциални колела и допълнително проследяващо колело |  |  |  |
|  | Заключващо се централно колело на транспортера |  |  |  |
|  | Надлъжно и напречно преместване на транспортера |  |  |  |
|  | Спускащо се проследяващо колело |  |  |  |
|  | Поставянето на плота може да се извършва и от двете страни. |  |  |  |
|  | Транспортера трябва да е оборудван с механизъм за Trendelenburg или anti - Trendelenburg позициониране |  |  |  |
|  | Плотът се закрепя към транспортера с два застопоряващи елемента за приближаване към колоната на операционната маса и от двете страни; |  |  |  |
|  | Височина с плот - мин. 895 мм. |  |  |  |
|  | Trendelenburg регулиране глава/крака надолу - + /- 15° |  |  |  |
|  | Максимално тегло на пациента, включително и аксесоарите - 380 кг. |  |  |  |
|  | СЕ сертификат за съответствие |  |  |  |
|  | III. ОПЕРАЦИОННАТА ЛАМПА - ТАВАНЕН ТИП С ДВЕ ТЕЛА, СЪС СЛЕДНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  | брой | 2 |
|  | 3-осов тръбен фланeц, таванен капак, с окачване за конфигурацията осветителни тела в централната ос, единични конфигурация в страничните оси. Страничните оси са независими от централната ос и подлежат на надграждане за бъдещи нужди. |  |  |  |
|  | Основните рамена за окачване от стомана, без видими винтове за по-ефективно и хигиенично почистване |  |  |  |
|  | Динамична електронна програма за стабилност с постоянно осветление по време на операции |  |  |  |
|  | Възможност за пускане на много ярко осветление от поне една от лампите, която да бъде в обратен режим |  |  |  |
|  | Реалистична корекция на температурата на цвета на светлината на лампата, комбинирайки бяла LED светлина с филтри |  |  |  |
|  | Електронно настройване на фокуса на светлинния сноп с 5 стъпки, достъпно от контролната конзола на главата на лампата, както и да има възможност за управление от стерилизируемата дръжка |  |  |  |
|  | Възможност за закрепване на HD камера на главата на лампата за оптимизиране на бъдещ ъпдейт |  |  |  |
|  | Стенен тъч скрийн контролен панел с възможност за синхронизация и запаметяване на предварително избрани режими на осветление |  |  |  |
|  | Специална зелена LED светлина, за да се подсили контраста на екрана |  |  |  |
|  | Осветеност (Ec) на 1 м. разстояние (гарантирана стойност след 3 ч. работа) - 1 тяло ≥120 000 Lx +1 тяло ≥160 000 Lx |  |  |  |
|  | Система за динамичен електронен контрол на светлината |  |  |  |
|  | Цветна температура - ≥ 3 900 К за всяко от телата |  |  |  |
|  | Реалистична корекция на температурата на цвета на LED светлината, комбинирайки бялата светлина на лампата с филтри |  |  |  |
|  | Диаметър на осветеното поле D10 - 20-25 см. за всяко от телата |  |  |  |
|  | Общо излъчване - <500 W/ m² за всяко от телата |  |  |  |
|  | Електрозахранване -вградено в стената, за две LED тела (150W) |  |  |  |
|  | Програмируеми режими |  |  |  |
|  | Продължителност на живот на светодиодите - ≥ 60 000 ч. за всяко от телата |  |  |  |
|  | На фланец за тръба с 3 оси (странична позиция) |  |  |  |
|  | Възможност за монтиране на устройство за Телемедицина на фланец на тръба с 3 оси |  |  |  |
|  | 2. HD КАМЕРА |  |  |  |
|  | S/N коефициент (dB) - > 50db |  |  |  |
|  | Сигнал на системата - 720p |  |  |  |
|  | Възможност за автоматично и ръчно управление на белия баланс |  |  |  |
|  | Предварителни настройки - повече от 5 |  |  |  |
|  | Видео изходи - HD : 1x HDMI 1.4 |  |  |  |
|  | Интерфейс - RS-232 |  |  |  |
|  | 3. Двойна стойка за плоски монитори с 2 монитора: |  |  |  |
|  | мин. 24'' |  |  |  |
|  | Резолюция - 1920 x 1200 (WUXGA), 16:10 формат |  |  |  |
|  | Поддържани видео формати: HD-SDI; DVI; HD-RGBS; S-Video; Composite and Sync-On-Green (SOG); |  |  |  |
|  | IV. КОНЗОЛИ: |  |  |  |
|  | 1. КОНЗОЛА (КОЛОНА) ЗА АНЕСТЕЗИЯ, със следните характеристики: |  | брой | 2 |
|  | За единично монтиране, със система за анкериране, фланец, плосък или извит капак на тавана, двойни рамена, тръба за закачане, разпределител, контакти и аксесоари |  |  |  |
|  | Алуминиеви профили, които могат да се кодират цветово за по-лесна употреба |  |  |  |
|  | Хигиенично гладка повърхност за да се почиства лесно и в същото време устойчива на агрсивни дизинфектанти |  |  |  |
|  | Позицията за монтиране на светлина/монитор/HD камера да е веднага под оста на алуминиевата греда |  |  |  |
|  | Отделни канали за газове и електричество в разпределителя за безопасна работа |  |  |  |
|  | Капацитет на натоварване на системата от рамена - поне 15 кг |  |  |  |
|  | Работен радиус - поне 2340 мм. |  |  |  |
|  | Вътрешен диаметър - максимум 120 мм |  |  |  |
|  | Греда да може да се облицова в различни цветове |  |  |  |
|  | Стоп-позициите на завъртане на всяко рамо при шарнирите трябва да имат разстояние минимум 15 градуса |  |  |  |
|  | Вертикално движение - поне 400 мм |  |  |  |
|  | Да има фрикционна спирачка |  |  |  |
|  | Гредата да се огъва по-малко от 1 градус при максимално натоварване |  |  |  |
|  | Плавно и гладко спиране по всички оси |  |  |  |
|  | Застопоряване на всяка височина при вертикално движение |  |  |  |
|  | Да има запазено място под ос 1 (двойното рамо) за бъдещ ъпгрейд на монитора |  |  |  |
|  | Настройка по височина |  |  |  |
|  | Опция за включване на амбиентна светлина |  |  |  |
|  | Газови изводи по DIN |  |  |  |
|  | Приложими стандарти: EN ISO 5359:2008; EN ISO 7396-1: 2007 +A2 2010; EN ISO 7396-2:2007; EN ISO 9170-1:2008; EN ISO 9170-2:2008; EN ISO 11197:2009; EN ISO 14971:2012; EN ISO 15001:2010; EN 60601-1:2006; EN 60601-1-1:2001; EN 60601-1-1-2:2007; EN 60601-1-6:2004; EN 62366:2008; ANSI/AAMI ES60601-1 (2005 +C1:09 +A2:10); CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2008; |  |  |  |
|  | 2. ОПЕРАЦИОННА КОНЗОЛА, със следните характеристики: |  | брой | 2 |
|  | За единично монтиране, със система за анкериране, фланец, плосък или извит капак на тавана, двойни рамена, тръба за закачане, разпределител, контакти и аксесоари |  |  |  |
|  | Дължината на гредата трябва да позволява достигане на мин. 1,5 м.за по - добро покритие |  |  |  |
|  | Алуминиеви профили, които могат да се кодират цветово за по-лесна употреба |  |  |  |
|  | Хигиенично гладка повърхност за да се почиства лесно и в същото време устойчива на агресивни дезинфектанти |  |  |  |
|  | Да има електро-пневматична спирачка с механизъм за освобождаване, който се нуждае от по-малко от 40 N.m. сила, за да се задейства. Газът трябва да е сгъстен въздух, но отделен от медицинския сгъстен въздух. Налягането на сгъстения въздух трябва да е 5 бара. В случай на преустановено подаване на въздух конзолата трябва да може да се движи. |  |  |  |
|  | Позицията за монтиране на светлина/монитор/HD камера да е веднага под оста на алуминиевата греда |  |  |  |
|  | Отделни канали за газове и електричество в разпределителя за безопасна работа |  |  |  |
|  | Хоризонтално разстояние- Общо (ос до ос) мин 1.500 мм. |  |  |  |
|  | Коефициент на безопасност 4- съгласно IEC 60601-1, механичната част от монтираната на тавана единица е тествана с коефициент на безопасност 4 |  |  |  |
|  | Капацитет на натоварване на системата от рамена - поне 185 кг |  |  |  |
|  | Нетна товароносимост - поне 140 кг. |  |  |  |
|  | Вътрешен диаметър - 120 мм |  |  |  |
|  | Греда да може да се облицова в различни цветове |  |  |  |
|  | Да има фрикционна спирачка |  |  |  |
|  | Да има запазено място под ос 1 (двойното рамо) за бъдещ ъпгрейд на монитора |  |  |  |
|  | Стоп-позициите на завъртане на всяко рамо при шарнирите трябва да имат разстояние минимум 15 градуса |  |  |  |
|  | Да има електро-пневматична спирачка на три оси |  |  |  |
|  | Гредата да се огъва по-малко от 1 градус при максимално натоварване |  |  |  |
|  | Да има управление на спирачката на дръжката |  |  |  |
|  | Плавно и гладко спиране по всички оси |  |  |  |
|  | Опция за включване на амбиентна светлина |  |  |  |
|  | Да може да се оперира свободно с контактите и аксесоарите, независимо от позицията на рафта |  |  |  |
|  | Аксесоари: |  |  |  |
|  | Рафт с размери - поне 500х500 мм; всеки рафт трябва да има 2 странични релси по DIN |  |  |  |
|  | Чекмедже с размери - поне 500х500х90 мм |  |  |  |
|  | Да има разделитена преграда в чекмеджето |  |  |  |
|  | Заключалка за чекмеджето |  |  |  |
|  | Дължината на рамото на монитора да е - 650 мм. |  |  |  |
|  | Капацитет на натоварване на рамото на монитора - поне 14 кг. |  |  |  |
|  | Кабелен аксесоар за организация на кабелите на всеки рафт |  |  |  |
|  | Приложими стандарти - EN ISO 5359:2008; EN ISO 7396-1: 2007 +A2 2010; EN ISO 7396-2:2007; EN ISO 9170-1:2008; EN ISO 9170-2:2008; EN ISO 11197:2009; EN ISO 14971:2012; EN ISO 15001:2010; EN 60601-1:2006; EN 60601-1-1:2001; EN 60601-1-1-2:2007; EN 60601-1-6:2004; EN 62366:2008; ANSI/AAMI ES60601-1 (2005 +C1:09 +A2:10); CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2008; |  |  |  |
|  | V. АПАРАТ ЗА ИНХАЛАЦИОННА НАРКОЗА, със следните характеристики: |  | брой | 2 |
|  | 1. Aпарат за инхалационна наркоза на новородени, деца и възрастни с възможност за таванно окачване. |  |  |  |
|  | 2. Изводи за централно захранване с медицински газове - О2, въздух, N2O и от бутилки за O2, N2O. Електронно измерване на налягане на бутилката. |  |  |  |
|  | 3. Панел за монтиране на поне два изпарителя, които могат да бъдат използвани за изофлуран, севофлуран и десфлуран. |  |  |  |
|  | 4. Аспиратор за извличане на телесни течности от стомаха и въздушни пътища. |  |  |  |
|  | 5. Система за изпускане на анестетичните газове (AGS) |  |  |  |
|  | 6. Абсорбатор за въглероден двуокис с вместимост минимум 0.7 л. |  |  |  |
|  | 7. Аварийно резервно обдищване- авариен поток на O2 – 0 - 10 l/min |  |  |  |
|  | 8. Пневматичен и серво-контролиран вентилатор със следните параметри: 8.1. Долна граница на дихателна честота: поне 4 бр/мин.; 8.2. Долна граница на инспираторно време: поне 0,2 сек. 8.3. Долна граница на тригерна чуствителност: поне 0,3 л/мин 8.4. Инспираторна пауза: от 0 до 30%; 8.5. Инспираторно налягане: 0 - 120 cmH2O 8.6. Максимален инспираторен поток: мин. 200 л/мин. 8.7. I:E (VC, PC) - 1:10 - 4:1 8.8. PEEP - 0 – 50 cmH2O 8.9. Диапазон на дихателния обем: 20 – 2000 ml |  |  |  |
|  | 8.9. Режими на обдишване: Ръчен/Торба Контрол на обема (VC) Контрол на налягането (PC) Поддържане на налягането (PS) Контрол на обема чрез регулиране на налягането (PRVC) Синхронизирано задължително обдишване с прекъсвания (SIMV) |  |  |  |
|  | 9. Вграден LED touch-screen екран с диагонал мин. 15” за управление на основните функции на системата и наблюдение на измерените стойности. Контролиране и мониториране на минимум следните стойности: - Измервания на обдишването: Респираторна Честота, I:E, Ti, Ti/Ttot, RRsp, Ppeak, PEEP, Pmean, Pplat, PEEPtot, Издишан обем в mинута, VTe, Vee, MVe sp, SBI. - Измервания на газа: Fi/Et на O2, Fi/Et CO2, Fi/Et N2O, Fi/Et анестетик, MAC - Налягане на притока на газ: визуално представяне на мрежовия приток на газ и на резервния приток на газ - Възможност за визуализиране на вълнообразни криви за: Налягане, Поток, Обем, FiAA (инспираторна концентрация на анестетик), etCO2, etO2. Изобразяване на графики по избор на потребителя, както и на трендове и данни в таблична форма. |  |  |  |
|  | 10. Изпарителите да използват електронна инжекционна технология и притежават следните характеристики: 10.1. Капацитет на анестетика- 300 ml 10.2. Вградена система за защита от препълване 10.3. Възможност за пълнене по време на използването 10.4. Калкулация на използвания анестетик и индикация за обема на екрана 10.5. Включване на аларма при нисък обем анестетик |  |  |  |
|  | 11. Севофлуранов изпарител |  |  |  |
|  | 12. Алармена система за предупреждение при промени в състоянието на пациента или неизправност в системата. Алармите са визуални и акустични, като сигналите се различават според степента на сериозност на алармата. Алармените съобщения се групират по приоритет. |  |  |  |
|  | 13. Автоматичен функционален тест на минимум следните компоненти: датчици за налягане, изтичане при ръчно и автоматично обдишване, батерия и изпарители. |  |  |  |
|  | 14. Вградено аварийно непрекъсваемо захранване за минимум 90 минути; |  |  |  |
|  | 15. Вграден светлинен източник за осветяване на работното поле |  |  |  |
|  | 16. Външна комуникация: RS232, USB, VGA (изход), Ethernet |  |  |  |

| Позиция | Вид на актива (доставката) |  | Технически параметри, характеристики на доставката |  | Eдиница мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 4 | ЯДРЕНО МАГНИТЕН РЕЗОНАНС – 3 ТЕСЛА |  |  |  | бр. | 1 |
|  | 1 | Хомогенност в 40 см DSV ppm |  | 0.1 - 1.45 |  |  |
|  | 2 | Стабилност на полето ppm/h |  | < 0.1 |  |  |
|  | 3 | Консумация на хелий l/h |  | 0 - 0.1 |  |  |
|  | 4 | Обща маса: магнит и хелий |  | < 10 тона |  |  |
|  | 5 | Максимално тегло |  | < 12 тона |  |  |
|  | 6 | Площ за инсталиране кв. м. |  | Макс 36 кв. м. |  |  |
|  | 7 | Височина на тавана на помещението см |  | не повече от 300 см |  |  |
|  | 8 | Изисквания за охлаждането на апарата и климатизация на работните помещения |  | Описват се |  |  |
|  | 9 | Технически помещения |  | Описват се |  |  |
|  | Свързани с позиционирането и комфорта на пациента |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Отвор на гентрито за пациенти в см |  | Не по малко от 70 |  |  |
|  | 11 | Дължина на гентрито (по оста на тунела) в см |  | Не повече от 190 |  |  |
|  | 12 | Минимална височина на пациентната маса спрямо пода в см |  | < 60 |  |  |
|  | 13 | Товароносимост на пациентната маса в кг |  | Минимум 180 |  |  |
|  | Радиочестотна характеристика на системата |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Брой независими радиочестотни приемни канали |  | ˃16 |  |  |
|  | 15 | Сила на градиентното поле mT/m |  | Не по малко от 40 |  |  |
|  | 16 | Max. Slew rate T/m/s по трите оси |  | 150 - 400 |  |  |
|  | Разделителна способност на системата |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Минимално зрително поле FOV mm |  | 5 - 10 |  |  |
|  | 18 | Максимално зрително поле FOV mm |  | 450 - 530 |  |  |
|  | 19 | Максимална резолюция на матрицата на образа, pixels |  | Мин 1024/1024 |  |  |
|  | 20 | Минимална дебелина на среза при 2D mm |  | 0.1 – 0.5 |  |  |
|  | 21 | Минимална дебелина на среза при 3D mm |  | 0.05 – 0.1 |  |  |
|  | Основен работен компютър на системата |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Съвременен централен процесор - скорост в GHz и памет |  | Посочва се |  |  |
|  | 23 | DVDRW,CDRW |  | да |  |  |
|  | 24 | Мин. 19” Color LCD монитор с матрица на екрана |  | Мин 1280x1024 пиксела |  |  |
|  | Работна станция за обработка на образа |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Съвременен централен процесор - скорост в GHz |  | Посочва се |  |  |
|  | 26 | Оперативна памет в Gb |  | Мин 2 |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Брой 256х256 образи, реконструирани за секунда за цяло FOV |  | Мин 200 |  |  |
|  | 29 | Паралелнa обработка на образи и сканиране |  | Описва се |  |  |
|  | Секвенции |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Пакет стандартни секвенции |  | Описват се |  |  |
|  | 31 | Пакет съдови и сърдечни секвенции |  | Описват се |  |  |
|  | 32 | Пакет секвенции за дифузионни и перфузионни образи |  | Описват се |  |  |
|  | 33 | Пакет бързи секвенции |  | Описват се |  |  |
|  | 34 | Пакет секвенции спектроскопия |  | Описват се |  |  |
|  | 35 | Други секвенции |  | Описват се |  |  |
|  | Бобини/Антени за |  |  |  |  |  |
|  | 36 | Глава |  | Описва се |  |  |
|  | 37 | Шия/невросъдове |  | Описва се |  |  |
|  | 38 | Гръбначен стълб |  | Описва се |  |  |
|  | 39 | Тяло |  | Описва се |  |  |
|  | 40 | Възможност за цялотелесно сканиране |  | Описва се |  |  |
|  | 41 | Сърце |  | Описва се |  |  |
|  | 42 | Крайници |  | Описва се |  |  |
|  | 43 | Млечна жлеза |  | Описва се |  |  |
|  | Възможности за паралелно изобразяване при изследване на |  |  |  |  |  |
|  | 44 | Глава |  | Описват се |  |  |
|  | 45 | Шия/супрааортални съдове |  | Описват се |  |  |
|  | 46 | Гръбначен стълб |  | Описват се |  |  |
|  | 47 | Тяло |  | Описват се |  |  |
|  | 48 | Крайници |  | Описват се |  |  |
|  | 49 | Млечна жлеза |  | Описват се |  |  |
|  | 50 | Други |  | Описват се |  |  |
|  | Други |  |  |  |  |  |
|  | 51 | Втора работна станция за обработка на образи |  | Описва се |  |  |
|  | 52 | Доставка и монтаж на Фарадеев кафез |  |  |  |  |
|  | 53 | Аудиовизуална система и видеонаблюдение на пациента |  | Описва се |  |  |
|  | 54 | Специализиран инжектор за контрастно вещество |  | Описва се |  |  |
|  | 54 | UPS с параметри, осигуряващи завършване на започнато изследване |  | Описва се |  |  |
|  | 55 | Всички други необходими за функционирането на апаратурата, неописани по-горе |  | Описват се |  |  |

| Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Eдиница мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ АПАРАТИ |  | бр. | 14 |
|  | 1. Компактен мобилен апарат за инхалационна наркоза на новородени, деца и възрастни. |  |  |  |
|  | 2. Изводи за централно захранване с медицински газове - О2, въздух, N2O и от бутилки за O2, N2O. Електронно измерване на налягане на бутилката. |  |  |  |
|  | 3. Панел за монтиране на поне два изпарителя, които могат да бъдат изполвани за изофлуран, севофлуран и десфлуран. |  |  |  |
|  | 4. Аспиратор за извличане на телесни течности от стомаха и въздушни пътища. |  |  |  |
|  | 5. Система за изпускане на анестетичните газове (AGS) |  |  |  |
|  | 6. Абсорбатор за въглероден двуокис с вместимост минимум 0.7 л. |  |  |  |
|  | 7. Аварийно резервно обдишване- авариен поток на O2 – 0 - 10 l/min |  |  |  |
|  | 8. Вграден електронно контролиран вентилатор със следните параметри: 8.1. Долна граница на дихателна честота: поне 4 бр/мин.; 8.2. Долна граница на инспираторно време: поне 0,2 сек. 8.3. Долна граница на тригерна чуствителност: поне 0,3 л/мин 8.4. Инспираторна пауза: от 0 до 30%; 8.5. Инспираторно налягане: минимум 0 - 70 cmH2O 8.6. Максимален инспираторен поток: мин. 180 л/мин. 8.7. I:E (VC, PC) - 1:10 - 4:1 8.8. PEEP – минимум 0 – 40 cmH2O 8.9. Диапазон на дихателния обем: 20 – 1500 ml |  |  |  |
|  | 8.9. Режими на обдишване: Ръчен/Мануален Контролиран по обем (VC) Контролиран по налягане (PC) Поддържащ по налягане (PS) |  |  |  |
|  | 9. Вграден цветен touch-screen екран с диагонал мин. 15” за управление на основните функции на системата и наблюдение на измерените стойности. 9.1. Измервания на газа: инспираторни и експираторни стойности на кислорода, въглеродния двуокис, двуазотния окис, използвания летлив анестетик и калкулиране на минималната алвеоларна концентрация. 9.2. Изобразяване на графики по избор на потребителя, както и на трендове и данни в таблична форма. 9.3. Възможност за изобразяване на 6 вълнообразни криви и две примки (loops) едновременно. |  |  |  |
|  | 10. Изпарителите да използват електронна инжекционна технология и притежават следните характеристики: 10.1. Тегло на изпарителя (пълен) < 3.5 кг 10.2. Капацитет на анестетика- 300 ml 10.3. Вградена система за защита от препълване 10.4. Възможност за пълнене по време на използването 10.5. Калкулация на използвания анестетик и индикация за обема на екрана 10.6. Включване на аларма при ниска стойност на анестетика |  |  |  |
|  | 11. Севофлуранов изпарител |  |  |  |
|  | 11. Алармена система за предупреждение при промени в състоянието на пациента или неизправност в системата. Алармите са визуални и акустични, като сигналите се различават според степента на сериозност на алармата. Алармените съобщения се групират по приоритет |  |  |  |
|  | 12. Автоматичен функционален тест на минимум следните компоненти: датчици за налягане, изтичане при ръчно и автоматично обдишване, батерия и изпарители. |  |  |  |
|  | 13. Вградено аварийно непрекъсваемо захранване за минимум 90 минути; |  |  |  |
|  | 14. Вграден светлинен източник за осветяване на работното поле |  |  |  |
|  | 15. Външна комуникация: RS232, USB, VGA (изход), Ethernet |  |  |  |

Забележка: Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”.

1. Изисквания към предлаганата апаратура

  - Предлаганата апаратура трябва да отговаря на изискванията, описани в „Технически параметри, характеристики на доставката“ или да притежава по-добри параметри.

Предложенията трябва да са придружени с пълна и изчерпателна техническа
документация - пълен набор брошури с технически данни, представени в оригинал и в превод на български език. Участникът следва да представи официални/оригинални документи от производителя, относно модела на изделията, ясна снимка на изделието, както и оригинални брошури и съпътстващи документи, подробно описващи спецификата на предлаганата апаратура. В случай, че посочените документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български (поставят се в Плик 1).

  - Оферираните апарати трябва да бъдат доставени, монтирани до готовност за експлотация, настроени и въведени в експлоатация.

  - Офертата трябва да включва доставка, инсталация и монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи.

  - Предложените апарати да бъдат фабрично нови, произведени не по-рано от 2014 г., да не са били демонстрационни, да не са рециклирани или демо оборудване.

  - Предлаганата апаратура да притежава СЕ-mark/Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

  - Минималният* гаранционен срок на оборудването е 30* месеца след пускането му в действие и готовност за експлоатация. Маскималният* гаранционен срок на оборудването е 60* месеца след пускането му в действие и предаване в готовност за експлоатация (отнася се за всички обособени позиции/номенклатурни единици);

*Участник предложил гаранционен срок извън указаните по-горе срокове ще бъде отстранен от участие.

  - Участникът да е в състояние да осигурява оригинални резервни части за апарата в срок не по-малко от 8 години след изтичане на гаранционния срок. Доказва се с декларация, издадена от участника и/или производителя за наличието на резервни части за поне 8 години след изтичане на гаранционния срок.

  - Участникът предоставя документите за съответствието на медицинското изделие с изискванията на закона за медицинските изделия, а именно:

- Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител – копие на оригинала и в легализиран превод на български език;

- ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган - в официален превод на български език;

- Участникът трябва да осигурява и поддържа документирана система,
съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ - декларация свободен текст.

1.9. Участникът предоставя декларация в свободен текст, че ще предостави цялата необходима документация и ще съдейства за съгласуване с отговорните институции НЦРРЗ и АЯР, да изготви и предаде на възложителя необходимите медико-технологични проекти, свързани с извършване на необходимите СМР и СРД и въвеждане в експлоатация на новодоставената апаратура, както и узаконяване на апаратурата пред институциите НЦРРЗ и АЯР /ако е приложимо/.

  - Участникът предоставя декларация в свободен текст за осигуряване на гаранционно обслужване от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция - до 4 часа, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието от съобщаване на проблема.

  - След монтажа на оборудването ще бъдат проведени приемателни изпитания, за които отговорност ще има доставчикът.

  - Всички части на устройствата трябва да бъдат нови, без дефекти и да не бъдат демооборудване.

2. Гаранция – сервиз

2.1. По време на гаранционния срок доставчикът е длъжен не само да поправя възможните повреди, но и да извършва профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя.

2.2. Гаранционното обслужване да включва и задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка.

2.3. Участникът трябва да предостави и пълен списък на всички материали и консумативи, необходими за работата на устройството (основният състав на устройството не трябва да бъде посочван в списъка).

2.4. Участникът трябва да декларира, че ще предостави едно копие от сервизното ръководство (на български или английски език) в електронен формат и едно копие на хартия. Освен това кодовете за инспекции и ремонт, както и всички чертежи на отделните части на устройството трябва да бъдат предоставени по време на приемателните тестове.

2.5. Участникът трябва да приеме условието, че по време на гаранционния срок или договора за пълно обслужване максималната продължителност на прекратяване на работа на оборудването поради повреди или профилактика ще бъде по-малко от двеста и четиридесет (240) часа годишно. В случай, че това време превиши 240 часа, участникът приема гаранционния срок (или сервизното обслужване) да бъдат удължени с толкова дни, колкото часа над определените 240 часа оборудването не е работило.

3. Обучение

3.1. Участникът трябва да предостави необходимото обучение на потребителите и техническия персонала, съгласно препоръките на производителя или спецификациите на тръжната процедура. Освен това участникът трябва да предостави безплатно заедно с офертата си, пълно Ръководство за употреба на производителя на български език на хартиен и електронен носител, в което да има ясни инструкции и подробно описание на съответните протоколи и функции на всички приложения, както и необходимите материали за провеждане на обучения за потребителите.

3.2. Участникът трябва да предостави и осигури обучение на персонала по следната схема:

По позиция № 1 – на място, с продължителност 5 работни дни, на минимум 2 /двама/ служители от болницата;

По позиция № 2 – на място, с продължителност 5 работни дни, на мининум 2 /двама/ лекари от болницата;

По позиция № 3 – на място, с продължителност 5 работни дни, на мининум 2 /двама/ лекари от болницата;

По позиция № 4 - апликационно обучение на място на минимум двама лекари и минимум двама лаборанти от болницата на 2 етапа, както следва:

- Първият етап на обучение в референтен базов център на производителя с продължителност не по-малък от 5 работни дни - преди пускане на апарата в експлоатация;

- Втори етап след монтаж и инсталация на апарата с продължителност не по-малък от 10 работни дни;

- По позиция № 5 - на място, с продължителност 5 работни дни, на мининум 2 /двама/ лекари от болницата;

4. Срок на изпълнение на поръчката

4.1. Срокът на доставка на оборудването и апаратура по отделните позиции/номенклатурни единици е най-късно до 2 (два) месеца от датата на подписване на договора с изпълнителя по обособените позиции/номенклатурни единици, като този срок следва да бъде съобразен с изпълнението на инвестиционния проект и линеен график, при условие, че строително-ремонтните работи протичат в договорените срокове /ако е приложимо/.

4.2. Доставката по отделните позиции се извършва до 1 (един) месец от получаване на писменна заявка от страна на възложителя.

4.3. Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация е до 1 (един) месец от датата на приемо-предавателният протокол, удостоверяващ извършването на доставката.

5. Място на доставка и монтаж

УМБАЛ „Александровска” ЕАД - гр. София;

УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД - гр. Пловдив;

МБАЛ Бургас АД - гр. Бургас;

СБАЛ по Онкология ЕАД, София;

УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, Плевен;

МБАЛ Света Марина ЕАД, гр. Варна;

6. Срок на договора

Договорът влиза в сила от датата на подписването му и приключва с изпълнение на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка

Срокът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация е до 4 (четири) месеца от сключването на договора.

Срокът за цялостното изпълнение на дейностите по договора е минимум до 34 месеца /приложимо за всички обособени позиции/номенклатурни единици/

7. Начин на образуване на цената

- Единичната крайна цена по всяка отделна обособена позиция/номенклатурна единица следва да бъде в български лева без и с включен ДДС и да включва всички разходи, свързани с доставката до мястото на изпълнение: опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, такси, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка, като стойността им се посочва поотделно;

- В предложените цени трябва да бъдат включени и всички разходи и такси по издаване на разрешение за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения или на части от тях, където е приложимо;

- Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

8. Начин на плащане

8.1. Aвансово плащане - 30 % /тридесет на сто/ от цената по договора в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на договора след представяне на фактура-оригинал за стойността на авансовото плащане, както и на безусловна и неотменяема банкова гаранция за авансово плащане, покриваща 100% от стойността на авансовото плащане. Гаранцията за авансово плащане следва да е със срок минимум 4 /мсеца/ месеца и същата се освобождава от възложителя след извършване на всички задължения по договора, в т.ч. и обучението, доказани с приемо-предавателни протоколи. В случай, че гаранцията за авансово плащане изтича преди датата на доставка /когато такава е определена според възлагателно писмо от възложителя/, изпълнителят се задължава да удължи гаранцията със срок минимум 30 /тридесет/ дни след определената дата за доставка;

8.2. Окончателно плащане – в размер на 70% /седемдесет на сто/ от останалата част от цената по договора, платима в срок до 30 (тридесет) дни след доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация и проведено обучение за работа, срещу представяне на оригинална фактура за дължимата сума и приемо-предавателен протокол за въвеждане в експлоатация.

Във всяка фактура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи, че плащането се извършва със средства, отпуснати от средносрочна рамкова инвестиционна програма по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.”.

9. Изисквания за публичност

При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 и Приложение №1 към него.

Конкретният Изпълнител е длъжен да прилага изискванията за публичност и визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (анализи и списък с мерки и годишните им актуализации) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, на английски и български език (съгласно Наръчника за визуализация и комуникация при външни дейности на ЕС на адрес http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm).

При изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка;

- Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са надлежно възникнали при изпълнението на услугите по чл. 1 от договора. Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови бележки и др.

- Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след приключването на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

Приложение № 1 - Таблица за съответствие, приложение към техническото предложение на участника

| Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката |  | Номенклатурна единица №1 УМБАЛ „Света Марина“ гр. Варна | Номенклатурна единица №2 УМБАЛ „Д-р Георги Странски “ гр. Плевен | Номенклатурна единица №3 СБАЛ по Онкология, гр. София | Номенклатурна единица №4 УМБАЛ „Александровска“ гр. София |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОБОРУДВАНЕ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ |  |  | Технически параметри, характеристики на апаратурата, предлагана от участника |  |  |  |
|  | Миялно - дезинфекционна машина | 1 | Миялно-дезинфекционна машина - проходен тип, 2 врати, монтирана между две стени, изработени от неръждаема стомана. | 3 | 2 |  |  |
|  |  | 2 | Капацитет - 18 DIN кошници (1 DIN = 480x250x50 mm) |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Външни размери на машината ≤1110x990x1870mm. |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Eфективен обем на камерата ≥350л. |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Камера и външни панели от неръждаема стомана |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Автоматични, вертикално плъзгащи се, прозрачни врати с електрическо задвижване |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Халогенно oсветление в камерата |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Автоматично микропроцесорно управление на машината |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Система за независимо наблюдение на налягането, детергентите, изплакването, плътността и температурата |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Цветен, тъч-скрийн операторски панел >=7'', със система, позволяваща данните да се наблюдават от разстояние, с опростено меню, лесно за управление, с цветна, светлинна индикация за състоянието на машината |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Система за контрол работата на миещите перки |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Вградена система за изсушаване |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Вграден сензор за изсушаване |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Звукова система от аларми за грешка в цикъла на дезинфекция, ниско ниво на детергентите, защита от отваряне/затваряне на вратата при препятствие и др. |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Машината да е оборудвана с 4 помпи за детергент; |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Вграден датчик за контрол на дозирането на детергентите (ISO 15883); |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Допълнителен буферен резервоар за предварително загряване на чистата вода; |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Отделни входове за студена, топла и дейонизирана вода; |  |  |  |  |
|  |  | 19 | Контрол на проводимостта на водата при финалната фаза на изплакване; |  |  |  |  |
|  |  | 20 | Тестов порт за анализ на водата в камерата; |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Вграден охладител на изходящата вода; |  |  |  |  |
|  |  | 22 | Машината да бъде оборудвана за работа, както следва: |  |  |  |  |
|  |  | 23 | Касета за 18 DIN кошници за инструменти |  |  |  |  |
|  |  | 24 | Касета за минимум 3 броя контейнера за стерилизация |  |  |  |  |
|  |  | 25 | Касета за микро-инвазивни инструменти - минимум 80 лумен конекции |  |  |  |  |
|  |  | 26 | Касета за анестезиологични консумативи - минимум 8 анестезиологични сета |  |  |  |  |
|  |  | 27 | Сет за тръбовидни инструменти - минимум 40 конектора |  |  |  |  |
|  |  | 28 | Количка за зареждане на МДМ от неръждаема стомана, оборудвана с дренажна система и събирателен съд. |  |  |  |  |
|  |  | 29 | Количка за разтоварване на МДМ от неръждаема стомана |  |  |  |  |
|  |  | 30 | Стандарти, на които да отговаря машината: |  |  |  |  |
|  |  |  | - MDD 93/42/EEC (Medical Device Directive) |  |  |  |  |
|  |  |  | - EN ISO 15883 |  |  |  |  |
| 2. | Миялно-дезинфекционна машина за гъвкави ендоскопи | 1 | Миячно-дезинфекционна машина за гъвкави ендоскопи |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2 | Остъклен капак за наблюдение на процеса |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Снабдена с педал за отваряне на капака |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Система за автоматично разпознаване на ендоскопа в камерата |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Автоматичен избор на цикъла |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Микропроцесорен контролер |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Операторски панел с цветен тъч екран, не по-малък от 5", за пълно проследяване на процеса |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Аларми за прекъсване на процеса |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Система за защита на ендоскопа при аварийно прекъсване на процеса |  |  |  |  |
| 3 | Подлого - миячна машина | 1 | Подлого-миячна машина |  | 2 | 1 |  |
|  |  | 2 | За самостоятелен монтаж, с ширина ≤ 45см |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Вграден парогенератор |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Дезинфекция чрез пара от всички дюзи и струйници |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Микропроцесорно управление |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Дисплей за наблюдение на процеса |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Да осигурява два режима на работа – икономичен и нормален, с продължителност на цикъла не повече от 7 мин; |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Холдер за изливане на подлоги, уринатори и посуда, без необходимост от поставяне на тоалетна чиния за хора и ръчно изливане на съдовете |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Система за защита на входящата чиста вода от бактериално замърсяване чрез филтри и клапи |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Системата за микробиологичен и епидемиологичен контрол на машината след всеки цикъл |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Вградено изсушаване |  |  |  |  |
| 4 | Парно-вакуумен Стерилизатор 12 СТЕ | 1 | Парно-вакумен стерилизатор, проходен тип - 2 врати, монтиран между две стени, изработени от неръждаема стомана. | 2 | 2 |  | 2 |
|  |  | 2 | Капацитет - 12 стерилни единици (600x300x300mm). |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Ширина на лицевия панел ≤1200мм |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Камера с правоъгълно сечение от неръждаема стомана тип 316 L. |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Обем на камерата ≥935л. |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Автоматични, вертикално плъзгащи се врати. |  |  |  |  |
|  |  | 7 | При затворени врати лицевата част на вратата да застава в една равнина с лицевия панел на машината, с цел лесно и ефикасно почистване. |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Защита от затваряне на вратите при наличие на механично препятствие. |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Защита от отваряне на вратата при наличие на разлика на налягането в камерата спрямо атмосферното. |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Вграден електрически парогенератор с автоматичен дренаж; |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Отделни входове за захранване с вода на парогенератора и вакуумната система; |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Тръбна система на машината, изработена от неръждаема стомана. |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Напълно автоматично микропроцесорно управление. |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Вграден принтер с независими от системата за управление датчици; |  |  |  |  |
|  |  | 15 | USB порт и / или възможност за интернет комуникация; |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Цветен Touch screen дисплей, с размер минимум 10” от нестерилната зона, позволяващ работа с ръкавици |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Touch screen дисплей, с размер минимум 10” от стерилната зона; |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Наличие на система за икономия на вода |  |  |  |  |
|  |  | 19 | В автоклава да е заложен следния минимум от стандартни програми: |  |  |  |  |
|  |  | 20 | - Програма за опаковани инструменти и текстил – стерилизация при 134°С; |  |  |  |  |
|  |  | 21 | - Програма за опаковани инструменти и текстил – стерилизация при 121°С; |  |  |  |  |
|  |  | 22 | - Програма за неопаковани инструменти (бърза програма) – стерилизация при 134°С; |  |  |  |  |
|  |  | 23 | - Тестова програма Bowie&Dick (за контрол на извличането на въздуха и проникването на пара в камерата); |  |  |  |  |
|  |  | 24 | - Тестова програма за теч в камерата (вакуум тест); |  |  |  |  |
|  |  | 25 | Програма за прийони |  |  |  |  |
|  |  | 26 | Възможност за монтаж на вакуумната помпа на разстояние до 15м на същото или по-ниско ниво, с цел подобряване на работната среда. |  |  |  |  |
|  |  | 27 | Подвижна касета за товара в камерата, изработена от неръждаема стомана |  |  |  |  |
|  |  | 28 | Количка за зареждане на автоклава изработена от неръждаема стомана; |  |  |  |  |
|  |  | 29 | Количка за разтоварване на автоклава изработена от неръждаема стомана; |  |  |  |  |
|  |  | 28 | Стандарти, на които да отговаря машината: |  |  |  |  |
|  |  |  | - MDD 93/42/EEC (Medical Device Directive) |  |  |  |  |
|  |  |  | - EN285:2006 |  |  |  |  |
|  |  |  | - EMC Directive 2004/108/EC |  |  |  |  |
|  |  |  | - Pressure Equipment Directive 97/23/EC |  |  |  |  |
| 5 | Парно-вакуумен Стерилизатор 6 СТЕ | 1 | Парно-вакумен стерилизатор, проходен тип -2 врати, монтиран между две стени, изработени от неръждаема стомана. |  |  | 2 | 1 |
|  |  | 2 | Капацитет - 6 стерилни единици (600x300x300mm). |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Ширина на лицевия панел ≤1200мм |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Камера с правоъгълно сечение от неръждаема стомана тип 316 L. |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Обем на камерата ≥ 465l. |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Автоматични, вертикално плъзгащи се врати. |  |  |  |  |
|  |  | 7 | При затворени врати лицевата част на вратата да застава в една равнина с лицевия панел на машината, с цел лесно и ефикасно почистване |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Защита от затваряне на вратите при наличие на механично препятствие. |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Защита от отваряне на вратата при наличие на разлика на налягането в камерата спрямо атмосферното. |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Вграден електрически парогенератор с автоматичен дренаж; |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Отделни входове за захранване с вода на парогенератора и вакуумната система; |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Тръбна система на машината, изработена от неръждаема стомана. |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Напълно автоматично микропроцесорно управление: |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Вграден принтер с независими от системата за управление датчици; |  |  |  |  |
|  |  | 15 | USB порт и / или възможност за интернет комуникация; |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Цветен Touch screen дисплей, с размер минимум 10” от нестерилната зона, позволяващ работа с ръкавици |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Touch screen дисплей, с размер минимум 10” от стерилната зона; |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Наличие на система за икономия на вода |  |  |  |  |
|  |  | 19 | В автоклава да е заложен следния минимум от стандартни програми: |  |  |  |  |
|  |  | 20 | - Програма за опаковани инструменти и текстил – стерилизация при 134°С; |  |  |  |  |
|  |  | 21 | - Програма за опаковани инструменти и текстил – стерилизация при 121°С; |  |  |  |  |
|  |  | 22 | - Програма за неопаковани инструменти (бърза програма) – стерилизация при 134°С; |  |  |  |  |
|  |  | 23 | - Тестова програма Bowie&Dick (за контрол на извличането на въздуха и проникването на пара в камерата); |  |  |  |  |
|  |  | 24 | - Тестова програма за теч в камерата (вакуум тест); |  |  |  |  |
|  |  | 25 | Програма за приони; |  |  |  |  |
|  |  | 26 | Възможност за монтаж на вакуумната помпа на разстояние до 15м на същото или по-ниско ниво, с цел подобряване на работната среда. |  |  |  |  |
|  |  | 27 | Подвижна касета за товара в камерата, изработена от неръждаема стомана |  |  |  |  |
|  |  | 28 | Количка за зареждане на автоклава изработена от неръждаема стомана; |  |  |  |  |
|  |  | 29 | Количка за разтоварване на автоклава изработена от неръждаема стомана; |  |  |  |  |
|  |  | 30 | Стандарти, на които да отговаря машината: |  |  |  |  |
|  |  |  | - MDD 93/42/EEC (Medical Device Directive) |  |  |  |  |
|  |  |  | - EN285:2006 |  |  |  |  |
|  |  |  | - EMC Directive 2004/108/EC |  |  |  |  |
|  |  |  | - Pressure Equipment Directive 97/23/EC |  |  |  |  |
| 6 | Комбиниран стерилизатор | 1 | Комбиниран стерилизатор пара-формалдехид, проходен тип - 2 врати, монтиран между две стени, изработени от неръждаема стомана. | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 2 | Капацитет - 8 стерилни единици (600x300x300mm).. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Ширина на лицевия панел ≤ 1080mm. |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Камера от неръждаема стомана тип 316 L. |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Правоъгълно сечение на камерата с обем ≥580 l |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Автоматични, вертикално плъзгащи се врати. |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Защита от затваряне на вратите при наличие на механично препятствие. |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Защита от отваряне на вратата при наличие на разлика на налягането в камерата спрямо атмосферното. |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Тръбна система на машината, изработена от неръждаема стомана. |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Вграден електрически парогенератор с автоматичен дренаж; |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Отделни входове за захранване с вода на парогенератора и вакуумната система; |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Напълно автоматично микропроцесорно управление. |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Вграден принтер с независими от системата за управление датчици; |  |  |  |  |
|  |  | 14 | USB порт и / или възможност за интернет комуникация, |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Цветен Touch screen дисплей, не по-малък от 8”, с лесно за управление меню от страната на стерилна зона; |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Цветен Touch screen дисплей, не по-малък от 8”, с лесно за управление меню от страната на нестерилна зона; |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Аларма за липсата на формалдехид при започване на комбинирания цикъл; |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Сензор за проследяване температурата на изпаряване на формалина; |  |  |  |  |
|  |  | 19 | В автоклава да е заложен следния минимум от стандартни програми: |  |  |  |  |
|  |  | 20 | - Програма за опаковани инструменти и текстил – стерилизация при 134°С; |  |  |  |  |
|  |  | 21 | - Програма за опаковани инструменти и текстил – стерилизация при 121°С; |  |  |  |  |
|  |  | 22 | - Програма за неопаковани инструменти (бърза програма) – стерилизация при 134°С; |  |  |  |  |
|  |  | 23 | - Тестова програма Bowie&Dick (за контрол на извличането на въздуха и проникването на пара в камерата); |  |  |  |  |
|  |  | 24 | - Тестова програма за теч в камерата (вакуум тест); |  |  |  |  |
|  |  | 25 | Програма за силиконови импланти. |  |  |  |  |
|  |  | 26 | Програма за стерилизация с формалдехид при 65°C; |  |  |  |  |
|  |  | 27 | Програма за стерилизация с формалдехид на 55°C. |  |  |  |  |
|  |  | 28 | Стандарти, на които да отговаря машината: |  |  |  |  |
|  |  |  | - MDD 93/42/EEC (Medical Device Directive) |  |  |  |  |
|  |  |  | - EN285:2006 |  |  |  |  |
|  |  |  | - EMC Directive 2004/108/EC |  |  |  |  |
|  |  |  | - EN ISO 17665 |  |  |  |  |
|  |  | 29 | Подвижна касета за товара в камерата, изработена от неръждаема стомана |  |  |  |  |
|  |  | 30 | Количка за зареждане на автоклава изработена от неръждаема стомана |  |  |  |  |
|  |  | 31 | Количка за разтоварване на автоклава изработена от неръждаема стомана |  |  |  |  |
| 7 | Ултразвукова вана | 1 | Ултразвукова вана с обем 25 - 30 литра. | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Възможност за регулиране на температурата на течността в обхват от 30°C до 80°C; |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Функция за дегазиране на течността; |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Светлинна индикация за настройката на времето на работа и оставащото до края време; |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Информация за избраната и актуалната температура на LED дисплей; |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Защита на ваната от стартиране на „сух ход” |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резервоар и капак на ваната – изработени от неръждаема стомана |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Стандарти, на които да отговаря машината: - ЕN ISO 9001; EN ISO 13485 |  |  |  |  |
| 8 | Струен пистолет | 1 | Струен пистолет с 8 броя различни наконечници за промиване с вода и продухване със сгъстен въздух. | 2 | 2 |  | 4 |
|  |  | 2 | Да се свързва към захранване с вода и въздух посредством наконечник с размер ½” |  |  |  |  |

| 9 | Ротационна облепваща машина | 1 | Ротационна облепваща машина | 2 | 2 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Възможност за бавен старт при работа с тежки опаковки. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Светлинен индикатор за състоянието на машината. |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Машината да има възможност за регулиране на температурата. |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Да бъде оборудвана с контролен панел с цветен Touch screen дисплей, не по-малко от 4”. |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Да отговаря на стандарта ISO 11607-2:2006. |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Оборудвана с помощна поставка. |  |  |  |  |
|  |  | 8 | USB порт и / или възможност за интернет комуникация. |  |  |  |  |
| 10 | Допълнително оборудване | 1 | Електрически-отваряемо проходно гише за предаване на ръчно измити материали. | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Отваряемата част да е прозрачна. |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкцията на гишето да е изработена от екструдиран алуминий. |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимален размер на отвора 700х700 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Миялен пост от неръждаема стомана,оборудван с два басейна за миене и работен плот с долен рафт. |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 | Маса за контрол и пакетиране с малък горен рафт – 2000 X 1400 X 900 mm ± 3%, две работни места, работна повърхност 2000х1400 mm ± 3%, работна височина 900 mm ± 3%, долен рафт 1870х700 mm ± 3%, горен рафт 2000х600 mm ± 3%. | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  | Носещата рамка на масата- изработена от неръждаема стомана, плот изработен от материал, позволяващ рутинна дезинфекция. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Стойка за ролки опаковъчна хартия с интегриран плъзгащ се нож за рязане на опаковъчна хартия и дължина 1400 - 1500 mm | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  | Да е изработена от неръждаема стомана. |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Стойка за две ролки опаковащи лепенки | 2 |  |  | 2 |
|  |  | 5 | Контролна увеличителна лампа - с вградено осветление. | 2 |  |  | 2 |
|  |  | 6 | Маса с осветление за инспекция, сгъване и подготовка на текстил – 2000X1400X900 mm ± 3%., | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  | размер на прозрачната осветена част 1000х600 mm ± 3%. |  |  |  |  |
|  |  |  | Носещата рамка на масата- изработена от неръждаема стомана, плот изработен от материал, позволяващ рутинна дезинфекция. |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Свободностоящи стелажи от неръждаема стомана с 5 нива, с решетъчни рафтове, регулируеми по височина. | 15 |  |  | 5 |
|  |  |  | Дължина 1800 – 2000 mm. |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Стерилизационна кошница от неръждаема стомана, плитка - 585x395x100 mm по стандарт SPRI. | 30 |  |  | 10 |
|  |  | 9 | Стерилизационна кошница от неръждаема стомана, дълбока - 585x395x195 mm по стандарт SPRI. | 40 |  |  | 10 |
|  |  | 10 | Мултифункционална затворена транспортна количка от неръждаема стомана с отваряеми врати. | 6 | 4 |  | 2 |
|  |  |  | Обем - 9 стерилни единици на 3 нива |  |  |  |  |
|  |  |  | Външни размери (ДхШхВ) – 1220x735x1450mm ± 3%. |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Количка от неръждаема стомана за опаковъчна хартия, с не по-малко от четири рамена за опаковъчна хартия за стерилизация. | 1 | 2 |  | 2 |
|  |  | 12 | Пистолет за миене на колички с дозатор за детергент. | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 13 | Система за водоподготовка, състояща се от: механичен филтър, омекотител и обратна осмоза. | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  | Капацитет и характеристики на изходящата вода, осигуряваща работата на всички машини в централна стерилизационна |  |  |  |  |
|  |  |  | Електропроводимост на изходящата вода не повече от 20 µS/cm. |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Изграждане на стени от неръждаема стомана по точки 1, 4, 5 и 6, съобразно мястото на монтажа, с цел разделяне на съответните зони. | 1 | 1 | 1 | 2 |

| Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Eдиница мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | УРЕДБА ЗА ИНТРАОПЕРАТИВНО KV ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С РАК НА ГЪРДАТА |  | брой | 4 |
|  |  |  | Технически параметри, характеристики на апаратурата, предлагана от участника |  |
|  | 1. Уредбата да се управлява от вградена компютърна система с тъч-скрийн дисплей |  |  |  |
|  | 1.1.Компютърната система за управление към уредбата да позволява на оператора да задава параметри за разположението на облъчващия източник в апликатора |  |  |  |
|  | 1.2.Апаратът да разполага с интегрирана система за радиационно наблюдение, която да отчита обема на лъчевото натоварване по всяко време от терапевтичната процедура |  |  |  |
|  | 1.3.Системата за управление да позволява записване и архивиране на процедурата по интраоперативно лъчелечение за всеки пациент |  |  |  |
|  | 1.4.Софтуер за планиране на лъчелечението, позволяващ на оператора да персонализира обема и времето на облъчването за всеки пациент в зависимост от характеристиките на тумора и неговото легло |  |  |  |
|  | 2. Уредбата да позволява извършване на лъчелечението посредством генериране на високоенергиен фотонен сноп директно в туморното легло по време на хирургичната интервенция (т.нар. "фотон" радиотерапия) |  |  |  |
|  | 3.Уредбата да е оборудвана с електронен датчик за калибриране на облъчващият източник преди всяка еднократна сесия (фракция) на интраоперативно лъчелечение |  |  |  |
|  | 4.Тегло на апарата и всички спомагателни системи към него - не повече от 250 кг. |  |  |  |
|  | 5. Лъчезащита: |  |  |  |
|  | 5.1.Системните компоненти да бъдат с вградени лъчезащити |  |  |  |
|  | 5.2.Уредът да бъде в комплект с допълнителна индивидуална лъчезащита за пациента съставена от гъвкава защитна обвивка, за външна защита, с еквивалент на оловна защита не по-малко от 0,30 мм. при енергия от 50 kV и минимум 5 бр., различни по големина, твърди защитни плочи от стомана за индивидуална защита на отделни тъкани и органи с еквивалент на оловна защита не по-малко от 0,20 мм. при енергия от 50 kV |  |  |  |
|  | 6. Параметри на лъчевия сноп на уредбата: |  |  |  |
|  | 6.1.Уредбата да позволява еднократа фракция на облъчване с времетраене над 30 мин. |  |  |  |
|  | 6.2.Енергия на облъчване да бъде не по-малка от 45kV при минимум 200μA мощност |  |  |  |
|  | 7. Параметри на отделните компоненти на уредбата : |  |  |  |
|  | 7.1. Уредбата да използва стерилни сферични апликатори за еднократна употреба при реализиране на еднократна фракция с висока доза на облъчване |  |  |  |
|  | 7.2.Уредбата да позволява интраоперативно облъчване на гърда чрез различни по размер стерилни сферични апликатори за еднократна употреба с диаметър минимум от 4,0 см до 6,0 см |  |  |  |
|  | 7.3.Възможност за пълна ротацията на рамото на апарата и поставяне на облъчващия апликатор в туморното легло хоризонтално, вертикално или подкожно - независимо от позицията на разреза - с цел намаляване на естетическите увреждания при оперативното третиране |  |  |  |
|  | 8. Да има възможност за дистанционна диагностика на уредбата. |  |  |  |

| Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Eдиница мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | ИНТЕГРИРАНА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА |  | брой | 2 |
|  |  |  | Технически параметри, характеристики на апаратурата, предлагана от участника |  |
|  | I. Медицинска интегрирана операционна система за централизиран контрол и администриране на видео и аудио сигнали, със следните характеристики: |  |  |  |
|  | Централизирано управление на медицински и не медицински устройства като маси за операционна зала, лампи за операционна зала, камери, контролен център и музика. |  |  |  |
|  | Ориентирана към работния процес системна концепция с мерки и функции, които поддържат работния процес, подобряват ефективността и създават ергономичен дизайн на операционната зала. |  |  |  |
|  | Модулен дизайн на системата, базиран на изключително компактен основен компютърен модул, който може да бъде разширен при необходимост, посредством ъпгрейд на хардуера и софтуера. |  |  |  |
|  | Контрол посредством централен тъчскрийн дисплей с интуитивен, ориентиран към работния процес потребителски интерфейс. |  |  |  |
|  | Дизайн на системата съгласно указанията на директива IEC 60601-1 |  |  |  |
|  | Включва всички хардуерни и софтуерни елементи необходими за работа на системата. |  |  |  |
|  | Модулна базова система с възможност за ъпгрейд за включване на до 8 видео-източника с различен формат към до 8 монитора |  |  |  |
|  | Включваща базово записващо устройство, базово аудио устройство, RS232 интерфейси на управляващото устройство, входове за аварийни бутони и бутони за ендоскопска глава за камера |  |  |  |
|  | Включваща основен софтуерен пакет за видео маршрутизация, предварително зададени настройки и хирургичен контролен лист за безопасност. |  |  |  |
|  | Налични тъчскрийн дисплеи: 19" за CSU, гъвкаво рамо за монитор, стойка за монитор; 19"за вградена в стената стойка. |  |  |  |
|  | 1. ХАРДУЕР НА БАЗОВАТА СИСТЕМА: |  |  |  |
|  | Размери (височина x широчина х дълбочина) - макс. 239 x 432 x 569 мм. |  |  |  |
|  | Тегло - макс.25 кг. |  |  |  |
|  | Инсталационна височина - макс. 5 (RU) |  |  |  |
|  | Инсталационна широчина- макс. 19'' |  |  |  |
|  | Място за инсталация - в операционната зала; в техническата зала; в 19" рак; самостоятелно - за хоризонтална повърхност; самостоятелно - за вертикална повърхност |  |  |  |
|  | Главен прекъсвач - Интегриран главен прекъсвач с дисплей за работното състояние; дистанционен превключвател на захранването вътре в операционната зала - опционално; |  |  |  |
|  | Захранване - Медицински клас; |  |  |  |
|  | Работно напрежение - 100-240V AC 50/60 Hz; |  |  |  |
|  | Операционна система - мин. Windows 7 или еквивалентна |  |  |  |
|  | Консумация на енергия - 750 W |  |  |  |
|  | Твърд диск - мин. 1TB |  |  |  |
|  | Драйвер - BluRay/DVD/CDROM записвачка; |  |  |  |
|  | Мрежов интерфейс - 2x 10/100/1000 Base-T; галванично изолиран; RJ45; |  |  |  |
|  | Видео изходи за потребителски интерфейс - мин. 1x DVI-I |  |  |  |
|  | USB интерфейси - мин. 6 |  |  |  |
|  | Серийни интерфейси (RS232) - мин. 12 |  |  |  |
|  | Изходи за ниско напрежение - мин.. 4x 5V DC макс. 4x 1A |  |  |  |
|  | Входове за дистанционно управление - мин. 4 |  |  |  |
|  | Релейни изходи - мин. 4 |  |  |  |
|  | товарване на релейните изходи /Релейна защита/- макс. 24V DC макс. 0,5A |  |  |  |
|  | Аудио входове - мин. 4x Стерео (небалансирани) |  |  |  |
|  | Аудио изходи - мин. 3x Стерео (небалансирани) |  |  |  |
|  | 2. ХАРДУЕР НА БАЗОВАТА СИСТЕМА ВИДЕО МАРШРУТИЗАЦИЯ |  |  |  |
|  | Брой видео входове - мин. 2; 4 - опционално; 6 - опционално; 8 - опционално; |  |  |  |
|  | Съвместими видео входни сигнали, без необходимост от допълнителни конвертори - CVBS; YC / S-Video; YPbPr; SDI; HDSDI; VGA; DVI; HDMI; |  |  |  |
|  | Резолюция на видео входа - 1920x1200p60 |  |  |  |
|  | Брой видео изходи - мин. 2; 4 - опционално; 6 - опционално; 8 - опционално; |  |  |  |
|  | Сигнал на видео изхода - DVI-D |  |  |  |
|  | Резолюция на видео изхода - 1920x1200p60 |  |  |  |
|  | 3. МЕРКИ ЗА ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ; |  |  |  |
|  | Отдалечен достъп през VPN - За оторизирани сервизни инженери чрез съществуващата VPN структура на болницата |  |  |  |
|  | Защита срещу вируси и троянски кон - Защита на алгоритъма в поредица старт чрез инструмент за защита на хард драйва (MS Protection Toolkit) |  |  |  |
|  | Защита срещу промяна на конфигурацията на системата - с парола |  |  |  |
|  | 4. ГРАФИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС: |  |  |  |
|  | Структура на потребителски интерфейс - Ориентирана към работния процес навигация на потребителски интерфейс; Оптимизиран дизайн за сензорни екрани ;Ненаситени цветове, за да се избегне заслепяване в операционната зала; Бутони за бърз достъп за директно стартиране на често използвани функции; Виртуална клавиатура за въвеждане на текст |  |  |  |
|  | Персонализиране на потребителски интерфейс - Индивидуална конфигурация на менюто на работния процес, с цел адаптиране на системата перфектно към нуждите на потребителите |  |  |  |
|  | 5. СОФТУЕР НА БАЗОВАТА СИСТЕМА |  |  |  |
|  | Сервизен акаунт - Защитен с парола |  |  |  |
|  | Време за стартиране на системата - макс. 200 сек. |  |  |  |
|  | Управление на процеса на лечение на пациента - Създаване на досие на пациента и изследването |  |  |  |
|  | Спешен пациент- Автоматично попълване на данните на пациента при спешни случаи |  |  |  |
|  | Наслагване на данни за пациента- Наслагване на пациентни данни върху образно-диагностичен монитор |  |  |  |
|  | Статус и Предупреждения - Лента с уведомления на графичния потребителски интерфейс; Цветна индикация; Списък с история на уведомленията |  |  |  |
|  | 6. СОФТУЕР НА БАЗОВАТА СИСТЕМА ВИДЕО МАРШРУТИЗАЦИЯ: |  |  |  |
|  | За включване на до 8 видео-източника с различен формат (аналогов и дигитален) към до 8 монитора. Независимо разпределяне на всички свързани източници на изображения към всички свързани монитори. Рутинг (разпределяне) на допълнителни виртуални видео източници. |  |  |  |
|  | Рутинг -Собствен контрол на показвания видео източник за всеки един монитор; Списък на всички налични източници; Име на показвания в момента източник; Икона на показвания в момента източник |  |  |  |
|  | Режим на изобразяване Картина в картината (PiP). - PiP изобразяване налично като допълнителен виртуален източник на изображение |  |  |  |
|  | Режим на изобразяване "Whitescreen" (бял екран) - Наличен като допълнителен виртуален източник на изображение, без използване на видео вход |  |  |  |
|  | Режим на изобразяване "Last snapshot" (последна снимка) - Наличен като допълнителен виртуален източник на изображение, без използване на видео вход |  |  |  |
|  | 7. Преглед "на живо" |  |  |  |
|  | Прегледи "на живо" на видео сигнали от потребителския интерфейс. Преглед на изображения върху контролните елементи на видео маршрутизация заменят статични символи и опростяват работата на системата.. |  |  |  |
|  | Обновяване- на 2 сек. |  |  |  |
|  | 8. Предварително зададени настройки: Брой - мин. 100 |  |  |  |
|  | 9. Хирургичен контролен лист за безопасност: |  |  |  |
|  | Дизайн на контролния лист - Базиран на шаблона на хирургичния контролен лист за безопасност на Световната Здравна Организация |  |  |  |
|  | Конфигурация - Потребителски дефинирани шаблони |  |  |  |
|  | Функция принтиране - Принтиране на попълнения контролен лист |  |  |  |
|  | Ръководство за потребителя- Автоматично включване на контролния лист (автоматичен дисплей) в работния процес може да бъде конфигуриран |  |  |  |
|  | 10. Дистанционен сервиз: |  |  |  |
|  | Софтуерен модул за дистанционен сервиз. Наблюдение и администриране на интегрирана операционна система. Оторизиран дистанционен достъп. |  |  |  |
|  | Достъп - Само изходящ; Само оторизиран дистанционен достъп; |  |  |  |
|  | Администриране - Потребителски профили; Наблюдение на таблото на системата; Съобщения за предупреждение и статус; Регистрационни файлове; Индикатори за превантивни действия; Back up/Архивиране на конфигурацията; Настройка на системата; |  |  |  |
|  | Модули за разширяване функционалността на интегрираната операционна система: |  |  |  |
|  | Видео документиране - Модул за дигитализация и съхранение на снимки и видео клипове; |  |  |  |
|  | Записваеми източници на изображения - Запис на всички свързани източници на камерата |  |  |  |
|  | Записващи канали - мин. 2x HD |  |  |  |
|  | DICOM Интерфейс - DICOM интерфейс за импорт на работен списък и PACS експорт. Това е софтуерен модул за кодиране на записани изображения и видеоклипове в DICOM формат и за пренос към PACS системи. |  |  |  |
|  | Софтуерно базиран стрийминг - Софтуерният модул за софтуерно базиран видео и аудио стрийминг без необходимост от допълнителен хардуер. Стрийминг на всични налични видео източници в SD или HD резолюция (1280x720p): |  |  |  |
|  | Индикация за статуса на предаване на потребителския интерфейс; "ON-AIR"-светлинна индикация за монтаж на стена |  |  |  |
|  | Каритна в картината (PIP) - Софтуерен модул за обработна на режим "картина в картината" (PIP) без необходимост от допълнителен хардуер. |  |  |  |
|  | PiP профили на до 4 различни източници на изображение |  |  |  |
|  | (PIP): две картини (основна и второстепенна) едновременно, оновната картина може да се показва на цял екран, конфигурируеми позиции |  |  |  |
|  | Двоен сплит: 2 свободно избираем източници на изображения едно до друго |  |  |  |
|  | Четворен сплит: 4 свободно избираеми източници на изображения в мрежа |  |  |  |
|  | Преминаване в (PIP) профили: по време на работа |  |  |  |
|  | Аксесоари: |  |  |  |
|  | USB удължител - USB сигнален удължител чрез Cat кабел. За използване на USB функции вътре в операционната зала, когато интеграционната системасе намира извън операционната зала. |  |  |  |
|  | Двойна стойка за монитор |  |  |  |
|  | 2 допълнителни монитора 19" вградени в стената |  |  |  |
|  | II. МОБИЛНА ОПЕРАЦИОННА МАСА - система включваща колона, подвижен, сменяем плот и транспортер: Колона направена от CrNi стомана; Съответствие със стандарт IEC 60601-1-1 и 60601-2-46; Плот оборудван със странични релси позволяващи прикрепване на аксесоари; |  | брой | 2 |
|  | 1. КОЛОНА НА ОПЕРАЦИОННА МАСА, със следните характеристики: |  |  |  |
|  | Колоната може да бъде премествана заедно с плота от транспортер (система със сменяеми плотове) |  |  |  |
|  | Хигиеничен дизайн: Стоманени компоненти с електрополирана повърхност |  |  |  |
|  | Колона задвижвана с плавно потегляне за начало на операцията |  |  |  |
|  | Захранване на колоната с вградени акумулатгорни батерии неизискващи поддръжка |  |  |  |
|  | Автоматично разпознаване на посоката на ориентация на плота върху колоната гарантиращо, че функционалните бутони на ръчното дистанционно функционират в съответствие |  |  |  |
|  | Движенията на операционната маса се контролират от: - инфрачервено ръчно дистанционно / кабелно-захранено ръчно устройство; - крачен прекъсвач с три функции вграден в колоната; - операционен панел; транспортер с педали; |  |  |  |
|  | Оптоелектронна платформа, за прехвърляне на контролни сигнали |  |  |  |
|  | Система за предупреждение при опасност от сблъсък с пода |  |  |  |
|  | Плоча за крака индивидуално регулируема |  |  |  |
|  | Максимална товароносимост - 380 кг. |  |  |  |
|  | Вътрешно номинално напрежение: 48 V DC |  |  |  |
|  | Консумация на енергия - макс. 800 VA |  |  |  |
|  | Моторизирани настройки: |  |  |  |
|  | Работна височина на масата без подложка - не по малко от 621 – 1161 mm |  |  |  |
|  | Trendelenburg глава/крака надолу: 45° / 45° |  |  |  |
|  | Страничен наклон ляво/дясно - 28° / 28° |  |  |  |
|  | С цел оптимизиране на възможностите за позициониране за съответната оперативна интервенция, се изисква комбинирана функция наклон и страничен наклон |  |  |  |
|  | Ъгъл на наклон 30⁰, страничен наклон поне 20⁰ |  |  |  |
|  | Ъгъл на наклон 40⁰, страничен наклон поне 13⁰ |  |  |  |
|  | Ъгъл на наклон 23⁰, страничен наклон поне 23⁰ |  |  |  |
|  | С цел да се съобразят индивидуалните нужди на пациента по време на операция, трябва да е възможен навременен избор на автоматично нулево положение за всички позиции с натискането на един бутон |  |  |  |
|  | Най-малко четири опции за избор на нулево положение за всички позиции |  |  |  |
|  | За да се предотврати нежелано движение на операционната маса, трябва да е възможно заключването на плота на колоната. |  |  |  |
|  | Индивидуално избираеми нива на скоростта за движение на масата, които могат да бъдат настроени от потребителя без предварително определено ограничение във времето. |  |  |  |
|  | Бутон за почистване използван за удължаване на горната част на колоната до позиция за почистване, когато плота на масата не е монтиран. |  |  |  |
|  | Ръчно управление със съобщения за състоянието, функциите на паметта и осветление на бутоните. |  |  |  |
|  | Клас на защита I, тип B |  |  |  |
|  | Класификация в съответствие с MDA клас 1 |  |  |  |
|  | 2. ПЛОТ НА ОПЕРАЦИОННА МАСА - универсален, със следните характеристики: |  |  |  |
|  | Плот на операционна маса на модули |  |  |  |
|  | Плотът има възможност за ъпгрейд за други хирургични интервенции на по-късен етап |  |  |  |
|  | Плот състоящ се от поне два сегмента с четири механизма (два от всяка страна) за настройка на допълнителни аксесоари |  |  |  |
|  | Позволяващ машинно измиване и устойчивост към обикновени дезинфектанти |  |  |  |
|  | Задвижване с динамично контролиран електро-хидравличен стартов механизъм |  |  |  |
|  | Flex/reflex' Функция осигуряваща едновременна настройка на панела за гръб и наклона на плота |  |  |  |
|  | Автоматично нулево положение за всички моторизирани функции |  |  |  |
|  | Плот със сменяеми модули за неговото адаптиране към различни хирургични манипулации и различни размери на тялото - модулите да могат да бъдат премествани нагоре / надолу до необходимия ъгъл на наклон, като същевременно бъдат фиксирани |  |  |  |
|  | Интерфейс към края на главата за лесно, безопасно адаптиране на стандартна подложка за гръб за обща хирургия |  |  |  |
|  | Интерфейс в края на стъпалата, за лесно , безопасно адаптиране на подложки за краката, заедно с двойно разклонение позволяващо лесен достъп между краката на пациента |  |  |  |
|  | Плот с възможност за пренасяне върху колоната на операционната маса и от двете страни, и в двете посоки , т.е от към главата или краката |  |  |  |
|  | Плотът се заключва автоматично върху колоната на операционната маса |  |  |  |
|  | Дължина на плота без допълнителни компоненти - 940 мм. +/- 2 % |  |  |  |
|  | Ширина на плота без страничните релси - 540 мм. +/- 2 % |  |  |  |
|  | Ширина на плота със страничните релси - 580 мм. +/- 2 % |  |  |  |
|  | Тегло на колоната без допълнителни компоненти - до 85 кг. |  |  |  |
|  | Моторизирани настройки: |  |  |  |
|  | Промяна на височината на маса |  |  |  |
|  | Trendelenburg /обратен Trendelenburg |  |  |  |
|  | Страничнен наклон ляво / дясно |  |  |  |
|  | Секция долна част гръб горе / долу - +70° / -60° |  |  |  |
|  | Секция крака горе / долу - + 90° / -90° |  |  |  |
|  | Надлъжно движение - поне 320 мм., позволяващо сканиране със С-рамо на цяло тяло |  |  |  |
|  | Допълнителни аксесоари - |  |  |  |
|  | Инфрачервено ръчно дистанционно управление с преносимо зарядно устройство |  |  |  |
|  | Стандартна подложка за гръб - обща дължина, 300 мм. Хром - никелова стомана със странични релси и водещи релси за рентгенови касети. Възможност за поставяне на аксесоари в края на главата, за поддръжка на главата, като подложки за глава с регулиране на ъгъла и работа с една ръка |  |  |  |
|  | Подглавник с възможност за двойно регулиране, със спирачен мехнизъм, регулируем ъгъл от мин. +49°/-90° |  |  |  |
|  | Подложка за крака - двойка, миеща се |  |  |  |
|  | Стойка за инфузионни разтвори с 4 куки |  |  |  |
|  | Анестезиологичен екран с удължителни тръби |  |  |  |
|  | Борд за ръка, свободно регулируем: хоризонтално/вертикално: дължина - 590 мм. - 2 бр. |  |  |  |
|  | Подпора за ръцете на пациента |  |  |  |
|  | Държач за тръбата |  |  |  |
|  | Колан за тяло |  |  |  |
|  | Възглавница за позиция по гръб |  |  |  |
|  | 3. ТРАНСПОРТЕР ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ПЛОТ НА ОПЕРАЦИОННА МАСА, със следните характеристики: |  |  |  |
|  | Конструкция на щасито и водещата рама изцяло от CrNi стомана |  |  |  |
|  | Пренасяне на плота възможно с управление чрез педали |  |  |  |
|  | Транспортера може да бъде наклонен, миещ се, Trendelenburg регулиране |  |  |  |
|  | Четири заключващи, въртящи се диференциални колела и допълнително проследяващо колело |  |  |  |
|  | Заключващо се централно колело на транспортера |  |  |  |
|  | Надлъжно и напречно преместване на транспортера |  |  |  |
|  | Спускащо се проследяващо колело |  |  |  |
|  | Поставянето на плота може да се извършва и от двете страни. |  |  |  |
|  | Транспортера трябва да е оборудван с механизъм за Trendelenburg или anti - Trendelenburg позициониране |  |  |  |
|  | Плотът се закрепя към транспортера с два застопоряващи елемента за приближаване към колоната на операционната маса и от двете страни; |  |  |  |
|  | Височина с плот - мин. 895 мм. |  |  |  |
|  | Trendelenburg регулиране глава/крака надолу - + /- 15° |  |  |  |
|  | Максимално тегло на пациента, включително и аксесоарите - 380 кг. |  |  |  |
|  | СЕ сертификат за съответствие |  |  |  |
|  | III. ОПЕРАЦИОННАТА ЛАМПА - ТАВАНЕН ТИП С ДВЕ ТЕЛА, СЪС СЛЕДНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  | брой | 2 |
|  | 3-осов тръбен фланeц, таванен капак, с окачване за конфигурацията осветителни тела в централната ос, единични конфигурация в страничните оси. Страничните оси са независими от централната ос и подлежат на надграждане за бъдещи нужди. |  |  |  |
|  | Основните рамена за окачване от стомана, без видими винтове за по-ефективно и хигиенично почистване |  |  |  |
|  | Динамична електронна програма за стабилност с постоянно осветление по време на операции |  |  |  |
|  | Възможност за пускане на много ярко осветление от поне една от лампите, която да бъде в обратен режим |  |  |  |
|  | Реалистична корекция на температурата на цвета на светлината на лампата, комбинирайки бяла LED светлина с филтри |  |  |  |
|  | Електронно настройване на фокуса на светлинния сноп с 5 стъпки, достъпно от контролната конзола на главата на лампата, както и да има възможност за управление от стерилизируемата дръжка |  |  |  |
|  | Възможност за закрепване на HD камера на главата на лампата за оптимизиране на бъдещ ъпдейт |  |  |  |
|  | Стенен тъч скрийн контролен панел с възможност за синхронизация и запаметяване на предварително избрани режими на осветление |  |  |  |
|  | Специална зелена LED светлина, за да се подсили контраста на екрана |  |  |  |
|  | Осветеност (Ec) на 1 м. разстояние (гарантирана стойност след 3 ч. работа) - 1 тяло ≥120 000 Lx +1 тяло ≥160 000 Lx |  |  |  |
|  | Система за динамичен електронен контрол на светлината |  |  |  |
|  | Цветна температура - ≥ 3 900 К за всяко от телата |  |  |  |
|  | Реалистична корекция на температурата на цвета на LED светлината, комбинирайки бялата светлина на лампата с филтри |  |  |  |
|  | Диаметър на осветеното поле D10 - 20-25 см. за всяко от телата |  |  |  |
|  | Общо излъчване - <500 W/ m² за всяко от телата |  |  |  |
|  | Електрозахранване -вградено в стената, за две LED тела (150W) |  |  |  |
|  | Програмируеми режими |  |  |  |
|  | Продължителност на живот на светодиодите - ≥ 60 000 ч. за всяко от телата |  |  |  |
|  | На фланец за тръба с 3 оси (странична позиция) |  |  |  |
|  | Възможност за монтиране на устройство за Телемедицина на фланец на тръба с 3 оси |  |  |  |
|  | 2. HD КАМЕРА |  |  |  |
|  | S/N коефициент (dB) - > 50db |  |  |  |
|  | Сигнал на системата - 720p |  |  |  |
|  | Възможност за автоматично и ръчно управление на белия баланс |  |  |  |
|  | Предварителни настройки - повече от 5 |  |  |  |
|  | Видео изходи - HD : 1x HDMI 1.4 |  |  |  |
|  | Интерфейс - RS-232 |  |  |  |
|  | 3. Двойна стойка за плоски монитори с 2 монитора: |  |  |  |
|  | мин. 24'' |  |  |  |
|  | Резолюция - 1920 x 1200 (WUXGA), 16:10 формат |  |  |  |
|  | Поддържани видео формати: HD-SDI; DVI; HD-RGBS; S-Video; Composite and Sync-On-Green (SOG); |  |  |  |
|  | IV. КОНЗОЛИ: |  |  |  |
|  | 1. КОНЗОЛА (КОЛОНА) ЗА АНЕСТЕЗИЯ, със следните характеристики: |  | брой | 2 |
|  | За единично монтиране, със система за анкериране, фланец, плосък или извит капак на тавана, двойни рамена, тръба за закачане, разпределител, контакти и аксесоари |  |  |  |
|  | Алуминиеви профили, които могат да се кодират цветово за по-лесна употреба |  |  |  |
|  | Хигиенично гладка повърхност за да се почиства лесно и в същото време устойчива на агрсивни дизинфектанти |  |  |  |
|  | Позицията за монтиране на светлина/монитор/HD камера да е веднага под оста на алуминиевата греда |  |  |  |
|  | Отделни канали за газове и електричество в разпределителя за безопасна работа |  |  |  |
|  | Капацитет на натоварване на системата от рамена - поне 15 кг |  |  |  |
|  | Работен радиус - поне 2340 мм. |  |  |  |
|  | Вътрешен диаметър - максимум 120 мм |  |  |  |
|  | Греда да може да се облицова в различни цветове |  |  |  |
|  | Стоп-позициите на завъртане на всяко рамо при шарнирите трябва да имат разстояние минимум 15 градуса |  |  |  |
|  | Вертикално движение - поне 400 мм |  |  |  |
|  | Да има фрикционна спирачка |  |  |  |
|  | Гредата да се огъва по-малко от 1 градус при максимално натоварване |  |  |  |
|  | Плавно и гладко спиране по всички оси |  |  |  |
|  | Застопоряване на всяка височина при вертикално движение |  |  |  |
|  | Да има запазено място под ос 1 (двойното рамо) за бъдещ ъпгрейд на монитора |  |  |  |
|  | Настройка по височина |  |  |  |
|  | Опция за включване на амбиентна светлина |  |  |  |
|  | Газови изводи по DIN |  |  |  |
|  | Приложими стандарти: EN ISO 5359:2008; EN ISO 7396-1: 2007 +A2 2010; EN ISO 7396-2:2007; EN ISO 9170-1:2008; EN ISO 9170-2:2008; EN ISO 11197:2009; EN ISO 14971:2012; EN ISO 15001:2010; EN 60601-1:2006; EN 60601-1-1:2001; EN 60601-1-1-2:2007; EN 60601-1-6:2004; EN 62366:2008; ANSI/AAMI ES60601-1 (2005 +C1:09 +A2:10); CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2008; |  |  |  |
|  | 2. ОПЕРАЦИОННА КОНЗОЛА, със следните характеристики: |  | брой | 2 |
|  | За единично монтиране, със система за анкериране, фланец, плосък или извит капак на тавана, двойни рамена, тръба за закачане, разпределител, контакти и аксесоари |  |  |  |
|  | Дължината на гредата трябва да позволява достигане на мин. 1,5 м.за по - добро покритие |  |  |  |
|  | Алуминиеви профили, които могат да се кодират цветово за по-лесна употреба |  |  |  |
|  | Хигиенично гладка повърхност за да се почиства лесно и в същото време устойчива на агресивни дезинфектанти |  |  |  |
|  | Да има електро-пневматична спирачка с механизъм за освобождаване, който се нуждае от по-малко от 40 N.m. сила, за да се задейства. Газът трябва да е сгъстен въздух, но отделен от медицинския сгъстен въздух. Налягането на сгъстения въздух трябва да е 5 бара. В случай на преустановено подаване на въздух конзолата трябва да може да се движи. |  |  |  |
|  | Позицията за монтиране на светлина/монитор/HD камера да е веднага под оста на алуминиевата греда |  |  |  |
|  | Отделни канали за газове и електричество в разпределителя за безопасна работа |  |  |  |
|  | Хоризонтално разстояние- Общо (ос до ос) мин 1.500 мм. |  |  |  |
|  | Коефициент на безопасност 4- съгласно IEC 60601-1, механичната част от монтираната на тавана единица е тествана с коефициент на безопасност 4 |  |  |  |
|  | Капацитет на натоварване на системата от рамена - поне 185 кг |  |  |  |
|  | Нетна товароносимост - поне 140 кг. |  |  |  |
|  | Вътрешен диаметър - 120 мм |  |  |  |
|  | Греда да може да се облицова в различни цветове |  |  |  |
|  | Да има фрикционна спирачка |  |  |  |
|  | Да има запазено място под ос 1 (двойното рамо) за бъдещ ъпгрейд на монитора |  |  |  |
|  | Стоп-позициите на завъртане на всяко рамо при шарнирите трябва да имат разстояние минимум 15 градуса |  |  |  |
|  | Да има електро-пневматична спирачка на три оси |  |  |  |
|  | Гредата да се огъва по-малко от 1 градус при максимално натоварване |  |  |  |
|  | Да има управление на спирачката на дръжката |  |  |  |
|  | Плавно и гладко спиране по всички оси |  |  |  |
|  | Опция за включване на амбиентна светлина |  |  |  |
|  | Да може да се оперира свободно с контактите и аксесоарите, независимо от позицията на рафта |  |  |  |
|  | Аксесоари: |  |  |  |
|  | Рафт с размери - поне 500х500 мм; всеки рафт трябва да има 2 странични релси по DIN |  |  |  |
|  | Чекмедже с размери - поне 500х500х90 мм |  |  |  |
|  | Да има разделитена преграда в чекмеджето |  |  |  |
|  | Заключалка за чекмеджето |  |  |  |
|  | Дължината на рамото на монитора да е - 650 мм. |  |  |  |
|  | Капацитет на натоварване на рамото на монитора - поне 14 кг. |  |  |  |
|  | Кабелен аксесоар за организация на кабелите на всеки рафт |  |  |  |
|  | Приложими стандарти - EN ISO 5359:2008; EN ISO 7396-1: 2007 +A2 2010; EN ISO 7396-2:2007; EN ISO 9170-1:2008; EN ISO 9170-2:2008; EN ISO 11197:2009; EN ISO 14971:2012; EN ISO 15001:2010; EN 60601-1:2006; EN 60601-1-1:2001; EN 60601-1-1-2:2007; EN 60601-1-6:2004; EN 62366:2008; ANSI/AAMI ES60601-1 (2005 +C1:09 +A2:10); CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2008; |  |  |  |
|  | V. АПАРАТ ЗА ИНХАЛАЦИОННА НАРКОЗА, със следните характеристики: |  | брой | 2 |
|  | 1. Aпарат за инхалационна наркоза на новородени, деца и възрастни с възможност за таванно окачване. |  |  |  |
|  | 2. Изводи за централно захранване с медицински газове - О2, въздух, N2O и от бутилки за O2, N2O. Електронно измерване на налягане на бутилката. |  |  |  |
|  | 3. Панел за монтиране на поне два изпарителя, които могат да бъдат използвани за изофлуран, севофлуран и десфлуран. |  |  |  |
|  | 4. Аспиратор за извличане на телесни течности от стомаха и въздушни пътища. |  |  |  |
|  | 5. Система за изпускане на анестетичните газове (AGS) |  |  |  |
|  | 6. Абсорбатор за въглероден двуокис с вместимост минимум 0.7 л. |  |  |  |
|  | 7. Аварийно резервно обдищване- авариен поток на O2 – 0 - 10 l/min |  |  |  |
|  | 8. Пневматичен и серво-контролиран вентилатор със следните параметри: 8.1. Долна граница на дихателна честота: поне 4 бр/мин.; 8.2. Долна граница на инспираторно време: поне 0,2 сек. 8.3. Долна граница на тригерна чуствителност: поне 0,3 л/мин 8.4. Инспираторна пауза: от 0 до 30%; 8.5. Инспираторно налягане: 0 - 120 cmH2O 8.6. Максимален инспираторен поток: мин. 200 л/мин. 8.7. I:E (VC, PC) - 1:10 - 4:1 8.8. PEEP - 0 – 50 cmH2O 8.9. Диапазон на дихателния обем: 20 – 2000 ml |  |  |  |
|  | 8.9. Режими на обдишване: Ръчен/Торба Контрол на обема (VC) Контрол на налягането (PC) Поддържане на налягането (PS) Контрол на обема чрез регулиране на налягането (PRVC) Синхронизирано задължително обдишване с прекъсвания (SIMV) |  |  |  |
|  | 9. Вграден LED touch-screen екран с диагонал мин. 15” за управление на основните функции на системата и наблюдение на измерените стойности. Контролиране и мониториране на минимум следните стойности: - Измервания на обдишването: Респираторна Честота, I:E, Ti, Ti/Ttot, RRsp, Ppeak, PEEP, Pmean, Pplat, PEEPtot, Издишан обем в mинута, VTe, Vee, MVe sp, SBI. - Измервания на газа: Fi/Et на O2, Fi/Et CO2, Fi/Et N2O, Fi/Et анестетик, MAC - Налягане на притока на газ: визуално представяне на мрежовия приток на газ и на резервния приток на газ - Възможност за визуализиране на вълнообразни криви за: Налягане, Поток, Обем, FiAA (инспираторна концентрация на анестетик), etCO2, etO2. Изобразяване на графики по избор на потребителя, както и на трендове и данни в таблична форма. |  |  |  |
|  | 10. Изпарителите да използват електронна инжекционна технология и притежават следните характеристики: 10.1. Капацитет на анестетика- 300 ml 10.2. Вградена система за защита от препълване 10.3. Възможност за пълнене по време на използването 10.4. Калкулация на използвания анестетик и индикация за обема на екрана 10.5. Включване на аларма при нисък обем анестетик |  |  |  |
|  | 11. Севофлуранов изпарител |  |  |  |
|  | 12. Алармена система за предупреждение при промени в състоянието на пациента или неизправност в системата. Алармите са визуални и акустични, като сигналите се различават според степента на сериозност на алармата. Алармените съобщения се групират по приоритет. |  |  |  |
|  | 13. Автоматичен функционален тест на минимум следните компоненти: датчици за налягане, изтичане при ръчно и автоматично обдишване, батерия и изпарители. |  |  |  |
|  | 14. Вградено аварийно непрекъсваемо захранване за минимум 90 минути; |  |  |  |
|  | 15. Вграден светлинен източник за осветяване на работното поле |  |  |  |
|  | 16. Външна комуникация: RS232, USB, VGA (изход), Ethernet |  |  |  |

| Позиция | Вид на актива (доставката) |  | Технически параметри, характеристики на доставката |  | Eдиница мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 4 | ЯДРЕНО МАГНИТЕН РЕЗОНАНС – 3 ТЕСЛА |  |  |  | бр. | 1 |
|  |  |  |  |  | Технически параметри, характеристики на апаратурата, предлагана от участника |  |
|  | 1 | Хомогенност в 40 см DSV ppm |  | 0.1 - 1.45 |  |  |
|  | 2 | Стабилност на полето ppm/h |  | < 0.1 |  |  |
|  | 3 | Консумация на хелий l/h |  | 0 - 0.1 |  |  |
|  | 4 | Обща маса: магнит и хелий |  | < 10 тона |  |  |
|  | 5 | Максимално тегло |  | < 12 тона |  |  |
|  | 6 | Площ за инсталиране кв. м. |  | Макс 36 кв. м. |  |  |
|  | 7 | Височина на тавана на помещението см |  | не повече от 300 см |  |  |
|  | 8 | Изисквания за охлаждането на апарата и климатизация на работните помещения |  | Описват се |  |  |
|  | 9 | Технически помещения |  | Описват се |  |  |
|  | Свързани с позиционирането и комфорта на пациента |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Отвор на гентрито за пациенти в см |  | Не по малко от 70 |  |  |
|  | 11 | Дължина на гентрито (по оста на тунела) в см |  | Не повече от 190 |  |  |
|  | 12 | Минимална височина на пациентната маса спрямо пода в см |  | < 60 |  |  |
|  | 13 | Товароносимост на пациентната маса в кг |  | Минимум 180 |  |  |
|  | Радиочестотна характеристика на системата |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Брой независими радиочестотни приемни канали |  | ˃ 16 |  |  |
|  | 15 | Сила на градиентното поле mT/m |  | Не по малко от 40 |  |  |
|  | 16 | Max. Slew rate T/m/s по трите оси |  | 150 - 400 |  |  |
|  | Разделителна способност на системата |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Минимално зрително поле FOV mm |  | 5 - 10 |  |  |
|  | 18 | Максимално зрително поле FOV mm |  | 450 - 530 |  |  |
|  | 19 | Максимална резолюция на матрицата на образа, pixels |  | Мин 1024/1024 |  |  |
|  | 20 | Минимална дебелина на среза при 2D mm |  | 0.1 – 0.5 |  |  |
|  | 21 | Минимална дебелина на среза при 3D mm |  | 0.05 – 0.1 |  |  |
|  | Основен работен компютър на системата |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Съвременен централен процесор - скорост в GHz и памет |  | Посочва се |  |  |
|  | 23 | DVDRW,CDRW |  | да |  |  |
|  | 24 | Мин. 19” Color LCD монитор с матрица на екрана |  | Мин 1280x1024 пиксела |  |  |
|  | Работна станция за обработка на образа |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Съвременен централен процесор - скорост в GHz |  | Посочва се |  |  |
|  | 26 | Оперативна памет в Gb |  | Мин 2 |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Брой 256х256 образи, реконструирани за секунда за цяло FOV |  | Мин 200 |  |  |
|  | 29 | Паралелнa обработка на образи и сканиране |  | Описва се |  |  |
|  | Секвенции |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Пакет стандартни секвенции |  | Описват се |  |  |
|  | 31 | Пакет съдови и сърдечни секвенции |  | Описват се |  |  |
|  | 32 | Пакет секвенции за дифузионни и перфузионни образи |  | Описват се |  |  |
|  | 33 | Пакет бързи секвенции |  | Описват се |  |  |
|  | 34 | Пакет секвенции спектроскопия |  | Описват се |  |  |
|  | 35 | Други секвенции |  | Описват се |  |  |
|  | Бобини/Антени за |  |  |  |  |  |
|  | 36 | Глава |  | Описва се |  |  |
|  | 37 | Шия/невросъдове |  | Описва се |  |  |
|  | 38 | Гръбначен стълб |  | Описва се |  |  |
|  | 39 | Тяло |  | Описва се |  |  |
|  | 40 | Възможност за цялотелесно сканиране |  | Описва се |  |  |
|  | 41 | Сърце |  | Описва се |  |  |
|  | 42 | Крайници |  | Описва се |  |  |
|  | 43 | Млечна жлеза |  | Описва се |  |  |
|  | Възможности за паралелно изобразяване при изследване на |  |  |  |  |  |
|  | 44 | Глава |  | Описват се |  |  |
|  | 45 | Шия/супрааортални съдове |  | Описват се |  |  |
|  | 46 | Гръбначен стълб |  | Описват се |  |  |
|  | 47 | Тяло |  | Описват се |  |  |
|  | 48 | Крайници |  | Описват се |  |  |
|  | 49 | Млечна жлеза |  | Описват се |  |  |
|  | 50 | Други |  | Описват се |  |  |
|  | Други |  |  |  |  |  |
|  | 51 | Втора работна станция за обработка на образи |  | Описва се |  |  |
|  | 52 | Доставка и монтаж на Фарадеев кафез |  |  |  |  |
|  | 53 | Аудиовизуална система и видеонаблюдение на пациента |  | Описва се |  |  |
|  | 54 | Специализиран инжектор за контрастно вещество |  | Описва се |  |  |
|  | 54 | UPS с параметри, осигуряващи завършване на започнато изследване |  | Описва се |  |  |
|  | 55 | Всички други необходими за функционирането на апаратурата, неописани по-горе |  | Описват се |  |  |

| Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Eдиница мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ АПАРАТИ |  | бр. | 14 |
|  |  |  | Технически параметри, характеристики на апаратурата, предлагана от участника |  |
|  | 1. Компактен мобилен апарат за инхалационна наркоза на новородени, деца и възрастни. |  |  |  |
|  | 2. Изводи за централно захранване с медицински газове - О2, въздух, N2O и от бутилки за O2, N2O. Електронно измерване на налягане на бутилката. |  |  |  |
|  | 3. Панел за монтиране на поне два изпарителя, които могат да бъдат изполвани за изофлуран, севофлуран и десфлуран. |  |  |  |
|  | 4. Аспиратор за извличане на телесни течности от стомаха и въздушни пътища. |  |  |  |
|  | 5. Система за изпускане на анестетичните газове (AGS) |  |  |  |
|  | 6. Абсорбатор за въглероден двуокис с вместимост минимум 0.7 л. |  |  |  |
|  | 7. Аварийно резервно обдишване- авариен поток на O2 – 0 - 10 l/min |  |  |  |
|  | 8. Вграден електронно контролиран вентилатор със следните параметри: 8.1. Долна граница на дихателна честота: поне 4 бр/мин.; 8.2. Долна граница на инспираторно време: поне 0,2 сек. 8.3. Долна граница на тригерна чуствителност: поне 0,3 л/мин 8.4. Инспираторна пауза: от 0 до 30%; 8.5. Инспираторно налягане: минимум 0 - 70 cmH2O 8.6. Максимален инспираторен поток: мин. 180 л/мин. 8.7. I:E (VC, PC) - 1:10 - 4:1 8.8. PEEP – минимум 0 – 40 cmH2O 8.9. Диапазон на дихателния обем: 20 – 1500 ml |  |  |  |
|  | 8.9. Режими на обдишване: Ръчен/Мануален Контролиран по обем (VC) Контролиран по налягане (PC) Поддържащ по налягане (PS) |  |  |  |
|  | 9. Вграден цветен touch-screen екран с диагонал мин. 15” за управление на основните функции на системата и наблюдение на измерените стойности. 9.1. Измервания на газа: инспираторни и експираторни стойности на кислорода, въглеродния двуокис, двуазотния окис, използвания летлив анестетик и калкулиране на минималната алвеоларна концентрация. 9.2. Изобразяване на графики по избор на потребителя, както и на трендове и данни в таблична форма. 9.3. Възможност за изобразяване на 6 вълнообразни криви и две примки (loops) едновременно. |  |  |  |
|  | 10. Изпарителите да използват електронна инжекционна технология и притежават следните характеристики: 10.1. Тегло на изпарителя (пълен) < 3.5 кг 10.2. Капацитет на анестетика- 300 ml 10.3. Вградена система за защита от препълване 10.4. Възможност за пълнене по време на използването 10.5. Калкулация на използвания анестетик и индикация за обема на екрана 10.6. Включване на аларма при ниска стойност на анестетика |  |  |  |
|  | 11. Севофлуранов изпарител |  |  |  |
|  | 11. Алармена система за предупреждение при промени в състоянието на пациента или неизправност в системата. Алармите са визуални и акустични, като сигналите се различават според степента на сериозност на алармата. Алармените съобщения се групират по приоритет |  |  |  |
|  | 12. Автоматичен функционален тест на минимум следните компоненти: датчици за налягане, изтичане при ръчно и автоматично обдишване, батерия и изпарители. |  |  |  |
|  | 13. Вградено аварийно непрекъсваемо захранване за минимум 90 минути; |  |  |  |
|  | 14. Вграден светлинен източник за осветяване на работното поле |  |  |  |
|  | 15. Външна комуникация: RS232, USB, VGA (изход), Ethernet |  |  |  |

ГЛАВА  ІІІ

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП - „икономически най-изгодна оферта“.

Критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“, за всяка обособена позиция/номенклатурна единица, съгласно посочените по-долу показатели за оценяване и правила за определяне на точките на всеки показател.

На първо място се класира оферта, която има най-голям общ сбор точки по комплексна оценка за съответната обособена позиция/номенклатурна единица. Останалите оферти се класират по низходящ ред.

В случай, че двама и повече участници получат равен брой точки при определяне на комплексната оценка по обособена позиция/номенклатурна единица, за икономически най-изгодна се приема оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Когато изпълнителят не може да се определи по описания ред, комисията ще се определи класирането им чрез публично теглене на жребий.

За обособена позиция № 4

Максималният брой точки, които участник може да получи е 100 точки.

| ПОКАЗАТЕЛИ | ТОЧКИ |
| --- | --- |
| К1 „Цена на оборудването“ | 45 |
| К2 „Технически преимущества“ | 40 |
| К3 „Гаранционен срок“ | 15 |

Показателят К1 - „Цена на оборудването“ оценява ценовата оферта на участника. Участникът, посочил най-ниска цена получава 45 точки. За всички останали участници, точките се формират по следната формула.

К1n = P min/Pn *45

Pmin – най-ниска предложена цена на оборудване;

P1n – предложена цена на n участник;

K1n –оценка на n участник.

Показателят К2 - „Технически преимущества“ оценява техническите преимущества на предложеното от участника оборудване и се формира, както следва:

К2 = К2.1 + К2.2, където:

К2.1 – Минимална дебелина на среза при 2D (в мм.). Апаратът, предлагащ най-малка дебелина на среза при 2D, получава 20 точки. За останалите участници точките се формират по следната база:

К2.1n = Pmin / Pn * 20

Pmin – най-малката предложена дебелина;

Pn – предложена дебелина на n участник;

К2.1n – оценка на n участник.

К 2.2 - Дължина на гентрито (по оста на тунела) в см (магнита с капаците, дълбочина на гентри). Апаратът, предлагащ най-малка дължина на магнита с капаците (най-ниска стойност в см.), получава 20 точки. Второто предложение получава 10 точки. Третото предложение получава 3 точки. Четвъртото и останалите предложения получават 1 точка.

Показателят К3 - „Гаранционен срок“ оценява оферта на участника. Участникът посочил най-голям гаранционен срок в месеци получава 15 точки. За всички останали участници точките се формират по следната формула.

К3n = Pn / P max *15

Pmax – най-голям гаранционен срок;

P3n – предложен гаранционен срок на n участник;

K3n –оценка на n участник.

Комплексна оценка (КО) за всеки от участниците, се формира по следната формула:

КО1 = К1 + К2 + К3

За обособени позиции 1, 2, 3 и 5:

Максималният брой точки, които участник може са получи по обособените позиции е 100 точки.

| ПОКАЗАТЕЛИ | ТОЧКИ |
| --- | --- |
| К1 „Цена на оборудването“ | 80 |
| К2 „Гаранционен срок“ | 20 |

Показателят К1 - „Цена на оборудването“ оценява ценовата оферта на участника. Участникът, посочил най-ниска цена получава 50 точки. За всички останали участници, точките се формират по следната формула.

К1n = P min/Pn *80

Pmin – най-ниска предложена цена на оборудване;

P1n – предложена цена на n участник;

K1n –оценка на n участник.

Показателят К2 - „Гаранционен срок“ оценява оферта на участника. Участникът посочил най-голям гаранционен срок в месеци получава 20 точки. За всички останали участници точките се формират по следната формула.

К2n = Pn/P max  *20

Pmax – най-голям гаранционен срок;

P2n – предложен гаранционен срок на n участник;

K2n –оценка на n участник.

Комплексна оценка (КО) за всеки от участниците, се формира по следната формула :

КО1 = К1 + К2

Минималният* гаранционен срок на оборудването е 30* месеца след пускането му в експлоатация. Маскималният* гаранционен срок на оборудването е 60* месеца след пускането му в действие и предаване в готовност за експлоатация (отнася се за всички обособени позиции/номенклатурни единици).

*Участник предложил гаранционен срок извън указаните по-горе срокове ще бъде отстранен от участие.

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Всяка оценка се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им (КО) по гореописания ред, като на първо място се класира участника, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО).

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако „икономически най-изгодна оферта“ не може да се определи по реда, описан по-горе.

ГЛАВА  ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

……………………………………………………..

Обособена позиция № ............. с предмет ..................

Номенклатурна единица № ............. с предмет ..................

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:                                                      /наименование на участника/

и подписана от:                                                            /три имена/

в качеството му/им  на                                                                       /длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail:	.

2. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

телефон / факс:	………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………

BIC…………………………………………

Титуляр на сметката…………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………

BIC……………………………………………

Титуляр на сметката………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „…………….”,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................

Номенклатурна единица № ............. с предмет ..................

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:

Обособена позиция № ............. с предмет ..................

Номенклатурна единица № ............. с предмет ..................

3. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.

4. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

5. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието.

6. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайната дата за получаване на оферти, и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

7. Декларираме, че в рамките на гаранционния срок на оборудването, цените на консумативите ще са не по-високи от тези, които оферираме в настоящата процедура.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

9. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

10. Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

Дата ……………. 								Подпис:

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „………………………..”,

- Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник:  ...................................................................						                           (посочете фирмата на участника)

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; или ако е чуждестранно лице: - не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове; - неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

6.	Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

- Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

8.	Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

9.	Горепосочените обстоятелства могат да бъдат потвърдени от информацията в следния публичен регистър  ............. /посочва се от декларатора/ или от следния орган ................... /посочва се от декларатора/, който е компетентен да предоставя информация за тях служебно на Възложителя.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: .............................					ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато участникът е чуждестранно лице, декларацията се представя в официален превод съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/..............................................................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете името/фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ...................................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете името/фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка  няма да използва/ще използва подизпълнители /подчертава се вярното/;

2.   Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................

(изписват се имената/фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …….……………………………………………………………………………………………

4.   Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………........

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… ,

(име/фирма на лицето-подизпълнител)

регистрирано съгласно законодателството на ................................................, данни по регистрация: ................................................................................................................................... (ЕИК/Булстат или друга идентификация съобразно приложимото законодателство; седалище и адрес на управление и др. такива),

във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  ..................................

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен лице: …………………………………………

(посочете името/фирмата на лицето, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:.....................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4.  Други документи, по преценка на декларатора: .....................................……………………

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

- за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………....

(три имена)

в качеството си на ……………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ………………………..,  Обособена позиция № ............. с предмет ..................

Номенклатурна единица № ............. с предмет ..................

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ УЧАСТНИК ПО ЧЛ. 55, АЛ. 7 ОТ ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………

(трите имена)

в качеството си на ………………………………………………………………

(длъжност)

на участник: .……………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  .....................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

- Представляваният от мен участник ………………………………………

/изписва се името/ фирмата на участника/

не е свързано лице или свързано предприятие* с друг участник в горепосочената процедура по възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

Пояснения по декларацията:

*Дефиниции:

Съгласно §1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързани лица“ са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Съгласно §1, т.24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързано предприятие“ е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 от ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 8, АЛ. 8, Т. 2 ОТ ОТ ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на участник: .……………………………..……………………………………………………,

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „.....................................................“,

ДЕКЛАРИРАМ:

Експертите на представляваният от мен участник ……………………………………… /изписва се името/фирмата на участника/  не са участвали / са участвали /грешното се зачертава/ в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие при подготовката на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка.

или

Експертите на представляваният от мен участник ……………………………………… /изписва се името/фирмата на участника/  са участвали в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие при подготовката на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка, но документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не ни предоставят информация, която ни дава предимство пред останалите участници в процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

Забележка: Участниците декларират един от двата текста, който отговаря на обективната истина. Текстът, който не отговаря на обективната истина се зачертава.

Пояснения:

- Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

- Когато участникът е обединение от лица, декларацията се попълва от всяко лице, участващо в обединението.

- Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: ………………………………………………………………

(трите имена)

в качеството си на ……………………………………………………………….

(длъжност)

На участник: ..………………………..…………………………………………………………,

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  .....................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

- Представляваното от мен дружество* не е регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

- Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

Пояснения по декларацията:

*Дефиниции: Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, посочените в настоящата декларация изрази имат следното значение:

1. "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

2. "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

3. "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Забележка: Съгласно чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл. 3, т. 8 от закона не се прилага в случаите, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Когато е налице някое от горепосочените обстоятелства по чл.4 от закона, участникът задължително го посочва с настоящата декларация.

** Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

Когато участникът е обединение от лица, декларацията се попълва от всяко лице, участващо в обединението.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„………………………………..”,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Номенклатурна единица № ............. с предмет ..................,

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „…………………………”,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Номенклатурна единица № ............. с предмет ..................,

1. Ще изпълним доставката на оборудването, предмет на настоящата обособена позиция/номенклатурна единица в срок от ….., като за конкретната дата на доставката ще уведомяваме възложителя непосредствено ..... дни преди доставката.

  - При въвеждане в експлоатация на съответната апаратура ще предоставим Ръководства за експлоатация на апаратурата на английски език, придружено от официален превод на български език, на хартиен и електронен носител. Приемаме, по време на приемателнитет тестове да представим всички кодове за инспекции и ремонт, както и всички чертежи на отделните части на устройството.

  - Приемаме да предоставим документи за съответствие на медицинското изделие с изискванията на Закона за медицинските изделия.

  - Приемаме да осигуряваме и поддържаме документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ.

  - Приемаме да предоставим цялата необходима документация и да съдействаме за съгласуване с отговорните институции НЦРРЗ и АЯР на необходимите технологични проекти, свързани с въвеждане в експлоатация на новодоставената апаратура, както и узаконяване на апаратурата пред институциите НЦРРЗ и АЯР.

2. Предлаганото от нас оборудване:

2.1. Е фабрично ново, неупотребявано и ще бъде произведено не по-рано от 2014 г.;

2.2. Не е демоапаратура, не е демонстрационно и не е рециклирано;

2.3. Отговаря на минималните задължителни технически изисквания, описани в „Техническите спцификации" или ще притежава по-добри параметри;

2.4. Предлаганата апаратура притежава СЕ-маркировка/Директива 93/42/EEC с нанесена  маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на  чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ (декларация за съответствие);

2.6. Предлаганите апарати ще бъдат доставени, монтирани, настроени и въведени в експлоатация;

2.7. Приемаме да осигурявам оригинални резервни части за предлаганата от мен апаратура за срок от 8 (осем) години след изтичане на гаранционния срок. Това свое съгласие изразявам в приложена към настоящата оферта (декларация).

2.8. Приемаме, всички доставяни от нас части за апаратурата да бъдат нови, неупотребявани и без дефекти.

Предлаганият от нас апарат е ..................................(име и марка на апарата). Същият има следните характеристики и отговаря на следните изисквания на Възложителя: …………

(попълнена таблица за съответствие с техническите параметри)

3. Обучението на служители на болници, свързано с ползването на предмета на поръчката ще бъде организирано, както следва: ......................

По позиция № 1 – на място, с продължителност 5 работни дни

По позиция № 2 – на място, с продължителност 5 работни дни

По позиция № 3 – на място, с продължителност 5 работни дни

По позиция № 4 - апликационно обучение на място на минимум двама лекари и минимум двама лаборанти от болницата на 2 етапа, както следва:

- Първият етап на обучение в референтен базов център на производителя с продължителност не по-малък от 5 работни дни - преди пускане на апарата в експлоатация;

- Втори етап след монтаж и инсталация на апарата с продължителност не по-малък от 10 работни дни;

- По позиция № 5 - на място, с продължителност 5 работни дни.

4. Гаранционните срокове на предлаганата от нас апаратура и софтуер в изпълнение на поръчката са както следва:

| - Фирмена гаранция за доставеното оборудване | ________ месеци |
| --- | --- |

(Доказва се със гаранция от производителя на оборудването)

5. Гаранционно обслужване.

Ангажираме се да извършваме пълно гаранционно обслужване за наша сметка за период от ........ месеца след пускането му в действие и предаване в готовност за експлатация.

  - Минималният* гаранционен срок на оборудването е 30* месеца след пускането му в действие и предаване в готовност за експлоатация. Максималният* гаранционен срок на оборудването е 60* месеца след пускането му в действие и предаване в готовност за експлоатация.

  - Гаранционният срок включва труд, резервни части, транспорт на специалистите, профилактика, контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя и всички разходи по гаранционното обслужване.

Гаранционното обслужване  ще извършваме в оторизиран сервиз на производителя, като максималното време за реакция е .......... (до 4 часа), 7 (седем) дни в седмицата, 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, от съобщаване на проблема.

По време на гаранционния срок, максималната продължителност на прекратяване на работа на оборудването, поради повреди или профилактика ще бъде .......... (по-малко от 240 /двеста и четиридесет/) часа годишно.

В случай, че максималната продължителност на прекратяване на работа на оборудването, поради повреди или профилактика надвиши посочените в предходното изречение часове, изразяваме съгласие гаранционният срок, да бъде удължени с толкова дни, колкото часа над определените от нас часове оборудването не е работило.

За гарантиране на поетите от нас ангажименти по време на гаранционния срок, представяме декларация, попълнена и подписана от производителя на предлаганата апаратура, с която той се ангажира да изпълни поетите от нас задължения за гаранционно обслужване, в случай че ние по каквато и да е причина не можем да ги изпълним.

6. Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка.

Ангажираме се да отстраняваме за наша сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас монтажни работи и доставено и монтирано оборудване.

Оторизираният сервиз се намира: .................................................

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения:

- Попълнена таблица за съответствие с техническите параметри;

- Гаранция от производителя за оборудването - документ удостоверяващ предлаганата от производителя гаранция;

- Декларация гарантираща изпълнението на поетите от участника ангажименти и задължения за гаранционно обслужване;

- Декларация, че при доставката на оборудването, участникът определен за изпълнител, ще представи Сертификат (или друг удостоверителен документ) от производителя, че оборудването не е демооборудване, не е употребявано, не е рециклирано и относно датата, на която същото е напуснало завода на производителя;

- Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговия  упълномощен представител;

- ЕС сертификат за оценка на съответствието, издаден от нотифициран орган, за наличието на което участникът трябва да представи копие на оригинала, придружен от официален превод на български език;

- Декларация, че участникът ще осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ;

- Декларация, че участника ще предостави цялата необходима документация и ще съдейства за съгласуване с отговорните институции НЦРРЗ и АЯР, ще изготви и предаде на възложителя необходимите медико-технологични проекти, свързани с извършване на необходимите СМР и СРД и въвеждане в експлоатация на новодоставената апаратура, както и узаконяване на апаратурата пред институциите НЦРРЗ и АЯР /ако е приложимо/.

- Декларация, съдържаща максималната продължителност на прекратяване на работа на оборудването поради повреди или профилактика и съгласие гаранционният срок да бъде удължен с толкова дни, колкото часа над определените оборудването не е работило;

- Декларация, че участника ще осигури оригинални резервни части за предлаганата апаратура за срок от 8 (осем) години след изтичане на гаранционния срок.

- Заверено копие на сертификат за калибриране на измервателните уреди, ползвани при сервизната поддръжка на апаратурата (ако е приложимо);

- Магнитен носител на техническото предложение.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

Този документзадължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„………………………………..”,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Номенклатурна единица № ............. с предмет ..................,

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

ОТ:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК/Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________;

банка: _______________________;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения обект.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части „Пълно описание на обекта на поръчката” и „Техническата спецификация” на настоящата поръчка.

За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, цената на нашето предложение възлиза на:

1. Обща цена на оборудването:

_________________ лева без ДДС

# Словом: ________________________________________________________

посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС

Която е формирана по следния начин: ...............................................................................................

................................................................................................

.................................................................................................

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

(Единичната крайна цена по всяка отделна позиция/номенклатурна единица следва да бъде в български лева и да включва всички разходи по доставката до мястото на доставка без ДДС и с включено ДДС: доставката до мястото на изпълнение, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, такси, монтаж, инсталация, инсталация и монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи, обучение за работа и гаранционна поддръжка, в която се включва труд, резервни части, транспорт на специалистите, профилактика и всички разходи по гаранционното обслужване,;

В предложените цени трябва да бъдат включени и всички разходи и такси по издаване на разрешение за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения или на части от тях, (където е приложимо);

Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора.)

Предложената цена са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

- При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

ОБРАЗЕЦ

# ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№ BG161РО001-1.1-08-0001-...-D-……………

Днес, …….......…... г., в гр. София между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: София 1000, пл. „Света Неделя” № 5, ЕИК 00695317, представлявано от д-р Петър Москов - министър на здравеопазването и Мария Беломорова - Директор на Дирекция „СФ”, наричано по - долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

„…………………………….“ със седалище и адрес на управление: ……………………………., ЕИК ……………, представлявано от ………………………………, наричано по – долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № РД 11-……………………... на ……………………………………. за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Доставка на медицинско оборудване и апаратура, по проекти част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“, открита с Решение №РД-11-……/……….2015 г. на ………………………………. в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-08/2010/…………., проект ……………………………. неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., се сключи настоящият договор за следното:

- І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на възнаграждение да достави ……………………………………………, за нуждите на ………………… - гр. …………., описана подробно в техническото предложение, Приложение № 2 от настоящия договор, наричано по-долу за краткост „оборудването” или „вещта”.

(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните дейности:

- доставка на медицинското оборудване;

- монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване;

- обучение за работа с доставеното медицинско оборудване;

- гаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване и доставка на резервни части;

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 2 в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя - Приложение № 1, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложения № № 2 и 3, които са неразделна част от настоящия договор и в сроковете по раздел ІІ от настоящия договор.

(4) Мястото на доставка и монтаж е:

УМБАЛ „Александровска” ЕАД - гр. София;

УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД - гр. Пловдив;

МБАЛ Бургас АД - гр. Бургас;

СБАЛ по Онкология ЕАД, гр. София;

УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен;

МБАЛ Света Марина ЕАД, гр. Варна;

(5) С въвеждането в експлоатация на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост върху нея

П. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на подписването му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да има готовност да достави медицинското оборудване най-късно до 2 (два) месеца, считано от датата на подписване на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя оборудването в лечебното заведение в едномесечен срок от получаване на писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Сроковете за монтаж и въвеждане в експлоатация е до 1 (един) месец от датата на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ извършването на доставката.

(5) Обучение за работа с доставеното медицинско оборудване се извършва на съответните лица, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е с времетраене, както следва:

По позиция № 1 – на място, с продължителност 5 работни дни, на мининум 2 /двама/ служители от болницата;

По позиция № 2 – на място, с продължителност 5 работни дни, на мининум 2 /двама/ лекари от болницата;

По позиция № 3 – на място, с продължителност 5 работни дни, на мининум 2 /двама/ лекари от болницата;

По позиция № 4 - апликационно обучение на място на минимум двама лекари и минимум двама лаборанти от болницата на 2 етапа, както следва:

- Първият етап на обучение в референтен базов център на производителя с продължителност не по-малък от 5 работни дни - преди пускане на апарата в експлоатация;

- Втори етап след монтаж и инсталация на апарата с продължителност не по-малък от 10 работни дни;

- По позиция № 5 - на място, с продължителност 5 работни дни, на мининум 2 /двама/ лекари от болницата;

(6) Срокът за гаранционна поддръжка на доставеното медицинско оборудване е ………………………………… (посочва се съгласно Техническата оферта на изпълнителя) от датата на въвеждане в експлоатация.

(7) Общият срок за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация по ал. 2, 3 и 4 е до 4 месеца от сключването на договора.

(8) Срокът по ал. 6 се удължа с толкова дни колкото часа над посочената в чл. 15, ал. 3 от настоящия договор оборудването не е работило поради повреда или профилактика.

(9) Сроковете по предходните алинеи се удължават при условията на Раздел ХV „Спиране изпълнението на договора поради форсмажорни или непредвидени обстоятелства. Изменения и допълнения на договора” с подписването на двустранен констативен протокол, с толкова дни, колкото е било налице съответното събитие, като към протокола се прилагат доказателства за наличието на форсмажорно или непредвидено обстоятелство.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на настоящия договор, съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценовото предложение е …………………..(словом) лв. без ДДС или ………………. (словом) лв. с ДДС, където стойността на ДДС е …………………….. (словом) лв.

(2) Цената по ал. 1 съставлява цялостно възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на услугите по този договор. Цената по ал. 1 включва цена за доставка на оборудването, в която се включва доставка до съответното лечебно заведение (опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове), монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение за работа, разходи и такси по издаване на разрешение за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения или на части от тях, където е приложимо и гаранционно обслужване (поправка на повреди, профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя.

(3) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 5. (1) Цената по договора се заплаща както следва:

- Aвансово плащане - 30 % /тридесет на сто/ от цената по договора в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на договора след представяне на фактура-оригинал за стойността на авансовото плащане, както и на безусловна и неотменяема банкова гаранция за авансово плащане, покриваща 100% от стойността на авансовото плащане. Гаранцията за авансово плащане следва да е със срок минимум 4 /четири/ месеца и същата се освобождава от възложителя след доставка на медицинската апаратура.

В случай, че гаранцията за авансово плащане изтича преди датата на доставка /когато такава е определена според възлагателно писмо от възложителя/, изпълнителят се задължава да удължи гаранцията със срок минимум 30 /тридесет/ дни след определената дата за доставка.

- Окончателно плащане - в размер на 70% /седемдесет на сто/ от останалата част от цената по договора, платима в срок до 30 (тридесет) дни след доставка, монтаж, инсталация, пускане в действие и представяне на оригинална фактура за дължимата сума и окончателен приемо-предавателен протокол.

Във всяка фактура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи, че плащането се извършва със средства, отпуснати от Средносрочна рамкова инвестиционна програма по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-08/2010 - „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.”.

(2) Дължимите по този договор плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на документите, предвидени за съответния вид плащане, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Във всяка фактура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи, че плащането се извършва със средства, отпуснати от Средносрочна инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”, съгласно договор № BG161PO001/1.1-08/2010/………………………, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР, подписан между Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие.

(3) Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

Банкова сметка

IBAN:

BIC:

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата, която не е призната за плащане от Договарящия орган по вина на Изпълнителя.

ІV. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 5. (1) Финансирането по чл. 3, ал. 2 от настоящия договор се извършва със средства, отпуснати от Средносрочна рамкова инвестиционна програма по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 - „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съгласно договор № BG161PO001/1.1-08/2010/………………………………………………, подписан между Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие.

V. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. За изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа екипа от специалисти със съответната квалификация.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи Ръководител на екипа, който да организира извършването на дейностите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да бъде в пряка връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по всички въпроси, касаещи задълженията и отговорностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

VІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:

1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по ал. 6.

(3) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по ал. 2.

(4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(5) Не е нарушение на забраната по ал. 2, т. 2 и по ал. 4 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ал. 1 – 5.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

(2) При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по договора, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на ал. 1.

(4) Алинея 3 не се прилага в случаите по ал. 2.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия договор;

- да получи вещта на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 ;

- да упълномощи лица, които да удостоверят приемането на доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на оборудването.

- да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични документи и данни, намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора;

- в срок от 10 (десет) работни дни да реагира на писмено поставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въпроси, искани документи, срещи и др.;

- да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и съответните документи за изпълнение на дейностите по договора;

- да заплати доставеното оборудване и извършените услуги по реда и при условията, уговорени с настоящия договор;

- да изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявка за доставка на оборудването, предмет на договора, от който започва да тече срока за доставка по чл. 2, ал. 2.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията, на които трябва да отговаря оборудването, посочени в чл. 1, ал. 3 от договора или не представи изискуемите документи относно оборудването, да откаже приемането на оборудването, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.

VIІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставеното оборудване и заплащане на услугите по този договор в размер и срокове, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Договора.

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете по чл. 2;

- да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността върху оборудването след въвеждането му в експлоатация;

- да декларира, че е единствен собственик на оборудването, предмет на договора;

- да осигури за своя сметка транспорта по доставката на оборудването до местоизпълнението по договора;

- след монтажа на оборудването, да проведе приемателни изпитания на доставената апаратура;

- да осигури гаранционно обслужване на оборудването;

- да осигури обучение за работа с доставеното медицинско оборудване на място в болницата, на лица, определени в списък, предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и с времетраене, както следва:

По позиция № 1 - на място, с продължителност 5 работни дни, на мининум 2 /двама/ служители от болницата;

По позиция № 2 - на място, с продължителност 5 работни дни, на мининум 2 /двама/ лекари от болницата;

По позиция № 3 - на място, с продължителност 5 работни дни, на мининум 2 /двама/ лекари от болницата;

По позиция № 4 - апликационно обучение на място на минимум двама лекари и минимум двама лаборанти от болницата на 2 етапа, както следва:

- Първият етап на обучение в референтен базов център на производителя с продължителност не по-малък от 5 работни дни - преди пускане на апарата в експлоатация;

- Втори етап след монтаж и инсталация на апарата с продължителност не по-малък от 10 работни дни;

По позиция № 5 - на място, с продължителност 5 работни дни, на мининум 2 /двама/ лекари от болницата;

- да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна;

- при доставяне на оборудването да представи Сертификат (или друг удостоверителен документ) от производителя, че оборудването е фабрично ново, не е демооборудване, не е демонстрационно оборудване, не е рециклирано и съдържащо информация относно датата, на която същото е произведено от производителя;

- да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на договора и за мерките, предприети за тяхното решаване;

- да обезпечи оригинални резервни части за оборудването за период от 8 години от въвеждането му в експлоатация;

- да осигури подходяща опаковка на оборудването, каквато е необходима за предотвратяване на повреждането или развалянето му по време на превоза натоварване, разтоварване и съхранение. Опаковката, маркировката и документацията трябва да отговаря на договорените стандарти, на EN-BDS и другите нормативи в тази област, както и на естеството на оборудването;

- да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по изпълнение предмета на поръчката и да го съобщи на Възложителя;

- изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение в 10-дневен срок от извършването на всяко плащане.

(2) В случай, че по каквато и да е причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни произтичащите от настоящия договор задължения за гаранционно обслужване на доставеното от него оборудване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури изпълнението на тези негови задължения от производителя на апаратурата.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при доставка следните документи: гаранционна карта, инструкция за експлоатация или ръководство за ползване, техническо описание, сертификат или еквивалентен документ, удостоверяващ, че мониторите на медицинската апаратура са калибрирани и всички други документи (вкл. сертификати, декларации и др.), съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че документите са на английски език, следва да бъдат придружени с превод на български език.

(2) Доставката ще се счита за неизпълнена докато Възложителя не получи всички документи по предходната алинея.

(3) При подписване на протокол за въвеждане в експлоатация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранционна карта с попълнени всички необходими реквизити.

(4) Ако непредставянето на документи води до последващи разходи за Възложителя, тези разходи се покриват от Изпълнителя, като Възложителят ги удържа от следващото дължимо по Договора плащане или от гаранцията за добро изпълнение.

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на вещта и за годността й за употреба за срока, посочен в чл. 2, ал. 6 от датата по чл. 29, ал. 2.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизно обслужване за безвъзмездно отстраняване на всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения в предходната алинея гаранционен срок.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване работата на доставеното оборудването поради повреди или профилактика да не надвишава 240 /двеста и четиридесет/ часа годишно.

(4) При надвишаване на часовете по предходната алинея, се задейства клаузата на чл. 2, ал. 9 от настоящия договор.

Чл. 16. (1) При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

1. за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, т. е. поне до 31 август 2020 г.;

2. за период от 3 години след частичното приключване на настоящия проект съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

(3). ИЗПЬЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 и чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие" в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: "Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от …………………………………………… и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган". Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма “Регионално развитие"2007-2013 г."

(4) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановяване по следната банкова сметка:

БНБ Централно управление,

IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,

BIC код на БНБ – BNBG BGSD

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередностите при изпълнение на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл. 17. Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка или по повод на дейности, за които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIІІ. ПРИЕМАНЕ

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че оборудването не е обременено с недостатъци.

Чл. 19. (1) Оборудването следва да се предаде на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. За приемането и предаването се съставя приемно-предавателен протокол, в 3 (три) екземпляра, който се подписва от упълномощените представители на двете страни.

(2) При предаване на вещта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде документите по чл. 14.

(3) Преди предаване на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършви всички проверки и изпитвания съгласно Техническите спецификации и Техническото предложение, което се удостоверява с констативни протоколи.

(4) За монтаж и инсталацията и след въвеждането в експлоатация на оборудването се съставят и подписват двустранни протоколи от упълномощените представители на двете страни.

Чл. 20 (1) При предаването на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да го прегледа за недостатъци.

(2) Рекламации по количеството на доставеното оборудване могат да се правят в момента на подписване на приемо-предавателния протокол.

(3) Рекламации относно качеството и скрити дефекти на въведеното в експлоатация оборудване се правят в срок от 10 (десет) работни дни след откриването им.

(4) В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява проверка на оборудването от контролна организация, в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол.

ІХ. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 21. (1) За срока на действие на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква:

- писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по въпроси, свързани с изпълнение на задълженията му по този договор;

- представянето на всички данни и документи, както на хартиен, така и на магнитен носител, за целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.).

(2) При упражняване на правата и задълженията си по договора или на приложимите законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от упълномощени от него лица.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да формира екип за текущ контрол по изпълнението на този договор.

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. (1) При подписване на договора, като гаранция за точно изпълнение на задълженията по него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по договора в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора, ………………………… (словом) лв. в една от следните форми:

1. оригинал на платежно нареждане за парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването: БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD,

2. оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се оформя в два отделни документа като гаранция за срочно изпълнение и гаранция за качествено изпълнение. Сумата на гаранцията за срочно изпълнение на договора е в размер на 80% от гаранцията за изпълнение на договора, а гаранцията за качествено изпълнение е в размер на 20% от гаранцията за изпълнение на договора.

(3) Гаранцията за срочно изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след инсталация и пускане в действие на доставената апаратура, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата.

(4) Гаранцията за качествено изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след изтичането на гаранционният срок на апаратурата, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата.

Чл. 24. Разходите по превода на парична сума или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 25. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока определен по чл. 23, ал. 3 и 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие като представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анекс за удължаването й. В противен случай, възложителяТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки, както и при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27. В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора.

ХІ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 29. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка на медицинското оборудване за срок ………… месеца от оторизиран сервиз на производителя.

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за въвеждане в експлоатация на оборудването.

Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на оборудването, указано в Техническата спецификация и Техническото предложение при спазване на условията, описани в гаранционната карта.

Чл. 31. (1) Заявката за отстраняване на възникнала повреда на оборудването се прави по телефон или писмено по факс.

(2) Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на повредата, часа и датата, когато е констатирана.

Чл. 32. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване на оборудването на място, както следва:

1. време за констатиране на проблема – до 4 /четири/ часа, седем дни в седмицата, двадесет и четири часа в денонощието) от съобщаването за проблем от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него лице;

2. време за oтстраняване на проблема – определя се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след констатиране на проблема по предходната точка и се посочва в двустранно подписан между страните протокол.

(2) При необходимост от продължителен ремонт повече от 48 (четиридесет и осем часа), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени временно ремонтирания модул/устройство със свое, от същия функционален тип, което да се използва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през времето до завършване на ремонта.

Чл. 33. (1) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на оборудването до сервиза и обратно е за сметка на същия.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря в случаите на рекламация, по отношение на дефектирали части, които не са подменени от него, както и за вреди, настъпили в резултат на действията на трети лица, извършили ремонт на вещта.

(3) В случай, че установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени некачественото оборудване, устройство или част с ново/и със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение.  Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното изпълнение на дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническите спецификации, Техническата оферта и Ценовата оферта.

Чл. 35. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на доставеното оборудване, които намаляват съществено неговата цена или неговата годност за употреба и не са били съобщени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните права:

1. да върне оборудването и да иска обратно сумата, която е дал до момента заедно с разноските по договора;

2. да задържи оборудването и да иска намаляване на цената;

3. да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. да иска да му бъде предадено оборудването без недостатъци в замяна на това, което е получил с недостатъци.

(3) Независимо от правомощията си по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска и неустойка за претърпените вреди в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на оборудването.

Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходния член и когато оборудването е погинало или е било повредено, ако това е станало поради неговите недостатъци.

Чл. 37. В случай че бъде съдебно отстранен от закупеното оборудване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ платените до момента суми, съдебните разноски, както и неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на вещта.

Чл. 38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не плати цената на вещта по чл. 3.

Чл. 39. (1) В случай на неточно изпълнението на която и да е от дейностите по настоящия договор, с изключение на задълженията, произтичащи от раздел ХІ „Гаранционна отговорност и обслужване” и/или неизпълнение на чл. 13, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 0,05% (нула цяло нула пет на сто) от общата цена по чл. 3, ал. 1 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % (двадесет и пет на сто) от общата цена.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението оборудването да има характеристиките на „отворена система” – да може да функционира с реактиви и консумативи и на други производители, не само с такива на производителя на оборудването, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да не приеме доставеното оборудване и да развали договора или

2. на неустойка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 50 % (петдесет на сто) от стойността на съответните реактиви или консумативи.

(3) При пълно неизпълнение на задълженията, произтичащи от раздел ХІ „Гаранционна отговорност и обслужване” и/или неизпълнение на чл. 13, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25 % от цената на договора.

Чл. 40. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор, както и подлежащите на възстановяване от него неусвоени средства и натрупани лихви по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при:

Банка: БНБ Централно управление,

IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,

BIC код на БНБ – BNBG BGSD

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от последващото дължимо по договора плащане или от стойността на гаранцията за добро изпълнение.

Чл. 41. (1) В случай, че на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъдат наложени финансови корекции, поради некачествено изпълнение на възложените дейности или друго виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на наложената финансова корекция. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните дължими суми в срок от 5 (пет) работни дни след получаване на искане за това.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати неустойките в упоменатия срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.

Чл. 42. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат обезщетение по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 43. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори и други данни, независимо от носителя (хартиен, магнит и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани, получени или създадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора, имат статут на конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки във връзка с изпълнение на Закона за обществени поръчки.

Чл. 44. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конфиденциална информация, свързана с дейността – предмет на този договор, с изключителната цел да изпълни задълженията си по този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на договора без предварителното писмено съгласие на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, ангажирани с изпълнението на договора. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциалната информация.

(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два оригинала, като единият оригинал се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно със списъка по ал. 5.

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(8) При приключване изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(9) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на одитните органи на Европейския съюз, съответно на одитните органи на международната финансова институция, няма да се смятат за нарушение на ал. 1-8 включително.

XIV. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ДОГОВОРА

Чл. 45. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 46 (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна с подписването на двустранен констативен протокол, като към протокола се прилагат доказателства за наличието на форсмажорно или непредвидено обстоятелство.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 47. Изменения в клаузите на договора са възможни само при условията на Закона за обществените поръчки, с подписването на допълнително споразумение от страните, което става неразделна част от договора.

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 48. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на страните по договора.

Чл. 49. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато:

- при установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности на българската държава и за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора;

- при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

- спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

- при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП.

Чл. 50. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

- ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- при съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

Чл. 51. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, с едномесечно писмено предизвестие, изпратено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да развали договора при условията на чл. 40.

XVII. СПОРОВЕ

Чл. 52. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и добронамерено.

Чл. 53. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското законодателство.

ХVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 54. (1) Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено действие „незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане, настъпване или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от пет работни дни.

(2) Навсякъде в договора, където е записано „неточно изпълнение” следва да се разбира пълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено (във времево отношение) и/или лошо (всяко друго изпълнение, което не съответства на дължимото).

Чл. 55. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни.

Чл. 56. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 57. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана, с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да потвърди в тридневен срок от поканата или да предложи на другата страна за подходящо време и място.

Чл. 58. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за изпълнение на договора.

Чл. 59. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 60. (1) Всички предизвестия, уведомления, заявка и съобщения, предвидени в този договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени срещу подпис на страната (чрез законния й представител или друго лице за контакти), са връчени чрез куриер, чрез писмо с обратна разписка на лице, намиращо се на долупосочения адрес на страната, или са изпратени по факса на страната, както следва:

На Възложителя:

гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, тел./факс: 02/9301-451;

На Изпълнителя: ……………………………………………………

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, тел./факс, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, предизвестия, уведомления, заявки и съобщения и същите се считат за редовно връчени.

(3) Лица отговорни за изпълнението на договора:

За Възложителя:..............……………………………………………………………;

За Изпълнителя:……………………………– тел………., факс………………, ел. поща …

Чл. 61. (1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата страна при промяна на банкова си сметка.

(2) При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно извършено.

Чл. 62. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал.

Чл. 63. Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него:

Приложение № 1 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 2 - Предлагана цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 - Списък на квалифицираните специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 - Гаранция за добро изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 					ИЗПЪЛНИТЕЛ: .................................

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.