ОДОБРЯВАМ:

_____________________

ПРОФ. Д-Р ЧАВДАР СЛАВОВ ДМН

Възложител, съгласно Заповед №РД-28-212/30.09.2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

- ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

- С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА на медицинско оборудване И СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ за умбал „Александровска” еад, ЧАСТ ОТ СРИП НА МЗ”

Одобрена с Решение № …………………/………………. 2014 г.

София, 2014 г.

У   К    А   З   А   Н   И   Я

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА на медицинско оборудване И СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ за умбал „Александровска” еад, ЧАСТ ОТ СРИП НА МЗ”

София, 2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на проект „Център за ранна диагностика и профилактика на онкологичните заболявания в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД,“, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG PO001-1.1.08-0001-1 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни заведения в градските агломерации“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. С реализирането на проектните дейности в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД чувствително ще се подобри здравното обслужване на населението на гр. София и прилежащите територии чрез внедряване на нови методи и средства за диагностика на злокачествени и лечение на онкологични заболявания. Основната цел на проекта е да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД чрез въвеждане в експлоатация на високо технологична апаратура за диагностициране на злокачествени и лечение на онкологични заболявания.

Министерството на здравеопазването възлага настоящата общестевена поръчка в изпълнение на Рамково споразумение BG PO001-1.1.08-0001-1 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни заведения в градските агломерации“ с цел изпълнение на проекта при максимално ефективно разходване на публичните средства на ЕС.

Министерство на здравеопазването, на основание Решение № …………../……..2014 г. за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА на медицинско оборудване И СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ за умбал „Александровска” еад, ЧАСТ ОТ СРИП НА МЗ”.

Обществената поръчка се състои от 11 /единадесет/ обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1: „Доставка на Уредба за магнитно-резонансна образна диагностика с напрегнатост на полето 3Т (3 тесла)”;

2. Обособена позиция № 2: „Доставка на цифров ехограф от най-висок клас, предназначен за онкологична ултразвукова диагностика в неврологията”;

3. Обособена позиция № 3: „Доставка на мултифункционален холмиум лазер за диагностика и лечение на туморни заболявания на простатната жлеза, пикочния мехур, уретерите и бъбрека”;

4. Обособена позиция № 4: „Доставка на лапароскопско оборудване за диагностика и терапия на онкологични заболявания - най - висок клас - с комплексна система за рязане, коагулация на меки тъкани, лигиране на кръвоносни съдове”;

5. Обособена позиция № 5: „Доставка на конфокална ендоскопска апаратура за ранна онкологична диагностика на гастроинтестиналния тракт”;

6. Обособена позиция № 6: „Доставка на дигитална мамографска система за диагностика и скрининг”;

7. Обособена позиция № 7: „Доставка на дигитална ендоскопска видеосистема за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб”;

8. Обособена позиция № 8: „Доставка на подвижно С - рамо и ендоурологична маса”;

9. Обособена позиция № 9: Доставка на  многофункционален ехограф за ранна онкологична диагностика в гастроентерология;

10. Обособена позиция № 10: Доставка на Автоматизирана система за генетичен анализ;

11. Обособена позиция № 11: Доставка на Апарат за инхалационна наркоза от висок, окомплектован с пациентен монитор и изпарител.

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Министерството на здравеопазването (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки”.

Цената на документацията е 6 лв. (шест лева), като плащането трябва да бъде извършено по сметка на Министерство на здравеопазването – Банка: БНБ Централно управление, BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката или в касата на Министерство на здравеопазването на адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, ет. 4.

Документацията за участие може да се заявява предварително на тел. 02 9301 461. Документацията се получава всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа на адрес - гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, стая 211 срещу представяне на документ, доказващ закупуването й по съответния ред до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Офертите на участниците ще се приемат на адреса на Министерството на здравеопазването: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. до датата, посочена в раздел ІV.3.4. „Срок за получаване на оферти или на искания за участие” от обявлението за поръчка.

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в деня и часа, посочени в раздел ІV.3.8 “Условия за отваряне на офертите” от обявлението за поръчка, в сградата на Министерството на здравеопазването, на адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5.

Всеки участник може да изпрати свой представител (законен или изрично упълномощен) да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение).

Председателят на назначената от Възложителя комисия ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник и чрез обявяване на посочения в настоящата документация интернет адрес на министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки” (не е задължително). За резултатите от оценяването на офертите всеки участник ще бъде уведомен писмено.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:

Евелина Василкова - тел.: 02/9301148,

адрес: гр.София, пл. „Света Неделя” №5, стая 206

СЪДЪРЖАНИЕ

- ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация и общи изисквания към документацията.

Раздел ІІ. Пълно описание на обекта на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

Раздел ІV. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел V. Комуникация между възложителя и участниците

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ  – Оферта

ОБРАЗЕЦ – Декларация за регистрация по ЗТР

ОБРАЗЕЦ  – Декларация чл. по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е“), ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Декларация, съдържаща информация за общия оборот, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

###### ОБРАЗЕЦ – Декларация, съдържаща списък на екипа специалисти (в това число и сервизните инженери), които ще отговарят за изпълнението предмета на съответната обособена позиция, за която се представя предложението

ОБРАЗЕЦ  – Професионална автобиография на специалистите и заверени от тях копия на квалификационни сертификати, издадени от производителя на съответния тип апарат

ОБРАЗЕЦ – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им

- ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

ОБРАЗЕЦ – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Проект на договор

ОБРАЗЕЦ  – Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

ЧАСТ   І

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Министерството на здравеопазването е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт в министерството е министърът. Министърът на здравеопазването е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП. Възложител по предмета на обществената поръчка за изпълнението на дейностите по:

    - доставка на медицинско оборудване за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД;

    - монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на доставеното  медицинско оборудване;

    - обучение за работа с доставеното медицинско оборудване;

    - гаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване,

- следгаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване за срок от 1 (една) година след изтичане на гаранционния срок, с опция пълното следгаранционно обслужване, с оглед потребностите на възложителя, да бъде удължено с още до 4 (четири) години включително

по смисъла на чл. 8, ал. 2 на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е проф. д-р Чавдар Славов дмн - Заместник - министър на здравеопазването, Възложител, съгласно Заповед №РД-28-212/30.09.2013 г. на министъра на здравеопазването.

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителите обявяват настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 8, ал. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, и Глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Прогнозната стойност на доставката, предмет на настоящата поръчка е до: 9 437 300,60 (девет милиона четиристотин тридесет и седем хиляди и триста лева) без ДДС или 11 324 760.72 лв. (единадесет милиона триста двадесет и четири хиляди седемстотин и шестдесет лева и 72 стотинки) с включен ДДС.

Стойностите на отделните обособени позиции са както следва:

| Позиция | Вид на доставката | мярка | Количество | Максимално допустима стойност на доставката и гаранционен срок | Прогнозна стойност на следгаранционно обслужване за срок от 1 г. | Прогнозна стойност на следгаранционно обслужване с опция за срок до 4 г. | Прогнозна цена на договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ДО | ДО | ДО | ДО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | „Уредба за магнитно-резонансна образна диагностика с напрегнатост на полето 3Т (3 тесла)” | бр. | 1 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2 | "Цифров ехограф от най-висок клас, предназначен за онкологична ултразвукова диагностика в неврологията” | бр. | 1 | 149 633,95 | 14 963,40 | 59 853,58 | 224 450,93 |
| 3 | „Мултифункционален холмиум лазер за диагностика и лечение на туморни заболявания на простатната жлеза, пикочния мехур, уретерите и бъбрека” | бр. | 1 | 289 267,91 | 28 926,79 | 115 707,17 | 433 901,87 |
| 4 | "Лапароскопско оборудване за диагностика и терапия на онкологични заболявания - най - висок клас - с комплексна система за рязане, коагулация на меки тъкани, лигиране на кръвоносни съдове” | бр. | 1 | 173 575,39 | 17 357,54 | 69 430,16 | 260 363,09 |
| 5 | "Конфокална ендоскопска апаратура за ранна онкологична диагностика на гастроинтестиналния тракт” | бр. | 1 | 484 814,01 | 48 481,40 | 193 925,61 | 727 221,02 |
| 6 | "Дигитална мамографска система за диагностика и скрининг” | бр. | 1 | 448 901,86 | 44 890,19 | 179 560,74 | 673 352,79 |
| 7 | "Дигитална ендоскопска видеосистема за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб” | бр. | 1 | 199 511,94 | 19 951,19 | 79 804,78 | 299 267,91 |
| 8 | "Подвижно С - рамо и ендоурологична маса” | бр. | 1 | 179 560,75 | 17 956,08 | 71 824,30 | 269 341,13 |
| 9 | Многофункционален ехограф за ранна онкологична диагностика в гастроентерология | бр. | 1 | 299 267,91 | 29 926,79 | 119 707,16 | 448 901,86 |
| 10 | Автоматизирана система за генетичен анализ | бр. | 1 | 722 000,00 | 72 200,00 | 288 800,00 | 1 083 000,00 |
| 11 | Апарат за инхалационна наркоза от висок , окомплектован с пациентен монитор и изпарител | бр. | 3 | 345 000,00 (3 х 115 000,00) | 34 500,00 | 138 000,00 | 517 500,00 |
|  |  |  |  | 6 291 533,72 | 629 153,38 | 2 516 613,50 | 9 437 300,60 |

*Всички цени в горепосочената таблица са без ДДС.

Предвид обстоятелството, че естеството на доставката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от бюджета на  Министерство на здравеопазването и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата.

Б. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а  - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции.

Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка - 120 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл.  „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден от 09:00 ч. до до 17:30 ч. на датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от МЗ адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителите не се ангажират да съдействат за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителите съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

- До Министерство на здравеопазването, гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5

- „Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет:

„…………………………………..”

Обособена позиция № …… с предмет ……

- Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

- Следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране”.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер …………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„………………………………………”

Обособена позиция № …… с предмет ……

Приемане на оферти / връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на Министерството на здравеопазването до деня, определен за отваряне на офертите.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. от ЗОП.

Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности:

- доставка на медицинско оборудване за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД;

- монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на доставеното  медицинско оборудване;

- обучение за работа с доставеното медицинско оборудване;

- гаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване:

- следгаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване за срок от 1 (една) година след изтичане на гаранционния срок, с опция пълното следгаранционно обслужване, с оглед потребностите на възложителя, да бъде удължено с още до 4 (четири) години включително.

Обществената поръчка се състои от 11 /единадесет/ обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1: „Доставка на Уредба за магнитно-резонансна образна диагностика с напрегнатост на полето 3Т (3 тесла)”;

2. Обособена позиция № 2: „Доставка на цифров ехограф от най-висок клас, предназначен за онкологична ултразвукова диагностика в неврологията”;

3. Обособена позиция № 3: „Доставка на мултифункционален холмиум лазер за диагностика и лечение на туморни заболявания на простатната жлеза, пикочния мехур, уретерите и бъбрека”;

4. Обособена позиция № 4: „Доставка на лапароскопско оборудване за диагностика и терапия на онкологични заболявания - най - висок клас - с комплексна система за рязане, коагулация на меки тъкани, лигиране на кръвоносни съдове”;

5. Обособена позиция № 5: „Доставка на конфокална ендоскопска апаратура за ранна онкологична диагностика на гастроинтестиналния тракт”;

6. Обособена позиция № 6: „Доставка на дигитална мамографска система за диагностика и скрининг”;

7. Обособена позиция № 7: „Доставка на дигитална ендоскопска видеосистема за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб”;

8. Обособена позиция № 8: „Доставка на подвижно С - рамо и ендоурологична маса”.

9. Обособена позиция № 9: Доставка на многофункционален ехограф за ранна онкологична диагностика в гастроентерология;

10. Обособена позиция № 10: Доставка на Автоматизирана система за генетичен анализ;

11. Обособена позиция № 11: Доставка на Апарат за инхалационна наркоза от висок, окомплектован с пациентен монитор и изпарител.

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта.

1.3. Участникът в процедурата може да представи оферта за една или няколко обособени позиции.

1.4. Не се допуска представянето на варианти.

1.5. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.6. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.8. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно комисията ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) обявен в несъстоятелност.

в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

д) е виновен за неизпълнение на задължение по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила решение;

е) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

ж) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

з) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

и) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

й) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от закона с декларации, които се попълват, подписват и подпечатват, съгласно приложените образци - Образци № 3 и 4.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде представен от Участника в оригинал или с нотариално заверено копие.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

	Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

	Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;

	Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

	Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

	Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

	Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по Закона за обществените поръчки, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват МЗ за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

- ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на кандидатите/участниците, съгласно чл. 50 от Закона за обществените поръчки

2.1.1. Участникът трябва да има реализиран общ оборот за последните 3 (три) финансово приключили години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както следва:

- За обособена позиция № 1 в размер 3 000 000 лева;

- за обособена позиция № 2 в размер на 150 000 лева;

- за обособена позиция № 3 в размер на 300 000 лева;

- за обособена позиция № 4 в размер на 180 000 лева;

- за обособена позиция № 5 в размер на 500 000  лева;

- за обособена позиция № 6 в размер на 450 000 лева;

- за обособена позиция № 7 в размер на 200 000 лева;

- за обособена позиция № 8 в размер на 180 000 лева;

- за обособена позиция № 9 в размер на 300 000 лева;

- за обособена позиция № 10 в размер на 720 000 лева;

- за обособена позиция № 11 в размер на 345 000 лева.

2.1.2 Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника:

2.1.2.1. Заверени копия от баланса и отчета за приходи и разходи за последните 3 (три) финансово приключили години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Участниците - чуждестранни лица, представят заверени копия от отчета за приходите и разходите като съставна част от годишния финансов отчет, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която са установени.

Забележка: При положение, че крайният срок за подаване на оферти е преди 30.06.2014 г., възложителя ще приеме само справка за общия оборот за последната година;

Забележка: ОПР не е необходимо да се представя, ако същият е публикуван в ТР и участника е посочил ЕИК.

2.1.2.2. Справка - декларация, съдържаща информация за общия оборот за последните 3 (три) финансово приключили години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си,

В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през последните три години и не може да представи информация за последните три години, същият посочва това обстоятелство в офертата и представя исканата информация от датата на учредяване, респективно на започване на дейността, като в този случай следва да е изпълнил изискването за оборот от датата на учредяването си, респективно на започване на дейността си.

Забележка: В случай, че участник представя оферта за повече от една обособена позиция, то минималните изисквания за подбор са сбор от минималните изисквания на всяка от обособените позиции, за които участникът представя предложение, като в този случай, участникът трябва да докаже съответствието си със сбора от минималните изисквания по тези обособени позиции.

**При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискванията за икономически и финансови възможности се отнасят за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за технически възможности и квалификация на кандидатите/участниците, съгласно чл. 51 от Закона за обществените поръчки

2.2.1. Производителите на предлаганата апаратура да притежават сертификати ISO 9001:2008 и/или ISO 13485:2003 или еквивалент;

Това обстоятелство се доказва с представянето на заверено от участника копие на сертификати ISO 9001:2008 и/или ISO 13485:2003 или еквивалент, издадени на името на производителя на предлаганата апаратура от акредитирана институция или агенция за управление на качеството;

  - Участникът трябва да притежават сертификат ISO 9001:2008 с обхват доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура или еквивалент. В случай, че участникът е и производител, то следва да притежава и/или ISO 13485:2003 или еквивалент;

Това обстоятелство се доказва с представянето на заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 с обхват доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура или еквивалент, издадено на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството. В случай, че участникът е и производител следва да се представи и заверено копие от сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент ;

  - Производителят трябва да предостави СЕ сертификати за предлаганата апаратура, както и декларация за съответствие, че същото отговаря на изискванията на съответните стандарти на Европейския съюз.

Това обстоятелство се доказва с представянето на заверено от участника копие на СЕ сертификати за предлаганата апаратура, както и декларация за съответствие, че същото отговаря на изискванията на съответните стандарти на Европейския съюз.

2.2.4. Участниците в процедурата да отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 от Закона медицинските изделия и да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Това обстоятелство се доказва с представянето на заверено от участника копие на валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на името на участника.

    - В случай, че участникът не е производител, той трябва да е оторизиран от производителя за доставка на предлаганата апаратура;

Това обстоятелство се доказва с представянето на заверено от участника копие на оторизационно писмо, издадено от производителя за доставки на предлаганата апаратура в настоящата процедура, в случай че участникът не е производител;

    - Участникът, предлагащ апаратура - източник на йонизиращо лъчение, да притежава разрешение за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения или на части от тях, както и лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги, в случаите в които е приложимо;

Това обстоятелство се доказва с представянето на заверено от участника копие на  разрешение за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения или на части от тях, както и лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги, (за обособени позиции № 6 и 8);

    - Участникът следва да осигури екип от най-малко двама сервизни инженери, по всяка обособена позиция, по която представя предложение, преминали курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура, при производителя на предлаганата апаратура;

Това обстоятелство се доказва с представянето на Декларация (Образец), съдържаща списък на сервизните инженери, придружена с автобиографии на сервизните инженери, заверени от тях копия на сертификати за преминат курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура, издадени от производителите на съответния тип апаратура и декларация за ангажираност на инженерите);

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий, посочен в Глава ІІІ „Методика за определяне на комплексната оценка” и посочените в документацията изисквания.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.

В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация.

В случай, че участник представя оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите.

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

3.1.1.2.  Оферта, попълнена по образец;

3.1.1.3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език.

Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.1.5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/и лицето/а, които го представляват.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

3.1.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. "е"), ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец (оригинал).

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

3.1.1.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнена по образец (оригинал);

Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са представени на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

3.1.1.8. Документи за икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл.50, ал.1 от ЗОП:

- счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите за всяка от последните 3 (три) счетоводно приключени години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен;

- декларация, съдържаща информация за общия оборот, за последните 3 (три) финансово приключили години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

3.1.1.9. Документи за техническите възможности и квалификацията на участника, по чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗОП:

- Заверени от участника копия на сертификати ISO 9001:2008 и/или ISO 13485:2003 или еквивалент, издадени на името на производителя на предлаганата апаратура от акредитирана институция или агенция за управление на качеството;

- Заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 с обхват доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура или еквивалент, издадено на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството. В случай, че участникът е и производител следва да се представи и заверено копие от сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент ;

- Заверено от участника разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия, издадено на името на участника, в случаите в които е приложимо;

- Заверено от участника копие на СЕ сертификати за предлаганата апаратура, както и декларация за съответствие, че същото отговаря на изискванията на съответните стандарти на Европейския съюз.

- Заверено от участника копие на оторизационно писмо, издадено от производителя на участника, с което го упълномощават да извършва доставки на предлаганата апаратура за конкретната процедура, в случай че участникът не е производител;

- Заверено от участника копие на разрешение за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения или на части от тях, както и лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги, (за обособени позиции № 6 и 8);

- Декларация (Образец), съдържаща списък на сервизните инженери, придружена с автобиографии на сервизните инженери, заверени от тях копия на сертификати за преминат курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура, издадени от производителите на съответния тип апаратура и декларация за ангажираност на инженерите);

3.1.1.10. Пълна и изчерпателна техническа документация - пълен набор брошури с технически данни, представени в оригинал и в превод на български език. Участникът следва да представи официални документи от производителя за техническите характеристики на изделията, модел и дата на въвеждане на модела в експлоатация за първи път, ясна снимка на изделието, както и брошури и съпътстващи документи на английски език, подробно описващи спецификата на предлаганата апаратура.

3.1.1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец) за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец)

3.1.1.13. Документ за внесена гаранция за участие - екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие.

3.1.1.14. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - образец.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

3.1.2. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. Представят се толкова пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвена съобразно образеца, при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническото задание, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК №2.

3.1.2.2. Срок за изпълнение на поръчката:

3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена”. Представят се толкова пликове № 3 с надпис „Предлагана цена”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец към настоящата документация.

Цената за изпълнение на доставката по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен (ДДС) и с включен ДДС.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

## РАЗДЕЛ IV

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

## 1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие. Размер на гаранцията за участие.

Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства.

Гаранцията за участие е в размер, както следва:

- Обособена позиция № 1 - 45 000 лева

- Обособена позиция № 2 - 2 240 лева

- Обособена позиция № 3 - 4 330 лева

- Обособена позиция № 4  - 2 600 лева

- Обособена позиция № 5 - 7 270 лева

- Обособена позиция № 6 - 6 730 лева

- Обособена позиция № 7 - 2 990 лева

- Обособена позиция № 8 - 2 690 лева

- Обособена позиция № 9 - 4 400 лева

- Обособена позиция № 10 - 10 830 лева

- Обособена позиция № 11 - 5 000 лева

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Срокът на валидност на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 120 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

2. Гаранция за изпълнение

Гаранцията за изпълнение е в размер на три на сто от стойността на договора /без ДДС/ за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – 60 дни след приключване изпълнението на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

## РАЗДЕЛ V

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на Министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект  „Център за ранна диагностика и профилактика на онкологични заболявания в УМБАЛ "Александровска" ЕАД”, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

С реализирането на проектните дейности в УМБАЛ „Александровска” ЕАД чувствително ще се подобри здравното обслужване на населението от град София и прилежащите територии, чрез внедряване на  нови методи и средства за диагностика  на злокачествените и лечение на онкологичните заболявания.

Ранното и правилното диагностициране на пациентите, чрез използване на високотехнологичната апаратура предмет на проекта ще осигури възможност  за  адекватно  и навременно  лечение на  онкологично болните.

Основната цел: Да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на УМБАЛ „Александровска” ЕАД”, чрез въвеждане в експлоатация на високо технологична апаратура за диагностициране на злокачествени и лечение на онкологични заболявания.

Специфичните цели на проекта са:

- Да се създадат подходящи условия за въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване, в т. ч. и чрез преустройство на необходимите помещения, с което да се подобрят работните условия и повишат възможностите за лечение  на онкологичните и диагностиката  на злокачествените заболявания.

- Да се подобри здравния статус на населението, чрез предоставяните медицински услуги в целевия регион и да се осигури равен достъп на всички социални групи до качествена здравна помощ.

Да се подобри качеството на социалната и здравна инфраструктура в целевата област и региона като цяло и да се повиши нивото на медицинското обслужване и здравната помощ.

| Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката |
| --- | --- | --- |
|  | МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА |  |
| 1 | Уредба за магнитно-резонансна образна диагностика с напрегнатост на полето 3Т (3 тесла)” | Свързани с магнита 3Т. 1; Хомогенност 40 см DSV ppm; 0,1 - 1,45. 2; Стабилност на полето ppm/hr; < 0.1. 3; Консумация на хелий l/hr; 0-0.1. 4; Обща маса : магнит и хелий; < 10 Т. 5; Максимално тегло; < 12 Т. 6; Минимално площ за инсталиране; Макс 36. 7; Височина на таван на помещението; не повече от 300. 8; Изисквания за климатизация; Описват се. 9; Технически помещения в см; Описват се. Свързани с позиционирането на пациента и конфорта. 10; Отвор на гентрито за пациента в см; 70. 11; Дължина на гентрито в см; Макс 190. 12; Минимална височина на пациентната маса спрямо пода в см; < 60. 13; Максимално тегло на пациента в кг; Мин 180. Радиочестота на система. 14; Брой независими радиочестотни приемни канали; > 16. 15; Сила на градиентното поле mT/m; Мин 40. 16; Slew rate в mT/m/ms. Хоризонтална ос; 150-400. Вертикална ос; 150-400. По оста на тунела; 150-400. Разделителна способност. 17; Минимално зрително поле FOV mm; от 5 до 10. 18; Максимално зрително поле FOV mm; 450-530. 19; Максимална Матрица на образа; Мин 1024/1024. 20; Минимална дебелина на среза при 2D mm; 0.1-0.5. 21; Минимална дебелина на среза при 3D в мм; 0.05-0.1. Оперативна система на основния компютър. 22; Съвременен централен процесор скорост в GHz; Посочват се. 23; DVD,CD; да. Компютър за обработка на образа. 24; Съвременен централен процесор скорост в GHz; Посочват се. 25; Оперативна памет в GB; Мин 2. 26; Брой 256х256 образи реконструирани за секунда за цяло FOV; Мин 200. 27; LCD размер в in; Мин 18. 28; матрица; Мин 1280х1024. 29; Паралелно обработка на образи и сканиране; Описва се. Секвенции. 30; Пакет стандартни секвенции; Описват се. 31; Пакет съдови и сърдечни секвенции; Описват се. 32; Пакет секвенции дифузионни и перфузионни образи и функционален MRI; Описват се. 33; Пакет бързи секвенции; Описват се. 34; Пакет секвенции спектроскопия; Описват се. 35; Други секвенции; Описват се. Бобини/Антени за. 36; Глава; Описват се. 37; Шия/невросъдове; Описват се. 38; Гръбначен стълб; Описват се. 39; Тяло –; Описват се. 40; възможност за whole body; Описват се. 41; Сърце; Описват се. 42; Крайници; Описват се. 43; Млечна жлеза; Описват се. Възможности за Parallel Imaging при. 44; глава; Описват се. 45; Шия/супрааортални съдове; Описват се. 46; Гръбначен стълб; Описват се. 47; тяло; Описват се. 48; крайници; Описват се. 49; гърда; Описват се. 50; други; Описват се. Други. Втора работна станция; Описват се. Фарадеев кафез. Инжектор за въвеждане на контрсатно средство; Описват се. Видеонаблюдение на пациента; Описват се. Всички други необходими за функционирането на апаратурата не описани по-горе; Описват се. |

| 2 | Цифров ехограф от най-висок клас, предназначен за онкологична ултразвукова диагностика в неврологията | 1. Нов съвременен ехограф от най-висок клас, базиран изцяло на цифрова платформа.. 2. Апаратът да съчетава оптимални възможности за ехография на венозни и артериални съдове, с разширени възможности за 2D, 3D и 4D. оценка на съдови тумори, тумори на периферните нерви и мускули.. 3. Апаратът да притежава мощна архивираща система с възможност за възстановяване на образа (първичите данни) по време на. изследването и/или в следващ период от времето.. 4. Апаратът да притежава цветен и ч. 5. Апаратът да разполага с пълна програма за изчисление на съдови показатели рно бял фотопринтер.. II. Изисквания към ергономията. 1. Да притежава вграден цифров, цветен плосък ТFT дисплей с минимум 19” диагонал, с висок контраст, и кратко време на обновяване.. Висок ъгъл на наблюдение с учебна цел.. 2. Да притежава сензитивен на допир панел за управление.. 3. Дисплеят да е монтиран на подвижно рамо с голяма степен на свобода, позволяваща ситуирането му в произволна равнина по отношение. на височина, въртене и наклон.. 4. Независимо придвижване на клавиатурата.. 5. Да притежава максимален брой цифрови електронни канали.. 6. Да поддържа трансдюсери с висок честотен диапазон, особенно във високите честоти.. 7. Да притежава съвременни възможности за оче. 8. Да притежава иновативен ергономичен дизайн, позволяващ работа както в стационар, така и в интензивни отделения и операционни. таване граничните повърхности.. II. Специфични изисквания. 1. 2D образ с високо качество и резолюция.. 2. Да осигурява едновременното излъчване и/или приемане на ултразвукови лъчи от един кристал.. 3. Да притежава големи възможности за автоматична оптимизация на фокусирането и качеството на образа.. 4. Високо-сензитивен цветен Доплер.. 5. Непрекъснат Доплер (CW).. 6. Пулсов Доплер (PW).. 7. Мощностен Доплер (Power Doppler) с указване на посоката на движение.. 8. Хармоничен образ от последно поколение. 9. Вид Доплер, осигуряващ постоянен ъгъл на сканиране, при оценка на потоци.. 10. Автоматичен Доплер анализ в реа. 11. Цветен М-режим. но време.. 12. Дуплекс: 2D и пулсов Доплер.. 13. Дуплекс: 2D и CW Доплер.. 14. Дуплекс: цветен поток и CW Доплер.. 15. Триплекс: 2D, цветен поток и пулсов Доплер.. 16. Триплекс: 2D, пулсов Доплер и мощностен Доплер. 17. 3D и 4D образи. 18. Панорамен образ. 19. Високодефинитивна лупа. 20. Висок HPRF. 21. 256 нива на сивата скала.. 22. Максимална честота на кадрите.. 23. Автоматично измерване на IMT на каротиса и други повърхностни съдове.. 24. Възможност за измерване в трансверзален и лонгитудинален план на периферен нерв.. III. Трансдюсери. 1. Високо технологичен секторен (phased array) широколентов трансдюсер с честотен обхват от 1 до минимум 4 MHz. Да поддържа 2D,. PW/CW, HPRF, цветен, мощен и тъканни Доплери и хармоничен образ. Пр. (артериални и венозни съдове, съдови тумори). Оценка на мозъчен паренхим и промените в него. ложения: транскраниални. 2. Съдов (linear array) широколентов трансдюсер с честотен обхват от около 5 до минимум 15 MHz. Да поддържа 2D, PW цветен, мощен доплери и. хармоничен образ. Да поддържа изследвания на съдови (артерии и вени), и мускулно-скелетни изследвания и оценка на съдови тумори,. тумори на периферните нерви и мускули (повърхностни и дълбоки мускули, очен нерв и екстракраниална венозна система).. 3. 3D/4D трансдюсер от последно поколение с голям честотен обхват за 3D и 4D оценка на съдови тумори,. тумори на периферните нерви и мускули.. IV. Съхранение и обработка на образите и данните. 1. Цифрово в PC формат, както в паметта на ехографа – мин. 160GB хард диск, така и на DVD – RW.. 2. Да дава възможност за повторни измервания и редактиране на данните.. |
| --- | --- | --- |
| 3 | „Мултифункционален холмиум лазер за диагностика и лечение на туморни заболявания на простатната жлеза, пикочния мехур, уретерите и бъбрека” | Предназначение: Ендоскопска, мининвазивна лазерна хирургия с прeцизно и контролирано изрязване и аблация в областта на урологията, в т. ч. третиране на тумори на пикочничния мехур и уретера, доброкачествена хиперплазия на простата (HoLEP, HoLAP, HoLRP, BNI; TUIP), високоефективна лазерна литотрипсия (urethral, ureteral, bladder and renal calculi) и др.. Лазерният комплекс да притежава:. - компютърна система за управление и контрол;. - високомощeн Ho:Yag лазер;. - световоди за многократна употреба за ендоскопска и открита хирургия;. - световоди излъчващи под 70о;. - напълно автономно охлаждане;. ендоскопска вакуумна система с възможност за раздробяване и аспирация на меки тъкани;. възможност за “Upgrade” – добавяне на втори лазерен източник към платформата (100 W Nd:Yag), с чиято помощ да се увеличават функционалните възможности на системата.. 100 W - лазерна система:. Лазерен източник / мощност; : Ho:Yag / 100W.. Дължина на вълната; : 2100 nm.. Енергия в импулс; : от 0.3 J до не по-малко от 1.5 J за Ho: Yag. Честота на импулсите; : от 5 до 50 Hz за Ho. Продължителност на импулсите Yag; : до 600 microseconds. Охлаждане; : автономно. Пилотен лазер; : 2.5 mW, 650 nm, с три степени на интензивност. Захранване; : 230 V, 50 Hz, 30А, монофазно.. Upgrade: Към системата да има възможност да бъде добавен втори лазерен източник – 100 W Nd:Yag.. 2. Morcellator – ендоскопска система за раздробяване и аспирация на меки тъкани:. Дебит на раздробяване и изсмукване на меки тъкани; : не по-малко от 4 gr/min.. Ендоскопска съвместимост; : >/= 5mm (26F) работен канал. 3. Световоди:. Световод; 200 micron. Максимална мощност; 45W/Ho:Yag. 45W/Nd:Yag. Ендоскопска съвместимост; гъвкав. полутвърд твърд. Светлинен диаметър; 272 mic. Външен диаметърon; 450 micron. 1.35F. Работен канал; 0.6 mm. 1.8F. Световод; Duo 550 micron. Максимална мощност; 100W/Ho:Yag 100W/Nd:Yag. Ендоскопска съвместимост; цистоскоп. с постоянен поток. Светлинен диаметър; 550 micron. Външен диаметър; 2.4 mm. 7.2F. Работен канал; 2.5 mm. 7.5F. Световод; 1000 micron. Максимална мо; ност 100W/Ho:Yag 100W/Nd:Yag. Ендоскопска съвместимост; цистоскоп. резектоскоп. Светлинен диаметър; 940 micron. Външен диаметър; 1450 micron. 4.5F. Работен канал; 1.6 mm. 5.0F. Световод; 550 micron. Максимална мощност; 100W/Ho:Yag 100W/Nd:Yag. Ендоскопска съвместимост; гъвкав. полутвърд твърд. Светлинен диаметър; 550 micron. Външен диаметър; 780 micron. 2.25F. Работен канал; 1.0 mm. 3.0F. Световод; 365 micron. Максимална мо; ност 100W/Ho:Yag 100W/Nd:Yag. Ендоскопска съвместимост; гъвкав. полутвърд твърд. Светлинен диаметър; 365 micron. Външен диаметър; 580 micron. 1.75F. Работен канал; 0.76 mm. 2.3F. |
| 4 | "Лапароскопско оборудване за диагностика и терапия на онкологични заболявания - най - висок клас - с комплексна система за рязане, коагулация на меки тъкани, лигиране на кръвоносни съдове” | Ендоскопска камера с най-висока резолюция HDTV. -Ендоскопски видео център с резолюция HDTV, 1080i и/или 1080p;. -Цифрова обработка на сигнала;. -Глава за камера – тричипова (3CCD), HDTV 1080i/1080p; обектива да е с оптическо приближение минимум х1.0 – х1.8, което да се променя плавно, безстъпково от бутони върху главата. Дължина на кабела минимум 3m.. - Видеолапароскоп с вграден чип на дисталния край.. - Да има USB вход/изход на предния панел за запис на снимки или за зареждане на потребителски настройки.. Източник на студена светлина, двоен, ксенон + халоген. -Светлинен източник с ксенонова основна екзминационна лампа минимум 300W;. -Средна продължителност живота на основната лампа минимум 500 часа;. -Резервна халогенна лампа с автоматично сработване;. -Автоматично регулиране интензитета на излъчена светлина, контролирано със сигнална синхронизация с ендоскопската камера.. Професионален медицински монитор. -Медицински LCD монитор;. -Формат на екрана 16:9/16:10;. -Диагонал на екрана мин. 26“;. -Резолюция минимум 1920х1200;. -Яркост минимум 400cd/m2;. -Контраст минимум 1000:1;. - Зрителен ъгъл минимум 1700 вертикално и хоризантално;. -Входове: минимум два входа за SDTV сигнал и два входа за HDTV сигнал;. Инсуфлатор на въглероден диоксид. -Максимален поток минимум 45 L/min;. -Да има допълнителен режим за работа в малки телесни кухини (извън коремната кухина);. -Дисплей за индикация на интраабдоминалното налягане, потока и нивото на CO2 в бутилката;. -Синхронизация с комплексната система за рязане, коагулация и лигиране за автоматично отвеждане на дима от пневмоперитонеума при активиране на изходната мощност на системата;. -Възможност за активно изтегляне на газ от пневмоперитонеума при критично повишено интраабдоминално налягане;. -Минимална окомплектовка: маркуч за газ с високо налягане;. Аспирационно-иригационна система. -Максимален поток на иригация минимум 1.5L/min;. -Защита от надналягане при максимум 500 mmHg;. -Аспирационно-иригационна ръкохватка с управление с лостчета или бутони;. -Минимална окомплектовка: 5mm канюлa и комплект маркучи за иригация;. Комплексна система за рязане, коагулация на меки тъкани и лигиране на кръвоносни съдове. ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНА ФУНКЦИЯ:. -Високочестотни режими с монополярен и биполярен ток;. -Номинална основна честота над 400 KHz;. -Максимална изходна мощност поне 250W;. -Монополярни режими на работа: чисто рязане, хемостатично рязане, мека коагулация, режеща коагулация, форсирана коагулация, спрей коагулация;. -Биполярни режими на работа: биполярно рязане, рязане в солеви разтвор (ТУР), мека коагулация, автостарт коагулация, коагулация в солеви разтвор (ТУР);. -Изходи на мощност: минимум два монополярни и два биполярни;. -Синхронизация с инсуфлатора на въглероден диоксид и автоматично изтегляне на дима, генериран от електрохирургичните инструменти на комплексната електрохирургична система;. -Синхронизация с ултразвуковата функция на комплексната система при едновременно освобождаване на електрическа и ултразвукова (механично-фрикционна) мощност;. -Обратна връзка за тъканното съпротивление между браншовете на инструментите поне 3500 пъти/сек;. -Управление и настройки с цветен тъчскрийн;. -Памет за потребителски настройки поне 25 профила;. УЛТРАЗВУКОВА ФУНКЦИЯ:. -Режими на активация: ултразвуково рязане, ултразвуково рязане, комбинирано със съпровождащо биполярно лигиране;. -изходи на мощност: поне един за ултразвуково рязане и поне един за ултразвуково рязане, комбинирано със съпровождащо биполярно лигиране;. -Трансдюсер за функция ултразвуково рязане, комбинирано с биполярно лигиране;. -Синхронизация с електрогенераторната функция на комплексната система при едновременно освобождаване на електрическа и ултразвукова (механично-фрикционна) мощност;. -Управление и настройки с цветен тъчскрийн;. -Памет за потребителски настройки поне 25 профила;. Лапароскопски инструменти. -Лапароскопска оптика, 10mm, 00, дължина минимум 300mm;. - Лапароскопска оптика, 10mm, 300, дължина минимум 300mm;. - Фиброоптичен светловод, минимум 3m;. - Aтравматичен граспер, мултифункционален, 5х330-360mm;. - Дисектор Мериленд, 5х330-360mm;. -Ножици Меценбаум, 5х330-360mm, монополярни, извити браншове;. -Биполярна прозорчеста клампа, 5х330-360mm, подвижни браншове;. -Монополярен кабел, минимум 3m;. -Биполярен кабел, минимум 3m;. Оригинален ендоскопски тролей. -Минимум 4 рафта с обща товароносимост поне 140kg;. -Да има захранване с изолационен трансформатор;. |
| 5 | "Конфокална ендоскопска апаратура за ранна онкологична диагностика на гастроинтестиналния тракт” | I.; Системни Модули:. 1; Конфокален лазерен гастроскоп с интегриран в дисталния край конфокален микроскоп; мин. 1000 пъти увеличение. 2; Конфокален лазарен колоноскоп с интегриран в дисталния край конфокален микроскоп; мин. 1000 пъти увеличение. Системата трябва да съдържа:. 3; Конфокален оптичен модул – лазерен светлинен източник; ДА. 4; Конфокален контролен и архивиращ модул; ДА. 5; Ендоскопски процесор и светлинен източник с бяла светлина; ДА. 6; Монитор за ендоскопски образи; ДА. 7; Тач-скрийн монитор за ендосмикроскопски образи; ДА. II.; Възможни диагностични и терапевтични приложения:. 1; Конвенционален диагностичен видеоендоскопски режим; ДА. 2; Ендомикроскопски режим – конфокална микроскопия; ДА. 3; Прицелна биопсия под ендомикроскопско насочване; ДА. 4; Терапия вкл. резекция с монополярен електрод на ендомикроскопски находки; ДА. III.; Изисквания към ендомикроскопския образ:. 1; Проникване (изобразяване) в дълбочина на лигавицата; мин. 250 микрона. 2; Дебелина на оптичните срезове в дълбочина на лигавицата; макс. 7 микрона. 3; Зрително поле при ендомикроскопски режим; мин. 500х500 микрона. 4; Контрол на дълбочината на виждане; от грифа на ендоскопа. 5; Дигитален архив на всички ендомикроскопски образи; ДА. |
| 6 | "Дигитална мамографска система за диагностика и скрининг” | №; Показател; Граници на показателя. 1; Високочестотен генератор; мощност Мин. 4 kW. 2; Двуфокусна рентгенова тръба с би-метален анод; описва се. 3.1.; Минимални киловолти; не повече от 24. 3.2.; Максимални киловолти; не по-ниски от 35. 4.1.; Минимални mAs; не повече от 4. 4.2.; Максимални mAs; не по-ниски от 400. 5; Плосък дигитален детектор цезиев йодид или аморфен силикон; размер Мин. 24х29 см. 6; Автоматичен Ескпозиционен Контрол АEC. 7; Моторизирана автоматизирана и ръчна компресия. 8; Изоцентрично гентри с моторизирана ротация ± 1800. 9; Възможност за увеличаване на образа; 1,5. 10; Автоматизиран избор на филтър; описва се. 11; Матрица на образа; Мин. 2300х3000. 12; Пиксели; не повече 100 µm. 13; Работна станция с LCD монитор. 14; Основна конзола с и възможности за постобработка на дигитални рентгенови образи. 15; Пълна DICOM 3 функционалност. 16; Диагностична станция с LCD монитор/и 5MP за разчитане; мин диагонал 48. 17; LCD монитор за описание и документооборот с матрица. 18; Софтуер за Автоматично детектиране на потенциални патологични структури (Computer Assisted Diagnosis). 19; Възможност за стереотаксична биопсия. 20; Възможност за томосинтеза или ъпгрейд за томосинтеза. |
| 7 | "Дигитална ендоскопска видеосистема за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб” | №; Показател; Граници на показателя. 1; СИСТЕМНИ МОДУЛИ:. Диагностичен автофлуоресцентен видеобронхоскоп; ДА. Терапевтичен видеобронхоскоп; ДА. Ендоскопски процесор; ДА. Светлинен източник за бяла светлина; ДА. HD Монитор; Мин. 19“. 2; ЕНДОСКОПИ:. Минимален ъгъл на виждане; 1200. Минимална работна дължина; 600 мм. Макс. Диаметър инсъртна част- Диагностичен ендоскоп; 5.4 мм. Макс. Диаметър инсъртна част - Терапевттичен ендоскоп; 6.0 мм. Интегриран чип в дисталния край; ДА. 3; ДИАГНОСТИЧНИ РЕЖИМИ:. Видеоендоскопски конвенционален; ДА. Автофлуоресцентен с оцветяване на патологията в цвят различен различен от основния; ДА. 4; АРХИВ:. От видео изходи; ДА. Възможно архивиране с цветен принтер; ДА. 5; ОСВЕТЛЕНИЕ:. Мощност на светлинния източник за бяла светлина; мин.. 300W Ксенон; Живот на лампата; Мин. 500 часа. |
| 8. | "Подвижно С - рамо и ендоурологична маса” | Подвижно С - рамо. А. Рентгенов генератор. 1. Високочестотен генератор, организиран в моноблок; да. 2. Мощност в kW - минимум 2.0; kW. 3. Обхват на напрежението - минимум 40 - 105kW; kW. 4. Рентгенова тръба със стационарен анод; да. 5. Фокус - мин. 1; мин. 1. 6. Топлинен капацитет на анода - минимум 50 хил.; HU. 7. Двулистов колиматор за асиментрично блендиране; да/не. 8. Ирисов колиматор; да. 9. Импулсна рентгеноскопия; да/не. 10. Режим с намаление на дозата; да/не. 11. Анатомични програми за рентгеноскопия - мин. 50; бр.. 12. Рентгенография; да/не. Б. Параметри на движение на арката. 1. Движение по; орбитата - минимум 100 градуса градуса. 2. Дълбочина на арката - минимум 65 см; см. 3. Странична ротация +- 180 градуса; +- 180 градуса. 4. Вертикално моторизирано движение на арката - минимум 45 см; см. В. Образна система. 1. Дигитализация чрез CCD камера; да. 2. Размер на ЕОП - мин. 9"; ". 3. Матрица - мин. 1024х1024х8; мин. 1024х1024х8. 4. Брой увеличителни полета (лупи) - мин. 2; бр.. 5. Задържане за последния образ (last imagе hold); да. 6. TFT/LCD монитори; 2бр.. 7. Размер на мониторите - мин. 18"; ". 8. Капацитет за съхранение на статични образи - мин. 50 хил.; бр.. 9. Дигитална обработка на образи: ZOOM, хоризонтална и вертикална инверсия,. ротация на образа, автоматично запаметяване на образите; да. 10. DICOM 3 предаване на образа и print; да. Маса за Ендоурология. Транспортируема, напълно моторизирана маса за ендурология. Заменяеми, рентгенонегативни фиброкарбонови секции на масата подходящи за ендоурология.. Възможност за извършване на всички ендоурологични процедури без местене на пациента. Свободен достъп до пациента от всички страни. Лесно достъпна и удобна за ниски(малки) пациенти. Висок подемен капацитет за по-едри пациенти. Висока подвижност на масата позволяваща покриването на целия уринарен тракт. Да има 2 или повече скоростни нива позволяващи бърза ориентация и прецизно позициониране. Да има минимум 3 нива на паметта за съхраняване и възпроизвеждане на региона на интерес. Балансиран във височина наклон на масата. Лесна и удобна за транспортиране с 4 свободно движещи се колела, две от които със спирачка. Да има секции с едно и двустранно изрязани полуокръжности. Възможност за добавяне на множество опционални аксесоари като:. Стойка за системи; Педал за управлние на всички движения; Подложка с гел за подмишниците; Подпора за рамената: Удължение за главата; Пристягащ колан; Държачи за краката и подмишниците;Ортопедична приставка. Техническо описание. Обща дължина; 2295 мм или повече. Обща ширина; между 750 и 800мм. Диапазон на височина на масата; не по-малко от 730-1080мм. Секция предназначена за главата; 665мм ×780мм или повече. Удължение на масата; размери не по-малки от 300мм×780мм. Максимално допустимо тегло на пациента; не по-малко от 180 кг. Максимално натоварване в секцията за крака; не по-малко от 30кг. Изначална височина на масата; 730мм или по-малко. Обхват на движение във височина (z- ос); не по-малко от 350мм. Обхват на лонгитудинално движение (x-ос); не по-малко от 350мм. Обхват на латерално движение (y-ос); не по-малко от 200мм. Обхват на движението на наклона на масата симетрично в двете посоки; не по-малко от ±15°. Бавна степен на движение; 5мм/сек или по-малко. Бърза степен на движение (x и y – оси); 20мм/сек или повече. Бърза степен на движение (z-ос); 10мм/сек или повече. Скорост на промяна на наклона на масата; 0,6°/сек. Или по-малко. Функции на паметта; 3 позиции. Размери на основата на масата (дължина и широчина); 1030×680мм или по-малки. Размери на масата при транспортиране (дължина, широчина и височина); не повече от 1030×780×710мм. Тегло на масата; до 210кг.. Възможности на контролната клавиатура /ръчното дистанционно управление/. Клавиатура за управление с не по-малко от 6 светодиодни индикатора за състоянието на масата. Бутони с функции за движение на масата; по дължина / напречно / по. Задаване на изоцентрична наклонена позиция височина / наклон на масата. Задаване на нулева позиция. Избор на скорост бързо / бавно. Малки размери; не повече от 140×60×30 мм. Захранване. Волтаж; 110-240 V, 47-63 Hz. Консумация на електричество; макс. 500 VA. |

| 9 | Многофункционален ехограф за ранна онкологична диагностика в гастроентерология | Напълно дигитална система |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Системата трябва да притежава 1:1 канал за да съответстват елементите без да се мултиплицират |  |
|  |  | Действащи канали. | повече от 67 000 |
|  |  | Да притежава В-мод, цветен и силов Doppler, пулсов Doppler, М-мод, и възможност за изобразяване на тъкани |  |
|  |  | Системата трябва да притежева дизайн с четири (4) -подвижни във всички посоки колелца - и централна блокираща спирачна система |  |
|  |  | Системата трябва да притежава без пинове трансдюсерни връзки | най-малко 3 (3) |
|  |  | Системата трябва да поддържа пълни DICOM възможности, включващи, но не и ограничени за работа с DICOM SR, и XML експорт |  |
|  |  | Системата трябва да има интегрирана работна станция за разглеждане и постпроцесинг на проведените изследвания. |  |
|  |  | Време за стартиране на системата в оптимален работен режим | не повече от 30 сек. |
|  |  | Системата трябва да притежава подвижен контролен панел, който да се прибира и изважда с включване и изключване на системата докато се настройват данните от контролния панел. |  |
|  |  | LCD Цветен монитор | мин. 19'' |
|  |  | В-Мод |  |
|  |  | Системата трябва да притежава възможности за хармонизиране на цялостното изображение, включвайки DGC и цялостния гейн едновреманно и бързо, чрез един бутон, при различни условия на осветяване |  |
|  |  | Системата трябва да позволява получаване на композитно (compounding) изображение в реално време без загуба на диагностични маркери като напр. от засенчвания от калцификати или дистално усилване поради кистични зони. |  |
|  |  | Системата да поддържа композитно (compound)изобразяване за всичка трансдюсери, вкл. и фазираните, които са с малък размер на контактната площ. |  |
|  |  | Системата трябва да притежава възможност за трапецовидно изображение на образите, независимо от композитното изобразяване |  |
|  |  | Системата трябва да притежава множествени .задавани от потребителя избираеми хармонични честоти за всеки трансдюсер и да възпроизвежда централната честота на екрана в MHz |  |
|  |  | Системата трябва да притежава нелинеарно фундаментално изобразяване с контрастен агент |  |
|  |  | Системата трябва да може да работи с високочестотни линеарни трансдюсери от 18 MHz или по-висока честота за оптимално определяне и изобрязяване на малки части от образа |  |
|  |  | Системата трябва да притежава технология на адаптируем, пиксел чрез пиксел анализ за изясняване на съдови структури |  |
|  |  | Системата трябва да поддържа едновременно оценка на еластицитета чрез компресия и изобразяване чрез пулсионен звуков натиск по време на различни приложения и при използване на различните трансдюсери |  |
|  |  | Пурсов вълнов Doppler |  |
|  |  | Системата трябва да притежава авто Doppler в реално време |  |
|  |  | Системата трябва да притежава възможност да настройва спектъра на Baseline, Scale, Dynamic Range и Gain c движение на един бутон |  |
|  |  | Системата трябва да притежава множествени избираеми от потребителя пулсови вълни с различна честота на излъчване за всеки трансдюсер и да изобразява централната честота на екрана в MHz. |  |
|  |  | Измерванията в режим на Доплер трябва да включват скоростта и честотата. |  |
|  |  | Цветен Doppler |  |
|  |  | Системата трябва да притежава независими 2D/цветни честоти. |  |
|  |  | Системата трябва да притежава множествени, избираеми от потребителя честоти на излъчване в Доплер режим за всеки трансдюсер и да показва централната честота на екрана в МНz |  |
|  |  | Системата трябва да притежава множествени, избираеми от потребителя честоти на излъчване в СИЛОВ Доплеррежим за всеки трансдюсер и да показва централната честота на екрана в МНz |  |
|  |  | Измервания и регистриране на данните |  |
|  |  | Калкулиращи пакети за всякакъв вид измервания. |  |
|  |  | Системата трябва да притежава възможност за полу-автоматично трасиране и измерване в 2D и обем на зони с неравни ганици и очертания. |  |
|  |  | Управление на образа |  |
|  |  | Системата трябва да притежава памет в hard диска. | най-малко 1.5 ТВ |
|  |  | Да притежава CD-DVD и USB ахивиране (DICOM/РС) |  |
|  |  | Ергономичност |  |
|  |  | Контолният панел и позицията и височината на монитора да могат да се регулират за работа в седнало или изправено положение. |  |
|  |  | Трансдюсери |  |
|  |  | Конвексен абдоминален рансдюсер |  |
|  |  | Честотен обхват: | Минимум 1.5-6 МНz |
|  |  | Избираеми 2D честоти: | Минимум 6 избираеми честоти |
|  |  | Избираеми ТНI честоти: | Минимум 6 избираеми честоти |
|  |  | Избираеми Соlог Dоррlег честоти: | Минимум 3 избираеми честоти |
|  |  | Избираеми PW Dоррlег честоти: | Минимум 3 избираеми честоти |
|  |  | Каданс СРS Честоти: | Минимум 3 избираеми честоти |
|  |  | Брой елементи : | минимум 190 |
|  |  | Максимално поле на визуализация : | минимум 70° |
|  |  | Максимална дълбочина на проникване: | минимум 300 mm |
|  |  | Водач за биопсия с ангулация |  |
|  |  | Високочестотен линеен трансдюсер |  |
|  |  | Честотен обхват: | Минимум 4-9 МНz |
|  |  | Избираеми 2D честоти: | Минимум З избираеми честоти |
|  |  | Избираеми ТHII честоти: | Минимум 4 избираеми честоти |
|  |  | Избираеми Соlог Dоррlег честота: | Минимум 3 избираеми честоти |
|  |  | Избираеми PW Dоррlег честоти: | Минимум 3 избираеми честоти |
|  |  | Каданс СРS Честота: | Минимум 3 избираеми честоти |
|  |  | Брой елементи: | минимум 570 |
|  |  | Максимално поле на визуализация | минимум 145 мм |
|  |  | Водач за биопсия |  |
| 10 | Автоматизирана система за генетичен анализ | Техника на разделяне | капилярна електрофореза |
|  |  | Напълно автоматично подаване на полимер и инжектиране на пробите, електрофореза, събиране и анализ на данните. |  |
|  |  | Капацитет на електрофоретичната система: | поне 24 капиляри |
|  |  | Температурен контрол в работната камера: |  |
|  |  | Флуоресцентно белязане на пробите: | детекция на не по-малко от 6 флуоресцентни бои в проба |
|  |  | Светлинен източник: твърдотелен лазер от 450 нм до 550 нм със стандартно захранване и без необходимост от охлаждане. |  |
|  |  | Вградена система за радиочестотна идентификация и проследимост на реактивите и консумативите. |  |
|  |  | Реактиви и консумативи за инсталиране и калибриране на системата; |  |
|  |  | Възможност за работа с капиляри с различна дължина и различни полимери според приложението; |  |
|  |  | Работа с ямкови плаки; |  |
|  |  | Капацитет на едно зареждане –минимум 700 проби. |  |
|  |  | Компютър за контрол на системата със специализирани софтуери за: |  |
|  |  | - управление на системата и събиране на данни; |  |
|  |  | - aвтоматично секвениране на ДНК; |  |
|  |  | - автоматичен фрагментен анализ; |  |
|  |  | Приложения – de novo секвениране и ресеквениране, микросателитен анализ, MLPA, LOH, MLST, AFLP, SNP генотипиране. |  |
|  |  | Условия за експлоатация – температура на средата 15-30оС |  |
| 11 | Апарат за инхалационна наркоза от висок, окомплектован с пациентен монитор и изпарител | Компактен мобилен апарат за инхалационна наркоза на новородени, деца и възрастни. Фабрично нов. |  |
|  |  | Изводи за централно захранване с медицински газове - О2, въздух, N2O и от бутилки за O2, N2O. Контрол и мониториране на входните налягания. |  |
|  |  | Панел за монтиране на поне два изпарителя и устройство за блокиране на неизползвания в момента изпарител |  |
|  |  | Бронхиално аспирационно устройство |  |
|  |  | Система за отвеждане на отработените газове (AGS) |  |
|  |  | Абсорбатор за въглероден двуокис с вместимост минимум 1,5 л. |  |
|  |  | Възможност за анестезия в полузатворен режим, както с нисък поток (Low flow), така и с минимален поток (Minimal flow). Електронно дозиране, измерване и декуплиране на свежия газ. Виртуален ротаметричен блок. |  |
|  |  | Режими на обдишване: контролирани по обем, контролирани по налягане, PS, Man/Spont. |  |
|  |  | Електрически задвижван и електронно контролиран вентилатор, независим от подаваното количество свеж газ, със следните параметри: |  |
|  |  | · Долна граница на Vt при обдишване по обем: поне 5 ml. (опция) ; |  |
|  |  | · Долна граница на дихателна честота: поне 3 бр/мин.; |  |
|  |  | · Долна граница на инспираторно време: поне 0,2 сек. |  |
|  |  | · Долна граница на тригерна чуствителност: поне 0,3 л/мин |  |
|  |  | · Инспираторна пауза: поне 55 %; |  |
|  |  | · Инспираторен поток при обдишване по налягане: минимум 140 л/мин. |  |
|  |  | Интегрирана, компактна и отопляема кръгова система. Лесно и удобно почистване и стерилизация |  |
|  |  | Вградено аварийно непрекъсваемо електрическо захранване за минимум 30 минути; |  |
|  |  | Алармиране при недостиг от свеж газ, при лекажи и спиране на газоподаването. |  |
|  |  | Система за контрол на кислородната концентрация (S-ORC) при работа с райски газ, гарантираща минимум 25,0% кислород в газовата смес. Автоматично спиране на захранването с райски газ при стойности на кислорода под 25,0%. |  |
|  |  | Компенсация на къмплайянса |  |
|  |  | Аварийно дозиране и подаване на кислород в кръговата система с дебит до 12 л/мин. Кислороден байпас с дебит над 35 л/мин. |  |
|  |  | Възможност за надграждане със софтуер за изобразяване на примки- Налягане/ Обем, Обем/Поток |  |
|  |  | Възможност за надграждане с иконометър за водене на анестезия при опитимален разход на анестетик |  |
|  |  | Възможност за надграждане с режими, контролирани по обем или по налягане, синхронизирани с дихателната активност на пациента. |  |
|  |  | Възможност за автоматично изчисляване и задаване на вентилационните параметри в корелация с телесното тегло на пациента |  |
|  |  | Автоматичен функционален тест. Автоматично тестване на всички основни системи (вентилатор, кръгова система и др.), както и еластичността и лекажите на пациентната система, автоматична калибровка на сензорите. |  |
|  |  | Вграден конфигурируем цветен TFT-екран с диагонал мин. 12”. Вграден таймер. |  |
|  |  | Контролиране и мониториране на всички основни дихателни параметри (PEAK, PLAT, PEEP, PMEAN, MV, VT, дихателна честота, белодробен къмплаянс на пациента-СPAT), както и концентрацията на вдишваните и издишвани от пациента газове /кислород, райски газ, анестетик, въглероден двуокис/. Изобразяване на графики по избор на потребителя, както и на трендове и данни в таблична форма. Индикация на използвания в момента вентилаторен източник (вентилатор, балон, извод за отворена система. Възможност за мониториране в режим МСБД (машина сърце-бял дроб). |  |
|  |  | Автоматично изчисляване и мониториране на МАС стойностите с възрастова корекция. |  |
|  |  | Автоматично разпознаване на използвания анестетик, при разпознаване на смес да се отчита концентрацията както на доминиращия, така и на останалите анестетици. |  |
|  |  | Акустични и визуални аларми съпроводени с обяснителен текст. Групиране на алармените съобщения по приоритет. |  |
|  |  | Режим на готовност (stand-by). |  |
|  |  | Софтуерно обезпечаване поне на немски, английски и български. |  |
|  |  | Изпарител |  |
|  |  | Цветен пациентен монитор с TFT-LCD дисплей: |  |
|  |  | ·Диагонал на екрана минимум 10”; |  |
|  |  | Вградена батерия (за минимум 150 мин.); |  |
|  |  | ·Възможност за изобразяване на минимум 5 канала; |  |
|  |  | ·EКГ, cъpдeчнa чecтoтa, защита от електронож; |  |
|  |  | ·Честота и крива на дишане; |  |
|  |  | ·Кислородна caтуpaция, плетизмограма; |  |
|  |  | ·Кожна температура; |  |
|  |  | ·Нeинвaзивнo кpъвнo нaлягaнe; |  |
|  |  | ·Трендове – графични и таблични за мониторираните параметри; |  |
|  |  | ·Алармена система на приоритетен принцип; |  |
|  |  | ·Възможност за софтуерен ъпгрейд; |  |
|  |  | ·Възможност за включване към централна мрежа както и за съхранение и лесен пренос на данни от монитор към монитор; |  |
|  |  | Инструкция за работа на български език |  |

Забележка: Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”.

1. Изисквания към предлаганата апаратура

  - Предлаганата апаратура трябва да отговаря на изискванията, описани в „Технически параметри, характеристики на доставката" или да притежава по-добри параметри.

  - Предложенията трябва да са придружени с пълна и изчерпателна техническа
документация - пълен набор брошури с технически данни, представени в оригинал и в превод на български език. Участникът следва да представи официални документи от производителя за техническите характеристики на изделията, модел и дата на въвеждане на модела в експлоатация за първи път, ясна снимка на изделието, както и брошури и съпътстващи документи на английски език, подробно описващи спецификата на предлаганата апаратура (поставят се в плик 1).

  - Оферираните апарати трябва да бъдат доставени, монтирани до готовност за експлотация, настроени.

  - Офертата трябва да включва доставка, инсталация и монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи.

  - Предложените апарати да бъдат фабрично нови, произведени не по-рано от 2012 г., да не са били демонстрационни, да не са рециклирани.

  - Предлаганата апаратура да притежава СЕ-mark/Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

  - Гаранционният срок за всички обособени позиции е минимум 30 (тридесет) месеца от датата на инсталиране и пускане в действие.

  - Участникът се задължава да осигури оторизиран сервизи и пълно следгаранционно обслужване за срок 1 (една) година след изтичане на гаранционния срок, като този срок може да бъде удължен, с оглед нуждите на възложителя, с още 4 (четири) години включително.

  - Участникът да е в състояние да осигурява оригинални резервни части за апарата в срок не по-малко от 8 години след изтичане на гаранционния срок. Доказва се с декларация, издадена от участника и/или производителя за наличието на резервни части за поне 8 години след изтичане на гаранционния срок.

  - Участникът предоставя документите за съответствието на медицинското изделие с изискванията на закона за медицинските изделия, а именно:

- Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител – копие на оригинала и в легализиран превод на български език;

- ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган - в официален превод на български език;

- Участникът трябва да осигурява и поддържа документирана система,
съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ - декларация свободен текст.

  - Участникът предоставя декларация в свободен текст, че ще предостави цялата необходима документация и ще съдейства за съгласуване с отговорните институции НЦРРЗ и АЯР на необходимите технологични проекти, свързани с въвеждане в експлоатация на новодоставената апаратура, както и узаконяване на апаратурата пред институциите НЦРРЗ и АЯР /за обособени позиции с № 6 и 8/.

  - Участникът предоставя декларация в свободен текст за осигуряване на гаранционно обслужване на рентгеновата апаратура от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция - до 4 часа, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието, от съобщаване на проблема.

  - След монтажа на оборудването ще бъдат проведени приемателни изпитания, за които отговорност ще има доставчикът.

  - Всички части на устройствата трябва да бъдат нови и без дефекти.

  - Точните дата и час на доставката също трябва да бъдат посочени.

2. Гаранция – сервиз

2.1. По време на гаранционния срок доставчикът е длъжен не само да поправя възможните повреди, но и да извършва профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя.

2.2. Участникът трябва да предостави и пълен списък на всички материали и консумативи, необходими за работата на устройството. (Основният състав на устройството не трябва да бъде посочван в списъка).

2.3. Участникът трябва да декларира, че ще предостави едно копие от сервизното ръководство (на български или английски език) в електронен формат и едно копие на хартия. Освен това кодовете за инспекции и ремонт, както и всички чертежи на отделните части на устройството трябва да бъдат предоставени по време на приемателните тестове.

2.4. Участникът трябва да приеме условието, че по време на гаранционния срок или договора за пълно обслужване максималната продължителност на прекратяване на работа на оборудването поради повреди или профилактика ще бъде по-малко от двеста и четиридесет (240) часа годишно. В случай, че това време превиши 240 часа, участникът приема гаранционния срок (или сервизното обслужване) да бъдат удължени с толкова дни, колкото часа над определените 240 часа оборудването не е работило.

3. Обучение

3.1. Участникът трябва да предостави необходимото обучение на потребителите и техническия персонала, съгласно препоръките на производителя или спецификациите на тръжната процедура. Освен това участникът трябва да предостави безплатно заедно с офертата си, пълно Ръководство за употреба на производителя на български език на хартиен и електронен носител, в което да има ясни инструкции и подробно описание на съответните протоколи и функции на всички приложения, както и необходимите материали за провеждане на обучения за потребителите. Участникът трябва да извърши обучение на съответните лица от персонала за работа със съответната апаратура, минимум 5 работни дни, и издаде документ за извършеното обучение.

3.2. Участникът трябва да предостави и осигури обучение:

- за позиция 1 - апликационно обучение на място на минимум двама лекари и минимум двама лаборанти от болницата на 3 етапа. Първият етап на обучение в референтен базов център на производителя с продължителност не по-малък от 5 работни дни – преди пускане на апарата в експлоатация. Втори етап след монтаж и инсталация на апарата с продължителност не по-малък от 10 работни дни. Трети етап с продължителност не по-малък от 10 работни дни, не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 6 месеца след датата на въвеждане в експлоатация.

- за позиция 4 - в референтен базов център на производителя с продължителност на обучението минимум 10 работни дни за обучение на минимум двама специалиста - лекари от болницата.

- за позиции 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - минимум 5 работни дни

4. Срок на изпълнение на поръчката

5.1. Срокът на доставка на оборудването и апаратура по отделните позиции е най-късно до 3 (три) месеца от датата на подписване на договора с изпълнителя по обособените позиции, като този срок следва да бъде съобразен с изпълнението на инвестиционния проект и линеен график, при условие, че строително-ремонтните работи протичат в договорените срокове.

5.2. Доставката по отделните позиции се извършва до един месец от получаване на писменна заявка от страна на възложителя.

5.3. Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация е до 2 (два) месеца от приемо-предавателният протокол, удостоверяващ извършването на доставката.

5. Място на доставка и монтаж

Мястото на доставка и монтаж е:

УМБАЛ „Александровска” ЕАД – гр. София, ул. „Св. Георги Софийски” № 1.

В сградите, в които ще бъде доставено оборудването се извършват строително – монтажни работи, съгласно одобрени инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж.

Работните инвестиционни проекти могат да бъдат разгледани при Възложителя в срока за подаване на офертите от …….. ч. до ………ч. в сградата на …………, стая …

6. Срок на договора

Договорът влиза в сила от датата на подписването му и приключва с изпълнение на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка

Срокът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация е до 9 месеца от сключването на договора.

Срокът за цялостното изпълнение на дейностите по договора е минимум 51 месеца.

Опцията за удължаване срока на пълното следгаранционно обслужване е до 4 години включително.

7. Начин на образуване на цената

- Единичната крайна цена по всяка отделна обособена позиция следва да бъде в български лева без и с включен ДДС и да включва всички разходи, свързани с доставката до мястото на изпълнение: опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, такси, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка, като стойността им се посочва поотделно;

- В предложените цени трябва да бъдат включени и всички разходи и такси по издаване на разрешение за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения или на части от тях, където е приложимо;

- Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

8. Изисквания за публичност

При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 и Приложение №1 към него.

Конкретният Изпълнител е длъжен да прилага изискванията за публичност и визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (анализи и списък с мерки и годишните им актуализации) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, на английски и български език (съгласно Наръчника за визуализация и комуникация при външни дейности на ЕС на адрес http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm).

При изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка;

- Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са надлежно възникнали при изпълнението на услугите по чл. 1 от договора. Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови бележки и др.

- Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след приключването на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Приложение № 1 - Таблица за съответствие за  УМБАЛ„Александровска“ ЕАД, приложение към техническото предложение на участника

| Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на апаратурата, определени от Възложителя | Позиция | Вид на актива (доставката) |  | Технически параметри, характеристики на апаратурата, предлагана от Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА |  |  |  | МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА |  |
| 1 | Уредба за магнитно-резонансна образна диагностика с напрегнатост на полето 3Т (3 тесла)” | Свързани с магнита 3Т. 1; Хомогенност 40 см DSV ppm; 0,1 - 1,45. 2; Стабилност на полето ppm/hr; < 0.1. 3; Консумация на хелий l/hr; 0-0.1. 4; Обща маса : магнит и хелий; < 10 Т. 5; Максимално тегло; < 12 Т. 6; Минимално площ за инсталиране; Макс 36. 7; Височина на таван на помещението; не повече от 300. 8; Изисквания за климатизация; Описват се. 9; Технически помещения в см; Описват се. Свързани с позиционирането на пациента и конфорта. 10; Отвор на гентрито за пациенти в см; 70. 11; Дължина на на гентрито в см; Макс 190. 12; Минимална височина на пациентната маса спрямо пода в см; < 60. 13; Максимално тегло на пациента в см; Мин 180. Радиочестота на система. 14; Брой независими радиочестотни приемни канали; > 16. 15; Сила на градиентното поле mT/m; Мин 40. 16; Slew rate в mT/m/ms. Хоризонтална ос; 150-400. Вертикална ос; 150-400. По оста на тунела; 150-400. Разделителна способност. 17; Минимално; зрително поле FOV mm от 5 до 10. 18; Максимално зрително поле FOV mm; 450-530. 19; Максимална Матрица на образа; Мин 1024/1024. 20; Минимална дебелина на среза при 2D mm; 0.1-0.5. 21; Минимална дебелина на среза при 3D в мм; 0.05-0.1. Оперативна система на основния компютър. 22; Съвременен централен процесор скорост в GHz; Посочват се. 23; DVD,CD; да. Компютър за обработка на образа. 24; Съвременен централен процесор скорост в GHz; Посочват се. 25; Оперативна памет в GB; Мин 2. 26; Брой 256х256 образи реконструирани за секунда за цяло FOV; Мин 200. 27; LCD размер в in; Мин 18. 28; матрица; Мин 1280х1024. 29; Паралелно обработка на образи и сканиране; Описва се. Секвенции. 30; Пакет стандартни секвенции; Описват се. 31; Пакет съдови и сърдечни секвенции; Описват се. 32; Пакет секвенции дифузионни и перфузионни образи и функционален MRI; Описват се. 33; Пакет бързи секвенции; Описват се. 34; Пакет секвенции спектроскопия; Описват се. 35; Други секвенции; Описват се. Бобини/Антени за. 36; Глава; Описват се. 37; Шия/невросъдове; Описват се. 38; Гръбначен стълб; Описват се. 39; Тяло; Описват се. 40; възможност за whole body; Описват се. 41; Сърце; Описват се. 42; Крайници; Описват се. 43; Млечна жлеза; Описват се. Възможности за Parallel Imaging при. 44; глава; Описват се. 45; Шия/супрааортални съдове; Описват се. 46; Гръбначен стълб; Описват се. 47; тяло; Описват се. 48; крайници; Описват се. 49; гърда; Описват се. 50; други; Описват се. Други. Втора работна станция; Описват с. Фарадеев кафез. Инжектор за въвеждане на контрсатно средство; Описват се. Видеонаблюдение на пациента; Описват се. Всички други необходими за функционирането на апаратурата не описани по-горе. | 1 | Уредба за магнитно-резонансна образна диагностика с напрегнатост на полето 3Т (3 тесла)” |  | Наименование, модел, производител на предлаганата апаратура |
| 2 | Цифров ехограф от най-висок клас, предназначен за онкологична ултразвукова диагностика в неврологията | 1. Нов съвременен ехограф от най-висок клас, базиран изцяло на цифрова платформа.. 2. Апаратът да съчетава оптимални възможности за ехография на венозни и артериални съдове, с разширени възможности за 2D, 3D и 4D. оценка на съдови тумори, тумори на периферните нерви и мускули.. 3. Апаратът да притежава мощна архивираща система с възможност за възстановяване на образа (първичите данни) по време на. изследването и/или в следващ период от времето.. 4. Апаратът да притежава цветен и черно бял фотопринтер.. 5. Апаратът да разполага с пълна програма за изчисление на съдови показатели. II. Изисквания към ергономията. 1. Да притежава вграден цифров, цветен плосък ТFT дисплей с минимум 19” диагонал, с висок контраст, и кратко време на обновяване.. Висок ъгъл. 2. Да притежава сензитивен на допир панел за управление. на наблюдение с учебна цел.. 3. Дисплеят да е монтиран на подвижно рамо с голяма степен на свобода, позволяваща ситуирането му в произволна равнина по отношение. на височина, въртене и наклон.. 4. Независимо придвижване на клавиатурата.. 5. Да притежава максимален брой цифрови електронни канали.. 6. Да поддържа трансдюсери с висок честотен диапазон, особенно във високите честоти.. 7. Да притежава съвременни възможности за очертаване граничните повърхности.. 8. Да притежава иновативен ергономичен дизайн, позволяващ работа както в стационар, така и в интензивни отделения и операционни.. II. Специфични изисквания. 1. 2D образ с високо качество и резолюция.. 2. Да осигурява едновременното излъчване и/или приемане на. 3. Да притежава големи възможности за автоматична оптимизация на фокусирането и качеството на образа. лтразвукови лъчи от един кристал.. 4. Високо-сензитивен цветен Доп. 5. Непрекъснат Доплер (CW). ер.. 6. Пулсов Доплер (PW).. 7. Мощностен Доплер (Power Doppler) с указване на посоката на движение.. 8. Хармоничен образ от последно поколение. 9. Вид Доплер, осигуряващ постоянен ъгъл на сканиране, при оценка на потоци.. 10. Автоматичен Доплер анализ в реално време.. 11. Цветен М-режим.. 12. Дуплекс: 2D и пулсов Доплер.. 13. Дуплекс: 2D и CW Доплер.. 14. Дуплекс: цветен поток и CW Доплер.. 15. Триплекс: 2D, цветен поток и пулсов Доплер.. 16. Триплекс: 2. 17. 3D и 4D образи , пулсов Доплер и мощностен Доплер. 18. Панорамен образ. 19. Високодефинитивна лупа. 20. Висок HPRF. 21. 256 нива на сивата скала.. 22. Максимална честота на кадрите.. 23. Автоматично измерване на IMT на каротиса и други повърхностни съдове.. 24.Възможност за измерване в трансверзален и лонгитудинален план на периферен нерв.. III. Трансдюсери. 1. Високо технологичен секторен (phased array) широколентов трансдюсер с честотен обхват от 1 до минимум 4 MHz. Да поддържа 2D,. PW/CW, HPRF, цветен, мощен и тъканни Доплери и хармоничен образ. Приложения: транскраниални. (артериални и венозни съдове, съдови тумори). Оценка на мозъчен паренхим и промените в него.. 2. Съдов (linear array) широколентов трансдюсер с честотен обхват от около 5 до минимум 15 MHz. Да поддържа 2D, PW цветен, мощен доплери и. хармоничен образ. Да поддържа изследвания на съдови (артерии и вени), и мускулно-скелетни изследвания и оценка на съдови тумори,. тумори на периферните нерви и мускули (повърхностни и дълбоки мускули, очен нерв и екстракраниална венозна система).. 3. 3D/4D трансдюсер от последно поколение с голям честотен обхват за 3D и 4D оценка на съдови тумори,. тумори на периферните нерви и мускули.. IV. Съхранение и обработка на образите и данните. 1. Цифрово в PC формат, както в паметта на ехографа – мин. 160GB хард диск, така и на DVD – RW.. 2. Да дава възможност за повторни измервания и редактиране на данните.. | 2 | Цифров ехограф от най-висок клас, предназначен за онкологична ултразвукова диагностика в неврологията |  |  |
| 3 | „Мултифункционален холмиум лазер за диагностика и лечение на туморни заболявания на простатната жлеза, пикочния мехур, уретерите и бъбрека” | Предназначение: Ендоскопска, мининвазивна лазерна хирургия с прeцизно и контролирано изрязване и аблация в областта на урологията, в т. ч. третиране на тумори на пикочничния мехур и уретера, доброкачествена хиперплазия на простата (HoLEP, HoLAP, HoLRP, BNI; TUIP), високоефективна лазерна литотрипсия (urethral, ureteral, bladder and renal calculi) и др.. Лазерният комплекс да притежава:. - компютърна система за управление и контрол;. - високомощeн Ho:Yag лазер;. - световоди за многократна употреба за ендоскопска и открита хирургия;. - световоди излъчващи под 70о;. - напълно автономно охлаждане;. ендоскопска вакуумна система с възможност за раздробяване и аспир; ция на меки тъкани;. възможност за “Upgrade” – добавяне на втори лазерен източник към платформата (100 W Nd:Yag), с чиято помощ да се увеличават функционалните възможности на системата.. 100 W - лазерна система:. Лазерен източник / мощност; : Ho:Yag / 100W.. Дължина на вълната; : 2100 nm.. Енергия в импулс; : от 0.3 J до не по-малко от 1.5 J за Ho: Yag. Честота на импулсите; : от 5 до 50 Hz за Ho: Yag. Продължителност на импулсите; : до 600 microseconds. Охлаждане; : автономно. Пилотен лазер; : 2.5 mW, 650 nm, с три степени на интензивност. Захранване; : 230 V, 50 Hz, 30А, монофазно.. Upgrade: Към системата да има възможност да бъде добавен втори лазерен източник – 100 W Nd:Yag.. 2. Morcellator – ендоскопска система за раздробяване и аспирация на меки тъкани:. Дебит на раздробяване и изсмукване на меки тъкани; : не по-малко от 4 gr/min.. Ендоскопска съвместимост; : >/= 5mm (26F) работен канал. 3. Световоди:. Световод; 200 micron. Максимална мощност; 45. /Ho:Yag; 45W/Nd:Yag. Ендоскопска съвместимост; гъвкав. полутвърд твърд. Светлинен диаметър; 272 micron. Външен диаметър; 450 micron. 1.35F. Работен канал; 0.6 mm. 1.8F. Световод; Duo 550 micron. Максимална мощност; 100W/Ho:Yag 100W/Nd:Yag. Ендоскопска съвме; тимост цистоскоп. с постоянен поток. Светлинен диаметър; 550 micron. Външен диаметър; 2.4 mm. 7.2F. Работен канал; 2.5 mm. 7.5F. Световод; 1000 micron. Максимална мощност; 100W/Ho:Yag 100W/Nd:Yag. Е; доскопска съвместимост цистоскоп. резектоскоп. Светлинен диаметър; 940 micron. Външен диаметър; 1450 micron. 4.5F. Работен канал; 1.6 mm. 5.0F. Световод; 550 micron. Максимална мощност; 100W/Ho:Yag 100W/Nd:Yag. Ендоскопска съвместимост; гъвкав. полут. Светлинен диаметърърд твърд; 550 micro. Външен диаметър; 780 micron. 2.25F. Работен канал; 1.0 mm. 3.0F. Световод; 365 micron. Максимална мощност; 100W/Ho:Yag 100W/Nd:Yag. Ендоскопска съвместимост; гъвкав. полутвърд твърд. Светлинен диаметър; 36. Външен диаметър micron; 580 micron. 1.7. Работен каналF; 0.76 mm. 2.3F. | 3 | „Мултифункционален холмиум лазер за диагностика и лечение на туморни заболявания на простатната жлеза, пикочния мехур, уретерите и бъбрека” |  |  |
| 4 | "Лапароскопско оборудване за диагностика и терапия на онкологични заболявания - най - висок клас - с комплексна система за рязане, коагулация на меки тъкани, лигиране на кръвоносни съдове” | Ендоскопска камера с най-висока резолюция HDTV. -Ендоскопски видео център с резолюция HDTV, 1080i и/или 1080p;. -Цифрова обработка на сигнала;. -Глава за камера – тричипова (3CCD), HDTV 1080i/1080p; обектива да е с оптическо приближение минимум х1.0 – х1.8, което да се променя плавно, безстъпково от бутони върху главата. Дължина на кабела минимум 3m.. - Видеолапароскоп с вграден чип на дисталния край.. - Да има USB вход/изход на предния панел за запис на снимки или за зареждане на потребителски настройки. Източник на студена светлина, двоен, ксенон + халоген; --Светлинен източник с ксенонова основна екзминационна лампа минимум 300W;. -Средна продължителност живота на основната лампа минимум 500 часа;. -Резервна халогенна лампа с автоматично сработване;. -Автоматично регулиране интензитета на излъчена светлина, контролирано със сигнална синхронизация с ендоскопската камера.. Професионален медицински монитор. -Медицински LCD монитор;. -Формат на екрана 16:9/16:10;. -Диагонал на екрана мин. 26“;. -Резолюция минимум 1920х1200;. -Яркост минимум 400cd/m2;. -Контраст минимум 1000:1;. - Зрителен ъгъл минимум 1700 вертикално и хоризантално;. -Входове: минимум два входа за SDTV сигнал и два входа за HDTV сигнал;. Инсуфлатор на въглероден диоксид. -Максимален поток минимум 45 L/min;. -Да има допълнителен режим за работа в малки телесни кухини (извън коремната кухина);. -Дисплей за индикация на интраабдоминалното налягане, потока и нивото на CO2 в бутилката;. -Синхронизация с комплексната система за рязане, коагулация и лигиране за автоматично отвеждане на дима от пневмоперитонеума при активиране на изходната мощност на системата;. -Възможност за активно изтегляне на газ от пневмоперитонеума при критично повишено интраабдоминално налягане;. -Минимална окомплектовка: маркуч за газ с високо налягане;. Аспирационно-иригационна система. -Максимален поток на иригация минимум 1.5L/min;. -Защита от надналягане при максимум 500 mmHg;. -Аспирационно-иригационна ръкохватка с управление с лостчета или бутони;. -Минимална окомплектовка: 5mm канюлa и комплект маркучи за иригация;. Комплексна система за рязане, коагулация на меки тъкани и лигиране на кръвоносни съдове. ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНА ФУНКЦИЯ:. -Високочестотни режими с монополярен и биполярен ток;. -Номинална основна честота над 400 KHz;. -Максимална изходна мощност поне 250W;. -Монополярни режими на работа: чисто рязане, хемостатично рязане, мека коагулация, режеща коагулация, форсирана коагулация, спрей коагулация;. -Биполярни режими на работа: биполярно рязане, рязане в солеви разтвор (ТУР), мека коагулация, автостарт коагулация, коагулация в солеви разтвор (ТУР);. -Изходи на мощност: минимум два монополярни и два биполярни;. -Синхронизация с инсуфлатора на въглероден диоксид и автоматично изтегляне на дима, генериран от електрохирургичните инструменти на комплексната електрохирургична система;. -Синхронизация с ултразвуковата функция на комплексната система при едновременно освобождаване на електрическа и ултразвукова а (механично-фрикционна) мощност;. -Обратна връзка за тъканното съпротивление между браншовете на инструментите поне 3500 пъти/сек;. -Управление и настройки с цветен тъчскрийн;. -Памет за потребителски настройки поне 25 профила;. УЛТРАЗВУКОВА ФУНКЦИЯ:. -Режими на активация: ултразвуково рязане, ултразвуково рязане, комбинирано със съпровождащо биполярно лигиране;. -изходи на мощност: поне един за ултразвуково рязане и поне един за ултразвуково рязане, комбинирано със съпровождащо биполярно лигиране;. -Трансдюсер за функция ултразвуково рязане, комбинирано с биполярно лигиране;. -Синхронизация с електрогенераторната функция на комплексната система при едновременно освобождаване на електрическа и ултразвукова (механично-фрикционна) мощност;. -Управление и настройки с цветен тъчскрийн;. -Памет за потребителски настройки поне 25 профила;. Лапароскопски инструменти. -Лапароскопска оптика, 10mm, 00, дължина минимум 300mm;. - Лапароскопска оптика, 10mm, 300, дължина минимум 300mm;. - Фиброоптичен светловод, минимум 3m;. - Aтравматичен граспер, мултифункционален, 5х330-360mm;. - Дисектор Мериленд, 5х330-360mm;. -Ножици Меценбаум, 5х330-360mm, монополярни, извити браншове;. -Биполярна прозорчеста клампа, 5х330-360mm, подвижни браншове;. -Монополярен кабел, минимум 3m;. -Биполярен кабел, минимум 3m;. Оригинален ендоскопски тролей. -Минимум 4 рафта с обща товароносимост поне 140kg;. -Да има захранване с изолационен трансформатор;. | 4 | "Лапароскопско оборудване за диагностика и терапия на онкологични заболявания - най - висок клас - с комплексна система за рязане, коагулация на меки тъкани, лигиране на кръвоносни съдове” |  |  |
| 5 | "Конфокална ендоскопска апаратура за ранна онкологична диагностика на гастроинтестиналния тракт” | I.; Системни Модули:. 1; Конфокален лазерен гастроскоп с интегриран в дисталния край конфокален микроскоп; мин. 1000 пъти увеличение. 2; Конфокален лазарен колоноскоп с интегриран в дисталния кр; й конфокален микроскоп мин. 1000 пъти увеличение. Системата трябва да съдържа:. 3; Конфокален оптичен модул – лазерен светлинен източник; ДА. 4; Конфокален контролен и архивиращ модул; ДА. 5; Ендоскопски процесор и светлинен източник с бяла светлина; ДА. 6; Монитор за ендоскопски образи; ДА. 7; Тач-скрийн монитор за ендосмикроскопски образи; ДА. II.; Възможни диагностични и терапевтични приложения:. 1; Конвенционален диагностичен видеоендоскопски режим; ДА. 2; Ендомикроскопски режим – конфокална м; кроскопия ДА. 3; Прицелна биопсия под ендомикроскопско насочване; ДА. 4; Терапия вкл. резекция с монополярен електрод на ендомикроскопски находки; ДА. III.; Изисквания към ендомикроскопския образ:. 1; Проникване (изобразяване) в дълбочина на лигавицата; мин. 250 микрона. 2; Дебелина на оптичните срезове в дълбочина на лигавицата; макс. 7 микрона. 3; Зрително поле при ендомикроскопски режим; мин. 500х500 микрона. 4; Контрол на дълбочината на виждане; от грифа на ендоскопа. 5; Дигитален архив на всички ендомикро; копски образи ДА. | 5 | "Конфокална ендоскопска апаратура за ранна онкологична диагностика на гастроинтестиналния тракт” |  |  |
| 6 | "Дигитална мамографска система за диагностика и скрининг” | №; Показател; Граници на показателя. 1; Високочестотен генератор; мощност Мин. 4 kW. 2; Двуфокусна рентгенова тръба с би-метален анод; описва се. 3.1.; Минимални киловолти; не повече от 24. 3.2.; Максимални киловолти; не по-ниски от 35. 4.1.; Минимални mAs; не повече от 4. 4.2.; Максимални mAs; не по-ниски от 400. 5; Плосък дигитален детектор цезиев йодид или аморфен силикон; размер Мин. 24х29 см. 6; Автоматичен Ескпозиционен Контрол АEC. 7; Моторизирана автоматизирана и ръчна компресия. 8; Изоцентрично гентри с моторизирана ротация ± 1800. 9; Възможност за увеличаване на образа; 1,5. 10; Автоматизиран избор на филтър; описва се. 11; Матрица на образа; Мин. 2300х3000. 12; Пиксели; не повече 1. 130 µm; Работна станция с LCD монитор. 14; Основна конзола с и възможности за постобработка на дигитални рентгенови образи. 15; Пълна DICOM 3 функционалност. 16; Диагностична станция с LCD монитор/и 5MP за разчитане; мин диагонал 48. 17; LCD монитор за описание и документооборот с матрица. 18; Софтуер за Автоматично детектиране на потенциални патологични структури (Computer Assisted Diagnosis). 19; Възможност за стереотаксична биопсия. 20; Възможност за томосинтеза или ъпгрейд за томосинтеза. | 6 | "Дигитална мамографска система за диагностика и скрининг” |  |  |
| 7 | "Дигитална ендоскопска видеосистема за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб” | №; Показател; Граници на показателя. 1; СИСТЕМНИ МОДУЛИ:. Диагностичен автофлуоресцентен видеобронхоскоп; ДА. Терапевтичен видеобронхоскоп; ДА. Ендоскопски процесор; ДА. Светлинен източник за бяла светлина; ДА. HD Монитор; мин. 19“. 2; ЕНДОСКОПИ:. Минимален ъгъл на виждане; 120 градуса. Минимална работна дължина; 600мм. Макс. Даметър инсъртна част- Диагностичен ендоскоп; 5.4 мм. Макс. Диаметър инсъртна част - Терапевтичен ендоскоп; 6.0 мм. Интегриран чип в дисталния край; ДА. 3; ДИАГНОСТИЧНИ РЕЖИМИ:. Видеоендоскопски конвенционален; ДА. Автофлуоресцентен с оцветяване на патологията в цвят различен различен от основния; ДА. 4; АРХИВ:. От видео изходи; ДА. Възможно архивиране с цветен принтер; ДА. 5; ОСВЕТЛЕНИЕ:. Мощност на светлинния източник за бяла светлина; мин. 300W Ксенон. Живот на лампата; Мин. 500 часа. | 7 | "Дигитална ендоскопска видеосистема за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб” |  |  |
| 8 | "Подвижно С - рамо и ендоурологична маса” | Подвижно С - рамо. А. Рентгенов генератор. 1. Високочестотен генератор, организиран в моноблок; да. 2. Мощност в kW - минимум 2.0; kW. 3. Обхват на напрежението - минимум 40 - 105kW; kW. 4. Рентгенова тръба със стационарен анод; да. 5. Фокус - мин. 1; мин. 1. 6. Топлинен капацитет на анода - минимум 50 хил.; HU. 7. Двулистов колиматор за асиментрично блендиране; да/не. 8. Ирисов колиматор; да. 9. Импулсна рентгеноскопия; да/не. 10. Режим с намаление на дозата; да/не. 11. Анатомични програми за рентгеноскопия - мин. 50; бр.. 12. Рентгенография; да/не. Б. Параметри на движение на арката. 1. Движение по орбитата - минимум 100 градуса; градуса. 2. Дълбочина на арката - минимум 65 см; см. 3. Странична ротация +- 180 градуса; +- 180 градуса. 4. Вертикално моторизирано движение на арката - минимум 45 см; см. В. Образна система. 1. Дигитализация чрез CCD камера; да. 2. Размер на ЕОП - мин. 9"; ". 3. Матрица - мин. 1024х1024х8; мин. 1024х1024х8. 4. Брой увеличителни полета (лупи) - мин. 2; бр.. 5. Задържане за последния образ (last imagе hold); да. 6. TFT/LCD монитори; 2бр.. 7. Размер на мониторите - мин. 18"; ". 8. Капацитет за съхранение на статични образи - мин. 50 хил.; бр.. 9. Дигитална обработка на образи: ZOOM, хоризонтална и вертикална инверсия,. ротация на образа, автоматично запаметяване на образите; да. 10. DICOM 3 предаване на образа и print. Маса за Ендоурология; да. Транспортируема, напълно моторизирана маса за ендурология. Заменяеми, рентгенонегативни фиброкарбонови секции на масата подходящи за ендоурология.. Възможност за извършване на всички ендоурологични процедури без местене на пациента. Свободен достъп до пациента от всички страни. Лесно достъпна и удобна за ниски(малки) пациенти. Висок подемен капацитет за по-едри пациенти. Висока подвижност на масата позволяваща покриването на целия уринарен тракт. Да има 2 или повече скоростни нива позволяващи бърза ориентация и прецизно позициониране. Да има минимум 3 нива на паметта за съхраняване и възпроизвеждане на региона на интерес. Балансиран във височина наклон на масата. Лесна и удобна за транспортиране с 4 свободно движещи се колела, две от които със спирачка. Да има секции с едно и двустранно изрязани полуокръжности. Възможност за добавяне на множество опционални аксесоари като:. Стойка за системи; Педал за управлние на всички движения; Подложка с гел за подмишниците; Подпора за рамената: Удължение за главата; Пристягащ колан; Държачи за краката и подмишниците;Ортопедична приставка. Техническо описание. Обща дължина; 2295 мм или повече. Обща ширина; между 750 и 800мм. Диапазон на височина на масата; не по-малко от 730-1080мм. Секция предназначена за главата; 665мм ×780мм или повече. Удължение на масата; размери не по-малки от 300мм×780мм. Максимално допустимо тегло на пациента; не по-малко от 180 кг. Максимално натоварване в секцията за крака; не по-малко от 30кг. Изначална височина на масата; 730мм или по-малко. Обхват на движение във височина (z- ос); не по-малко от 350мм. Обхват на лонгитудинално движение (x-ос); не по-малко от 350мм. Обхват на латерално движение (y-ос); не по-малко от 200мм. Обхват на движението на наклона на масата симетрично в двете посоки; не по-малко от ±15°. Бавна степен на движение; 5мм/сек или по-малко. Бърза степен на движение (x и y – оси); 20мм/сек или повече. Бърза степен на движение (z-ос); 10мм/сек или повече. Скорост на промяна на наклона на масата; 0,6°/сек. Или по-малко. Функции на паметта; 3 позиции. Размери на основата на масата (дължина и широчина); 1030×680мм или по-малки. Размери на масата при транспортиране (дължина, широчина и височина); не повече от 1030×780×710мм. Тегло на масата; до 210кг.. Възможности на контролната клавиатура /ръчното дистанционно управление/. Клавиатура за управление с не по-малко от 6 светодиодни индикатора за състоянието на масата. Бутони с функции за движение на масата; по дължина / напречно / по височина / наклон на масата. Задаване на изоцентрична наклонена позиция. Задаване на нулева позиция. Избор на скорост бързо / бавно. Малки размери; не повече от 140×60×30 мм. Захранване. Волтаж; 110-240 V, 47-63 Hz. Консумация на електричество; макс. 500 VA. | 8 | "Подвижно С - рамо и ендоурологична маса” |  |  |

| 9 | Многофункционален ехограф за ранна онкологична диагностика в гастроентерология | Напълно дигитална система |  | 9 | Многофункционален ехограф за ранна онкологична диагностика в гастроентерология |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Системата трябва да притежава 1:1 канал за да съответстват елементите без да се мултиплицират |  |  |  |
|  |  | Действащи канали. | повече от 67 000 |  |  |
|  |  | Да притежава В-мод, цветен и силов Doppler, пулсов Doppler, М-мод, и възможност за изобразяване на тъкани |  |  |  |
|  |  | Системата трябва да притежева дизайн с четири (4) -подвижни във всички посоки колелца - и централна блокираща спирачна система |  |  |  |
|  |  | Системата трябва да притежава без пинове трансдюсерни връзки | най-малко 3 (3) |  |  |
|  |  | Системата трябва да поддържа пълни DICOM възможности, включващи, но не и ограничени за работа с DICOM SR, и XML експорт |  |  |  |
|  |  | Системата трябва да има интегрирана работна станция за разглеждане и постпроцесинг на проведените изследвания. |  |  |  |
|  |  | Време за стартиране на системата в оптимален работен режим | не повече от 30 сек. |  |  |
|  |  | Системата трябва да притежава подвижен контролен панел, който да се прибира и изважда с включване и изключване на системата докато се настройват данните от контролния панел. |  |  |  |
|  |  | LCD Цветен монитор | мин. 19'' |  |  |
|  |  | В-Мод |  |  |  |
|  |  | Системата трябва да притежава възможности за хармонизиране на цялостното изображение, включвайки DGC и цялостния гейн едновреманно и бързо, чрез един бутон, при различни условия на осветяване |  |  |  |
|  |  | Системата трябва да позволява получаване на композитно (compounding) изображение в реално време без загуба на диагностични маркери като напр. от засенчвания от калцификати или дистално усилване поради кистични зони. |  |  |  |
|  |  | Системата да поддържа композитно (compound)изобразяване за всичка трансдюсери, вкл. и фазираните, които са с малък размер на контактната площ. |  |  |  |
|  |  | Системата трябва да притежава възможност за трапецовидно изображение на образите, независимо от композитното изобразяване |  |  |  |
|  |  | Системата трябва да притежава множествени .задавани от потребителя избираеми хармонични честоти за всеки трансдюсер и да възпроизвежда централната честота на екрана в MHz |  |  |  |
|  |  | Системата трябва да притежава нелинеарно фундаментално изобразяване с контрастен агент |  |  |  |
|  |  | Системата трябва да може да работи с високочестотни линеарни трансдюсери от 18 MHz или по-висока честота за оптимално определяне и изобрязяване на малки части от образа |  |  |  |
|  |  | Системата трябва да притежава технология на адаптируем, пиксел чрез пиксел анализ за изясняване на съдови структури |  |  |  |
|  |  | Системата трябва да поддържа едновременно оценка на еластицитета чрез компресия и изобразяване чрез пулсионен звуков натиск по време на различни приложения и при използване на различните трансдюсери |  |  |  |
|  |  | Пурсов вълнов Doppler |  |  |  |
|  |  | Системата трябва да притежава авто Doppler в реално време |  |  |  |
|  |  | Системата трябва да притежава възможност да настройва спектъра на Baseline, Scale, Dynamic Range и Gain c движение на един бутон |  |  |  |
|  |  | Системата трябва да притежава множествени избираеми от потребителя пулсови вълни с различна честота на излъчване за всеки трансдюсер и да изобразява централната честота на екрана в MHz. |  |  |  |
|  |  | Измерванията в режим на Доплер трябва да включват скоростта и честотата. |  |  |  |
|  |  | Цветен Doppler |  |  |  |
|  |  | Системата трябва да притежава независими 2D/цветни честоти. |  |  |  |
|  |  | Системата трябва да притежава множествени, избираеми от потребителя честоти на излъчване в Доплер режим за всеки трансдюсер и да показва централната честота на екрана в МНz |  |  |  |
|  |  | Системата трябва да притежава множествени, избираеми от потребителя честоти на излъчване в СИЛОВ Доплеррежим за всеки трансдюсер и да показва централната честота на екрана в МНz |  |  |  |
|  |  | Измервания и регистриране на данните |  |  |  |
|  |  | Калкулиращи пакети за всякакъв вид измервания. |  |  |  |
|  |  | Системата трябва да притежава възможност за полу-автоматично трасиране и измерване в 2D и обем на зони с неравни ганици и очертания. |  |  |  |
|  |  | Управление на образа |  |  |  |
|  |  | Системата трябва да притежава памет в hard диска. | най-малко 1.5 ТВ |  |  |
|  |  | Да притежава CD-DVD и USB ахивиране (DICOM/РС) |  |  |  |
|  |  | Ергономичност |  |  |  |
|  |  | Контолният панел и позицията и височината на монитора да могат да се регулират за работа в седнало или изправено положение. |  |  |  |
|  |  | Трансдюсери |  |  |  |
|  |  | Конвексен абдоминален рансдюсер |  |  |  |
|  |  | Честотен обхват: | Минимум 1.5-6 МНz |  |  |
|  |  | Избираеми 2D честоти: | 6 избираеми честоти |  |  |
|  |  | Избираеми ТНI честоти: | Минимум 6 избираеми честоти |  |  |
|  |  | Избираеми Соlог Dоррlег честоти: | Минимум 3 избираеми честоти |  |  |
|  |  | Избираеми PW Dоррlег честоти: | Минимум 3 избираеми честоти |  |  |
|  |  | Каданс СРS Честоти: | Минимум 3 избираеми честоти |  |  |
|  |  | Брой елементи : | минимум 190 |  |  |
|  |  | Максимално поле на визуализация : | минимум 70° |  |  |
|  |  | Максимална дълбочина на проникване: | минимум 300 mm |  |  |
|  |  | Водач за биопсия с ангулация |  |  |  |
|  |  | Високочестотен линеен трансдюсер |  |  |  |
|  |  | Честотен обхват: | Минимум 4-9 МНz |  |  |
|  |  | Избираеми 2D честоти: | Минимум З избираеми честоти |  |  |
|  |  | Избираеми ТHII честоти: | Минимум 4 избираеми честоти |  |  |
|  |  | Избираеми Соlог Dоррlег честота: | Минимум 3 избираеми честоти |  |  |
|  |  | Избираеми PW Dоррlег честоти: | Минимум 3 избираеми честоти |  |  |
|  |  | Каданс СРS Честота: | Минимум 3 избираеми честоти |  |  |
|  |  | Брой елементи: | минимум 570 |  |  |
|  |  | Максимално поле на визуализация | минимум 145 мм |  |  |
|  |  | Водач за биопсия |  |  |  |
| 10 | Автоматизирана система за генетичен анализ | Техника на разделяне | капилярна електрофореза | 10 | Автоматизирана система за генетичен анализ |
|  |  | Напълно автоматично подаване на полимер и инжектиране на пробите, електрофореза, събиране и анализ на данните. |  |  |  |
|  |  | Капацитет на електрофоретичната система: | поне 24 капиляри |  |  |
|  |  | Температурен контрол в работната камера: |  |  |  |
|  |  | Флуоресцентно белязане на пробите: | детекция на не по-малко от 6 флуоресцентни бои в проба |  |  |
|  |  | Светлинен източник: твърдотелен лазер от 450 нм до 550 нм със стандартно захранване и без необходимост от охлаждане. |  |  |  |
|  |  | Вградена система за радиочестотна идентификация и проследимост на реактивите и консумативите. |  |  |  |
|  |  | Реактиви и консумативи за инсталиране и калибриране на системата; |  |  |  |
|  |  | Възможност за работа с капиляри с различна дължина и различни полимери според приложението; |  |  |  |
|  |  | Работа с ямкови плаки; |  |  |  |
|  |  | Капацитет на едно зареждане минимум 700 проби. |  |  |  |
|  |  | Компютър за контрол на системата със специализирани софтуери за: |  |  |  |
|  |  | -управление на системата и събиране на данни; |  |  |  |
|  |  | -aвтоматично секвениране на ДНК; |  |  |  |
|  |  | -автоматичен фрагментен анализ; |  |  |  |
|  |  | Приложения – de novo секвениране и ресеквениране, микросателитен анализ, MLPA, LOH, MLST, AFLP, SNP генотипиране. |  |  |  |
|  |  | Условия за експлоатация – температура на средата 15-30оС |  |  |  |
| 11 | Апарат за инхалационна наркоза от висок, окомплектован с пациентен монитор и изпарител | Компактен мобилен апарат за инхалационна наркоза на новородени, деца и възрастни. Фабрично нов. |  | 11 | Апарат за инхалационна наркоза от висок, окомплектован с пациентен монитор и изпарител |
|  |  | Изводи за централно захранване с медицински газове - О2, въздух, N2O и от бутилки за O2, N2O. Контрол и мониториране на входните налягания. |  |  |  |
|  |  | Панел за монтиране на поне два изпарителя и устройство за блокиране на неизползвания в момента изпарител |  |  |  |
|  |  | Бронхиално аспирационно устройство |  |  |  |
|  |  | Система за отвеждане на отработените газове (AGS) |  |  |  |
|  |  | Абсорбатор за въглероден двуокис с вместимост минимум 1,5 л. |  |  |  |
|  |  | Възможност за анестезия в полузатворен режим, както с нисък поток (Low flow), така и с минимален поток (Minimal flow). Електронно дозиране, измерване и декуплиране на свежия газ. Виртуален ротаметричен блок. |  |  |  |
|  |  | Режими на обдишване: контролирани по обем, контролирани по налягане, PS, Man/Spont. |  |  |  |
|  |  | Електрически задвижван и електронно контролиран вентилатор, независим от подаваното количество свеж газ, със следните параметри: |  |  |  |
|  |  | · Долна граница на Vt при обдишване по обем: поне 5 ml. (опция) ; |  |  |  |
|  |  | · Долна граница на дихателна честота: поне 3 бр/мин.; |  |  |  |
|  |  | · Долна граница на инспираторно време: поне 0,2 сек. |  |  |  |
|  |  | · Долна граница на тригерна чуствителност: поне 0,3 л/мин |  |  |  |
|  |  | · Инспираторна пауза: поне 55 %; |  |  |  |
|  |  | · Инспираторен поток при обдишване по налягане: минимум 140 л/мин. |  |  |  |
|  |  | Интегрирана, компактна и отопляема кръгова система. Лесно и удобно почистване и стерилизация |  |  |  |
|  |  | Вградено аварийно непрекъсваемо електрическо захранване за минимум 30 минути; |  |  |  |
|  |  | Алармиране при недостиг от свеж газ, при лекажи и спиране на газоподаването. |  |  |  |
|  |  | Система за контрол на кислородната концентрация (S-ORC) при работа с райски газ, гарантираща минимум 25,0% кислород в газовата смес. Автоматично спиране на захранването с райски газ при стойности на кислорода под 25,0%. |  |  |  |
|  |  | Компенсация на къмплайянса |  |  |  |
|  |  | Аварийно дозиране и подаване на кислород в кръговата система с дебит до 12 л/мин. Кислороден байпас с дебит над 35 л/мин. |  |  |  |
|  |  | Възможност за надграждане със софтуер за изобразяване на примки- Налягане/ Обем, Обем/Поток |  |  |  |
|  |  | Възможност за надграждане с иконометър за водене на анестезия при опитимален разход на анестетик |  |  |  |
|  |  | Възможност за надграждане с режими, контролирани по обем или по налягане, синхронизирани с дихателната активност на пациента. |  |  |  |
|  |  | Възможност за автоматично изчисляване и задаване на вентилационните параметри в корелация с телесното тегло на пациента |  |  |  |
|  |  | Автоматичен функционален тест. Автоматично тестване на всички основни системи (вентилатор, кръгова система и др.), както и еластичността и лекажите на пациентната система, автоматична калибровка на сензорите. |  |  |  |
|  |  | Вграден конфигурируем цветен TFT-екран с диагонал мин. 12,1”. Вграден таймер. |  |  |  |
|  |  | Контролиране и мониториране на всички основни дихателни параметри (PEAK, PLAT, PEEP, PMEAN, MV, VT, дихателна честота, белодробен къмплаянс на пациента-СPAT), както и концентрацията на вдишваните и издишвани от пациента газове /кислород, райски газ, анестетик, въглероден двуокис/. Изобразяване на графики по избор на потребителя, както и на трендове и данни в таблична форма. Индикация на използвания в момента вентилаторен източник (вентилатор, балон, извод за отворена система. Възможност за мониториране в режим МСБД (машина сърце-бял дроб). |  |  |  |
|  |  | Автоматично изчисляване и мониториране на МАС стойностите с възрастова корекция. |  |  |  |
|  |  | Автоматично разпознаване на използвания анестетик, при разпознаване на смес да се отчита концентрацията както на доминиращия, така и на останалите анестетици. |  |  |  |
|  |  | Акустични и визуални аларми съпроводени с обяснителен текст. Групиране на алармените съобщения по приоритет. |  |  |  |
|  |  | Режим на готовност (stand-by). |  |  |  |
|  |  | Софтуерно обезпечаване поне на немски, английски и български. |  |  |  |
|  |  | Изпарител |  |  |  |
|  |  | Цветен пациентен монитор с TFT-LCD дисплей: |  |  |  |
|  |  | ·Диагонал на екрана минимум 10”; |  |  |  |
|  |  | ·Вградена батерия (за минимум 150 мин.); |  |  |  |
|  |  | ·Възможност за изобразяване на минимум 5 канала; |  |  |  |
|  |  | ·EКГ, cъpдeчнa чecтoтa, защита от електронож; |  |  |  |
|  |  | ·Честота и крива на дишане; |  |  |  |
|  |  | ·Кислородна caтуpaция, плетизмограма; |  |  |  |
|  |  | ·Кожна температура; |  |  |  |
|  |  | ·Нeинвaзивнo кpъвнo нaлягaнe; |  |  |  |
|  |  | ·Трендове – графични и таблични за мониторираните параметри; |  |  |  |
|  |  | ·Алармена система на приоритетен принцип; |  |  |  |
|  |  | ·Възможност за софтуерен ъпгрейд; |  |  |  |
|  |  | ·Възможност за включване към централна мрежа както и за съхранение и лесен пренос на данни от монитор към монитор; |  |  |  |
|  |  | Инструкция за работа на български език |  |  |  |

ГЛАВА  ІІІ

Раздел I

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП - „икономически най-изгодна оферта“.

Критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“, за всяка обособена позиция, съгласно посочените по-долу показатели за оценяване и правила за определяне на точките на всеки показател.

На първо място се класира оферта, която има най-голям общ сбор точки по комплексна оценка за съответната обособена позиция. Останалите оферти се класират по низходящ ред.

В случай, че двама и повече участници получат равен брой точки при определяне на комплексната оценка по обособена позиция, за икономически най-изгодна се приема оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Когато изпълнителят не може да се определи по описания ред, комисията ще се определи класирането им чрез публично теглене на жребий.

- Оценка по обособена позиция 1.

Максималният брой точки, които участник може са получи по обособена позиция 1 е 100 точки.

| ПОКАЗАТЕЛИ | ТОЧКИ |
| --- | --- |
| К1 „Цена на оборудването“ | 40 |
| К2 „Технически преимущества“ | 40 |
| К3 „Цена на пълно следгаранционно сервизно обслужване за срок от 1 година след изтичане на гаранционния срок” | 10 |
| К4 „Гаранционен срок“ | 10 |

Показателят К1 - „Цена на оборудването“ оценява ценовата оферта на участника. Участникът, посочил най-ниска цена получава 40 точки. За всички останали участници, точките се формират по следната формула.

К1n = P min/Pn *40

Pmin – най-ниска предложена цена на оборудване;

P1n – предложена цена на n участник;

K1n –оценка на n участник.

Показаетлят К2 - „Технически преимущества“ оценява техническите преимущества на предложеното от участника оборудване и се формира, както следва:

К2 = К2.1 + К2.2 + К2.3, където:

К2.1 – Минимална дебелина на среза при 2D (в мм.). Апаратът, предлагащ най-малка дебелина на среза при 2D, получава 20 точки. За останалите участници точките се формират по следната база:

К2.1n  = Pmin / Pn * 20

Pmin – най-малката предложена дебелина;

Pn – предложена дебелина на n участник;

К2.1n – оценка на n участник.

К2.2 – Вертикална позиция на пациентната маса спрямо пода. Предложението с най-ниска вертикална позиция на пациентната маса спрямо пода получава 5 точки. Второто предложение получава 3 точки. Третото предложение получава 2 точки. Четвъртото и останалите предложения получават 1 точка.

К 2.3 – Дължина на магнита с капаците (дълбочина на гентри). Апаратът, предлагащ най-малка дължина на магнита с капаците (най-ниска стойност в см.), получава 15 точки. Второто предложение получава 6 точки. Третото предложение получава 3 точки. Четвъртото и останалите предложения получават 1 точка.

Показателят К3 - „Цена на пълно следгаранционно сервизно обслужване за срок от 1 година след изтичане на гаранционния срок” оценява ценовата оферта на участника, включва сервизно обслужване за период от 1 (една) година след изтичане на гаранционния срок и включва всички разходи по поддръжка на оборудването, резервните части, труд, транспорт на техници и т. н. за този период. Посочената цена трябва да е съобразена с всички външни променливи като инфлация и др.

К3n = P min/Pn *10

Pmin – най-ниска предложена цена на пълно следгаранционно сервизно обслужване за срок от 1 година след изтичане на гаранционния срок;

P3n – предложена цена на n участник;

K3n –оценка на n участник.

Показателят К4 - „Гаранционен срок“ оценява оферта на участника. Участникът посочил най-голям гаранционен срок в месеци получава 20 точки. За всички останали участници точките се формират по следната формула.

К4n = Pn / P max  *10

Pmax – най-голям гаранционен срок;

P4n – предложен гаранционен срок на n участник;

K4n –оценка на n участник.

Комплексна оценка (КО) за всеки от участниците, се формира по следната формула :

КО1 = К1 + К2 + К3 + К4

- Оценка по обособена позиция 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11:

Максималният брой точки, които участник може са получи по обособените позиции е 100 точки.

| ПОКАЗАТЕЛИ | ТОЧКИ |
| --- | --- |
| К1 „Цена на оборудването“ | 50 |
| К2 „Цена на пълно следгаранционно сервизно обслужване за срок от 1 година след изтичане на гаранционния срок” | 30 |
| К3 „Гаранционен срок“ | 20 |

Показателят К1 – „Цена на оборудването“ оценява ценовата оферта на участника. Участникът, посочил най-ниска цена получава 50 точки. За всички останали участници, точките се формират по следната формула.

К1n = P min/Pn *50

Pmin – най-ниска предложена цена на оборудване;

P1n – предложена цена на n участник;

K1n –оценка на n участник.

Показателят К2 - „Цена на пълно следгаранционно сервизно обслужване за срок от 1 година след изтичане на гаранционния срок” оценява ценовата оферта на участника, включва сервизно обслужване за период от 1 една година след изтичане на гаранционния срок и включва всички разходи по поддръжка на оборудването, резервните части, труд, транспорт на техници и т. н. за този период. Посочената цена трябва да е съобразена с всички външни променливи като инфлация и др.

К2n = P min/Pn *30

Pmin – най-ниска предложена цена на пълно следгаранционно сервизно обслужване за срок от 1 година след изтичане на гаранционния срок;

P2n – предложена цена на n участник;

K2n –оценка на n участник.

Показателят К3 - „Гаранционен срок“ оценява оферта на участника. Участникът посочил най-голям гаранционен срок в месеци получава 20 точки. За всички останали участници точките се формират по следната формула.

К3n = Pn/P max  *20

Pmax – най-голям гаранционен срок;

P3n – предложен гаранционен срок на n участник;

K3n –оценка на n участник.

Комплексна оценка (КО) за всеки от участниците, се формира по следната формула :

КО1 = К1 + К2 + К3

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Всяка оценка се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им (КО) по гореописания ред, като на първо място се класира участника, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО).

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако "икономически най-изгодна оферта" не може да се определи по реда, описан по-горе.

ГЛАВА  ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

……………………………………………………..

Обособена позиция № ............. с предмет ..................

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

и подписана от:

/три имена/

в качеството му/им  на

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес.......................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail:	.

2. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

Лична карта №............................, издадена на ......................... от .........................

телефон/факс:	………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………

BIC……………………………………………

Титуляр на сметката………………………

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………

BIC……………………………………………

Титуляр на сметката………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „…………….”, Обособена позиция № ............. с предмет .................., ,

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:

„…………………”, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

3. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.

4. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

- Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието.

- Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от …….. календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

- До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

- Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

- Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

Дата, ……………. Подпис

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: ………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност..............................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на Участник: ………………………..…………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „………………….”,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ......................................

Дата:	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е“), ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1

от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ………………………………………………...............................................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ....................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………................

(длъжност)

на Участник: ………………………..…………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „………………….”,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

- Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за  посочване на неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата:								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………… (длъжност)

на Участник: ………………………..…………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „………………….”,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник ...................................................................						 (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни. Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата:								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЯ

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1,  3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

ОБРАЗЕЦ

Декларация, съдържаща информация за общия оборот,

съгласно чл, 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „……………………….”,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Декларирам, че участникът, когото представлявам, има:

- Общ оборот за последните 3 години.

|  | 1-ва | 2-ра | 3-та | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ оборот за последните три години (в лева) |  |  |  |  |

Забележка: Приложение към настоящата декларация са заверено от участника копие на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър.

Дата:.............................. г. 					Декларатор:……………

ОБРАЗЕЦ

###### ДЕКЛАРАЦИЯ,

съдържаща списък на екипа специалисти, които ще отговарят за извършването на поръчката,

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник: 	…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „……………………….”, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. При изпълнение на дейностите по обществената поръчка ще използвам следните експерти:

| Име, презиме, фамилия | Роля при изпълнение на поръчката | Наличие на правоотношение с участника /трудов, граждански договор или друго/ | Професионален опит /вид, брой години/ |
| --- | --- | --- | --- |

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие експертите в подготовката на предмета на обществената поръчка

Към списъка прилагам следните документи:

1. Професионални автобиографии на предвидените за изпълнението на поръчката специалисти, изготвени по образец;

2. Документи, удостоверяващи тяхното образование, професионалната квалификация и професионален опит (заверени копия от дипломи, удостоверения, сертификати, трудови /служебни/осигурителни книжки, договори, референции от настоящи или предишни работодатели, възложители и други подходящи документи);

………………….. г.					Декларатор: …………………….

ОБРАЗЕЦ

Професионална автобиография на специалистите

(Всички обяснителни текстове в курсив, включително този, трябва да бъдат премахнати след изготвянето на автобиографиите на експертите.)

Предлагана позиция в проекта: <вид експерт съгласно техническото задание>

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Националност:

- Образование:

| Учебно заведение (от дата - до дата) | Получени степен (и) или диплома(и): |
| --- | --- |

6. Езикови умения: посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

| Език | Четене | Говоримо | Писмено |
| --- | --- | --- | --- |

- Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж във фирмата:

- Основни квалификации: (свързани с проекта)

10. Професионален опит

| От дата -до дата /ден, месец, година/ | Място на извършване на услугата(държава) и наименование на възложителя | Фирма (Работодател) | Заемана длъжност | Описание на извършваната работа по проекти, които отговарят на изискванията към общия и специфичен професионален опит на съответния експерт |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Декларатор:

(имена и подпис)

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ………………………………………………….……………………………..

(трите имена)

.............................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на 	…………………………

(вида експерт,  съгласно офертата)

на участник: ....................................................................................……………………………

(наименование  на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

- На разположение съм да поема работата изключително по тази обществена поръчка, за времетраенето й, както изискват отговорностите ми;

- Задължавам се да участвам изключително в изпълнението напоръчката (като предпочитам изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката - до приемането й от Възложителя;

3. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изпълнение на предмета на поръчката;

4.	Заявените  от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни;

5.	Разбирам, че всяко фалшиво изявление, описано внастоящата декларация, може да доведе до отстраняването на участника.

6. Задължавам се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата:		ДЕКЛАРАТОР:

Забележка: Декларацията се попълва от всеки експерт поотделно.

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/..............................................................., с лична карта № ....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ............................................... на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник: 	…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „……………………….”, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …….……………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..................................... г.                 			Декларатор: ...........................

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………...................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник: 	…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „……………………….”, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: ……………………………………………………

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

.......................................................................................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и  Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от …………….................. г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………….…

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ……………………………………………………………………

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г. 	ДЕКЛАРАТОР: ....................

ОБРАЗЕЦ

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

- за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник: 	…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „……………………….”, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам/не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„………………………………..”,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „…………………………”,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

1. Ще изпълним доставката на оборудването, предмет на настоящата обособена позиция в срок от ….., като за конкретната дата на доставката ще уведомяваме възложителя непосредствено ..... дни преди доставката.

  - При въвеждане в експлоатация на съответната апаратура ще предоставим Ръководства за експлоатация на апаратурата на английски език, придружено от официален превод на български език, на хартиен и електронен носител. Приемаме, по време на приемателнитет тестове да представим всички кодове за инспекции и ремоннт, както и всички чертежи на отделните части на устройството.

  - Приемаме да предоставим документи за съответствие на медицинското изделие с изискванията на Закона за медицинските изделия.

  - Приемаме да осигуряваме и поддържаме документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ.

  - Приемаме да предоставим цялата необходима документация и да съдействаме за съгласуване с отговорните институции НЦРРЗ и АЯР на необходимите технологични проекти, свързани с въвеждане в експлоатация на новодоставената апаратура, както и узаконяване на апаратурата пред институциите НЦРРЗ и АЯР.

2. Предлаганото от нас оборудване:

2.1. Е фабрично ново, неупотребявано и ще бъде произведено не по-рано от 2012 г.;

2.2. Не е демоапаратура, не е демонстрационно и не е рециклирано;

2.3. Отговаря на минималните задължителни технически изисквания, описани в „Техническите спцификации" или ще притежава по-добри параметри;

2.4. Предлаганата апаратура притежава СЕ-маркировка/Директива 93/42/EEC с нанесена  маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на  чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ (декларация за съответствие);

2.6. Предлаганите апарати ще бъдат доставени, монтирани, настроени и въведени в експлоатация;

2.7. Приемаме да осигурявам оригинални резервни части за предлаганата от мен апаратура за срок от 8 (осем) години след изтичане на гаранционния срок. Това свое съгласие изразявам в приложена към настоящата оферта декларация.

2.8. Приемаме, всички доставяни от нас части за апаратурата да бъдат нови, неупотребяване и без дефекти.

Предлаганият от нас апарат е ..................................(име и марка на апарата). Същият има следните характеристики: ................................. и отговаря на следните изисквания на Възложителя: ........................

3. Обучението на служители на болници, свързано с ползването на предмета на поръчката ще бъде организирано, както следва: ......................

Забележка:

- за позиция 1 – апликационно обучение на място на минимум двама лекари и минимум двама лаборанти от болницата на 3 етапа. Първият етап на обучение в референтен базов център на производителя с продължителност не по-малък от 5 работни дни - преди пускане на апарата в експлоатация. Втори етап след монтаж и инсталация на апарата с продължителност не по-малък от 10 работни дни. Трети етап с продължителност не по-малък от 10 работни дни, не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 6 месеца след датата на въвеждане в експлоатация.

- за позиция 4 – в референтен базов център на производителя с продължителност на обучението минимум 10 работни дни за обучение на минимум двама специалиста- лекари от болницата.

- за позиции 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - минимум 5 работни дни

4. Гаранционните срокове на предлаганата от нас апаратура и софтуер в изпълнение на поръчката са както следва:

| - Фирмена гаранция за доставеното оборудване | ________ месеци |
| --- | --- |

(Доказва се със гаранция от производителя на оборудването)

5. Гаранционно обслужване.

Ангажираме се да извършваме пълно гаранционно обслужване за наша сметка за период от ........ (за всички обособени позиции - минимум 30 /тридесет/ месеца от датата на инсталиране и пускане в действие.

Гаранционният срок включва труд, резервни части, транспорт на специалистите, профилактика, контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя и всички разходи по гаранционното обслужване.

Гаранционното обслужване на рентгеновата апаратура ще извършваме в оторизиран сервиз на производителя, като максималното време за реакция е .......... (до 4 часа), 7 (седем) дни в седмицата, 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, от съобщаване на проблема.

По време на гаранционния срок, както и по време на пълното следгаранционно сервизно обслужване, максималната продължителност на прекратяване на работа на оборудването, поради повреди или профилактика ще бъде .......... (по-малко от 240 /двеста и четиридесет/) часа годишно. В случай, че максималната продължителност на прекратяване на работа на оборудването, поради повреди или профилактика надвиши посочените в предходното изречение часове, изразяваме съгласие гаранционният срок, респективно срокът на пълно следгаранционно сервизно обслужване да бъдат удължени с толкова дни, колкото часа над определените от нас часове оборудването не е работило.

За гарантиране на поетите от нас ангажименти по време на гаранционния и следгаранционния срок, представяме декларация, попълнена и подписана от производителя на предлаганата апаратура, с която той се ангажира да изпълни поетите от нас задължения за гаранционно и следгаранционно обслужване, в случай че ние по каквато и да е причина не можем да ги изпълним.

6. Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка.

Ангажираме се да отстраняваме за наша сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас монтажни работи и доставено и монтирано оборудване.

7. Следгаранционно обслужване

Ангажираме се да осигурим оторизиран сервиз и следгаранционно обслужване за срок от 1 година след изтичане на гаранционния срок, като с оглед нуждите на възложителя, изразяваме съгласие следгаранционното сервизно обслужване да бъде удължено с още до 4 години включително при спазване на оферираната от нас цена.

Оторизираният сервиз се намира: .................................................

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения:

- Попълнена таблица за съответствие с техническите параметри;

- Гаранция от производителя за оборудването - документ удостоверяващ предлаганата от производителя гаранция;

- Декларация, че при доставката на оборудването, участникът определен за изпълнител, ще представи Сертификат (или друг удостоверителен документ) от производителя, че оборудването не е демооборудване, не е употребявано, не е рециклирано и относно датата, на която същото е напуснало завода на производителя;

- Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговия  упълномощен представител;

- ЕС сертификат за оценка на съответствието, издаден от нотифициран орган, за наличието на което участникът трябва да представи копие на оригинала, придружен от официален превод на български език;

- Декларация, че участникът ще осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ;

- Декларация, че ще предостави цялата необходима документация и ще съдейства за съгласуване с отговорните институции НЦРРЗ и АЯР на необходимите технологични проекти, свързани с въвеждане в експлоатация на новодоставената апаратура, както и узаконяване на апаратурата пред институциите НЦРРЗ и АЯР.

- Декларация, съдържаща максималната продължителност на прекратяване на работа на оборудването поради повреди или профилактика и съгласие гаранционният срок, съответно срокът на пълно следгаранционно сервизно обслужване да бъдат удължени с толкова дни, колкото часа над определените оборудването не е работило;

- Заверено копие на сертификат за калибриране на измервателните уреди, ползвани при сервизната поддръжка на апаратурата (за всички обособени позиции);

- Магнитен носител на техническото предложение.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

ОБРАЗЕЦ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„………………………………..”,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

ОТ:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК/Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________;

банка: _______________________;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения обект.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата поръчка.

За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, цената на нашето предложение възлиза на:

1. Обща цена на оборудването:

_________________ лева без ДДС

# Словом: ________________________________________________________

посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС

Която е формирана по следния начин: ...............................................................................................

................................................................................................

.................................................................................................

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

(Единичната крайна цена по всяка отделна позиция следва да бъде в български лева и да включва всички разходи по доставката до мястото на доставка без ДДС и с включено ДДС: доставката до мястото на изпълнение, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, такси, монтаж, инсталация, инсталация и монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи, обучение за работа и гаранционна поддръжка, в която се включва труд, резервни части, транспорт на специалистите, профилактика и всички разходи по гаранционното обслужване,;

В предложените цени трябва да бъдат включени и всички разходи и такси по издаване на разрешение за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения или на части от тях, където е приложимо;

Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора.)

2. Цена на пълно следгаранционното обслужване за период от 1 година – ………………… лева без ДДС, съответно…………………… лева с ДДС, която включва цената на поддръжката и същата възлиза в размер до 1 % от цената на пълното следгаранционното обслужване за период от 1 година.

(Цената на пълно следгаранционното сервизно обслужване се формира както следва: ....................................................................................)

Посочената цена не подлежи на промяна, в случай че възложителят разполага с финансов ресурс и желае да удължи едногодишния срок на пълно следгаранционното сервизно обслужване с още до 4 (четири) години включително. В цената за пълно следгаранционното сервизно обслужване се включва поддръжка на оборудването, доставка и замяна на резервните части, труд, транспорт на техници, доставка и замяна на вакуумни елементи и всички други разходи, свързани с функционирането на оборудването.

Предложената цена са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

- При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

ОБРАЗЕЦ

# ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№ BG161РО001-1.1-08-0001-...-D-……………

Днес, …….......…... г., в гр. София между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: София 1000,  пл. „Света Неделя” № 5, ЕИК 00695317, представлявано от ……………………………………….. и Цветанка Благоева - Митева - Директор на Дирекция „СФ”, наричано по - долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

„…………………………….“ със седалище и адрес на управление: ……………………………., ЕИК …………………, представлявано от ………………………………………, наричано по – долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № РД 11-……………………... на ……………………………………. за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: Доставка на медицинско оборудване за УМБАЛ „Александровска” ЕАД, част от СРИП на Министерството на здравеопазването, открита с Решение № РД -11-…… на ………………………………………………. в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-08/2010/012, проект „Център за ранна диагностика и профилактика на онкологични заболявания в УМБАЛ "Александровска" ЕАД” неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., се сключи настоящият договор за следното:

- І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на възнаграждение да достави ……………………………………………, за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД – гр. София, описана подробно в техническото предложение, Приложение № 2 от настоящия договор,  наричано по-долу за краткост „оборудването” или „вещта”.

(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните дейности:

- доставка на медицинското оборудване;

- монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване;

- обучение за работа с доставеното медицинско оборудване;

- гаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване и доставка на резервни части;

- следгаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 2 в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложения № № 2 и 3, които са неразделна част от настоящия договор и в сроковете по раздел ІІ от настоящия договор.

(4) Мястото на доставка и монтаж е:

УМБАЛ „Александровска” ЕАД - гр. София, ул. „Св. Георги Софийски” № 1.

(5) С въвеждането в експлоатация на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост върху нея

П. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на подписването му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да има готовност да достави медицинското оборудване най-късно до 3 (три) месеца, считано от датата на подписване на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя оборудването в лечебното заведение в едномесечен срок от получаване на писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Сроковете за монтаж и въвеждане в експлоатация е до 2 (два) месеца от приемо-предавателния протокол, удостоверяващ извършването на доставката.

(5) Обучение за работа с доставеното медицинско оборудване се извършва на съответните лица, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е с времетраене, както следва:

- за позиция 1 - апликационно обучение на място на минимум двама лекари и минимум двама лаборанти от болницата на 3 етапа. Първият етап на обучение в референтен базов център на производителя с продължителност не по-малък от 5 работни дни – преди пускане на апарата в експлоатация. Втори етап след монтаж и инсталация на апарата с продължителност не по-малък от 10 работни дни. Трети етап с продължителност не по-малък от 10 работни дни, не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 6 месеца след датата на въвеждане в експлоатация.

- за позиция 4 - в референтен базов център на производителя с продължителност на обучението минимум 10 работни дни за обучение на минимум двама специалиста - лекари от болницата.

- за позиции 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - минимум 5 работни дни

(6) Срокът за гаранционна поддръжка на доставеното медицинско оборудване е ………………………………… (посочва се съгласно Техническата оферта на изпълнителя) от датата на въвеждане в експлоатация.

(7) Срокът за пълно следгаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване …………………………… (посочва се съобразно съответната обособена позиция) е една година след изтичане на гаранционния срок.

(8) При наличие на финансов ресурс, Възложителят може да удължи срока по ал. 7 за пълно следгаранционно сервизно обслужване с още до 4 (четири) години включително.

(9) Общият срок за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация по ал. 3 и 4 е до 9 месеца от сключването на договора.

(10) Сроковете по ал. 6, 7 и 8 се удължават с толкова дни колкото часа над посочената в чл. 15, ал. 3 от настоящия договор оборудването не е работило поради повреда или профилактика.

(11) Сроковете по предходните алинеи се удължават при условията на Раздел ХV „Спиране изпълнението на договора поради форсмажорни или непредвидени обстоятелства. Изменения и допълнения на договора” с подписването на двустранен констативен протокол, с толкова дни, колкото е било налице съответното събитие, като към протокола се прилагат доказателства за наличието на форсмажорно или непредвидено обстоятелство.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на настоящия договор, съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценовото предложение е …………………..(словом) лв. без ДДС или ………………. (словом) лв. с ДДС, където стойността на ДДС е …………………….. (словом) лв.

(2) Цената по ал. 1 съставлява цялостно възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на услугите по този договор и включва:

1. …………………….. (словом) лв. без ДДС – цена за доставка на оборудването, в която се включва доставка до съответното лечебно заведение (опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове), монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение за работа, разходи и такси по издаване на разрешение за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения или на части от тях, където е приложимо и гаранционно обслужване (поправка на повреди, профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя;

2. …………………….. (словом) лв. без ДДС – цена за пълно следгаранционно обслужване, поддръжка на оборудването, доставка и замяна на резервни части, труд транспорт на техници, доставка и замяна на елементи и всички други разходи, свързани с оборудването. В цената на пълното следгаранционно обслужване се включва и цената на поддръжката на оборудването, която е в размер на …………….

(3) Цените по ал. 2 е окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 4. (1) Цената по договора се заплаща както следва:

- цената за доставеното оборудване - в срок до 60 (шестдесет) дни след представяне на приемо-предавателен протокол за въвеждане в експлоатация и проведено обучение за работа и оригинална фактура;

- цената за пълно следгаранционно обслужване – разсрочено на всеки 3 (три) месеца, в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на двустранен констативен протокол за извършените и/или вложените работи и оригинална фактура.

(2) Дължимите по този договор плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на документите, предвидени за съответния вид плащане, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Във всяка фактура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи, че плащането се извършва със средства, отпуснати от средносрочна рамкова инвестиционна програма по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”, съгласно договор № BG161PO001/1.1-08/2010/012 „Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска” ЕАД”, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР, подписан между Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие.

(3) Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

Банкова сметка

IBAN:

BIC:

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата, която не е призната за плащане от Договарящия орган по вина на Изпълнителя.

ІV. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 5. (1) Финансирането по чл. 3, ал. 2, т. 1 от настоящия договор се извършва със средства, отпуснати от Средносрочна рамкова инвестиционна програма по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съгласно договор № BG161PO001/1.1-08/2010/012 „Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска” ЕАД”, подписан между Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие.

(2) Финансирането по чл. 3, ал. 2, т. 2 от настоящия договор се извършва със средства от бюджета на УМБАЛ „Александровска” ЕАД”.

V. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. За изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа екипа от специалисти със съответната квалификация.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи Ръководител на екипа, който да организира извършването на дейностите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да бъде в пряка връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по всички въпроси, касаещи задълженията и отговорностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

VІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 8. (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извършва промяна на посочените подизпълнители за изпълнение на договора, както и да привлича нови подизпълнители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

(5) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният незабавно сам да извърши тези работи.

(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 9. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия договор;

- да получи вещта в срока и на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 ;

- да упълномощи лица, които да удостоверят приемането на доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на оборудването.

- да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични документи и данни, намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора;

- в срок от 10 (десет) работни дни да реагира на писмено поставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въпроси, искани документи, срещи и др.;

- да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и съответните документи за изпълнение на дейностите по договора;

- да заплати доставеното оборудване и извършените услуги по реда и при условията, уговорени с настоящия договор;

- да изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявка за доставка на оборудването, предмет на договора, от който започва да тече срока за доставка по чл. 2, ал. 2.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията, на които трябва да отговаря оборудването, посочени в чл. 1, ал. 3 от договора или не представи изискуемите документи относно оборудването, да откаже приемането на оборудването, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.

VIІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставеното оборудване и заплащане на услугите по този договор в размер и срокове, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Договора.

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете по чл. 2;

- да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността върху оборудването след въвеждането му в експлоатация;

- да декларира, че е единствен собственик на оборудването, предмет на договора;

- да осигури за своя сметка транспорта по доставката на оборудването до местоизпълнението по договора;

- след монтажа на оборудването, да проведе приемателни изпитания на доставената апаратура;

- да осигури гаранционно обслужване на оборудването;

- да осигури обучение за работа с доставеното медицинско оборудване на място в болницата, на лица, определени в списък, предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и с времетраене, както следва:

За обособена позиция 1 - апликационно обучение на място на минимум двама лекари и двама лаборанти от болницата на три етапа. Първият етап на обучение в референтен базов център на производителя с продължителност не по-малък от 5 работни дни – преди пускане на апарата в експлоатация. Вторият етап след монтажа и инсталация на апарата с продължителност не по-малък от 10 работни дни. Третият етап с продължителност не по-малък от 10 работни дни, не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 6 месеца след датата на въвеждане в експлоатация.

За обособена позиция 4 – в референтен базов център на производителя с продължителност на обучението минимум 10 работни дни за обучение на минимум двама специалиста – лекари от болницата;

- За позиции 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - минимум 5 работни дни

- да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна;

- при доставяне на оборудването да представи Сертификат (или друг удостоверителен документ) от производителя, че оборудването е фабрично ново, не е демооборудване, не е демонстрационно оборудване, не е рециклирано и съдържащо информация относно датата, на която същото е произведено от производителя;

- да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на договора и за мерките, предприети за тяхното решаване;

- да обезпечи оригинални резервни части за оборудването за период от 8 години от въвеждането му в експлоатация;

- да осигури подходяща опаковка на оборудването, каквато е необходима за предотвратяване на повреждането или развалянето му по време на превоза натоварване, разтоварване и съхранение. Опаковката, маркировката и документацията трябва да отговаря на договорените стандарти, на EN-BDS и другите нормативи в тази област, както и на естеството на оборудването;

- да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по изпълнение предмета на поръчката и да го съобщи на Възложителя.

(2) В случай, че по каквато и да е причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни произтичащите от настоящия договор задължения за гаранционно обслужване на доставеното от него оборудване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури изпълнението на тези негови задължения от производителя на апаратурата.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при доставка следните документи: гаранционна карта, инструкция за експлоатация или ръководство за ползване, техническо описание, сертификат или еквивалентен документ, удостоверяващ, че мониторите на медицинската апаратура са калибрирани и всички други документи (вкл. сертификати, декларации и др.), съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че документите са на английски език, следва да бъдат придружени с превод на български език.

(2) Доставката ще се счита за неизпълнена докато Възложителя не получи всички документи по предходната алинея.

(3) При подписване на протокол за въвеждане в експлоатация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранционна карта с попълнени всички необходими реквизити.

(4) Ако непредставянето на документи води до последващи разходи за Възложителя, тези разходи се покриват от Изпълнителя, като Възложителят ги удържа от следващото дължимо по Договора плащане или от гаранцията за добро изпълнение.

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на вещта и за годността й за употреба за срока, посочен в чл. 2, ал. 6 от датата по чл. 30, ал. 2.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизно обслужване за безвъзмездно отстраняване на всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения в предходната алинея гаранционен срок.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване работата на доставеното оборудването поради повреди или профилактика да не надвишава 240 /двеста и четиридесет/ часа годишно.

(4) При надвишаване на часовете по предходната алинея, се задейства клаузата на чл. 2, ал. 11 от настоящия договор.

Чл. 16. (1) При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

1. за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, т. е. поне до 31 август 2020 г.;

2. за период от 3 години след частичното приключване на настоящия проект съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

(3). ИЗПЬЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 и чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие" в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: "Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от …………………………………………… и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган". Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма “Регионално развитие"2007-2013 г."

(4) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановяване по следната банкова сметка:

БНБ Централно управление,

IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,

BIC код на БНБ – BNBG BGSD

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередностите при изпълнение на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл. 17. Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка или по повод на дейности, за които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIІІ. ПРИЕМАНЕ

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че оборудването не е обременено с недостатъци.

Чл. 19. (1) Оборудването следва да се предаде на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4  на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. За приемането и предаването се съставя приемно-предавателен протокол, в 3 (три) екземпляра, който се подписва от упълномощените представители на двете страни.

(2) При предаване на вещта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде документите по чл. 14.

(3) Преди предаване на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършви всички проверки и изпитвания съгласно Техническите спецификации и Техническото предложение, което се удостоверява с констативни протоколи.

(4) За монтаж и инсталацията и след въвеждането в експлоатация на оборудването се съставят и подписват двустранни протоколи от упълномощените представители на двете страни.

Чл. 20 (1) При предаването на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да го прегледа за недостатъци.

(2) Рекламации по количеството на доставеното оборудване могат да се правят в момента на подписване на приемо-предавателния протокол.

(3) Рекламации относно качеството и скрити дефекти на въведеното в експлоатация оборудване се правят в срок от 10 (десет) работни дни след откриването им.

(4) В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява проверка на оборудването от контролна организация, в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол.

ІХ. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 21. (1) За срока на действие на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква:

- писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по въпроси, свързани с изпълнение на задълженията му по този договор;

- представянето на всички данни и документи, както на хартиен, така и на магнитен носител, за целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.).

(2) При упражняване на правата и задълженията си по договора или на приложимите законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от упълномощени от него лица.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да формира екип за текущ контрол по изпълнението на този договор.

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. При подписване на договора, като гаранция за точно изпълнение на задълженията по него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по договора в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора, ………………………… (словом) лв. в една от следните форми:

1. оригинал на платежно нареждане за парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването: БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD,

2. оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

Чл. 24. Разходите по превода на парична сума или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок до 60 (шестдесет) дни след изтичане на срока за пълно следгаранционно обслужване по чл. 2, ал. 8, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата.

Чл. 26. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока определен по чл. 25, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие като представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анекс за удължаването й. В противен случай, възложителяТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки, както и при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 28. В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора.

ХІ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка на медицинското оборудване за срок ………… месеца от оторизиран сервиз на производителя.

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за въвеждане в експлоатация на оборудването.

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на оборудването, указано в Техническата спецификация и Техническото предложение при спазване на условията, описани в гаранционната карта.

Чл. 32. (1) Заявката за отстраняване на възникнала повреда на оборудването се прави по телефон или писмено по факс.

(2) Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на повредата, часа и датата, когато е констатирана.

Чл. 33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване на оборудването на място, както следва:

1. време за констатиране на проблема – до 4 /четири/ часа, седем дни в седмицата, двадесет и четири часа в денонощието) от съобщаването за проблем от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него лице;

2. време за oтстраняване на проблема – определя се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след констатиране на проблема по предходната точка и се посочва в двустранно подписан между страните протокол.

(2) При необходимост от продължителен ремонт повече от 48 (четиридесет и осем часа), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени временно ремонтирания модул/устройство със свое, от същия функционален тип, което да се използва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през времето до завършване на ремонта.

Чл. 34. (1) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на оборудването до сервиза и обратно е за сметка на същия.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря в случаите на рекламация, по отношение на дефектирали части, които не са подменени от него, както и за вреди, настъпили в резултат на действията на трети лица, извършили ремонт на вещта.

(3) В случай, че установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени некачественото оборудване, устройство или част с ново/и със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение.  Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XII. ГАРАНЦИИ ЗА СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 35. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури оригинални резервни части, свързани с експлоатацията на доставеното оборудване за период от 8 години, след изтичане на гаранционния срок.

(2) Пълното следгаранционно обслужване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ включва поддръжка на оборудването, резервни части, труд, транспорт на техници и всички други, свързани с оборудването, които ще бъдат извършвани от квалифицирани специалисти на Изпълнителят.

ХІII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното изпълнение на дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническите спецификации, Техническата оферта и Ценовата оферта.

Чл. 37. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на доставеното оборудване, които намаляват съществено неговата цена или неговата годност за употреба и не са били съобщени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните права:

1. да върне оборудването и да иска обратно сумата, която е дал до момента заедно с разноските по договора;

2. да задържи оборудването и да иска намаляване на цената;

3. да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. да иска да му бъде предадено оборудването без недостатъци в замяна на това, което е получил с недостатъци.

(3) Независимо от правомощията си по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска и неустойка за претърпените вреди в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на оборудването.

Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходния член и когато оборудването е погинало или е било повредено, ако това е станало поради неговите недостатъци.

Чл. 39. В случай че бъде съдебно отстранен от закупеното оборудване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ платените до момента суми, съдебните разноски, както и неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на вещта.

Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не плати цената на вещта по чл. 3.

Чл. 41. (1) В случай на неточно изпълнението на която и да е от дейностите по настоящия договор, с изключение на задълженията, произтичащи от раздел ХІ „Гаранционна отговорност и обслужване”, раздел ХІІ „Гаранции следгаранционно обслужване” и/или неизпълнение на чл. 13, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 0,05% (нула цяло нула пет на сто) от общата цена по чл. 3, ал. 1 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % (двадесет и пет на сто) от общата цена.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението оборудването да има характеристиките на „отворена система” – да може да функционира с реактиви и консумативи и на други производители, не само с такива на производителя на оборудването, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да не приеме доставеното оборудване и да развали договора или

2. на неустойка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 50 % (петдесет на сто) от стойността на съответните реактиви или консумативи.

(3) При пълно неизпълнение на задълженията, произтичащи от раздел ХІ „Гаранционна отговорност и обслужване”, раздел ХІІ „Гаранции за следгаранционно обслужване” и/или неизпълнение на чл. 13, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25 % от цената на договора.

Чл. 42. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор, както и подлежащите на възстановяване от него неусвоени средства и натрупани лихви по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при:

Банка: БНБ Централно управление,

IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,

BIC код на БНБ – BNBG BGSD

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от последващото дължимо по договора плащане или от стойността на гаранцията за добро изпълнение.

Чл. 43. (1) В случай, че на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъдат наложени финансови корекции, поради некачествено изпълнение на възложените дейности или друго виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на наложената финансова корекция. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните дължими суми в срок от 5 (пет) работни дни след получаване на искане за това.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати неустойките в упоменатия срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.

Чл. 44. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат обезщетение по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

XIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 45. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори и други данни, независимо от носителя (хартиен, магнит и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани, получени или създадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора, имат статут на конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки във връзка с изпълнение на Закона за обществени поръчки.

Чл. 46. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конфиденциална информация, свързана с дейността – предмет на този договор, с изключителната цел да изпълни задълженията си по този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на договора без предварителното писмено съгласие на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, ангажирани с изпълнението на договора. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциалната информация.

(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два оригинала, като единият оригинал се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно със списъка по ал. 5.

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(8) При приключване изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(9) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на одитните органи на Европейския съюз, съответно на одитните органи на международната финансова институция, няма да се смятат за нарушение на ал. 1-8 включително.

XV. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ДОГОВОРА

Чл. 47. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 48 (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна с подписването на двустранен констативен протокол, като към протокола се прилагат доказателства за наличието на форсмажорно или непредвидено обстоятелство.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 49. Изменения в клаузите на договора са възможни само при условията на Закона за обществените поръчки, с подписването на допълнително споразумение от страните, което става неразделна част от договора.

XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 50. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на страните по договора.

Чл. 51. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато:

- при установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности на българската държава и за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора;

- при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

- спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

- при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП.

Чл. 52. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

- ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- при съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

Чл. 53. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, с едномесечно писмено предизвестие, изпратено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да развали договора при условията на чл. 40.

XVII. СПОРОВЕ

Чл. 54. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и добронамерено.

Чл. 55. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското законодателство.

ХVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 56. (1) Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено действие „незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане, настъпване или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от пет работни дни.

(2) Навсякъде в договора, където е записано „неточно изпълнение” следва да се разбира пълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено (във времево отношение) и/или лошо (всяко друго изпълнение, което не съответства на дължимото).

Чл. 57. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни.

Чл. 58. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 59.  Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана, с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да потвърди в тридневен срок от поканата или да предложи на другата страна за подходящо време и място.

Чл. 60. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за изпълнение на договора.

Чл. 61. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 62. (1) Всички предизвестия, уведомления, заявка и съобщения, предвидени в този договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени срещу подпис на страната (чрез законния й представител или друго лице за контакти), са връчени чрез куриер, чрез писмо с обратна разписка на лице, намиращо се на долупосочения адрес на страната, или са изпратени по факса на страната, както следва:

На Възложителя:

гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, тел./факс: 02/9301-451;

На Изпълнителя: ……………………………………………………

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, тел./факс, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, предизвестия, уведомления, заявки и съобщения и същите се считат за редовно връчени.

(3) Лица отговорни за изпълнението на договора:

За Възложителя:..............……………………………………………………………;

За Изпълнителя:……………………………– тел………., факс………………, ел. поща …

Чл. 63. (1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата страна при промяна на банкова си сметка.

(2) При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно извършено.

Чл. 64. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал.

Чл. 65. Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него:

Приложение № 1 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 2 - Предлагана цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 - Списък на квалифицираните специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 - Гаранция за добро изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 					ИЗПЪЛНИТЕЛ: .................................

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.