ПРИЛОЖЕНИЕ

Техническа спецификация

За доставката на медицинска апаратура за изграждане на модерна еталонна дозиметрична лаборатория в НЦРРЗ

| Поз. |  | Спецификация | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рентгенова уредба |  |  |
|  | Рентгенова уредба за метрологични цели. | Напълно комплектована с всички елементи осигуряващи нормална работа. Хоризонтален лъчев сноп. Рентгенова тръба с мишена от W Анодно напрежение със задължителен минимален обхват от 30 до 300 kV, или по-широк Аноден ток - задължителен минимален обхват от 0 до 30 mA, или по-широк Високочестотен генератор на високо напрежение. Стабилност на напрежението и тока V, I  0.1%/h; Възпроизводимост на напрежението и тока V, I  0.1%; Точност на напрежението V  2%, и тока I  1%; Стандартна конструкция за поставяне на ренгеновата тръба. Хоризонтален лъчев сноп с височина от пода от 1 до 1,30 m Заслонка (затвор) за лъчевия сноп бързодействие при отваряне и затваряне до 0.5 s. Команден пулт (конзола) за управление Водно/маслено охлаждане на системата | 1 |
|  | Калибровъчна линия за рентгеновата уредба | Включваща: Работна дължина на линията от 2 до 5 m Автоматично или ръчно управляема моторна количка с поставка. Система за позициониране и прецизно предвижване на количката. Точност на показанието за позициониране на количката – максимум 1mm, или по добро. Система за измерване на разстоянието между източника и точката за калибриране. Лазерна система за позициониране на детектори по X и Z (по дължина и по вертикала) осите в колимирания сноп на облъчвателя. Разстояние от поставката на количката до оста на колимирания лъчев сноп от 15 до 30 cm Стативи и устройства за поставяне и фиксиране на детекторите на поставката в лъчевия сноп. Опции на поставката: Ръчно преместване по вертикала z, финно ръчно позициониране по двете хоризонтални оси x и y. Софтуер за управление(ако е необходим при автоматично преместване). | 1 |
|  | Оловна защита на рентгеновата тръба | Защитата не трябва да допуска лъчение извън колимирания лъчев сноп. Възможност за монтиране на филтърни колела и държател за филтри за HVL измервания. | 1 |
|  | Диафрагма (колиматор) за лимитиране на тесни лъчеви снопове | Диафрагмата лимитира лъчевия сноп по оста на калибровъчната линия. Конструкцията да е съобразена с изискванията на TRS 457 на МААЕ. | 1 |
|  | Команден пулт към рентгеновата уредба и калибровъчната линия | Напълно оборудван команден пулт за управление на рентгеновата уредба Компютърна работна станция за контрол на установката, изчисляване на параметрите на системата, запис и архивиране на резултатите, запис на параметрите на околната среда, печат на резултатите. Минимални изисквания: процесор – Intel Core i5, дънна платка - LGA1155/DDR3, твърд диск – 1TB, RAM памет 4GB DDR3, CD/DVD RW, Монитор 19”, клавиатура, мишка, Многофункционално устройство – лазерно 3 в 1. Светлинна сигнализация за включено състояние на системите „HV on, off” Блокировка на вратите. Дължина на свързващите кабели съобразени с помещението | 1 |
|  | Държатели за филтрите към уредбата – барабанен тип, 4 сменяеми колела с минимум 10 позиции (или подобно техническо решение) , държател за абсорберите за HVL измервания | Автоматично или ръчно позициониране на филтрите в колимирания лъчев сноп. Индикация за позицията на филтрите. | 1 |
|  | Комплект филтри според ISO 4037, TRS 457 и IEC 61267 За осигуряване на необходимите качества на лъчението и за HVL измервания | Основни и допълнителни филтри, дебелини: Al: 0.1; 0.2; 2х0.5; 1.0; 2.0; 2.5; 3.0; [mm] Cu: 0.01; 0.2; 0.3; 0.6; 1.0; 2.0; 3.0; 5.0 [mm] Sn: 2х1.0; 2.5; 3.0; [mm] Pb: 1.0; 2.0; 5.0; [mm] Чистота на материала 99.9% Диаметрите на филтрите да са съобразени с гнездата на филтърните колела и държателя за HVL | 1 |
|  | Система за наблюдение на уредите в радиационните полета на облъчвателните снопове | TV камера и монитори в командното и работното помещение TV камера 1 Монитори 2 Свързващи и захранващи кабели | 1 |
|  | Мониторна плоскопаралелна йонизационна камера за контрол на калибровъчни рентгенови полета с измерително устройство (електрометър/дозиметър) | Работен обем от 80 до 110 cm3. Енергиен обхват 8 kV ÷ 400 kV. x – rays. Система за свързване на куплунга TNC. Електрометъра да е съобразен с обхвата на измерваните полета. | 1 |
|  | Удължителен кабел “дозиметър йонизационна камера” 20 m. | Система за свързване на куплунга TNC. | 2 |
|  | Термометър | За околна среда (контрол на температурата по време на калибрирането) със задължителен минимален обхват от 10 до 300С, или по добър с точност на скалното деление 0.10С или по -добро. | 1 |
|  | Барометър | Атмосферно налягане с точност на скалното деление 1 hPa, или по -добро | 1 |
|  | Хигрометър (Rh meter ) | За измерване на относителна влажност на околната среда с точност на скалното деление 1 % RH или по –добро. | 1 |
|  | Далекомер лазарен | Грешка на измерване 2 mm | 1 |
|  | Допълнителни изисквания към апаратурата | Пълна техническа документация - Електрически схеми, Конструктивни планове и чертежи. Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация. Гаранционен сервиз. Приемателни тестове. Обучение за работа с доставената апаратура. Апаратурата трябва да е устойчиво при аварии на електроснабдяването и да не се поврежда при „късо съединение”. |  |

Изисквания при доставката

|  | Гаранционен период и техническа поддръжка | Минимален гаранционен период 12 месеца, считано от датата на двустранно подписан констативен протокол за доставка на апаратурата и въвеждането и в експлоатация. Доставчикът да представи описание на начините за гаранционното обслужване, както и адрес и телефон на сервизната организация. В случай на повреда времето за реакция от сервизната организация не трябва да превишава три работни дни. Време за отстраняване на проблема – до 5 (пет) дни от констатиране на проблема. По време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване работата на доставената апаратура поради повреди или профилактика да не надвишава 22 (двадесет и два) работни дни годишно, като при надвишаване, гаранционният период се удължава с всички дни, в които апаратурата не е работила. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поддръжка след изтичане на гаранционния период, ако се изисква | Следгаранционното обслужване е предмет на отделен договор. |  |
|  | Обучение, ако е необходимо | Доставчикът се задължава да обучи за работа с доставената апаратура, след нейното инсталиране, най-малко двама специалисти, за минимум два работни дни. На обучените специалисти да бъдат издадени сертификати за придобитата квалификация. Продължителността на обучението се предлага от участника в търга въз основа на вида и сложността на апаратурата и необходимото време за нейното усвояване. Обучението е за сметка на доставчиците. |  |
|  | Резервни части, аксесоари и/или консумативи, ако са необходими | Доставената апаратура трябва да включва всички необходими кабели, допълнителни устройства, консумативи и софтуер, необходими за нормалното й функциониране за периода на гаранцията. Доставчикът се задължава да обезпечи оригинални резервни части за апаратурата за период от 10 години от въвеждането й в експлоатация, както и се задължава да осигури при доставката на апаратурата консумативи, осигуряващи работата й за срок не по-малък от 3 (три) месеца. |  |
|  | Крайни срокове за доставките | Срок на доставката до 6 месеца от сключване на договора. Срок за монтиране на апаратурата до 2 месеца след доставката. |  |
|  | Място на доставка | Апаратурата трябва да се достави в НЦРРЗ: София 1606, Бул. “Георги Софийски” 3, ВМА, бл. 7. |  |
|  | Инсталация/монтаж, ако са необходими | Апаратурата се монтира на място в лаборатория в НЦРРЗ : София 1606, Бул. “Георги Софийски” 3, ВМА, бл. 7. Срокът на монтаж да не е по-голям от 2 месеца след доставката. |  |
|  | Пускане в експлоатация, ако е необходимо | Доставената апаратура от техническата спецификация се приема след въвеждане в експлоатация. |  |
|  | Варианти (на артикули), ако се изискват | Не се приемат. |  |
|  | Наръчници на потребителя, изисквани от кандидатите | Доставената апаратура трябва да е съпроводена с пълната документация от производителя на хартиен и електронен носител: - инструкции за работа - на английски и български език; - изискванията за сервизно обслужване - на английски език; - описание на софтуера - на английски език; - инструкции за периодична проверка, съхранение, транспорт и експлоатация – на английски език |  |
|  | ##### Качество на доставките | Доставената апаратура да отговаря на изискванията – да притежава марка CE и да е в съответствие с изискванията на EN, IEC и ISO или еквивалентни стандарти. Производителя на апаратурата да има внедрена система по качеството съгласно ISO 9001:2008. |  |
|  | ##### Инспекция и тестване | Приемането на апаратурата се извършва след като бъде монтирана на мястото на експлоатация и бъдат проведени тестове за работоспособност и функционална годност на апаратите. Доставката, монтажа, инсталирането и въвеждането в експлоатация са за сметка на доставчиците. Доставчикът да предвиди посещение на един български специалист за минимум три работни дни на място при производителя за извършване на тестове и оглед на апаратурата (FAT – test). Разходите са за сметка на доставчика. |  |

| Поз. |  | Спецификация | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | # Автоматична TLD система |  |  |
|  | Автоматична TLD система | - Подходяща за индивидуален дозиметричен контрол - Оценка на индивидуална еквивалентна погълната и повърхностна доза Hp(10), Hp(0,07), Hp(3), - Напълно окомплектована за оценка на индивидуални еквивалентни дози | 1 |
|  | Автоматичен TLD Ридер (четец) | Функция - работа с дозиметрични карти и баркодове Държатели за дозиметрични карти за автоматично отчитане Идентификация на дозиметричните карти Функция тестване на системата за функционална годност. Контрол на температурните режими с точност ± 2˚C Система за подаване на азот | 1 |
|  | Работна станция – компютер и лазарен принтер с подходящ софтуер | - За работа със системата с необходимия софтуер - Изчисляване на индивидуалните еквивалентни дози - Архивиране на резултатите - Статистическа обработка - Съвместим за работа с Windows Office. | 1 |
|  | Дозиметри за измерване на индивидуална еквивалентна доза (държатели и TL (с ID код) детектори) (или друго подходящо техническо решение) | - детектиране на лъчения: x-лъчи, гама, бета - задължителен минимален обхват на измерване: от 50 µSv до 1 Sv, или по широк. - Линейност в обхвата: ≤5% - Неопределеност (137-Cs): ≤15% - Енергийна зависимост при фотонни лъчения ≤30% в обхвата от 50 keVдо 1.5 MeV: - Ъглова зависимост: ≤30% - Фединг: ≤5% за 30 дни | 1000 |
|  | Допълнителни изисквания към апаратурата | Пълна техническа документация Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация. Гаранционен сервиз. Оборудването трябва да е устойчиво при аварии на електроснабдяването и да не се поврежда при „късо съединение”. Приемателни тестове. Обучение за работа с доставеното оборудване Да бъде от одобрен тип за използване в България съгласно Закона за измерванията. |  |

Изисквания при доставката

|  | Гаранционен период и техническа поддръжка | Минимален гаранционен период 12 месеца, считано от датата на двустранно подписан констативен протокол за доставка на апаратурата и въвеждането й в експлоатация. Доставчикът да представи описание на начините за гаранционното обслужване, както и адрес и телефон на сервизната организация. В случай на повреда времето за реакция от сервизната организация не трябва да превишава три работни дни. Време за отстраняване на проблема – до 5 (пет) дни от констатиране на проблема. По време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване работата на доставената апаратура поради повреди или профилактика да не надвишава 22 (двадесет и два) работни дни годишно, като при надвишаване, гаранционният период се удължава с всички дни, в които апаратурата не е работила. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поддръжка след изтичане на гаранционния период, ако се изисква | Следгаранционното обслужване е предмет на отделен договор. |  |
|  | Обучение, ако е необходимо | Доставчикът се задължава да обучи за работа с доставената апаратура, след нейното инсталиране, най-малко двама специалисти, за минимум два работни дни. На обучените специалисти да бъдат издадени сертификати за придобитата квалификация. Продължителността на обучението се предлага от участника в търга въз основа на вида и сложността на апаратурата и необходимото време за нейното усвояване. Апаратурата е за сметка на доставчиците. |  |
|  | Резервни части, аксесоари и/или консумативи, ако са необходими | Доставената апаратура трябва да включва всички необходими кабели, допълнителни устройства, консумативи и софтуер, необходими за нормалното й функциониране за периода на гаранцията. Доставчикът се задължава да обезпечи оригинални резервни части за апаратурата за период от 10 години от въвеждането й в експлоатация, както и се задължава да осигури при доставката на апаратурата консумативи, осигуряващи работата й за срок не по-малък от 3 (три) месеца. |  |
|  | Крайни срокове за доставките | Срок на доставката до 6 месеца от сключване на договора. Срок за монтиране на апаратурата до 2 месеца след доставката. |  |
|  | Място на доставка | Апаратурата трябва да се достави в НЦРРЗ: София 1606, Бул. “Георги Софийски” №3, ВМА, бл. 7. |  |
|  | Инсталация/монтаж, ако са необходими | Апаратурата се монтира на място в лаборатория в НЦРРЗ : София 1606, Бул. „Георги Софийски” №3, ВМА, бл. 7. Срокът на монтаж да не е по-голям от 2 месеца след доставката. |  |
|  | Пускане в експлоатация, ако е необходимо | Доставената апаратура от техническата спецификация се приема след въвеждане в експлоатация. |  |
|  | Спомагателни/други услуги | Доставчикът трябва да представи свидетелство за одобрен тип на апаратурата, съгласно Закона за измерванията. |  |
|  | Варианти (на артикули), ако се изискват | Не се приемат. |  |
|  | Наръчници на потребителя, изисквани от кандидатите | Доставената апаратура трябва да е съпроводена с пълната документация от производителя на хартиен и електронен носител: - инструкции за работа - на английски и български език; - изискванията за сервизно обслужване - на английски език; - описание на софтуера - на английски език; - инструкции за периодична проверка, съхранение, транспорт и експлоатация – на английски език |  |
|  | ##### Качество на доставките | Доставената апаратура да отговаря на изискванията на EN, IEC и ISO или еквивалентни стандарти. Производителя на апаратурата да има внедрена система по качеството съгласно ISO 9001:2008. |  |
|  | ##### Инспекция и тестване | Приемането на апаратурата се извършва след като бъде монтирана на мястото на експлоатация и бъдат проведени тестове за работоспособност и функционална годност на апаратите. Доставката, монтажа, инсталирането и въвеждането в експлоатация са за сметка на доставчиците. Доставчикът да предвиди посещение на двама български специалисти за най – малко три работни дни на място при производителя за извършване на тестове и оглед на апаратурата. Разходите са за сметка на доставчика. |  |

Представените спецификации дават минималните изисквания към апаратурата, съгласно проектираната функция на позицията, изискванията към експлоатационните качества или предназначението на апаратурата. Характеристики, отличаващи се от точните цифри или стойности, посочени в спецификациите, поради специфичен дизайн на предлаганата апаратура, са приемливи, ако капацитетът е като минимум еквивалентен на дадения в съответната спецификация и е допустим в стандартите цитирани в техническите спецификации.