УТВЪРДИЛ:

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА                                      ЗАМ. МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №РД-17-2874/09.09.2010 ГОД.
КОЛИЧЕСТВЕНО – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ”  И ПРОГРАМА „УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБРКУЛОЗА” ЗА 2010 ГОДИНА
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ТЕХНИЧЕСКА СПАЦИФИКАЦИЯ

(минимални техн. изисквания)
	БРОЙ

	ЛОТ 1: Медицинско оборудване за Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България”

	1. 
	Аналитична везна
	Капацитет – не по-малко от 200 грама;
Резолюция - 0,1мг;
Възпроизводимост – ≤0,1мг;
Линеарност - ≤0,2мг;
Размер на блюдото – не по-малко от Φ80 мм
Време за измерване – не повече от 10 сек.
LCD дисплей

Възможност  за предаване на данни към РС или принтер;

Възможност за изваждане на разпечатки със статистика и протоколи съгласно изискванията за GLP/GMP
В комплект със стъклена камера – похлупак с височина не по-малка от 20 см.

Захранване 220 V 50 Hz
	3

	2. 
	Техническа везна
	Капацитет  – не по-малко от 2 000г
Точност - 0,1г
Напълно автоматична външна калибровка
Време за измерване- не повече от 10 сек
Размери на блюдото: не по-малко от 100 х100mm;

LCD дисплей 
Възмoжност за предаване на данни към РС или принтер
Захранване 220 V 50 Hz
	16

	
	Апарат за автоматично оцветяване на туберкулозни бактерии
	Апарат за автоматично оцветяване на до 12 предметни стъкла едновременно

Продължителност на цикъла на боядисване не повече от 10 мин.

Самозаключване на капака по време на оцветяването. 
Препрограмиране за оцветяване по метода на Цил-Нилсен, Кинион, Аурамин или Аурамин/Родамин

Автоматизиран мониторинг на количеството на реагентите - системата да  предупреждава, когато количеството на реагентите е недостатъчно за следващия цикъл на оцветяване

Възможност за избиране на програми с пълно или частично зареждане на проби.
Невъзможност за кръстосана контаминация – всяка проба да има индивидуален контакт само с неизползвана боя 
	3

	3. 
	Лабораторен автоклав 
	Подходящ за стерилизация на твърди материали (лаб.стъклария), течности и течни хранителни среди, отпадъци в чували, течни отпадъци;
Вертикален с обем на камерата от 60 до 70 л

Работни параметри – възможност за работа при температура до мин. 1350С/ налягане до мин. 4 Bar.
Работни програми за различни режими на работа;
Програма за стерилизация на отпадъци с пулсово повишаване на температурата с цел ефективно извеждане на въздуха от камерата;
Автоматично заключване на вратата, зависещо от температурата и налягането в камерата;
Вграден извън камерата парогенератор – камера без нагряващи елементи и вода за образуване на пара;
Вградена система за кондензиране на изходящия въздух /пара ;
Система за контрол на нивото на водата, непозволяваща стартиране на програма при ниско ниво;
Валидационен порт

Микропроцесорен контрол на работните параметри

Дисплей показващ температура, налягане, време, програма;
Интерфейс за връзка с компютър и пренос на данни от процеса

Вградена памет за съхранение на данни. 

Възможност за доокомплектоване с принтер за разпечатка на протокола на процеса

Камера от неръждаема стомана.
Окомплектация:

2 броя затворени кошници за отпадъци от неръждаема стомана

2 броя кошници за банки от неръждаема стомана

Система за пречистване на водата с  устройство за постоянно следене проводимостта на водата

Възможност за валидиране съгласно изискванията на GLP/GMP
Възможност за предоставяне на IQ/OQ валидационни документи;
	13

	4. 
	Ламинарен бокс  
	Биологичен кабинет клас II

Ширина на работната площ – мин. 1200 мм.

Вертикален въздушен поток.

Мин. 2бр. HEPA филтри за частици от 0.3 микрона.

Ефективност на филтрите 99.999%.

Ламинирано, защитно предно стъкло с електрическо задвижване.

Дигитална система  за следене на въздушния поток, отработените часове,отклонения от работните параметри,състоянието на филтрите.

Повдигащи се модули на работния плот от неръждаема стомана.

УВ лампи за стерилизация интегрирани в работната камера

Система за отвеждане на изходящия въздух извън помещението.
Статив за инсталиране върху под.
	2

	5. 
	Сух стерилизатор 
	Камера с обем – 100 -150 литра

Температурен обхват/диапазон/ - от + 50С над стайна  до 300 0С, дигитална настройка на температурата със стъпка 10С

Вариране на температурата  в камерата при 1500С – не повече от 30С

Възможност за настройка на работните параметри
Вграден LCD дисплей

Интерфейс за пренос и съхранение на данни от процеса (във връзка с изискванията на GLP за документиране на процесите)

Постоянен контрол на температурата в хода на процеса

Независим настройващ се температурен контролер-предпазител с аларма

Окомплектован с мин. 2 бр. плотове от неръждаема стомана, възможност за доокомплектоване с мин. 2 бр. допълнитени плотове
Захранване - 230V/50Hz
Възможност за валидиране съгласно изискванията на Добрата лабораторна практика

Възможност за предоставяне на IQ/OQ валидационни документи 
	5

	6. 
	Микробиологичен инкубатор
	Камера с обем – 200 до 250 литра
Температурен обхват (диапазон) - от + 5оС над стайна  до 100 оС, настройка на температурата със стъпка 0.1оС

Хомогенно разпределение на температурата в камерата-допустимо отклонение при 370С -не повече от ±0,50С

Точност на температурата при 370С  - вариране не повече от  ±0,10С

Електронно-контролирано подгряване на камерата; 

Интерфейс за пренос и съхранение на данни от процеса (във връзка с изискванията на GLP за документиране на процесите)

Вграден LCD дисплей

Таймер от 0 до 99 часа

Време за възстановяване на зададената температура при отваряне на вратата – не повече от 5 мин.  при 37 градуса Целзий.
Независим настройващ се температурен контролер-предпазител с аларма

Окомплектован с мин. 2 бр. плотове от неръждаема стомана, възможност за доокомплектоване с мин. 2 бр. допълнитени плотове
Вътрешна врата от закалено стъкло

Окомплектован с мин. 2 бр. плотове от неръждаема стомана, възможност за доокомплектоване с мин. 2 бр. допълнитени плотове
Захранване - 230V/50Hz
Възможност за валидиране съгласно изискванията на Добрата лабораторна практика

Възможност за предоставяне на IQ/OQ валидационни документи
	4

	7. 
	Светлинен имерсионен микроскоп
	Метален корпус 
Оптика коригирана за безкрайност  

Oптична система със зрително поле не по-малко от 20 мм.
Светлинни техники за преминаваща светлина– светло поле

Осветление –  вариабилно Кьолерово, LED  с постоянна цветна температура

LED източник  с живот не по-малко от 50 000 часа 
Предметна масичка с твърдо керамично покритие, възможност за монтаж на Х,Y винта за работа с дясна и лява ръка, диапазон на движение – не по-малко от 76мм х 25мм

Микро и макро винт за финно и грубо фокусиране, двустранно разположени, с възможност за регулиране по височина 

Бинокулярно зрително тяло с възможност за настройка на междуочно разстояние – диапазон не по-малък от  55 до 75 мм

Револверна глава  за мин. 5 броя обективи

Кондензор със стандартна апертура  за работа с имерсия със светло поле и фазов контраст

Филтърен държач за преминаваща светлина в комплект с филтри: дневна светлина, неутрален  и зелен

Планахроматни обективи :  4х; 10х; 20х; 40х; 100х (имерсия)

Планахроматни окуляри – не по-малко от 10х и зрително поле не по-малко от 20 мм с очни протектори, фокусируеми

Противопрахово покривало
	3

	8. 
	PCR работен кабинет
	Таймер от 0 до 24 часа.

УВ лампи за деконтаминация.

Лампа с бяла светлина.

УВ рециркулатор осигуряващ константна деконтаминация в бокса

Прозрачни страници.
	1

	9. 
	Система за верижно-полимеразна реакция в реално време

(Real-Time PCR)
	Автоматизирана система за амплификация на нуклеиновите киселини и детекция  на таргетната секвенция в единична или комплекс от проби, използвайки верижно полимеразна реакция в реално време, за доказване на M. tuberculosis директно от  клинични материали от пациент и от течна и/или твърда хранителна среда от култури

Апаратурата и тестовете да са предназначени за клинична диагностика и да са сертифицирани със CE-IVD за диагностични средства;

Обща специфичност на метода не по-малка от 98%;

Обща чувствителност на метода не по-малка от 90%
Време на получаване на резултата не повече от 4 часа

Автоматична интерпретация на резултатите

Влизаща в цената на апаратурата окомплектовка за работа с апарата: апарат, компютър, монитор, софтуер, аксесоари

Гарантирана сервизна поддръжка в България

Комплектован с консумативи за извършване на мин. 200 теста.
	1

	10. 
	Лабораторен дестилатор
	Производителност – мин.4 л/ч 

Автоматична работа за производство на дестилирана вода с качество съгл.Европейската фармакопея и проводимост не повече от 2,3µS/см при 20°С 

Подходящ за стенен или настолен монтаж
Разход на вода за охлаждане – не повече от 50 л/час
Водосъдържател с капацитет не по-малко от 8 литра. 

Вграден термостат, предпазващ нагревателите в случай на липса на вода-автоматично изключване при ниско налягане на водата.
Детектор на замърсяванията.
Възможност за дегазация от CO2 .
Изпарител, кондензор и водосъдържател от неръждаема стомана
	2

	11. 
	Цифров, дистанционно-управляем 

скопично-графичен рентгенов апарат без дигитализираща система

	Апаратът да има възможност за извършване на всички видове изследвания в образната диагностика:

· цифрови скопия и графия  

· свободни центражи /носилки, инвалидни столове, легла, колички и др./

· да е възможно използването за гастроинтестинални (на хранопровпд) изследвания
1.
Елеваторна пациентна маса:
1.1. Наклони – мин. +90º/-17º

1.2. Всички движения да са моторизирани

1.3. Елевация, вертикално моторно движение на масата – мин. 90 - 110 см.

1.4. Надлъжно моторно движение на масата – мин. 100 см.

1.5. Напречно моторно движение на масата – мин. 30 см.

1.6. Размери на пациентния плот - мин. 210х80см.
1.7. Допустимо тегло на пациента при всички движения на масата – мин. 200 кг.
2. Гръден статив:

2.1. Касетите следва да бъдат съгласно DIN и ANSI стандарти с формати 13см х 18 см /5" х 7"/ до 35см х 43см /14"х17"/, вертикално и хоризонтално 

2.2. Фокусно разстояние – 150 см.
3. Рентгенов колонен статив:

3.1. Надлъжно моторно движение на рентгеновата колона - мин.150см.

3.2. Наклон на рентгеновата колона – мин. +/- 40º

3.3. Ротация на рентгеновата тръба – мин. +/-180º

3.4. Интегрирано томографска система с три скорости

3.5. Линейна томография при: - 10º, 20º, 40º

3.6. Възможност за минимум два среза
4. Колиматор:

Автоматичен колиматор с алуминиеви и медни филтри, ирисова бленда  
5. Дистанционно управление 

 Инфрачервено дистанционно управление за независимо от главната конзола управление на апарата

6. Рентгенов генератор
6.1. Мощност – мин. 50 Kвт/150 Kвт
6.2. mAs – обхват – 0.5 - 800
6.3. Брояч на експонациите - да

6.4. Най-кратко експонационно време
- макс. 1ms

6.5. Максимално експонационно време - 10 сек.

6.6. Автоматичен експозиционен контрол /АЕС/

6.7. Анатомични програми

6.8. Възможност за съхранение на предварително програмирани техники - мин. 2 протокола:

·  бял дроб фас и профил;

·  хранопровод;
7. РЕНТГЕНОВА ТРЪБА

7.1. Макс. напрежение – мин. 150 кV

7.2. Фокуси, мин. 2 броя:

· малък 0.6 

· голям 1.0
7.3. Максимален топлинен капацитет на кожуха на рентгеновата тръба без принудително охлаждане  - мин.600 КHU


8. ЕОП
8.1. електронно – оптичен преобразувател - мин. 40 см
8.2. Възможност за уголемяване на образа до три размера

9. РАБОТНА УПРАВЛЯВАЩА КОНЗОЛА

9.1. Джойстици за всички моторизирани движения на масата

9.2. Джойстици за контрол на всички моторизирани движения на масата 

9.3. Чувствителен на докосване екран за:

· Визуализация и цифрова индикация на параметрите на масата 

· Визуализация на параметрите на колиматора 

· Задаване параметри при томография 

· Светлинен позиционер 
10. ОБРАЗНА СИСТЕМА

10.1. Дигитална скопично-графична система с образна матрица 1024х1024х10 бита и цифрово филтриране.

10.2. Твърда памет за съхранение на образи с капацитет не по-малък от 30 000 образа при матрица 1К

10.3. DSA функция (Електронно-оптичен преобразувател)
10.4. Възможност за допълнителна обработка на образа като: подсилване на контурите, превключване позитив/негатив, възможност за уголемяване на образа до три размера, електронно блендиране на образа, цифрово уголемяване, оптимиране на контраста и др.

10.5. Програми за цифрово оценяване на ъгли, дължини и стенози върху образа, както и за маркиране, анотиране върху него.

10.6. Запаметяване на скопични сцени

10.7. Безлъчево позициониране на блендите и пациента

10.8. Компресионна система

10.9. Предварително програмирана дигитална оптимизация на плътността, вкл. при флуороскопия

10.10. Мрежови DICOM интерфейси за връзка с болнична мрежа, за принтване на образи върху мрежов лазерен принтер, двупосочна обмяна на образна и демографска информация с други работни станции.

11. ТЕЛЕВИЗИОННА СИСТЕМА
11.1. Високо разделителна CCD телевизионна камера с матрица 1024 х 1024 за работа в режим на скопия, нативна графия и DSA с напълно автоматично регулиране на образните параметри. Два броя плоско-екранни /TFT/,  черно-бели дисплеи с екранен формат 18" и резолюция не по-малка от 1280 х 1024, високо контрастни и с яркост не по-малка от 700 cd/m², сензор за стайно осветление.

11.2. Един дисплей за жив образ в процедурната зала  и един дисплей за жив образ в контролната зала.

12. DAP

Измерване и отчитане на лъчевото натоварване на пациента и входящата доза лъчево натоварване.

13. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
Разговорна уредба за комуникация между командна  и процедурна зали

Подвижни оловни защити в процедурното помещение

Комуникативно оловно стъкло между процедурната и командна зали с размери 100 х 120 см

	1

	12. 
	Цифров, дистанционно-управляем 

скопично-графичен рентгенов апарат с дигитализираща система
	Апаратът да има възможност за извършване на всички видове изследвания в образната диагностика:

· цифрови скопия и графия  

· свободни центражи /носилки, инвалидни столове, легла, колички и др./

· да е възможно използването за гастроинтестинални (на хранопровпд) изследвания
1.
Елеваторна пациентна маса:
1.1. Наклони – мин. +90º/-17º

1.2. Всички движения да са моторизирани

1.3. Елевация, вертикално моторно движение на масата – мин. 90 - 110 см.

1.4. Надлъжно моторно движение на масата – мин. 100 см.

1.5. Напречно моторно движение на масата – мин. 30 см.

1.6. Размери на пациентния плот - мин. 210х80см.

1.7. Допустимо тегло на пациента при всички движения на масата – мин. 200 кг.
2. Гръден статив:

2.1. Касетите следва да бъдат съгласно DIN и ANSI стандарти с формати 13см х 18 см /5" х 7"/ до 35см х 43см /14"х17"/, вертикално и хоризонтално 

2.2. Фокусно разстояние – 150 см.
3. Рентгенов колонен статив:

3.1. Надлъжно моторно движение на рентгеновата колона - мин.150см.

3.2. Наклон на рентгеновата колона – мин. +/- 40º

3.3. Ротация на рентгеновата тръба – мин. +/-180º

3.4. Интегрирано томографска система с три скорости

3.5. Линейна томография при: - 10º, 20º, 40º

3.6. Възможност за минимум два среза
4. Колиматор:

Автоматичен колиматор с алуминиеви и медни филтри, ирисова бленда 

5. Дистанционно управление 

 Инфрачервено дистанционно управление за независимо от главната конзола управление на апарата

6. Рентгенов генератор
6.1. Мощност – мин. 50 Kвт/150 Kвт

6.2. mAs – обхват – 0.5 - 800

6.3. Брояч на експонациите - да

6.4. Най-кратко експонационно време
- макс. 1ms

6.5. Максимално експонационно време - 10 сек.

6.6. Автоматичен експозиционен контрол /АЕС/

6.7. Анатомични програми

6.8. Възможност за съхранение на предварително програмирани техники - мин. 2 протокола:

·  бял дроб фас и профил;

·  хранопровод;

7. РЕНТГЕНОВА ТРЪБА

7.1. Макс. напрежение – мин. 150 кV

7.2. Фокуси, мин. 2 броя:

· малък 0.6 

· голям 1.0

7.3. Максимален топлинен капацитет на кожуха на рентгеновата тръба без принудително охлаждане  - мин.600 КHU


8. ЕОП
8.1. електронно – оптичен преобразувател - мин. 40 см
8.2. Възможност за уголемяване на образа до три размера

9. РАБОТНА УПРАВЛЯВАЩА КОНЗОЛА

9.1. Джойстици за всички моторизирани движения на масата

9.2. Джойстици за контрол на всички моторизирани движения на масата 

9.3. Чувствителен на докосване екран за:

· Визуализация и цифрова индикация на параметрите на масата 


· Визуализация на параметрите на колиматора 

· Задаване параметри при томография 

· Светлинен позиционер 

10. ОБРАЗНА СИСТЕМА

10.1. Дигитална скопично-графична система с образна матрица 1024х1024х10 бита и цифрово филтриране.

10.2. Твърда памет за съхранение на образи с капацитет не по-малък от 30 000 образа при матрица 1К

10.3. DSA функция (Електронно-оптичен преобразувател)
10.4. Възможност за допълнителна обработка на образа като: подсилване на контурите, превключване позитив/негатив, възможност за уголемяване на образа до три размера, електронно блендиране на образа, цифрово уголемяване, оптимиране на контраста и др.

10.5. Програми за цифрово оценяване на ъгли, дължини и стенози върху образа, както и за маркиране, анотиране върху него.

10.6. Запаметяване на скопични сцени

10.7. Безлъчево позициониране на блендите и пациента

10.8. Компресионна система

10.9. Предварително програмирана дигитална оптимизация на плътността, вкл. при флуороскопия

10.10. Мрежови DICOM интерфейси за връзка с болнична мрежа, за принтване на образи върху мрежов лазерен принтер, двупосочна обмяна на образна и демографска информация с други работни станции.

11. ТЕЛЕВИЗИОННА СИСТЕМА
11.1. Високо разделителна CCD телевизионна камера с матрица 1024 х 1024 за работа в режим на скопия, нативна графия и DSA с напълно автоматично регулиране на образните параметри. Два броя плоско-екранни /TFT/,  черно-бели дисплеи с екранен формат 18" и резолюция не по-малка от 1280 х 1024, високо контрастни и с яркост не по-малка от 700 cd/m², сензор за стайно осветление.

11.2. Един дисплей за жив образ в процедурната зала  и един дисплей за жив образ в контролната зала.

12. DAP

Измерване и отчитане на лъчевото натоварване на пациента и входящата доза лъчево натоварване.

13. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
Разговорна уредба за комуникация между командна  и процедурна зали

Подвижни оловни защити в процедурното помещение

Комуникативно оловно стъкло между процедурната и командна зали с размери 100 х 120 см

МОДУЛ 2: ДИГИТАЛИЗИРАЩА СИСТЕМА ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Дигитализация на конвенционалните рентгенови изследвания с помощта на дигитайзер, снабден с работни станции за образна диагностика,  с възможност за пренос и  обмен на образи по електронен път
· ● УСТРОЙСТВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦИФРОВ ОБРАЗ – ДИГИТАЙЗЕР
· Скорост на обработка на касети с фосфорни плаки: не по-малко от 50 касети/час от размер 35х43 см.

· Разделителна способност на сканиране на конвенционални образи – не по-малка от 10 пиксела/мм за всички формати.

· Дълбочина на сканиране на образа: мин. 18 bit/pixel. 

· Получаване на дигитални образи във формат DICOM 3.0.

· Изпращане на получените дигитални образи до различни точки: автоматично и ръчно.
● РАБОТНА СТАНЦИЯ за предварителна обработка на образи (РАБОТНО МЯСТО ЗА ЛАБОРАНТА)
· Сървър

·  Устройство за въвеждане на данните на пациенти.

·  Контролен LCD монитор с  минимум 17” диагонал. 

·  Устройство UPS 220 V.

·  Софтуер за допълнителна обработка и възпроизвеждане на образите върху филм.

·  Софтуер за едновременно визуализиране в един образ на целия диапазон  плътност (и меки, и твърди тъкани едновременно).

·  Преобразуване на образите в JPEG/TIFF.

·  Автоматично блендиране на образа.

·  Автоматично изчистване на дефекти върху образа, предизвикани от растерната решетка.

·  Софтуер за индикация на оригиналната позиция на образа.

·  Софтуер за автоматично и ръчно изпращане на образите в DICOM 3.0  формат до определени работни станции.

· Интерфейс на български език
● ПРОФЕСИОНАЛНА ДИАГНОСТИЧНА РАБОТНА СТАНЦИЯ –  (работно място за специалист по образна диагностика), с възможност за образни изследвания от всякакви модалности.
· Работна станция 

· Черно-бял диагностичен монитор за медицински цели LCD с разделителна способност минимум 2 Mpixel и минимум 21 инча диагонал,  с фабрична DICOM калибровка и специализирана видео карта.

· Софтуер за допълнителна обработка и отпечатване на образите. 

· Софтуер за архивиране на образи върху CD, заедно с програмата за визуализация на всяко CD.
● КАСЕТИ С ФОСФОРНИ ПЛАКИ
· Формат 18х24 см – 4 броя

·  Формат 24х30 см – 4 броя

·  Формат 35х43 см – 4 броя
● СУХ  МЕДИЦИНСКИ  ПРИНТЕР  ЗА ПЕЧАТАНЕ НА  DICOM  ОБРАЗИ  

· Eдновременно печатане върху 2 размера филм (2 размера on-line)

· Да поддържа печат върху 5 размера филми (по избор на потребителя) -  35х43 см, 35х35 см, 28x35 см, 25x30 см или 20х25 см; 

· Разделителна способност: минимум  300 ppi; 
· Скорост: минимум 100 филма/час от размер 20х25 см
	1

	13. 
	Диагностичен аудиометър
	Тип аудиометрия – въздушна, костна и говорна

Честотен обхват – мин. 125 Hz-8000 Hz

Маскиране – тесночестотен, бял и говорен шум

Модулирани и импулсни тонове

Интерфейс за връзка с компютър

Комплектован с аудиометрични слушалки, костен вибратор, бутон за отговор от пациента
	3

	ЛОТ 2: Медицинско оборудване за Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза”

	14. 
	Светлинен имерсионен микроскоп с флуоресцентна приставка и цветна цифрова камера за наблюдение и заснемане на изображения
 
	Оптика коригирана за безкрайност  
Oптична система със зрително поле не по-малко от 20 мм.

Светлинни техники за преминаваща светлина– светло поле

Осветление –  вариабилно Кьолерово, LED  с постоянна цветна температура 

LED източник с живот не по-малко от 100 000 часа 

Предметна масичка с керамично покритие, възможност за монтаж на Х,Y винта за работа с дясна и лява ръка

Микро и макро винт за финно и грубо фокусиране, двустранно разположени, с възможност за регулиране по височина 

Тринокулярно зрително тяло с възможност за настройка на междуочно разстояние – диапазон не по-малък от  55 до 75 мм

Револверна глава  за мин. 5 броя обективи

Кондензор със стандартна апертура  за работа с имерсия със светло поле и фазов контраст

Филтърен държач за преминаваща светлина в комплект с филтри: дневна светлина, неутрален  и зелен

Планахроматни обективи :  4х; 10х; 20х; 40х; 100х (имерсия)

Планахроматни окуляри – не по-малко от 10х и зрително поле не по-малко от 20 мм с очни протектори, фокусируеми

Противопрахово покривало

Флуоресцентен модул с отделен външен осветилен блок с метал-халидна лампа  мин. 120W и живот мин. 2000 часа,  без необходимост от центриране, с вграден затвор и регулиране интензитета с мин. 5 степени. Пренос на светлината с оптичен светловод, без топлинни емисии. Вграден LCD дисплей, показвщ работните часове на лампата.

Държач за мин. 3 флуорецентни филтъра.

Флуоресцентни филтъра  мин. 2 бр. за работа с Auramine и Rhodamine за оцветявания за киселинно устойчиви бактерии - туберкулоза

Микроскопска цветна цифрова камера за наблюдение на жива картина в голям размер и заснемане на флуоресценция, с резолюция мин. 5 MPixels. Допълнително охлаждане с Пелтие елемент с мин. 20°С под стайна температура. 

Време за експозиция в обхват не по-малък от 1msec-600s. FireWire/IEEE 1394 връзка за бърз пренос на информация.

Софтуер за наблюдение и заснемане на изображение. Наблюдение  в реално време на изображения при светло поле и флуоресценция при пълна резолюция, настройки и корекции на изображението. Поставяне на мерителна линия върху живия образ. Автоматична калибрация спрямо оптичните компоненти на микроскопа. 
Заснемане на изображението и създаване на архиви. Извършване на измервания , посочване и описване на обекти и други анотации върху заснетия образ. Изрязване на част от изображението, завъртане под  определен ъгъл, настройка на осветеност и наситеност на цветовете. Възможност за добавяне на специализирани модули за измервания, наслагване на флуоресцентни изображения, заснемане на филмчета, автоматичена анализ на образ и броене на обекти и др.

Микроскопът, камерата и софтуера да са съвместими помежду си.
В комплект с:

Преносим компютър с параметри близки или по-добри от: 
Размер на монитора около 15”, двуядрен процесор  2GHz, RAM памет  2GB. DDR2, твърд диск  300GB, графична карта 512MB GDDR2, DVD+/-RW DL, FireWire/IEEE 1394  интерфейс , Wireless, HDMI, USB 2.0
	4

	15. 
	Флуоресцентна приставка към микроскопи Leica DM1000 LED 


	Флуоресцентната приставка да е напълно съвместима със съществуващи микроскопи Leica DM1000 LED

Осветителен модул с 100W Hg лампа, с възможност за концентриране на изходящия сноп

Захранващ блок с LED дисплей показващ работните часове на лампата

Оптичен тубус с държач за мин. 3 бр. флуоресцентни филтъра

Флуоресцентни филтри  мин. 2 бр. за работа с Auramine и Rhodamine оцветявания
	3

	16. 
	Апарат за автоматично оцветяване на туберкулозни бактерии
	Апарат за автоматично оцветяване на до 12 предметни стъкла едновременно

Продължителност на цикъла на боядисване не повече от 10 мин.

Самозаключване на капака по време на оцветяването. 
Препрограмиране за оцветяване по метода на Цил-Нилсен, Кинион, Аурамин или Аурамин/Родамин

Автоматизиран мониторинг на количеството на реагентите - системата да  предупреждава, когато количеството на реагентите е недостатъчно за следващия цикъл на оцветяване

Възможност за избиране на програми с пълно или частично зареждане на проби.
Невъзможност за кръстосана контаминация – всяка проба да има индивидуален контакт само с неизползвана боя
	7

	17. 
	Ламинарен бокс  
	Биологичен кабинет клас II

Ширина на работната площ – мин. 1200 мм.

Вертикален въздушен поток.

Мин. 2бр. HEPA филтри за частици от 0.3 микрона.

Ефективност на филтрите 99.999%.

Ламинирано, защитно предно стъкло с електрическо задвижване.

Дигитална система  за следене на въздушния поток, отработените часове,отклонения от работните параметри,състоянието на филтрите.

Повдигащи се модули на работния плот от неръждаема стомана.

УВ лампи за стерилизация интегрирани в работната камера

Система за отвеждане на изходящия въздух извън помещението.
Статив за инсталиране на под.
	8

	18. 
	Мултифункционална лабораторна антиаерозолна центрофуга с охлаждане
	Микропроцесорен контрол

Максимална скорост – минимум 14000 rpm
Максимално RCF – минимум 24 000

Възможност за избиране на RCF
Възможност за плавно спиране на центрофугирането

Минимум 9 степени на ускорение и спиране

Таймер от 0 до 9 часа със задържаща функция

Функция за импулсно въртене

Автоматично разпознаване на ротора и детекция при дебаланс на ротора

Автоматични блокировки

Температурен режим от -9°С до +40°С

Летящ ротор с капацитет не по-малък от 4 х 400 мл , окомплектован с 4 броя чаши за адаптори и 4 броя прозрачни антиаерозолни капаци , предпазващи от биоконтаминация  с възможност за автоклавиране на чашите

Максимална скорост на ротора минимум  4000 rpm
Адаптори за 12 х 50 мл епруветки тип Falcon, 32 х 15 мл епруветки  и 56 х 7 мл епруветки 

Възможност за съхранение на минимум 4 програми
	14

	19. 
	Пипетор за автоматично за аспириране в пипети
	За употреба със стъклени или пластмасови пипети с обем от 1мл до 10мл

Скорост на аспириране/ освобождаване – не по-малка от 5мл/сек
Възможност за работа на батерии не по-малко от 10 ч или чрез захранване в ел. мрежа

Окомплектовка:
Хидрофобен сменяем 0,2µm филтър, автоклавируем, стопиращ аспирирането при препълване на пипетата

Държач за пипети, автоклавируем

Конусен накрайник, автоклавируем

Батерии и захранващ адаптер за ел.мрежа  
	30

	20. 
	Лабораторен вортекс 
	Два режима на работа: непрекъснат и импулсен.
Променлива скорост: 250 – 3000 rpm.
Подходящ за епруветки с обем от 1.5мл. до 50 мл.
	30

	21. 
	Нискотемпературен фризер 
	Вертикален модел

Обем на камерата – 200-250 л

Температурен диапазон - 50°С до -86°С
Камера от неръждаема стомана

Самостоятелни вътрешни врати 

Система на вратите, предотвратяваща образуването на вакуум.
Микропроцесорен контрол и записи на температурните стойности и малфункции за мин. 30 дневен период

Възможност за задаване на горна и долна температурни граници

Дигитален дисплей на температурата с резолюция макс. 1°С 

Аларми – оптични и акустични сигнали, които временно могат да бъдат изключени за:

дефектирали температурни сензори в конденера и/или вътрешността

девиации във вътрешната температура

повишаване на температурата в кондензера

прекъсване на захранването

отворена врата

пад на напрежението в захранващата батерия за контролната система

празна или несвързана захранваща батерия

Заключваща се врата
Комплектация:

Рамки (стативи) за поставяне на крио-кутии и прозрачни крио-кутии от полипропилен достатъчни за поставяне на минимум 5000 бр. епруветки 1.5/2.0мл
	4

	22. 
	Дензитометър за измерване на оптична плътност на бактериални суспензии

	Измерващ диапазон – не по-малък от 0.0 до 10.0 по MacFarland

Извеждане на резултат в мерна единица „MacFarland”

Възможност за неколкократни измервания в една стъпка (средноаритметично от измерените стойности) - за елиминиране на възможните неравности по повърхността на епруветките
За употреба с епруветки с диаметър от 15 мм до 18 мм
Възможност за измерване и на бактериални суспензии с малък обем, напр. 2мл

В комплект с  40 бр. стандартизирани стерилни епруветки
	4

	23. 
	Система за хоризонтална електрофореза
	Размер на гела – минимум 7 x 10 cm.

 Капацитет – минимум 32 проби едновременно.
        Окомплектована с:

              - Затворена камера за изливане на гела.

              - Камера за охладителна течност с цел по-ефективен топлообмен за по-добро разделяне на фрагменти.

              - Устройство за позициониране на гребените и регулиране дълбочината на ямките

               - Комплект гребен с 1.5мм дебелина.
               - Захранващо устройство: Захранващо устройство за 2бр. електрофорези едновременно с възможност за програмиране на време и следните характеристики: с минимални параметри 300V; 400mA, 80W 
	2

	24. 
	Водна баня с шейкър
	Обем: макс. 20 л.
Движение на шейкъра: възвратно-постъпателно с функция за включване и изключване
Честота на разклащане: възможност за настройка в диапазона 10 – 250 об./мин. 

Амплитуда на разклащане: около 20 мм
Температурен обхват: от +5 (С над стайна  до + 99.9 (С
Защита срещу прегряване на течността във ваната.
Регулатор на нивото на водата във ваната 

Микропроцесорен контрол на температурата с точност на отчитане не повече от ±0.1 (С

Дигитален дисплей за указване на настоящата и задаване на температурата със стъпка не повече от 0,1 (С 

Резервоар от неръждаема стомана

Капак с двойна изолация,  непозволяващ стичане на конденз в епруветките;
Кран за източване на водата;

В комплект с:

Холдер за закрепване на стативи за епруветки

Статив за мин. 50 бр. 1.5/2.0 мл епруветки тип Eppendorf
	4

	25. 
	Хибридизационен апарат за видова идентификация на ТВ комплекс  и резистентност към Рифампицин и Изониазид


	Температурен режим от 4 до 99(С
Точност на инкубиране  минимум  +/- 0.5(С
Скорост на загряване – минимум 5(С /мин.

Скорост на охлаждане – минимум 4(С /мин в диапазона от 99 (С до 20(С.

Време за миксиране – от 0 до минимум 99 часа 

Скорост на миксиране от 0 до минимум 400 оборота/ мин.

Амплитуда на миксиране – минимум 3 мм.

Капацитет на хибридизационния блок – минимум 12 канала за минимум 12 хибридизационни стрипа.

Минимум 2 пелтие елемента на хибридизационния блок

Възможност за програмиране и запазване на минимум 7 програмни протокола за хибридизация
	3

	26. 
	PCR апарат
	Термоблок с минимум 8 Пелтие елементи и минимум 4 независими температурни сензори за мониториране и контрол на пробите.

Градиентен комбиниран термоблок с капацитет 96 х 0.2мл или 48 х 0.5мл

Възможност за работа под PC, или сървър контрол, окомплектован със софтуер, за управление на апарата съвместим с Windows 
 Температурен обхват: + 4 /+99(С.

Хомогенност на температурата на термоблока при всички режими на работа максимум  ± 0.3(С.

Поддържане на температурен градиент в температурния обхват на апарата от 30(С(С до 80 (С със стъпка от минимум 1 (С до максимум 30 (С.

Скорост на промяна на температурата на блока (нагряване/охлаждане) – мин. 3(С /сек.
Нагряващ капак с диапазон от  +80 (С до +115(С.

Автоматично охлаждане на пробите до достигане на указаната температура на нагряващият капак 

Капацитет на програмиране: минимум 300 броя програми, GLP протокол.

Софтуер за контрол и управление на апарата, позволяващ: 

                     - автоматично създаване на оптимизирана програма на база секвенция на праймера, големина на ампликона, вида на темплейта, типа използвана полимераза.

                            - Tm калкулация

                             - Позволява включване на различни ползватели посредством различно ниво на достъп, защитени чрез пароли срещу неоторизиран достъп.
	3

	27. 
	ДНК – РНК калкулатор
	Автоматично количествено определяне на ДНК, РНК, протеини, олигонуклеотиди и бактериални култури.

Диапазон от 190 до 1100 nm
Спектрална ширина max. 5nm

Автоматична калибрация на дължината на вълната.

Точност: +/- 2nm.

CCD array детектор

Възможност за съхранение на работни програми

Възможност за сканиране в диапазона 200 – 900nm за максимум 5 сек. с идентификация и фиксиране на пиковете. 

Възможност за определяне на концентрация и чистота на нуклеиновите киселини в (ug/ml, ng/ul, ug/ul и pmol).

Възможност за определяне и калкулация на Tm и молекулно тегло на олигонуклеотиди.

Възможност за измерване нарастването на бактериална култура.

Възможност за кинетични измервания.

Възможност за работа с микрокювети от 3 и 7 микролитра с цел измерване на малки обеми.

Възможност за връзка към компютър.
Окомплектовка:

2бр. микрокювети с обем от 70 ul
	3

	28. 
	PCR работен кабинет
	Таймер от 0 до 24 часа.

УВ лампи за деконтаминация.

Лампа с бяла светлина.

УВ рециркулатор осигуряващ константна деконтаминация в бокса

Прозрачни страници.
	3

	29. 
	Лабораторен шейкър

	Движение: възвратно-постъпателно

Скорост на клатене: не-помалко от  300 rpm
Амплитуда – не по-малка от 20 мм

Възможност за настройка на скоростта

Таймер за настройка на време на клатене до не по-малко от 10 мин.
В комплект със статив за поставяне на не по-малко от 12 бр. 50мл епруветки тип Falcon
Захранване: 230V,50/60Hz
	30

	30. 
	Компактна хладилна мини центрофуга
	Максимални обороти – минимум 13 000 rpm
Микропроцесорен контрол
Автоматични блокировки за безопасност

Функция импулсно въртене

Таймер от 1 до 99 мин.

24 гнезден ротор за 1,5/2.0 мл епруветки

Адаптор за 0,2 и 0,5 мл епруветки
Антиаерозолен капак - автоклавируем
	4

	31. 
	Лабораторен дестилатор
	Производителност – мин.4 л/ч 

Автоматична работа за производство на дестилирана вода с качество съгл.Европейската фармакопея и проводимост не повече от 2,3µS/см при 20°С 

Подходящ за стенен или настолен монтаж
Разход на вода за охлаждане – не повече от 50 л/час
Водосъдържател с капацитет не по-малко от 8 литра. 

Вграден термостат, предпазващ нагревателите в случай на липса на вода-автоматично изключване при ниско налягане на водата.
Детектор на замърсяванията.
Възможност за дегазация от CO2 .
Изпарител, кондензор и водосъдържател от неръждаема стомана
	1

	32. 
	Светлинен имерсионен микроскоп
	Метален корпус 

Оптика коригирана за безкрайност  

Oптична система със зрително поле не по-малко от 20 мм.
Светлинни техники за преминаваща светлина– светло поле

Осветление –  вариабилно Кьолерово, LED  с постоянна цветна температура

LED източник  с живот не по-малко от 50 000 часа 
Предметна масичка с твърдо керамично покритие, възможност за монтаж на Х,Y винта за работа с дясна и лява ръка, диапазон на движение – не по-малко от 76мм х 25мм

Микро и макро винт за финно и грубо фокусиране, двустранно разположени, с възможност за регулиране по височина 

Бинокулярно зрително тяло с възможност за настройка на междуочно разстояние – диапазон не по-малък от  55 до 75 мм

Револверна глава  за мин. 5 броя обективи

Кондензор със стандартна апертура  за работа с имерсия със светло поле и фазов контраст

Филтърен държач за преминаваща светлина в комплект с филтри: дневна светлина, неутрален  и зелен

Планахроматни обективи :  4х; 10х; 20х; 40х; 100х (имерсия)

Планахроматни окуляри – не по-малко от 10х и зрително поле не по-малко от 20 мм с очни протектори, фокусируеми

Противопрахово покривало
	1


[image: image1][image: image2][image: image3]
PAGE  
26

