ОДОБРЯВАМ:

__________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинични лабораторни системи, включващи съответните консумативи” с оглед изпълнението на СРИП по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 - „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие - 2007 - 2013 г.”

София, 2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерство на здравеопазването, на основание Решение № …………../…….. 2015 г. за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинични лабораторни системи, включващи съответните консумативи” с оглед изпълнението на СРИП по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 - „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие-2007-2013 г.”.

Обществената поръчка се състои от две обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1: „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинична лабораторна система ГОЛЯМА, включваща съответните консумативи”;

2. Обособена позиция № 2: „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинична лабораторна система МАЛКА, включваща съответните консумативи”;

На всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Министерството на здравеопазването (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ , Рубрика „Профил на купувача”, раздел „Процедури по ЗОП“,  подраздел „Процедури по реда на ЗОП“, на следния адрес: http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-instalaciya-i-puskane-v-eksploataciya-na-/

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Офертите на участниците ще се приемат на адреса на Министерство на здравеопазването: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. до датата, посочена в раздел ІV.3.4. „Срок за получаване на оферти или на искания за участие” от обявлението за поръчка.

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в деня и часа, посочени в раздел ІV.3.8. „Условия за отваряне на офертите” от обявлението за поръчка, в сградата на Министерството на здравеопазването, на адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Председателят на назначената от Възложителя комисия ще обяви датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на участниците предварително, при съблюдаване изискванията на Закона за обществените поръчки, вкл. чрез обявяване на посочения в настоящата документация интернет адрес на Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ , Рубрика „Профил на купувача”, раздел „Процедури по ЗОП“,  подраздел „Процедури по реда на ЗОП“, на следния адрес: http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-instalaciya-i-puskane-v-eksploataciya-na-/

За резултатите от оценяването на офертите участниците се уведомяват съгласно ЗОП. Решенията на възложителя във връзка с процедурата са писмени и се изпращат на участниците в нормативно установения срок.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:

Евелина Василкова - главен експерт в отдел „ОП“, към дирекция „НРОПЗ“

Тел. 02 9301 466

- ЧАСТ I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация

Раздел ІІ. Пълно описание на предмета на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците

Раздел ІV. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел V. Комуникация между възложителя и участниците

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ – Представяне на участника

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

- ОБРАЗЕЦ – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

- ОБРАЗЕЦ – Списък-декларация на изпълнените от участника сходни доставки

- ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора.

- ОБРАЗЕЦ – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ – Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

ОБРАЗЕЦ – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Проект на договор

- СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ І

- Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки.

- Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Министерството на здравеопазването е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт в министерството е министърът. Министърът на здравеопазването е Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП.

  - ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки.

  - МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката, предмет на настоящата процедура, е 2 626 000,00 лв. без ДДС или 3 151 200,00 лв. с ДДС Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставки е равна или по-висока от 66 000 лева без включен  ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури.

Максимални прогнозни стойности на :

| Позиция | Вид на актива (доставката) | Колич-ество | Крайни получатели | Максимално допустима стойност за брой без ДДС | Максимално допустима обща стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |
| 1 | „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинична лабораторна система ГОЛЯМА, включваща съответните консумативи” | 3 | УМБАЛ Александровска - София; УМБАЛ Пловдив; УМБАЛ Плевен | 292 000,00 | 876 000,00 |
| 2 | „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинична лабораторна система МАЛКА, включваща съответните консумативи” | 7 | МБАЛ Благоевград; МОБАЛ Велико-Търново; МБАЛ Кърджали; МБАЛ Монтана; МБАЛ Сливен; МБАЛ Смолян; МБАЛ Габрово | 250 000,00 | 1 750 000,00 |
|  | Общо: |  |  |  | 2 626 000,00 |

Б. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника, съгласно и указаното по-долу в настоящата документация (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощника).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка - 120 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Министерството на здравеопазването, на адрес: гр. София - 1000, пл.  „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. до датата, посочена в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

До Mинистерство на здравеопазването, гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5 Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет: „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинични лабораторни системи, включващи съответните консумативи” с оглед изпълнението на СРИП по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие – 2007 – 2013г.”, по обособена позиция №……………………….

Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

Следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране”.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинични лабораторни системи, включващи съответните консумативи”  оглед изпълнението на СРИП по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие – 2007 – 2013г.”, по обособена позиция №……………………….

Приемане на оферти / връщане на оферти:

При подаване на оферта и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на Министерството на здравеопазването до деня, определен за отваряне на офертите.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Предметът  на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинични лабораторни системи, включващи съответните консумативи” с оглед изпълнението на СРИП по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие – 2007 – 2013г.”.

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:

-	доставка на лабораторни системи.

- инсталиране, монтаж, настройка, подробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принанлежности и консумативи.

- обучение за работа с доставеното медицинско оборудване;

- гаранционно обслужване, включващо и профилактика на доставеното медицинско оборудване.

Обществената поръчка се състои от 2 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинична лабораторна система ГОЛЯМА, включваща съответните консумативи”;

2. Обособена позиция № 2: „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинична лабораторна система МАЛКА, включваща съответните консумативи”

Цел на поръчката.

Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проекти BG161PO001/1.1-08/2010/012 Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска” ЕАД, BG161РО001.1.1-08/2010/005 „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания  в  УМБАЛ „Свети Георги ЕАД” Пловдив, BG161РО001.1.1-08/2010/002 “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски ЕАД” Плевен, BG161РО001.1.1-08/2010/007“ Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания", BG161РО001.1.1-08/2010/003 “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов АД” Велико-Търновo, BG161PO001/1.1-08/2010/008 Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали, BG161РО001.1.1-08/2010/004 “Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев АД” Монтана,  BG161PO001/1.1-08/2010/011 Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, BG161PO001/1.1-08/2010/010 Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД гр.Смолян, BG161PO001/1.1-08/2010/016 „Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания – Габрово” в „МБАЛ Габрово“ АД гр. Габрово, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Основната цел на проектно предложение е: Да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на УМБАЛ „Александровска” ЕАД – гр. София; УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив; УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, гр. Плевен; МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД- гр. Монтана; МБАЛ „Благоевград” АД – гр. Благоевград; МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД – гр. Велико Търново; МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали; МБАЛ „Иван Селимски” АД – гр. Сливен; МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – гр. Смолян; МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания.

Специфичните цели на проекта са:

- Да се създаде подходяща здравна инфраструктура за диагностика и лечение на онкологични заболявания.

- Да се подобри здравния статус на населението, чрез повишаване качеството на предоставяните медицински услуги в целевия регион.

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта. Всички документи, които са на чужд език, се представят и с превод на български език.

1.3. Не се допуска представянето на варианти.

1.4. Всеки участник в процедурата може да представи оферта за една, няколко или всички обособени позиции.

1.5. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.6. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва или не подизпълнители.

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП с офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

1.8. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) обявен в несъстоятелност;

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

ж) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

з) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

/С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки (чл. 47, ал. 9), при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б.“е“), т. 2, 3 и 4,  ал. 2, т. 1 и 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от закона с една декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец./

и) които са свързани лица с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП;

С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 от закона с декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец.

й) за който е налице някое от обстоятелствата чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;

к) за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, а именно: е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с него лице.

За обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, участниците представят декларация по образец от настоящата документация.

1.9. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /консорциума подписват документ (договор), който следва да бъде представен от Участника в заверено копие. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

	Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

	Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;

	Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

	Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

	Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

	Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя*

*Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията по чл. 47 ал. 9 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Декларацията по чл. 55, ал. 7 от ЗОП се представя за обединението – участник в процедрата.

Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

1.10. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

1.10.1. Участие на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка

- Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта за участие, съгласно чл. 55, ал. 5 от ЗОП.

- Участникът в процедурата, определен за изпълнител, е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

1.10.2. Изпълнителят няма право да:

- сключи договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

- възложи изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

1.10.3. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 от ЗОП.

1.10.4. Изпълнителят няма право да замени посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.

1.10.5. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят се задължава да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

1.10.6. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

1.10.7. При участие на подизпълнител/и при изпълнението на дейност по договора за обществената поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, Възложителят приема дейността в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

1.10.8. Възложителят извършва окончателното плащане по договора за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички приети работи.

Възложителят не извършва окончателното плащане по договора за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, ако договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

1.11. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства по 47, ал. 1, 2 и 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

- ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.

### А.	Общи изисквания

- Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците съгласно ЗОП:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

- Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците съгласно ЗОП, както и изисквания към медицинските изделия:

2.2.1. Участникът да е извършил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко 1 /една/ доставка на стоки, които са с еднакъв или сходен предмет на настоящата обществена поръчка (под сходен предмет се разбира доставка на клинично лабораторно оборудване);

2.2.2. За изделията, предмет на настоящата обществена поръчка да са изпълнени приложимите процедури за оценяване на съответствието и да притежават:

- Декларация за съответствие на изделията, които са предмет на настоящата обществена поръчка в качеството им на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител – копие на оригинала и превод на български език;

- ЕС сертификат за оценка на съответствието с Директива 98/79/ЕС, издаден от нотифициран орган - копие на оригинала и превод на български език;

2.2.3. Участникът трябва да притежава сертификат ISO 9001:20хх или еквивалент, с предметен обхват доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура или еквивалент, издаден на името на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. В случай, че участникът е и производител, то следва да притежава и сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент.

2.2.4. Участникът да притежава документ по чл. 77, ал. 1 от Закона за медицинските изделия или да отговаря на условията на чл.77, ал. 2 от ЗМИ.

2.2.5. В случай, че участникът не е производител, той трябва да е оторизиран от производителя или от упълномощен представител на производителя за право на представителство и търговия на територията на Република България;

2.2.6. Участникът следва да осигури минимум 3 (три) сервизни инженера, преминали курс на обучение при производителя за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура и курс за обучение за работа с лабораторното оборудване.

2.2.7. Участникът следва да представи в пълен обем официални документи от производителя относно техническите и функционални  характеристики на изделията, модела, ясна снимка на изделието, както и брошури и съпътстващи документи, от които да е видно, че медицинската апаратура отговаря на всички минимални технически изисквания, посочени в документацията.

В случай, че посочените документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български.

2.2.8. Предлаганото оборудване трябва да бъде включено в списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат;

2.2.9. Предлаганото оборудване да няма регистрирани данни в ИАЛ и/или ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди през последните две години съгласно предоставена от ИАЛ информация;

2.2.10. Предлаганите медицицнски изделия да отговаря на условията на ЗМИ.

2.2.11. Участниците следва да декларират, че предлаганата апаратура притежава СЕ-mark/ Директива 98/79/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ;

2.2.12. Производителите на предлаганата апаратура да притежават сертификати ISO 13485:2003 или еквивалент, издаден от акредитирана институция или агенция за качеството;

Във връзка с поставените минимални изисквания и представяне на изискани сертификати/удостоверения, възложителят ще приеме еквивалентни сертификати/удостоверения, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Съгласно чл.51а, ал.2 от ЗОП, трети лица може да бъдат посочените от участника подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-3 и 5- 6, т. 8 и т. 12 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в глава ІІ Техническа спецификация, изисквания за изпълнение на поръчката, вкл. посочване на срок за изпълнение на поръчката и в случаите когато е приложимо декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове №№ 2 и 3 се представят по отделно за всяка от позициите.

Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две /или повече в приложимите случаи/ обособени позиции, по които участникът подава оферта, същите се поставят само в плик № 1 по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор“:

3.1.1.1. Списък на документите, и информация съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка.

3.1.1.2. Представяне на участника - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

3.1.1.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.1.4. Копие на договор или споразумение за обединение, а когато в договора/споразумението не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение.

3.1.1.5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП по образец.

3.1.1.7. Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.8. Документи за доказване на техническите възможности и квалификацията на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП, както и изисквания към медицинските изделия:

- Списък-декларация на изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на представяне на офертата, доставки на стоки, които са сходни или еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите /по образец към настоящата документация/, придружен с доказателство за извършената доставка, а именно: а) удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган /заверено копие/ или б) посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

За „сходни“ с предмета на поръчката доставки се считат такива, свързани с клинично лабораторно оборудване.

- Декларация за съответствие на стоките, които са предмет на настоящата обществена поръчка в качеството им на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител – копие на оригинала и превод на български език;

- копие на ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ - копие на оригинала и превод на български език;

- Заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:20хх или еквивалент с обхват доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура, издадено на името на участника от сертифицираща организация, акредитирана от акредитираща институция или агенция за управление на качеството, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигувяване на качество.

- Заверено от участника копие на документ по чл. 77, ал. 1 от Закона за медицинските изделия или декларация, че отговарят на условията на чл.77, ал.2.

- Заверено от участника копие на оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата апаратура или от упълномощен представител за право на представителство и търговия на територията на Република България, на името на участника, в случай че участникът не е производител;

- Декларация, съдържаща списък на сервизните инженери /минимум три/, придружена с автобиографии на сервизните инженери и информация за сертификати/удостоверения за преминат курс на обучение за сервиз/поддръжка на предлаганата медицинска апаратура и курс за обучение за работа с лабораторното оборудване;

- Официални документи от производителя относно техническите и функционални характеристики на изделията, модела, ясна снимка на изделието, както и брошури и съпътстващи документи, подробно описващи спецификата на предлаганата апаратура. В случай, че посочените документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български.

- Декларация от участника, че предлаганото оборудване е включено в Списъка по чл. 1, т. 1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат /Наредбата/

- Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат /Наредбата/, от което да е видна продажната цена по смисъла на § 1, т. 29а от ЗМИ, във връзка с § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата на предлаганата медицинска апаратура;

- Удостоверение издадено от ИАЛ, че предлаганото оборудване няма регистрирани данни в ИАЛ и/или ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди през последните две години съгласно предоставена от ИАЛ информация;

- Декларация от участника, че предлаганите медицински изделия, отговарят на ЗМИ.

- Декларация от участника, че предлаганата апаратура притежава СЕ-mark/ Директива 98/79/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ;

- Заверено от участника копие на сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент, издаден на името на производителя на предлаганата апаратура от акредитирана институция или агенция за управление на качеството;

3.1.1.9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнен образец от настоящата документация.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП с офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

3.1.1.9.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, попълнен образец от настоящата документация.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.10. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.

3.1.1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.12. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнен образец от настоящата документация.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие /освен ако изрично не е указано друго в настоящата документация/. Всички документи представени на чужд език, се представят и в превод на български език. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква "в" и т. 4 и 5 от ЗОП се представят за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП

3.1.2. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.  Представят се толкова пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция…….”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП - трябва да бъде изготвено съобразно образеца, при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническото задание, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката - документи и образци, поставени в ПЛИК №2:

- Декларация от участника, че предложените апарати да сa фабрично нови, без дефекти, произведени не по-рано от 2014 г., не са били демонстрационни, не са рециклирани;

- Декларация от участникът, че се задължава да осигури минимален гаранционен срок от 60 (шестдесет) месеца от датата на инсталиране и пускане в експлоатация на оборудването. По време на гаранционния срок доставчикът е длъжен не само да поправя възможните повреди, но и да извършва профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя.

- Декларация от участника, че е в състояние да осигурява оригинални резервни части за апарата в срок не по-малко от 10 години след изтичане на гаранционният срок. Доказва се с декларация, издадена от участника и/или производителя за наличието на резервни части за поне 10 години след изтичане на гаранционният срок.

- Декларация от участника за осигуряване на гаранционно обслужване на доставената апаратура, за срока посочен в офертата от сервизни инженери обучени от производителя при максимално време на реакция - до 4 часа от съобщаване на проблема, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.

- Декларация от производителя гарантираща изпълнението на поетите от участника ангажименти и задължения за гаранционно обслужване.

- Декларация от участника, че ще бъде осигурена и поддържана документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 3 от ЗМИ.

- Декларация от участника, че след монтажа на оборудването ще бъдат проведени приемателни изпитания, за които отговорност ще има доставчикът. Участникът трябва да декларира, че ще предостави едно копие от Ръководство за работа с апаратурата (на български и английски език) в електронен формат и едно копие на хартия, с ясни инструкции и подробно описание на съответните протоколи и функции на всички приложения, както и необходимите материали за провеждане на обучения за потребителите.

- Ще бъде извършено обучение на два етапа:

Етап І: Основно техническо обучение – продължителност 5 работни дни, извършва се непосредствено след инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудването.

Етап ІІ: Клинично обучение – продължителност 10 работни дни, извършва се в период до 30 календарни дни от датата на инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудването.

- Ако е приложимо, към техническото се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена“. Представят се толкова пликове № 3 с надпис „Предлагана цена”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.3.1. Начин на образуване на цената

3.1.3.2. Единичната крайна цена следва да бъде в български лева без и с включен ДДС и да включва доставка, монтаж и инсталация, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие, предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи, вкл. по една опаковка реактиви за изследванията посочени в номеклатура от № 1 до № 10 (т. 17 на техническите спецификации по обособена позиция № 1 и № 2) , обучение и гаранционна поддръжка. Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

Заб. В случаите, когато свързаването с ЛИС изисква лицензиране и такса за годишна поддръжка на лиценза, в офертата трябва да бъдат включени всички разходи за 5 годишната поддръжка на лиценза.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Забележка: При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива /с изрично писмено изявление в този смисъл, представено с офертата/. Възложителят няма право да разкрива информация, предстоставена му от участник и посочена от същия като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл.44 от ЗОП и публичните действия на комисията, съгласно чл. 68 и 69а, ал. 3 от ЗОП.

## РАЗДЕЛ IV

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Гаранция за участие

Гаранцията се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие – парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Банков код (BIC): BNBG BGSD;

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат /когато има такъв/. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предметът на поръчката и обособената/ите позиция/и, за която/ито участникът участва.

Гаранцията за участие за отделните обособени позиции е както следва:

Обособена позиция № 1 – 8 760 лв.

Обособена позиция № 2 – 17 000 лв.

Гаранцията за участие се представя под формата на оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.

Срокът на валидност на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 120 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

2. Гаранция за изпълнение

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума“ трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя:

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Банков код (BIC): BNBG BGSD;

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат /ако има такъв/.

Гаранцията за изпълнение на договора се оформя в два отделни документа като гаранция за  изпълнение на доставката и гаранция за изпълнение на гаранционната поддръжка. Сумата на гаранцията за изпълнение на доставката е в размер на 80% от гаранцията за изпълнение на договора, а гаранцията за изпълнение на гаранционната поддръжка е в размер на 20% от стойността гаранцията за изпълнение.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя. Гаранцията за изпълнение на договора се оформя в два отделни документа като гаранция за срочно изпълнение и гаранция за качествено изпълнение.

Сумата на гаранцията за срочно изпълнение на договора е в размер на 80% от гаранцията за изпълнение на договора, а гаранцията за качествено изпълнение е в размер на 20% от стойността на гаранцията за изпълнение.

Гаранцията за срочно изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след въвеждането в експлоатация на медицинската апаратура и провеждане на обучението, без Възложителя да дължи лихви на Изпълнителя за този период.

Гаранцията за качествено изпълнение следва да е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичането на гаранционният срок на доставената медицинска апаратура и се освобождава в този срок, без Възложителя да дължи лихви на Изпълнителя за този период.

## РАЗДЕЛ V

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците и техните подизпълнители нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- при осъществяване на публичните действия на комисията за разглеждане и оценка на офертите, съгласно чл. 68 и чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител по реда и условията на ЗЕДЕП и съгласно ЗОП.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Обособена позиция № 1: „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинична лабораторна система ГОЛЯМА, включваща съответните консумативи”;

Минимални технически изисквания

| Лабораторна Система | 1. Технологично решение: |
| --- | --- |
|  | Да консолидира клинично-химичните и имунологични анализи в една система за едновременни изследвания от една епруветка, при наличие на възможност за паралелна и самостоятелна работа на клинично-химичния и имунологичния модули - съвременна RANDOM ACCESS технология или еквивалент. |
|  | 2. Принципи на измерване: |
|  | Напълно автоматизирана селективна система с имунолуминесцентен, фотометричен, имунотурбидиметричен принципи и модул за определяне на Na+, K+ и Cl¯ или еквивалент. |
|  | 3. Работен капацитет: |
|  | Най-малко 1100 определяния на час без електролитен анализ, от които най-малко 370 имунологични. |
|  | 4. Софтуер със съответното хардуерно обезпечаване: |
|  | Автоматичен качествен контрол. |
|  | Автоматично въвеждане на всички нови методи, показатели и софтуер на производителя - автоматичен ъпдейт, включен в цената. |
|  | Възможност за включване в цялостната информационна система на лабораторията и на болницата. |
|  | Регистрация на изразходваните реактиви. |
|  | Аларма при диагностично значими отклонения в динамиката. |
|  | Съхраняване на данни за поне 10 000 пациента в паметта на анализатора. |
|  | 5. Система за накапване: |
|  | Възможност за накапване от една епруветка. |
|  | 6. Система за дейонизирана вода: |
|  | Директно свързана с апарата и притежаваща капацитет на производство на дейонизирана вода, със степен на чистота необходима за работата на системата. Офертата да съдържа подробно техническо описание на системата за дейонизирана вода и на системата за отпадъчните продукти на анализатора. |
|  | 7. Калибрация: |
|  | Едно-, дву- и многоточкова автоматична калибрация, линейна и нелинейна калибрация; достатъчна стабилност на калибрацията в зависимост от параметрите; калибрация по партиден номер на биохимичните параметри. |
|  | 8. Стабилност на реактивите: |
|  | Хладилна камера на борда, което позволява постоянен достъп до реактиви, (постоянна готовност за работа) и гарантиране на използването на реактивите за целия срок на годност, обозначен на опаковката. Гарантиране на он-борд стабилността на реактивите. |
|  | 9. Капацитет на борда: |
|  | Минимум 80 теста на борда, от които най-малко 20 имунологични теста. |
|  | 10. Автоматизация: |
|  | Автоматичен температурен контрол по време на работния процес в корпуса за химични реакции и в корпуса за съхраняване на реактивите за всички модули. Автоматично алармиране при отклонения от зададените температурни параметри. |
|  | Автоматично и непрекъснато въвеждане на биологичния материал чрез автоматизиран подавач на проби. |
|  | Непрекъснато зареждане на проби по време на работа и едновременно наличие на възможност за голям брой програми в паметта на апарата. |
|  | Вмъкване на спешни изследвания (STAT изследвания) в хода на рутинна работа. |
|  | Работата с епруветки - тип затворена система - от различни производители и с различни размери. |
|  | Автоматично разреждане и концентрация на пробите, автоматична корекция. |
|  | 11. Електрозахранване: |
|  | 220 V; 50/60 Hz |
|  | - Непръксваемо токозахранващо устройство - UPS, осигуряващо автономност и продължаване на минимум 20 мин. работата в случай на прекъсване на електрозахранването. |
|  | 12. Баркодирани данни: |
|  | Баркодирани реактиви, контроли, калибратори и проби за имунологичния модул и баркодирани реактиви и проби за клинично-химичния модул. |
|  | Възможност за двустранна комуникация с ЛИС. |
|  | 13. Бордов софтуер: |
|  | Възможност за качествен контрол, калибриране, автоматично разреждане и концентриране на проби, автоматична корекция, регистрация на изследваните пациенти. |
|  | 14. Полихроматична корекция: |
|  | Автоматична детекция на кръвни съсиреци с описание на метода, и полихроматична корекция на резултатите при: хемолитични, иктерични и липемични проби. |
|  | 15. Метрологична проследимост. Аналитична надеждност: |
|  | Метрологична проследимост на търговските калибратори до първични стандарти, в соътветствие с изискванията на Европейската директива за ин-витро диагностични средства, при наличност на първични IFCC стандарти за съответните показатели. Документирани показатели за аналитична надеждност на резултатите - селективност, специфичност, граници на откриване и определяне, линеен обхват, неточност, невъзпроизводимост, стабилност, на пробата и консумативите и др. - за всеки показател. |
|  | 16. Комютър Бърза компютърна конфигурация с минимални параметри: 1. Процесор - min, двуядрен; 2. Дънна платка - подходяща за процесорът от т. 1, вградено видео, звукова и мрежова карта; 3. Оперативна памет - min. 4GB DDR3; 4. Твърд диск - min. 1TB; 5. Захранване - min. 500 вата; 6. Оптично записващо DVD устройство; 7. Компютърна кутия; 8. Клавиатура и мишка; 9. Монитор - минимум 19 инча LED/LCD; 10. Операционна система Windows или еквивалент, който да осъществява трянсфер на данни от ЛИС към БИС. Компютърна конфигурация следва да осъществява бърз трансфер на данни от Лабораторната инфомационна система към Болничната лабораторна система. |
|  | 17. Минимални изисквания към анализите, които могат да се извършват: Пореден №; Вид изследване. АСАТ. АЛАТ. КК. Креатинин. Глюкоза. Урея. Тропонин I /Т/. СА 15-3. FT4. TSH. КК-МВ. Билирубин – общ. Билирубин – директен. Пикочна киселина. Амоняк. Холестерол. HDL - холестерол. LDL - холестерол. Триглицериди. Лактат. ГГТ. АФ. ЛДХ. а-Амилаза. Липаза. Общ белтък. Общ белтък в урина. Общ белтък в ликвор. Албумин. Калий. Натрий. Хлориди. Калций – фотометрично. Фосфор. Гликиран хемоглобин- HbA1C. Желязо. ЖСК. Аnti -ТРО /МАТ/. Кортизол. Пролактин. LH. FSH. Естрадиол. Прогестерон. Тестостерон. Дехидроепиандростерон (DHEAS). РТН (паратхормон). Имунореактивен инсулин. Хомоцистеин. Витамин В12. Общ витамин Д. Фолат. PSA – total. PSA – free. СА 19-9. СА 125. FT3. СЕА. Алфа-фетопротеин. (Човешки) hCG. Аnti-TG /ТАТ/. BNP/NT-Pro-BNP/. IgG. IgA. IgM. IgE. Микроалбумин в урината. С- реактивен протеин (в ниска и висока концентрационна област - HS CRP). Трансферин. Феритин. Анти HВс. HBsAg. D-димер. |
|  | 18. Окомплектовка: |
|  | Доставката на лабораторната система да включва стартов пакет, който съдържа: по една опаковка реактиви за изсладванията посочени от №1 до №10 на т.17, придружена с всички необходими калибратори, контроли, миещи разтвори и всички други консумативи за пускане на системата в експлоатация. |
|  | 19. Апаратът следва да включва необходимия интерфейс за връзка с ЛИС. В случаите, когато свързаването с ЛИС изисква лицензиране и такса за годишна поддръжка на лиценза, в офертата трябва да бъдат включени всички разходи за 5 годишната поддръжка на лиценза. |

2. Обособена позиция № 2: „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинична лабораторна система МАЛКА, включваща съответните консумативи”

Минимални технически изисквания

| Лабораторна Система | 1. Технологично решение: |
| --- | --- |
|  | Да консолидира клинично-химичните и имунологични анализи в една система за едновременни изследвания от една епруветка, при наличие на възможност за паралелна и самостоятелна работа на клинично-химичния и имунологичния модули - съвременна RANDOM ACCESS технология или еквивалент. |
|  | 2. Принципи на измерване: |
|  | Напълно автоматизирана селективна система с имунолуминесцентен, фотометричен, имунотурбидиметричен принципи и моул за определяне на Na+, K+ и Cl¯ или еквивалент. |
|  | 3. Работен капацитет: |
|  | Най-малко 700 определяния на час без електролитен анализ, от които най-малко 170 имунологични. |
|  | 4. Софтуер със съответното хардуерно обезпечаване: |
|  | Автоматичен качествен контрол. |
|  | Автоматично въвеждане на всички нови методи, показатели и софтуер на производителя - автоматичен ъпдейт, включен в цената. |
|  | Възможност за включване в цялостната информационна система на лабораторията и болницата. |
|  | Регистрация на изразходваните реактиви. |
|  | Аларма при диагностично значими отклонения в динамиката . |
|  | Съхраняване на данни за поне 10 000 пациента в паметта на анализатора. |
|  | 5. Система за накапване: |
|  | Възможност за накапване от една епруветка. |
|  | 6. Система за дейонизирана вода: |
|  | Директно свързана с апарата и притежаваща капацитет на производство на дейонизирана вода, със степен на чистота необходима за работата на системата. Офертата да съдържа подробно техническо описание на системата за дейонизирана вода и на системата за отпадъчните продукти на анализатора. |
|  | 7. Калибрация: |
|  | Едно-, дву- и многоточкова автоматична калибрация, линейна и нелинейна калибрация; достатъчна стабилност на калибрацията в зависимост от параметрите; калибрация по партиден номер на биохимичните параметри. |
|  | 8. Стабилност на реактивите: |
|  | Хладилна камера на борда, което позволява постоянен достъп до реактиви, (постоянна готовност за работа) и гарантиране на използването на реактивите за целия срок на годност, обозначен на опаковката. Гарантиране на използване на реактивите за обявената он-борд годност. |
|  | 9. Капацитет на борда: |
|  | Минимум 80 теста на борда, в това число най-малко 60 биохимични теста. |
|  | 10. Автоматизация: |
|  | Автоматичен температурен контрол по време на работния процес в корпуса за химични реакции и в корпуса за съхраняване на реактивите на всички модули. Автоматично алармиране при отклонения от зададените температурни параметри. |
|  | Автоматично и непрекъснато въвеждане на биологичния материал чрез автоматизиран подавач на проби |
|  | Непрекъснато зареждане на проби по време на работа и едновременно наличие на възможност за голям брой програми в паметта на апарата. |
|  | Вмъкване на спешни изследвания (STAT изследвания) в хода на рутинна работа. |
|  | Работата с епруветки - тип затворена система - от различни производители и с различни размери. |
|  | Автоматично разреждане и концентрация на пробите, автоматична корекция. |
|  | 11. Електрозахранване: |
|  | 220 V; 50/60 Hz |
|  | - Непръксавемо токозахранващо устройство - UPS, осигуряващо автономност и продължаване на минимум 20 мин. работата в случай на прекъсване на електрозахранването. |
|  | 12. Баркодирани данни: |
|  | Баркодирани реактиви, контроли, калибратори и проби за имунологичния модул и баркодирани реактиви и проби за клинично-химичния модул. |
|  | Възможност за двустранна комуникация с ЛИС. |
|  | 13. Бордов софтуер: |
|  | Възможност за качествен контрол, калибриране, автоматично разреждане и концентриране на проби, автоматична корекция, регистрация на изследваните пациенти. |
|  | 14. Полихроматична корекция: |
|  | Автоматична детекция на кръвни съсиреци с описание на метода, и полихроматична корекция на резултатите при: хемолитични, иктерични и липемични проби. |
|  | 15. Метрологична проследимост. Аналитична надеждност: |
|  | Метрологична проследимост на търговските калибратори до първични стандарти, в съответствие с изискванията на Европейската директива за ин-витро диагностични средства, при наличност на първични IFCC стандарти за съответните показатели. Документирани показатели за аналитична надеждност на резултатите - селективност, специфичност, граници на откриване и определяне, линеен обхват, неточност, невъзпроизводимост, стабилност, на пробата и консумативите и др. - за всеки показател. |
|  | 16. Комютър Бърза компютърна конфигурация с минимални параметри: 1. Процесор – min, двуядрен; 2. Дънна платка – подходяща за процесорът от т.1, вградено видео, звукова и мрежова карта; 3. Оперативна памет – min. 4GB DDR3; 4. Твърд диск – min. 1TB; 5. Захранване – min. 500 вата; 6. Оптично записващо DVD устройство; 7. Компютърна кутия; 8. Клавиатура и мишка; 9. Монитор – минимум 19 инча LED/LCD; 10. Операционна система Windows или еквивалент, който да осъществява трнсфер на данни от ЛИС към БИС. Компютърна конфигурация следва да осъществява бърз трансфер на данни от Лабораторната инфомационна система към Болничната лабораторна система. |
|  | 17. Минимални изисквания към анализите, които могат да се извършват: Пореден №; Вид изследване. АСАТ. АЛАТ. КК. Креатинин. Глюкоза. Урея. Тропонин I /Т/. СА 15-3. FT4. TSH. КК-МВ. Билирубин - общ. Билирубин – директен. Креатинин. Пикочна киселина. Холестерол. HDL. LDL. Триглицериди. ГТ. АФ. ЛДХ. а-Амилаза. Липаза. Общ белтък. Общ белтък в урина. Албумин. Калий. Натрий. Хлорид. Калций - фотометрично. Фосфор. Гликиран хемоглобин- HbA1C. Желязо. ЖСК. АТРО /МАТ/. Пролактин. LH. FSH. Естрадиол. Прогестерон. Тестостерон. Дехидроепиандростерон (DHEAS). РТН ( паратхормон). Имунореактивен инсулин. Хомоцистеин. Витамин В12. Общ витамин Д. PSA – total. PSA – free. СА 19-9. СА 125. FT3. СЕА. Алфа-фетопротеин. Човешки hCG. Анти-AG /ТАТ/. IgG. IgA. IgM. IgE. Микроалбумин в урината. С- реактивен протеин. Трансферин. Феритин. Анти HBc. HBsAg. |
|  | 18. Окомплектовка: |
|  | Доставката на лабораторната система да включва стартов пакет, който съдържа: по една опаковка реактиви за параметрите от 1 до 10, всички необходими калибратори, контроли, миещи разтвори и всички други консумативи за пускане на системата в експлоатация. |
|  | 19. Апаратът следва да включва необходимия интерфейс за връзка с ЛИС. В случаите, когато свързаването с ЛИС изисква лицензиране и такса за годишна поддръжка на лиценза, в офертата трябва да бъдат включени всички разходи за 5 годишната поддръжка на лиценза. |

Навсякъде в техническите спецификации, цитираните технологии, типове и стандарти да се има предвид и еквивалента.

Техническите спецификации съдържат обективни параметри, които не са обвързани с определен изпълнител и не съдържат условия или изисквания, които да дават предимство или необосновано ограничават участието на лица при обявяване на обществена поръчка.

- Изисквания към предлаганата апаратура

1.1. Предлаганата апаратура трябва да отговаря на изискванията, описани в „Техническа спецификация“ или да притежава по-добри параметри.

1.2. Оферираната цена трябва да включва доставка, монтаж и инсталация, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи стартов пакет.

Заб. В случаите, когато свързаването с ЛИС изисква лицензиране и такса за годишна поддръжка на лиценза, в офертата трябва да бъдат включени всички разходи за 5 годишната поддръжка на лиценза.

1.3. Предложените апарати да бъдат фабрично нови, без дефекти, произведени не по-рано от 2014 г., да не са били демонстрационни, да не са рециклирани.

  - Участникът се задължава да осигури минимален гаранционен срок от 60 (шестдесет) месеца от датата на инсталиране и пускане в действие на оборудването. По време на гаранционния срок доставчикът е длъжен не само да поправя възможните повреди, но и да извършва профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя.

  - Участникът да е в състояние да осигурява оригинални резервни части за апарата в срок не по-малко от 10 години след изтичане на гаранционният срок. Доказва се с декларация, издадена от участника и/или производителя за наличието на резервни части за поне 10 години след изтичане на гаранционният срок.

  - Участникът трябва да осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 3 от ЗМИ- декларация свободен текст.

  - Участникът предоставя декларация за осигуряване на гаранционно обслужване на доставената апаратура, за срока посочен в офертата от сервизни инженери обучени от производителя при максимално време на реакция - до 4 часа от съобщаване на проблема, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.

  - След монтажа на оборудването ще бъдат проведени приемателни изпитания, за които отговорност ще има доставчикът.

  - Ще бъде извършено обучение на лабораторния персонал на два етапа:

Етап І: Основно техническо обучение – продължителност 5 работни дни, извършва се непосредствено след инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудването.

Етап ІІ: Клинично обучение - продължителност 10 работни дни, извършва се в период до 30 календарни дни от датата на инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудването.

След провеждане на обучението на персонала за работа със съответната апаратура, участникът следва да издаде документ (сертификат) за извършеното обучение.

2. Срок на изпълнение на поръчката.

Срокът на доставка, инсталация и пускане в експлоатация на лабораторните системи е до 15 /петнадесет/ дни, считано от датата на сключване на договор с изпълнителя, след получаване на възлагателно писмо от възложителя, но не по-късно от:

За обособена позиция № 1

УМБАЛ „Александровска” ЕАД, гр. София - 05.12.2015 г.;

УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив - 15.12.2015 г.;

УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, гр. Плевен - 15.12.2015 г.;

За обособена позиция № 2

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана - 15.12.2015 г.;

МБАЛ „Благоевград” АД, гр. Благоевград - 05.12.2015 г.;

МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД, гр. Велико Търново - 15.12.2015 г.;

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали - 05.12.2015 г.;

МБАЛ „Иван Селимски” АД, гр. Сливен - 05.12.2015 г.;

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян - 05.12.2015 г.;

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово - 15.12.2015 г.;

- Място на изпълнение.

За обособена позиция № 1

УМБАЛ „Александровска” ЕАД, гр. София;

УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив;

УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, гр. Плевен;

За обособена позиция № 2

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана;

МБАЛ „Благоевград” АД, гр. Благоевград;

МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД, гр. Велико Търново;

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали;

МБАЛ „Иван Селимски” АД, гр. Сливен;

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян;

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово.

4. Начин образуване на цената и начин на плащане:

4.1. Начин на образуване на цената

4.1.1. Единичната крайна цена по всяка една обособена позиция следва да бъде в български лева без и с включен ДДС и да включва доставка, монтаж и инсталация, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие, предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи, вкл. по една опаковка реактиви за изслесдванията от № 1 до № 10 посочени в т. 17 на техническите спецификации по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, обучение и гаранционна поддръжка. Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

Заб. В случаите, когато свързаването с ЛИС изисква лицензиране и такса за годишна поддръжка на лиценза, в офертата трябва да бъдат включени всички разходи за 5 годишната поддръжка на лиценза.

4.2. Начин на плащане.

Цената на доставеното оборудване се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на подписан приемо-предавателен протокол за извършени доставки и оригинална фактура.

#### ГЛАВА ІІІ

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП – „най-ниска цена”.

ГЛАВА  ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

……………………………………………………..

Обособена позиция № ............. с предмет ..................

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника, ЕИК/

и подписана от:

/три имена/

в качеството му/им  на

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс № ............................................................

e-mail 	.

2. Лице за контакти .................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

телефон / факс: 	………………………

3. Обслужваща банка: ……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………

Титуляр на сметката…………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………

BIC……………………………………………

Титуляр на сметката………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „…………….”, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:

„…………………”, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

3. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.

4. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

5. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието.

6. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 120 календарни дни, считано от крайната дата за получаване на оферти, и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

7. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

8. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

9. Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

Дата, ……………. 								Подпис

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „………………………..”,

- Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник:  ...................................................................						                      (посочете фирмата на участника)

не е в открито производство по несъстоятелност;

не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; или ако е чуждестранно лице: - не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове; - неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

6. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

7. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

8. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

9. За посочените от мен подизпълнителите …………………………………………………………………………………………………………

(посочете подизпълнителите)

не са налице обстоятелството по чл.47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

(Приложимо в случай, че участникът предлага в офертата си да ползва подизпълнители)

10. Горепосочените обстоятелства могат да бъдат потвърдени от информацията в следния публичен регистър  ............. /посочва се от декларатора/ или от следния орган

(Посочва се например: Търговски регистър, Регистър Булстат и др. съобразно законодателството на държавата, в която участникът е установен).................... /посочва се от декларатора/,(Посочва се например:НАП, МДТ и др. съобразно законодателството на държавата, в която участникът е установен).

който е компетентен да предоставя информация за тях служебно на Възложителя.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: .............................				ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ:

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато участникът е чуждестранно лице, декларацията се представя в официален превод съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/..............................................................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете името/фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ...................................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете името/фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка  няма да използва/ще използва подизпълнители /подчертава се вярното/;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................

(изписват се имената/фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …….……………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………........(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… ,

(име/фирма на лицето-подизпълнител)

регистрирано съгласно законодателството на ................................................, данни по регистрация: ................................................................................................................................... (ЕИК/Булстат или друга идентификация съобразно приложимото законодателство; седалище и адрес на управление и др. такива),

във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  ..................................

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен лице: …………………………………………

(посочете името/фирмата на лицето, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: .....................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4.  Други документи, по преценка на декларатора: .....................................……………………

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ

на изпълнени през последните три години, считано от датата на представяне на офертата, доставки на стоки, които са сходни или еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка

Подписаният: …………………………………………………………................(три имена)

в качеството си на ………………………………………………………………….(длъжност)

на ……………………………………………………………………(наименование на участника)

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: .........................................,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, представляваният от мен участник е изпълнил следните доставки на стоки, които са сходниˡ или еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка /обособена позиция №  ..... предмет ............/ :

| № по ред | Предмет (кратко описание на доставените стоки) | Възложител | Период на изпълнение на договора | Стойност без ДДС /х. лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |

Приложения:  Доказателства² за извършените доставки.

ПОЯСНЕНИЯ:

- За „сходни“ с предмета на поръчката доставки се считат такива, свързани с клинично лабораторно оборудване.

- Съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП доказателство за извършената доставка се представя под формата на: а/ удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б/ чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнената доставка.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

СПИСЪК ДЕКЛАРАЦИЯ СЪДЪРЖАЩ ДАННИТЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ,

КОИТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

.........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет …………………………………………………………………………………………………………

ДЕКЛАРИРАМ

За изпълнение на поръчката ще използваме следните ключови експерти, съгласно изискванията на Възложителя:

| Сервизен инженер* | Име, Презиме, Фамилия | Образование | Професионална квалификация | Информация за сертификати/удостоверения за преминат курс на обучение за сервиз/поддръжка на предлаганата медицинска апаратура и курс за обучение за работа с лабораторното оборудване |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

- за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………....(три имена)

в качеството си на ……………………………………………………………(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ……………………….., обособена позиция № .... предмет .......,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ УЧАСТНИК

ПО ЧЛ. 55, АЛ. 7 ОТ ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………(трите имена)

в качеството си на ………………………………………………………………(длъжност)

на участник: .……………………………..…………………………………………………………,

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  .....................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

- Представляваният от мен участник ………………………………………/изписва се името/ фирмата на участника/ не е свързано лице или свързано предприятие* с друг участник в горепосочената процедура по възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

Пояснения по декларацията:

*Дефиниции:

Съгласно §1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързани лица“ са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Съгласно §1, т.24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързано предприятие“ е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 от ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 8, АЛ. 8, Т. 2 ОТ ОТ ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на участник: .……………………………..……………………………………………………,

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „.....................................................“,

ДЕКЛАРИРАМ:

Експертите на представляваният от мен участник ……………………………………… /изписва се името/фирмата на участника/  не са участвали / са участвали /грешното се зачертава/ в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие при подготовката на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка.

или

Експертите на представляваният от мен участник ……………………………………… /изписва се името/фирмата на участника/  са участвали в изработването на техническите спецификации при подготовката на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка, но документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не ни предоставят информация, която ни дава предимство пред останалите участници в процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

Забележка: Участниците декларират един от двата текста, който отговаря на обективната истина. Текстът, който не отговаря на обективната истина се зачертава.

Пояснения:

- Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

- Когато участникът е обединение от лица, декларацията се попълва от всяко лице, участващо в обединението.

- Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 от

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: ………………………………………………………………(трите имена)

в качеството си на ……………………………………………………………….(длъжност)

На участник: ..………………………..…………………………………………………………, в

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  .....................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

- Представляваното от мен дружество* не е регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

- Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

Пояснения по декларацията:

*Дефиниции: Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, посочените в настоящата декларация изрази имат следното значение:

1. "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

2. "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

3. "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Забележка:   Съгласно чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл. 3, т. 8 от закона не се прилага в случаите, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Когато е налице някое от горепосочените обстоятелства по чл.4 от закона, участникът задължително го посочва с настоящата декларация.

** Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

Когато участникът е обединение от лица, декларацията се попълва от всяко лице, участващо в обединението.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

ОБРАЗЕЦ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„…………………………….………..”

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

Булстат / ЕИК: ________________________,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „…………………………”, Обособена позиция № ............. с предмет ..................

| Изискване на възложителя | Оферта на участника /пълно описание на предлаганата апаратура, съобразно предложението на участника/ |
| --- | --- |

- Декларирам, че предложеното оборудване ще бъде фабрично ново, без дефекти, произведено не по-рано от 2014 г. Предложеното оборудване не е било демонстрационно и не е рециклирано;

- Декларирам, …… месеца гаранционен срок /минимален гаранционен срок 60 (шестдесет) месеца/ от датата на инсталиране и пускане в действие на оборудването. По време на гаранционния срок се задължаваме не само да поправяме възможните повреди, но и да извършваме профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя.

- Декларирам, че ще бъдат осигурени оригинални резервни части за апаратурата в срок не по-малко от 10 години след изтичане на гаранционният срок.

В доказателство прилагам декларация, издадена от участника и/или производителя за наличието на резервни части за поне 10 години след изтичане на гаранционният срок.

- Декларирам, че ще осигуря гаранционно обслужване на доставеното оборудване, през времето в което е в гаранционен срок, от сервизните инженери обучени от производителя, при максимално време на реакция - до 4 часа от съобщаване на проблема, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.

- Декларирам, че по време на гаранционния срок, максималната продължителност на прекратяване на работа на апаратурата, поради повреди или профилактика ще бъде .......... (по-малко от 240 /двеста и четиридесет/) часа годишно.

В случай, че максималната продължителност на прекратяване на работа на апаратурата, поради повреди или профилактика надвиши посочените в предходното изречение часове, изразяваме съгласие гаранционният срок, да бъде удължени с толкова дни, колкото часа над определените от нас часове апаратурата не е работила.

За гарантиране на поетите от нас ангажименти по време на гаранционния срок, представяме декларация, попълнена и подписана от производителя на предлаганата апаратура, с която той се ангажира да изпълни поетите от нас задължения за гаранционно обслужване, в случай че ние по каквато и да е причина не можем да ги изпълним.

- Декларирам, че ще бъде осигурена и поддържна документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 3 от ЗМИ.

- Декларация от участника, че след монтажа на оборудването ще бъдат проведени приемателни изпитания, за които отговорност ще има доставчикът. Участникът трябва да декларира, че ще предостави едно копие от Ръководство за работа с апаратурата (на български и английски език) в електронен формат и едно копие на хартия, с ясни инструкции и подробно описание на съответните протоколи и функции на всички приложения, както и необходимите материали за провеждане на обучения за потребителите.

- Ще бъде извършено обучение на два етапа:

Етап І: Основно техническо обучение - продължителност 5 работни дни, извършва се непосредствено след инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудването.

Етап ІІ: Клинично обучение - продължителност 10 работни дни, извършва се в период до 30 календарни дни от датата на инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудването.

9. Срокът на доставка, инсталация и пускане в експлоатация на лабораторната система по обособена позиция, ще е не повече от 2 /два/ месеца/ от датата на получаване на възлагателното писмо от Възложителя.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2.

ОБРАЗЕЦ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„…………………………….………..”

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „……………….”, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

във връзка с което Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:

За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, цената на нашето предложение възлиза на:

1. Единична цена за един брой оборудване по обособена позиция №.........:_____________ лева без ДДС

Словом: ________________________________________________________

посочва се словом единичната стойност в лева без ДДС

Обща стойност за оборудването по обособена позиция №.........:_________________ лева без ДДС

- Словом: ________________________________________________________

посочва се словом стойността в лева без ДДС

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

(Единичната крайна цена по всяка отделна позиция следва да бъде в български лева и да включва всички разходи по доставката до мястото на доставка без ДДС и с включено ДДС: доставката до мястото на изпълнение, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, такси, инсталация и монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи, обучение за работа и гаранционна поддръжка, в която се включва труд, резервни части, транспорт на специалистите, профилактика и всички разходи по гаранционното обслужване;

За всяка обособена позиция се попълва отделно ценово предлажение.

Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора.)

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

- При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от стойността му, без ДДС.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

# ОБРАЗЕЦ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№ BG161РО001-1.1-08-0001-1-D-……………

Днес, …….......…... г., в гр. София между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: София 1000,  пл. „Света Неделя” № 5, БУЛСТАТ 000695317, представлявано от …………….. и ………………, наричано по - долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

„…………..…………….” ………….…, със седалище и адрес на управление: ……………….., Район „………..…….”, ж.к. „…………………………….”, ул. „………………….” №…., БУЛСТАТ/ЕИК ……………..., представлявано от ………………… - Управител/Изпълнителен директор, от друга страна, наричана по – долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № ……/……….  г. на възложителя за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет………, обособена позиция №…………, /, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № …………………….., проект …………………………. неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., се сключи настоящият договор за следното:

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на възнаграждение да достави клинична лабораторна система (описва се предмета на съответната особена позиция), наричано по-долу за краткост „оборудването”.

(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните дейности:

- доставка на клинична лабораторна система (медицинското оборудване)/;

- монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване;

- обучение за работа с доставеното медицинско оборудване;

- гаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване и доставка на резервни части;

- за дейността на медицинското оборудване се осигуряват стартов пакет, който съдържа: по една опаковка реактиви за изследванията от 1 до 10, всички необходими калибратори, контроли, миещи разтвори и всички други консумативи за пускане на системата в експлоатация;

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 2 в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложения № 2 , които са неразделна част от настоящия договор и в сроковете по раздел ІІ от настоящия договор.

(4) Мястото на доставка е: ……………………………….. (посочва се съобразно съответната обособена позиция).

(5) С въвеждането в експлоатация на оборудването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост върху нея .

II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на подписването му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да има готовност да достави медицинското оборудване в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на подписване на договора, но не по-късно от:

За обособена позиция № 1

УМБАЛ „Александровска” ЕАД, гр. София - 05.12.2015 г.;

УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив - 15.12.2015 г.;

УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, гр. Плевен - 15.12.2015 г.;

За обособена позиция № 2

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана - 15.12.2015 г.;

МБАЛ „Благоевград” АД, гр. Благоевград - 05.12.2015 г.;

МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД, гр. Велико Търново - 15.12.2015 г.;

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали - 05.12.2015 г.;

МБАЛ „Иван Селимски” АД, гр. Сливен - 05.12.2015 г.;

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян - 05.12.2015 г.;

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово - 15.12.2015 г.;

(3) Обучението за работа с доставеното медицинско оборудване, ще бъде извършено на два етапа:

Етап І: Основно техническо обучение - продължителност 5 работни дни, извършва се непосредствено след инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудването.

Етап ІІ: Клинично обучение - продължителност 10 работни дни, извършва се в период до 30 календарни дни от датата на инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудването.

(4) Срокът за гаранционната поддръжка на доставеното медицинско оборудване е ……………………………………(посочва се съгласно Техническата оферта на изпълнителя).

(5) Срокът по ал. 4 се удължава с толкова дни колкото часа над посочените в чл. 15, ал. 4 от настоящия договор оборудването не е работило поради повреда или профилактика.

(6) Сроковете по предходните алинеи се удължават при условията на Раздел ХV „Спиране изпълнението на договора поради форсмажорни или непредвидени обстоятелства. Изменения и допълнения на договора” с подписването на двустранен констативен протокол, с толкова дни, колкото е било налице съответното събитие, като към протокола се прилагат доказателства за наличието на форсмажорно или непредвидено обстоятелство.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за изпълнение на настоящия договор, съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценовото предложение е ………………… (с думи …………………………………) лв. без ДДС или ………………… (с думи …………………………………) лв. с ДДС.

(2) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 4. (1) Цената на доставеното оборудване се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на подписан приемо-предавателен протокол за извършени доставки и оригинална фактура.

(2) Дължимите по този договор плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на документите, предвидени за съответния вид плащане, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Във всяка фактура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи, че плащането се извършва със средства, отпуснати от средносрочна рамкова инвестиционна програма по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-08/2010 - „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.” съгласно договор № BG161РО001.1.1-08/2010/…………... с предмет …………………………………………………., подписани от Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие.

(3) Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

Банка: ……………………….

IBAN: ……………………….

BIC: ………………………….

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата, която не е призната за плащане от Договарящия орган по вина на Изпълнителя.

ІV. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 5. Финансирането по чл. 3 от настоящия договор се извършва със средства, отпуснати от средносрочна рамкова инвестиционна програма по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съгласно договор ……………………………… с предмет ………………………………………………………………., подписани от Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие.

V. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. За изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа екипа от специалисти със съответната квалификация.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи Ръководител на екипа, който да организира извършването на дейностите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да бъде в пряка връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по всички въпроси, касаещи задълженията и отговорностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

VІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

(в случаите, когато е приложимо)

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:

1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по ал. 6.

(3) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по ал. 2.

(4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(5) Не е нарушение на забраната по ал. 2, т. 2 и по ал. 4 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ал. 1 – 5.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

(2) При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по договора, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на ал. 1.

(4) Алинея 3 не се прилага в случаите по ал. 2.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия договор;

- да получи вещта в срока и на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4;

- упълномощеното от възложителя лице да приеме доставеното оборудване;

- да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични документи и данни, намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора;

- в срок от 10 (десет) работни дни да реагира на писмено поставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въпроси, искани документи, срещи и др.;

- да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и съответните документи за изпълнение на дейностите по договора;

- да заплати доставеното оборудване и извършените услуги по реда и при условията, уговорени с настоящия договор.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията, на които трябва да отговаря оборудването, посочени в чл. 1, ал. 3 от договора или не представи изискуемите документи относно оборудването, да откаже приемането на оборудването, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.

VIІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставеното оборудване по този договор в размер и срокове, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Договора.

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

      - да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете по чл. 2;

      - да декларира, че е единствен собственик на оборудването, предмет на договора;

      - да въведе в експлоатация и внедри оборудването;

      - да осигури за своя сметка транспорта по доставката на оборудването до местоизпълнението по договора;

      - да осигури гаранционно обслужване на оборудването през времето в което е в гаранционен срок, от сервизните инженери обучени от производителя, при максимално време на реакция - до 4 часа от съобщаване на проблема, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.

      - да проведе обучение на персонала на два етапа, при сроковете определени в чл. 2, ал. 3 от настоящия договор. Лицата, които трябва да бъдат обучени се посoчват в списък, предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

      - да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна;

      - при доставяне на оборудването да представи документ от производителя, че оборудването е фабрично ново, не е демооборудване, не е демонстрационно оборудване, не е рециклирано и съдържащо информация относно датата, на която същото е произведено от производителя;

      - при доставка, предложеното оборудване да притежава СЕ-mark/ Директива 98/79/ЕЕС с нанесена маркировка, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ;

      - да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на договора и за мерките, предприети за тяхното решаване;

      - да обезпечи оригинални резервни части за оборудването за период от 10 години след изтичане на гаранционният срок.;

      - да осигури и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 3 от ЗМИ.

      - да носи отговорност за монтажа на оборудването и за провеждането на приемателни изпитания.

      - да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по изпълнение предмета на поръчката и да го съобщи на Възложителя;

(2) В случай, че по каквато и да е причина ИЗПЪЛНИТEЛЯТ не може да изпълни произтичащите от настоящия договор задължения за гаранционно обслужване на доставеното от него оборудване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури изпълнението на тези негови задължения от производителя на оборудването.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните документи: гаранционна карта, инструкция за експлоатация, ръководство за ползване, техническо описание и всички други документи, съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на английски език, придружен с превод на български език.

(2) Доставката ще се счита за неизпълнена докато Възложителя не получи всички документи по предходната алинея.

(3) Ако непредставянето на документи води до последващи разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тези разходи се покриват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ги удържа от следващото плащане по Договора или от гаранцията за добро изпълнение.

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на вещта и за годността й за употреба за срока, посочен в чл. 2, ал. 4 от датата по чл. 29, ал. 2.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизно обслужване за безвъзмездно отстраняване на всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения в предходната алинея гаранционен срок.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване работата на доставеното оборудването поради повреди или профилактика да не надвишава ......... (240 /двеста и четиридесет/) часа годишно.

(4) При надвишаване на часовете по предходната алинея, се задейства клаузата на чл. 2, ал. 5 от настоящия договор.

Чл. 16. (1) При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

1. за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, т. е. поне до 31 август 2020 г.;

2. за период от 3 години след частичното приключване на настоящия проект съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

(3). ИЗПЬЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 и чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие" в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: „Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <име на Изпълнителя> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган". Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма “Регионално развитие"2007-2013 г."

(4) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнние на настоящия договор подлежат на възстановяване по следната банкова сметка:

БНБ Централно управление,

IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,

BIC код на БНБ – BNBG BGSD

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередностите при изпълнение на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжн да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл. 17. Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка или по повод на дейности, за които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIІІ. ПРИЕМАНЕ

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че оборудването не е обременено с недостатъци.

Чл. 19. (1) Оборудването следва да се предаде на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. За приемането и предаването се съставя приемно-предавателен протокол, в два екземпляра, който се подписва от упълномощените представители на двете страни.

(2) При предаване на вещта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде документите по чл. 14, както и документите, свързани с експлоатация на оборудването, предоставени му от производителя (упътвания, документи за гаранционен срок и др.) и подписан от него списък на същата, с пълно описание на техническите й характеристики и окомплектовка.

(3) Преди предаване на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършви всички проверки и изпитвания съгласно Техническите спецификации и Техническото предложение, което се удостоверява с констативни протоколи.

(4) За монтажа и след въвеждането в експлоатация на оборудването се съставят и подписват двустранни протоколи от упълномощените представители на двете страни.

Чл. 20 (1) При предаването на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да го прегледа за недостатъци.

(2) Рекламации по количеството на доставеното оборудване могат да се правят в момента на подписване на приемо-предавателния протокол.

(3) Рекламации относно качеството и скрити дефекти на въведеното в експлоатация оборудване се правят в срок от 20 (двадесет) работни дни след откриването им.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен безвъзмездно да отстрани констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на гаранционния срок рекламации.

(5) В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява проверка на оборудването от контролна организация, в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол.

ІХ. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 21. (1) За срока на действие на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква:

- писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители по въпроси, свързани с изпълнение на задълженията му по този договор;

- представянето на всички данни и документи, както на хартиен, така и на магнитен носител, за целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.).

(2) При упражняване на правата и задълженията си по договора или на приложимите законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от упълномощени от него лица.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да формира екип за текущ контрол по изпълнението на този договор.

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. (1) При подписване на договора, като гаранция за точно изпълнение на задълженията по него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по договора на стойност 5 % (пет на сто) от стойността на договора ……………… (словом) лв. в една от следните форми:

1. оригинал на платежно нареждане за парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването: БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD,

2. оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се оформя в два отделни документа като гаранция за срочно изпълнение и гаранция за качествено изпълнение. Сумата на гаранцията за срочно изпълнение на договора е в размер на 80% от гаранцията за изпълнение на договора, а гаранцията за качествено изпълнение е в размер на 20% от стойността на гаранцията за изпълнение.

(3) Гаранцията за срочно изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след въвеждането в експлоатация на медицинската апаратура и провеждане на обучението, без Възложителя да дължи лихви на Изпълнителя за този период.

(4) Гаранцията за качествено изпълнение следва да е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичането на гаранционният срок на доставената медицинска апаратура и се освобождава в този срок, без Възложителя да дължи лихви на Изпълнителя за този период.

Чл. 24. Разходите по превода на парична сума или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 25. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока определен по чл. 23, ал. 3 и 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие като представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анекс за удължаването й. В противен случай, възложителяТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки, както и при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27. В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора.

ХІ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 29. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка на медицинското орудване за срок от ....................................... (минимум 60 месеца) от въвеждането в експлоатация.

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за въвеждане в експлоатация на оборудването.

Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на оборудването, указано в Техническата спецификация и Техническото предложение при спазване на условията, описани в гаранционната карта.

Чл. 31. (1) Заявката за отстраняване на възникнала повреда на оборудването се прави по телефон или писмено по факс.

(2) Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на повредата, часа и датата, когато е констатирана.

Чл. 32. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване на оборудването на място, както следва:

1. време за констатиране на проблема - до 4 /четири/ часа, 7 /седем/ дни в седмицита, 24 /двадесет и четири/ часа в денонощието от съобщаването за проблем от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него лице;

2. време за oтстраняване на проблема - определя се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след констатиране на проблема по предходната точка и се посочва в двустранно подписан между странит протокол.

(2) При необходимост от продължително отстраняване на проблема (повече от 48 (четиридесет и осем часа), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени временно ремонтирания модул/устройство със свое, от същия функционален тип, което да се използва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през времето до завършване на ремонта.

Чл. 33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря в случаите на рекламация, по отношение на дефектирали части, които не са подменени от него, както и за вреди, настъпили в резултат на действията на трети лица, извършили ремонт на вещта.

(2) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени некачественото оборудване, устройство или част с ново/и със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение.  Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XII. СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури оригинални резервни части, свързани с експлоатацията на доставеното оборудване за период от 10 години, след изтичане на гаранционният срок.

ХІII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното, срочното и качествено изпълнение на дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническите спецификации, Техническата оферта и Ценовата оферта.

Чл. 36. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на доставеното оборудване, които намаляват съществено неговата цена или неговата годност за употреба и не са били съобщени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните права:

1. да върне оборудването и да иска обратно сумата, която е дал до момента заедно с разноските по договора;

2. да задържи оборудването и да иска намаляване на цената;

3. да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. да иска да му бъде предадено оборудването без недостатъци в замяна на това, което е получил с недостатъци.

(3) Независимо от правомощията си по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска и неустойка за претърпените вреди в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на оборудването.

Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходния член и когато оборудването е погинало или е било повредено, ако това е станало поради неговите недостатъци.

Чл. 38. В случай че бъде съдебно отстранен от закупеното оборудване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ платените до момента суми, съдебните разноски, както и неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на вещта.

Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не плати цената на вещта по чл. 3.

Чл. 40. (1) В случай на неточно изпълнението на която и да е от дейностите по настоящия договор, с изключение на задълженията, произтичащи от раздел ХІ „Гаранционна отговорност и обслужване”, раздел ХІІ „Следгаранционно обслужване” и/или неизпълнение на чл. 13, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от общата цена по чл. 3 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % (двадесет и пет на сто) от общата цена.

(2) При пълно неизпълнение на задълженията, произтичащи от раздел ХІ „Гаранционна отговорност и обслужване”, раздел ХІІ „Следгаранционно обслужване” и/или чл. 13, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25 % от цената на договора.

Чл. 41. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор, както и подлежащите на възстановяване от него неусвоени средства и натрупани лихви по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при:

Банка: БНБ Централно управление,

IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,

BIC код на БНБ – BNBG BGSD

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от последващото дължимо по договора плащане или от стойността на гаранцията за добро изпълнение.

Чл. 42. (1) В случай, че на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъдат наложени финансови корекции, поради некачествено изпълнение на възложените дейности или друго виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на наложената финансова корекция. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните дължими суми в срок от 5 (пет) работни дни след получаване на искане за това.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати неустойките в упоменатия срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.

Чл. 43. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат обезщетение по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

XIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 44. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори и други данни, независимо от носителя (хартиен, магнит и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани, получени или създадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора, имат статут на конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки във връзка с изпълнение на Закона за обществени поръчки.

Чл. 45. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конфиденциална информация, свързана с дейността - предмет на този договор, с изключителната цел да изпълни задълженията си по този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на договора без предварителното писмено съгласие на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, ангажирани с изпълнението на договора. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциалната информация.

(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два оригинала, като единият оригинал се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно със списъка по ал. 5.

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(8) При приключване изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(9) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на одитните органи на Европейския съюз, съответно на одитните органи на международната финансова институция, няма да се смятат за нарушение на ал. 1-8 включително.

XV. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ДОГОВОРА

Чл. 46. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 47 (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 48. Изменения в клаузите на договора са възможни само при условията на Закона за обществените поръчки, с подписването на допълнително споразумение от страните, което става неразделна част от договора.

XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 49. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на страните по договора.

Чл. 50. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато:

- при установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности на българската държава и за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора;

- при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

- спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

- при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП.

Чл. 51. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

- ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- при съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

Чл. 52. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, с едномесечно писмено предизвестие, изпратено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да развали договора при условията на чл. 40.

XVII. СПОРОВЕ

Чл. 53. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и добронамерено.

Чл. 54. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското законодателство.

ХVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 55. (1) Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено действие „незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане, настъпване или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от пет работни дни.

(2) Навсякъде в договора, където е записано „неточно изпълнение” следва да се разбира непълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено (във времево отношение) и/или лошо (всяко друго, което не съответства на дължимото) изпълнение.

Чл. 56. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни.

Чл. 57. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 58.  Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана, с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да потвърди в седемдневен срок от поканата или да предложи на другата страна за подходящо време и място.

Чл. 59. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за изпълнение на договора.

Чл. 60. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 61. (1) Всички предизвестия, уведомления, заявка и съобщения, предвидени в този договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени срещу подпис на страната (чрез законния й представител или друго лице за контакти), са връчени чрез куриер, чрез писмо с обратна разписка на лице, намиращо се на долупосочения адрес на страната, или са изпратени по факса на страната, както следва:

На Възложителя: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, тел./факс: ...............;

На Изпълнителя: ………………………………………………………………………….

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, тел./факс, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, предизвестия, уведомления, заявки и съобщения и същите се считат за редовно връчени.

(3) Лица отговорни за изпълнение на договора:

За Възложителя: ....................................................................................;

За Изпълнителя: .................................................................................................................

Чл. 62. (1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата страна при промяна на банкова си сметка.

(2) При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно извършено.

Чл. 63. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал.

Чл. 64. Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него:

Приложение № 1- Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 - Предлагана цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 - Списък на квалифицираните специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.